## 季华实验室离子减薄仪设备采购
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 离子减薄仪1 | 1 | 1） ▲离子枪：潘宁式离子枪，装载微小磁铁，聚焦离子束设计，无耗件。 2） ▲聚焦离子束设计：采用环形永磁体聚焦方式，聚焦均匀，不需要更换。 3） ▲离子枪角度：正负调整角度≤10°，每支离子枪可独立调节；左右两支枪的-10度和+10度分别具备离子枪角度具备校准功能，可以根据样品实际情况和高度分别进行。 4） 样品台旋转：样品台可以旋转，1到6 rpm连续可调。 5） ▲样品台移动范围：载台可以实现X和Y方向的移动，移动范围：≥±0.5mm。 6） ▲离子枪束能量：最低电压≤0.1kev，最高电压≤8kev。可在不同电压下自动优化离子束束流。 7） 样品更换：Whisperlock设计，样品更换时间<60s，无需破样品室真空。 8） 离子束调制：可以进行角度选择性区域离子减薄.扇面区域的角度分布可以10-90度可调，并且可以根据客户需求自行进行设定。 9） ▲样品台：DuoPost样品台以及装样器，方便快速更换样品以及实现双面减薄，可以根据用户的设定固定于起始位置，180度位置，正对离子枪位置或背对离子枪位置，全部一键操作即固定在此位置；起始交换位置具备实际校准功能，其value值在0-3600之间可调。 10） ▲真空系统：无油机械泵+≥80L/s抽气速度的分子泵系统。 11） 所需气体：氩气，操作压力25psi，无需水冷。 12） ▲控制部分：≥10英寸LED触摸屏电脑控制，具有中文操作界面，菜单化操作，支持制样程序的设定和储存。 13） ▲搭配液氮冷台控温系统，集成在主机上，杜瓦罐容量≥350mL，并且具备一键加热功能；温度控制范围-170℃-室温，一次加注液氮续航能力至少6-8小时。 14） ▲环保节能性：运行时功耗≤200W 待机时功耗≤100W。 15） ▲观察系统：带有可数字变焦的CCD光学观察系统，最高放大倍率≥2200X，可以在减薄时实时进行观察，每三分钟自动关闭视窗挡板用于保护视窗清洁；并可通过电脑安装配套软件对离子减薄的开始、停止等操作进行远程控制，可拍照和录像，彩色图像可以设置每隔1分钟拍照一次并自动存储在电脑中，方便记录整个减薄过程。 16） ▲样品仓内配备上下各一个LED照明系统，方便观测样品穿孔，并且照明系统亮度可以由触控屏软件调节，调节区间0-100value。 17） ▲主机软件同一界面中同时读出左右两支离子枪的加速电流，discharge电流和法拉第杯电流值三者信息，并且读数精度可达0.01uA。 18） ▲主机配备USB接口，便于后续软件升级，厂家提供终身免费升级服务；支持系统文件的导出，方便厂家进行诊断和分析。
2 | 离子减薄仪2 | 1 | 1） ▲离子枪：潘宁式离子枪，装载微小磁铁，聚焦离子束设计，无耗件。 2） ▲聚焦离子束设计：采用环形永磁体聚焦方式，聚焦均匀，不需要更换。 3） ▲离子枪角度：正负调整角度≤10°，每支离子枪可独立调节；左右两支枪的-10度和+10度分别具备离子枪角度具备校准功能，可以根据样品实际情况和高度分别进行。 4） 样品台旋转：样品台可以旋转，1到6 rpm连续可调。 5） ▲样品台移动范围：载台可以实现X和Y方向的移动，移动范围：≥±0.5mm。 6） ▲离子枪束能量：最低电压≤0.1kev，最高电压≤8kev。可在不同电压下自动优化离子束束流。 7） 样品更换：Whisperlock设计，样品更换时间<60s，无需破样品室真空。 8） 离子束调制：可以进行角度选择性区域离子减薄.扇面区域的角度分布可以10-90度可调，并且可以根据客户需求自行进行设定。 9） ▲样品台：DuoPost样品台以及装样器，方便快速更换样品以及实现双面减薄，可以根据用户的设定固定于起始位置，180度位置，正对离子枪位置或背对离子枪位置，全部一键操作即固定在此位置；起始交换位置具备实际校准功能，其value值在0-3600之间可调。 10） ▲真空系统：无油机械泵+≥80L/s抽气速度的分子泵系统。 11） 所需气体：氩气，操作压力25psi，无需水冷。 12） ▲控制部分：≥10英寸LED触摸屏电脑控制，具有中文操作界面，菜单化操作，支持制样程序的设定和储存。 13） ▲环保节能性：运行时功耗≤200W 待机时功耗≤100W。 14） ▲观察系统：双目镜 放大40x,80x。 15） ▲样品仓内配备上下各一个LED照明系统，方便观测样品穿孔，并且照明系统亮度可以由触控屏软件调节，调节区间0-100value。 16） ▲主机软件同一界面中同时读出左右两支离子枪的加速电流，discharge电流和法拉第杯电流值三者信息，并且读数精度可达0.01uA。 17） ▲主机配备USB接口，便于后续软件升级，厂家提供终身免费升级服务；支持系统文件的导出，方便厂家进行诊断和分析。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；