- 机电产品国际招标标准

- 招标文件

- （第二册）

- 招标编号：0875-214003170004

- 项目名称: 泉州市泉港区中医医院CT机设备采购项目

- 招标内容：医疗设备

- 招 标 人：泉州市泉港区中医医院

- 招标机构：福建省天海招标有限公司

2021年03月

目   录

第一册

第一章  投标人须知

第二章  合同条款

第三章  合同格式

第四章  附件

第一册具体内容详见商务部对外贸易司编2014年版《机电产品国际招标标准招标文件(试行)》

第二册（技术、商务）

第五章  投标邀请

第六章  投标资料表

第七章  合同专用条款

第八章  货物需求一览表及技术规格

第五章   投标邀请

日    期： 2021年03月

招标编号：0875-214003170004

按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，福建省天海招标有限公司受泉州市泉港区中医医院的委托，将通过国际竞争性招标方式采购泉州市泉港区中医医院CT机设备采购项目及相关服务，采购将用银行购汇支付。

项 目 名 称：泉州市泉港区中医医院CT机设备采购项目

在此我们邀请来自合格货源国或地区的投标商前来投标。对此感兴趣的投标商可以在      2021 年 03 月 30 日至 2021 年 04 月 07 日（周末和节假日除外）的每天8：00-17：30（北京时间）前往福建省天海招标有限公司（泉州市丰泽区法花美社区观音路72号华昇商务中心6楼西区）购买招标文件，招标文件售价 45 美元或 300元人民币，招标文件售后不退，邮购需另加50元人民币（国内）或50美元（国外）。

本次招标项目的最终截标时间为 2021年 04 月 21 日 09:30（北京时间），在此时间后递交的标书将不被接受。公开开标仪式将于 2021年 04 月 21 日 09:30（北京时间）在福建省天海招标有限公司举行，届时请参加投标的代表出席。

招标机构：福建省天海招标有限公司

开标地址：泉州市丰泽区法花美社区观音路72号华昇商务中心6楼西区

报名联系人: 小杨/小苏  （0595）22168126

项目负责人：小郭/小魏

电话：（0595）22168126

传真：（0595）22103996     邮箱：fjthzbqz@163.com，  邮编：362000

投标保证金专用账户:

户名：福建省天海招标有限公司泉州分公司

开户银行：兴业银行丰泽支行

银行账号：152690100100099391

代理服务费专用账户:

户名：福建省天海招标有限公司泉州分公司

账号：152300100100453290

开户行：兴业银行泉州分行

外汇开户行 ：/

账       号： /

第六章   投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：泉州市泉港区中医医院 招标人地址：福建省泉州市泉港区祥云中路生活区4号门泉州市泉港区中医医院 电话：0595-68170088 联系人：张尾林 |
| 1.1 | 合同名称：泉州市泉港区中医医院CT机设备采购项目合同 |
| 1.2 | 招标机构名称：福建省天海招标有限公司 地址：泉州市丰泽区法花美社区观音路72号华昇商务中心6楼西区 电话：（0595）22168126 传真：（0595）22103996 联系人：小郭/小魏 |
| 2.2 | 合格投标人限制：应为来自中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区。 |
| 招 标 文 件 |  |
| 5.2 | 招标文件以中、英文两种文字编写，两种文字具有同等效力；中文本与英文本如有差异，以中文本为准。 |
| 19.1 | 投标截止期：2021 年 04 月 21 日 09:30 （北京时间） |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 8 | 投标语言：中文或中英文对照，如有冲突以中文为准。国外投标人应同时提供投标文件技术部分的中文翻译本。 |
| 11.6.1 | 投标报价为：DDP买方现场（国产设备） 相关费用：内陆运输费，保险费和伴随货物交运的费用（包含） 不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。 |
| 11.6.2 | 投标报价为：人民币报价（进口设备） 相关费用：海上运输费，保险费（单列，包含） 内陆运输费，保险费和其他当地发生的伴随费用（包含） 不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。 |
| 12.1 | 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 投标货币：人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 |  |
| *13.2 | 资格要求： 1.国内投标人（含港、澳、台地区）应提供营业执照（副本）复印件； 2．如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到并提供货物制造商同意其在本次投标中提供货物的正式授权书（格式见第一册中第四章）。 3．境内投标人的授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》附在投标文件中，授权书应加盖投标人企业公章。如法定代表人自身参加投标，不需此项。 未满足上述资格标准的予以废标。 |
| / | 质量保证期：质量保证期为设备最终验收合格后≥12个月。保修期内仪器的零配件费用、人工费用、差旅费用 (耗材除外) 均由卖方承担，卖方不得用任何方式将设备到货至安装完毕的该段时间，部分或全部计入设备的质保期。所需的备件、专用工具，并提供清单、货源、分项报价及总价，该费用应包括在该设备的投标总报价中。 |
| 15.1 | 投标保证金金额：投标金额的2%（无息退还） 投标保证金有效期应当与投标有效期一致 |
| 15.3.2) | 投标保证金：汇票、现金、电汇或银行保函 |
| *16.1 | 投标有效期：90天，投标有效期不满足，将导致其投标文件被拒绝。 |
| 17.1 | 正本份数：1份，副本份数：5份 电子文本：1份（Word或Excel格式，不能是PDF格式，电子版采用的存储介质应为U盘或光盘），若副本与正本不符，以正本为准。（其中至少2份中文本） |
| *17.2 | 投标人的投标文件正本中的报价部分、重要商务和技术条款（参数）（加注*的条款或参数）响应等相应内容必须由法定代表人或经其正式授权的代表逐页小签，未满足要求的将导致其投标文件被拒绝。 |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.2.1) | 投标书递交至：福建省天海招标有限公司（泉州市丰泽区法花美社区观音路72号华昇商务中心6楼西区） |
| 18.2.2) | 项目名称：泉州市泉港区中医医院CT机设备采购项目 招标编号：0875-214003170004 投标文件密封处应注明“于 2021年 月 日（北京时间）（指招标文件中规定的开标日期及时间）之前不准启封”的字样，并加盖投标人公章。 |
| 19.1 | 投标截止期：2021 年 04 月 21 日 09:30 （北京时间） |
| 开标、评标 |  |
| 22.1 | 开标日期：2021 年 04 月 21 日 09:30 （北京时间） 地 点：福建省天海招标有限公司（泉州市丰泽区法花美社区观音路72号华昇商务中心6楼西区） |
| 26.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 评标价量化因素：1-8项 |
| 26.4.1 | 内陆运输和保险及伴随服务 投标人应提供： 每件包装箱的估计的尺寸、运输重量和详细的装箱单。 国内投标商提报内陆运输和保险费。 |
| 26.4.2 | 交货时间： 合同生效90天内交货 所选方案： 调整用的百分比（%）：每延误1周，不足一周按一周计，评标价增加投标总价的1%，如延误超过4周，投标将被视为实质性不响应。提前交货不考虑降低评标价。 |
| *26.4.3 | 付款计划的偏离 付款方式不允许偏离，偏离将导致废标 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 1）卖方应在投标文件中提供按照出厂标准供应的货物质保期内运行所需的易损件和备品备件的清单（包括零件号、数量和价格），其费用分项报价，并计入投标总价； 2）如投标设备不需要易损件和备品备件或者易损件和备品备件免费，卖方应在投标文件中说明。否则，在评标时将其他卖方的易损件和备品备件报价的最高价计入其评标价中。 |
| 26.4.5 | 投标人在中国境内设有备件库和售后服务中心。未具备本项条件的投标，其评标价增加其投标总报价的1% |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用，计算使用寿命成本的因素：不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能：不适用 |
| 23.2 | 备选方案：不允许 评标调整方法： 招标文件中加注“*”号的为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致废标。关键技术条款必须提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。无技术资料支持的，其投标将被拒绝。 如果一项一般条款不能满足招标文件的要求，其投标总价将增加1%；技术一般条款最多偏离为6项，如大于6项，则为废标。如缺少一项功能，将其它投标商的相应分项价格的最高价格加在投标总价中。 标书所要求的内容都必须包含在投标总价内，任何标书未作要求的项目或内容不予从投标总价中核减。 其它额外评标因素和标准：参见招标文件及技术规格要求。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 2.8 | 投标人必须在中国国际招标网注册（网址：www.chinabidding.com） |
| 36 | 招标代理费：中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账或现金等付款方式。 按照国家发展改革委文件价格[2011]534号（货物类）收费标准，（[2011]534号文收费标准表，见第八章） |

第七章   合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1.7）、8） | 买方名称：泉州市泉港区中医医院 买方地址：福建省泉州市泉港区祥云中路生活区4号门泉州市泉港区中医医院 |
| 1.1.10） | 项目现场：泉州市泉港区中医医院 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务有： 1） 实施所供货物的现场组装和试运行； 2） 提供组装和维修所需的工具； 3） 为所供货物提供详细、规范的中文操作和维修手册； 4） 货物安装完毕，试运行期间卖方应派技术人员进行监督和指导； 5）在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维修和修理对买方人员进行培训。 |
| 17.2 | 要求的备件有：详见招标文件第八章。 |
| 18.2 | 质量保证期：≥12个月 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限：详见招标文件第八章。 |
| 20.1 | 付款方式和条件： 1.初次验收：设备到货安装调试，进口设备需提供商检证明及进口报关单等相关材料。 2.最终验收：完成人员培训，设备运行无故障后，乙方提供完整的验收所需资料和验收的书面申请后，由甲方会同乙方和相关部门，按规定的标准要求在60个日历日内进行联合验收； 3.全部设备于最终验收合格后，乙方开具全额发票，甲方支付100%款项给乙方。 4.履约保证金 □无，√有。具体如下：乙方在合同签订前以转账或汇款方式向甲方交纳按合同总金额的5%计算的履约保证金。该履约保证金于设备安装调试验收合格后直接转为质量保证金, 在产品验收合格满12个月后，无任何产品质量及相关技术问题、无怠于履行维修义务情形后，乙方提供完整的所需资料和书面申请，甲方于30个工作日内退还质量保证金 |
| 32.2 | 仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）按其仲裁规则和程序在北京或中国的其他地点进行。除非双方另行约定，仲裁的官方语言应为中文。 |
| 35.1 | 卖方通知送达地点：泉州市泉港区中医医院，或者合同一方给对方的通知应以书面形式送达，具体地点将在签订合同时与中标单位另行约定。 |

- 第八章  货物需求一览表及技术规格

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 合同包最高限价 （万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | CT机 | 1套 | 360万 | 合同生效后90日内交货 |

1、概述

本次采购项目为泉州市泉港区中医医院CT机设备采购项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格、数量和服务要求，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标，以充分显示贵公司的竞争实力。

- 主要技术参数和配置要求

- 品目号1-1： - 生产厂家 - *1、影像链要求：探测器、高压发生器、球管与投标设备为同一品牌 - 平 台：投标产品必须提供超高端平台的高清低剂量迭代功能 - 二、主要参数 - 1.机架系统 - 1.1、旋转方式：螺旋 - 1.2、机架宽度：≤205cm - 1.3、孔径：≥70cm - 1.4、机架倾角：≥30度 - 1.5、探测器类型：固体稀土陶瓷探测器 - 1.6、探测器排列：≥24排 - *1.7、每排探测器物理个数：≥900个 - 1.8、滑环类型：低压滑环 - *1.9、探测器宽度：≥20mm 1.10、球管焦点到等中心点距离:≤55cm 1.11、具备液晶屏触控系统 - 扫描床系统 - 2.1、床水平移动范围：≥1600mm - 2.2、床水平移动速度：≥0.5-100mm/s - 2.3、床垂直移动范围：≥45-97cm - 2.4、床定位精度：≤0.25mm - 3、高压系统 - 3.1、高压发生器功率：≥40KW - 3.2、球管热容量(不含等效/有效)：≥3.5MHU - 3.3、阳极最大散热率：≥800KHU/min - 3.4、球管最小输出电流：≤10mA - 3.5、球管最大输出电流：≥350mA - *3.6、球管电压范围：≥80-140KV - *3.7、小焦点大小：≤0.4mm2 - 3.8、大焦点大小：≤1.2mm2 - 3.9、最大单次连续螺旋扫描时间：≥120秒 - 4、主操作台 - 4.1、主计算机操作系统:Linux或Windows - 4.2、内存：≥64GB - 4.3、硬盘容量：≥2TB - 4.4、图像存储量：≥460,000幅无压缩图像（512×512） - 4.5、具有同步处理功能 - 4.6、具有同步同屏显示不同方式后处理的图像 - 4.7、具有同步摄片 - 4.8、高分辨率显示器：≥19英寸LCD（1024× 1280） 4.9、显示器要求逐行扫描：扫描线≥1024 ；帧频≥70帧 5、扫描参数 5.1、扫描时间扫：≤0.8s/360度 5.2、图像采集：32层/360度 5.3、扫描速度可选范围：≥6种 （提供具体扫描速度值） 5.4、最大扫描视野FOV：50cm 5.5、定位像长度：≥100cm 5.6、定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度 5.7、空间分辨率：≥15LP/cm (0%MTF) 5.8、密度分辨率：≤5mm@0.3% 10mGy 5.9、图像重建速度：≥22幅/秒(任意层厚，512×512矩阵) 5.10、扫描程序存储：≥3000组 6、临床应用软件 6.1、有MPR 6.2、有MPVR 6.3、有3D软件包 6.4、有最大密度投影MIP 6.5、有最小密度投影MinIP 6.6、有三维容积显示 (Volume Rendering) 6.7、有三维血管CTA 6.8、仿真内窥镜功能：要求该功能可同时显示管腔器官的内部、腔壁和外部,并可作动态内窥镜(即模拟飞行) 6.9、有CT电影 6.10、造影剂智能动态跟踪：一次注射完成 6.11、有螺旋扫描降噪软件 6.12、有肺纹理增强软件 - 6.13、有运动伪影校正软件 - 6.14、有条状伪影消除软件 - 6.15、有后颅窝伪影校正软件 - 6.16、焦点自动跟踪功能：球管准直器可自动跟踪焦点轨迹 6.17、有X射线优化滤过功能及装置提供软件名称及硬件配置 6.18、具备呼吸控制图形提示 - 6.19、具备呼吸控制语音提示 - 6.20、有低剂量扫描功能，可达到最低10mA的扫描剂量 - 6.21、具有Dicom3.0 数字接口 7、高级独立影像后处理工作站：要求厂家必须提供原厂后处理工作站。 - 7.1、工作站主频：≥4×2.8 GHz - 7.2、工作站内存：≥6GB - 7.3、工作站硬盘容量：≥1.5T - 7.4、图像存储量：≥1500000幅图像（512×512） 7.5、壹套后处理工作站 7.6、壹套神经系统工具包（脑出血测量工具 脑表面积分分析） 7.7、壹套五官工具包（全景齿科成像 内耳多功能成像技术） 7.8、壹套智能肺功能工具包（肺气肿评估 肺小结节评估） 7.9、腹腔器官工具包（肝体积测量工具 肝脏三期诊断模式 腹腔脂肪测量） 壹套 7.10、血管成像工具包（CT血管造影术 血管透明技术） 壹套 7、11骨骼系统工具包（骨骼固定支架透视技术 骨科畸形矫正评估） 壹套 7.12、仿真造影成像术（虚拟双重消化道造影 CT尿路造影术 CT彩色透视解剖图谱）壹套 - 8、售后服务 - 8.1、维修点：省内有固定维修点，提供详细地址及联系电话 - 8.2、国内有固定的配件仓库，提供国内配件仓库详细地址 配置： 1、主机系统 壹套 2、智能触控液晶屏机架 壹套 3、视网膜DOD探测器 壹套 4、数据采集系统 壹套 5、 X线球管 壹套 6、高压发生器 壹套 7、扫描床和定位系统 壹套 8、轴位头托 壹套 9、冠状头托 壹套 10、系统控制台 壹套 11、主计算机 壹套 12、键盘及标签 壹套 13、CT操作桌椅 壹套 14、图像处理系统 壹套 15、机架抬车 壹套 16、3套电脑 17、3台打印机 - 18、CT专用高压注射器 壹套 - 19、3M医学影像显示屏，并提供3年保修 壹套 - 20、DR功能要求，不仅满足临床数字化拍片要求，还满足特殊投照如仰卧侧位水平头投照，离床检查投照体位及高级临床应用功能。系统设计：平板探测器、高频高压发生器、球管及主机系统由同一厂商提供。 - 20.1、高频逆变式高压发生器 - 20.11、高压发生器逆变频率 ≥50kHz - 20.12、最大输出功率≥50kw - 20.13、最大输出电压 ≥ 150kV - *20.14、最大输出电流 ≥ 630mA - 20.15、最小输出电流 ≤ 10mA - 20.16、最短曝光时间 ≤1ms - 20.17、最小mAs ≤ 1mAs - 20.18、最大mAs ≥ 600mAs 20.19与投标X光设备的制造商为同一制造商 - 20.2、X线球管 - 20.21、阳极热容量 ≥150Khu - 20.22、小焦点尺寸 ≤0.6mm - 20.23、大焦点尺寸 ≥1.2mm - 20.24、冷却方式：风冷 - 20.25阳极靶角：≤12度 - 20.3摄片床系统 - 20.3.1四方浮动的床面 - 20.3.2床面长度≥210cm - 20.3.3床面宽度≥76cm - 20.3.4床面距地面高度 ≤ 65cm - 20.3.5床面纵向移动范围 ≥90cm - 20.3.6床面横向移动范围 ≥22cm - 20.3.7可负荷病人重量 ≥180kg - 20.3.8摄影床滤线栅密度≥60lp/cm - 20.3.9摄影床滤线栅焦距≥100cm - 20.3.10摄片床制动控制模式: 电磁锁定 - 20.3.11平板托盘具有电磁锁定键功能 - 20.3.12床面至胶片距离≤ 55mm - 20.3.13床面具有断电刹车保护功能 20.3.14平板托盘同球管具有位置自动跟踪功能 *20.4 一体化立柱式支架（与床体结合的一体化立柱式设计 , 无需天轨或者地轨） 20.4.1球管焦点距地最大高度≥180cm 20.4.2球管焦点距地最小高度≤ 50cm 20.4.3球管焦点垂直运动范围≥130cm 20.4.4球管立柱纵向移动距离≥160cm 20.4.5平板托盘移动距离≥50cm *20.4.6球管立柱轴向旋转角度≥ ±180°，适应担架、平车、轮椅等病人离床摄影 20.4.7球管绕水平轴旋转范围≥± 120° 20.4.8球管绕水平轴旋转范围≥± 120° 20.4.9球管沿垂直方向旋转角度 ≥± 20° - 20.5操作台控制系统 - 20.5.1具备操作台 - 20.5.2具备 3 点、 2 点曝光参数显示 - 20.5.3液晶显示界面 - 20.5.4故障自诊断和提示故障情况功能 - 20.5.5操控台面板具有曝光控制按键功能 - 20.5.6具有中文操作界面 - 20.5.7检查室门未关闭状态下，具有禁止曝光功能 - 20.6立式胸片架 - 20.6.1胸片架中心距地最大高度≥160cm - 20.6.2胸片架中心距地最小高度≤50cm - 20.6.3胸片架纵向运动范围≥110cm - 20.6.4胸片架滤线栅密度≥60lp/cm - 20.6.5胸片架滤线栅焦距≥180cm 20.7平板探测器 20.7.1探测器制造,由提供DR设备的同一公司进行设计， 制造和维修服务 20.7.2平板探测器应用范围,通用立卧位多功能X光摄影，离床位X光摄影 20.7.3探测器类型,硫氧化轧或碘化铯非晶硅整板探测器 20.7.4平板整体设计,整板设计,非拼接结构 20.7.5平板应用模式设计,一块无线全能平板，满足各种部位拍片要求 20.7.6 平板承重≥135kg 20.7.7平板像素尺寸≤200微米 20.7.8灰阶深度≥14bits *20.7.9平板最小成像剂量≤200微伦 RQA 5 20.7.10平板饱和成像剂量≥9毫伦 RQA 5 20.7.11平板成像尺寸：35cm×43cm 20.7.12Wifi传输频段≥5.2G，有效防止信号干扰 20.7.13平板适应环境最低温度≤0摄氏度 20.7.14平板适应环境最高温度≥53摄氏度 20.7.15支持≥7种临床试剂擦洗 20.7.16通过IPX-1防水实验 20.7.17探测器表面材质为碳素纤维 20.7.18平板探测器支持自动感知X线曝光 20.7.19平板探测器采集控制单元与高压发生器及曝光控制手闸无任何硬件连接 - 20.8计算机系统 - 20.8.1主频:≥1.7GHz，双核 - 20.8.2内存4GB - 20.8.3固态SSD硬盘（非传统HDD机械硬盘) - 20.8.4硬盘图像存储≥6000幅 - 20.8.5显示器大小≥19英寸LCD - 20.8.6显示器分辨率≥1280x1024 - 20.8.7图像预览时间≤5s - 20.8.8操作系统:专业图像工作站，采用LINUX或WINDOW操作系用，有效防止病毒侵扰 - 20.8.9操作界面语言:全中文界面 - 20.8.10支持电池供电工作模式，续航时间≥4小时，便于移动临床使用 - 20.8.11高级图像后处理:窗宽/窗位调节，黑白反转，放大，漫游，旋转，翻转，注释，测量，电子光圈 - 20.8.12DICOM功能: 打印、 存储、传输等 - 20.8.13图像存储:可热插拔DVD刻录系统,标注DICOM3.0格式，并支持Window/Mac 操作系统读取和阅片 - 20.9功能软件:厂商产品若有以下功能必须提供； - 20.9.1要求提供: Dicom Worklist - 20.9.2要求提供: Dicom MPPS 20.9.3配置： 20.9.3.1主机系统（高压发生器，球管，控制台） 壹套 20.9.3.2球管立柱及摄影床 壹套 20.9.3.3立式胸片架 壹套 20.9.3.4i-Sen 无线平板探测器 壹块 20.9.3.5移动无线工作站 壹套 20.9.3.6可移动处理服务器专用专业监视器 壹块 20.9.3.7胸片架60线对滤线栅，摄影床60线对滤线栅 壹套 20.9.3.8高能无线热点单元组件 壹套

- 3、货物包装方式

3.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

3.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由卖方负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

- 4、安装、调试

4.1设备安装、调试过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件的规定。检验记录应真实并提供给招标人。

4.2 结合安装调试，卖方专业技术人员应免费对买方的技术人员进行使用操作、设备预设条件、维护和应用的教学和培训，直至买方的技术人员能熟练独立工作；卖方委派的专业技术人员所需费用均由卖方承担。

- 5、检验标准和方法

5.1验收标准：产品质量应达到设计要求，招标文件及合同中要求的所有配置应符合要求；安装调试各项指标和技术参数应符合招标文件规定的技术要求和有关验收标准要求。计量设备应能通过计量部门的验收。产品外观应无破损、裂缝和缺陷且标识清晰。

5.2 验收方法：

5.2.1 出厂检验：卖方应提供货物制造厂的出厂检验报告、合格证书、装箱单等。

5.2.2 进口报关商检：若为进口货物卖方应提供进口的有关证明，包括货物的产地、品牌及装运港等与投标文件相一致的证明材料，提供信息完整的设备报关单，否则将可能影响货款的支付。

5.2.3 安装调试检验：设备安装、调试过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件的规定。检验记录应真实并提供给招标人。

5.2.4 最终验收：设备安装、调试结束后卖方负责并会同招标人及有关专家按相关验收标准进行联合验收。须有招标人和有关专家在设备安装验收报告单上签字，视为验收完成。保修期从验收完成的时间算起。

- 6、技术资料要求及培训

6.1技术资料：卖方应向招标人提供不少于以下列明的中文(或英文)技术资料，在设备交货时随机提供；并提供货物原装品牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。中标后应提供的技术资料如下：

1)、设备的出厂检验报告。

2)、合格证书。

3)、装箱单。

4)、产品验收标准(含产品合格证验收清单等)。

5)、技术说明书。

6)、使用说明书。

7)、安装、维修及操作手册及公开维修密码、软件备份光盘。

8)、零部件目录。

9)、配置清单、分项价格及耗材价格。

10)、备品备件易耗件清单。

11)、合同中要求的其他文件资料。

6.2结合安装调试，卖方专业技术人员应免费对招标人的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至卖方的技术人员能熟练独立工作；卖方委派的专业技术人员所需费用均由卖方承担。

- 7、质保期和售后服务要求

7.1本次投标的产品免费保修≥12个月，需提供原厂保修、终身维修；投标人应提供所投产品的售后服务承诺书及所投产品售后服务的单位(该产品的专业维修机构、生产厂家、生产厂家分公司或办事处等)出具的售后服务证明材料(包含服务条款、保修年限等)。设备的维修不收取任何维修费用、差旅费，仅收取配件费。(质保期不满足要求视为未实质性响应招标文件)

7.2故障响应时间：产品生产厂家在国内设有正规维修站，福建省内有常驻工程技术人员，确保仪器运行正常(列出维修公司地址、人员名单及联系电话)。

a.在质量保证期内设备运行发生故障时，卖方在接到招标人故障通知后须给予明确的答复，并在 24 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及招标人意见等)报招标人备案，若 48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供招标人使用。其中发生一切费用由卖方承担。保修期内如同一故障发生三次，或在2月内无法修复，卖方无条件换货，立即更换新机，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。

b.为保证买方设备的正常运行，卖方应根据设备运行状况提供质保期内每年4次以上的定期预防性维护保养,并提供详细检测内容和检测清单的维修报告。设备发生故障维修及保养事件，必须到设备部门备案登记。维护保养的次数与内容、更换维修备件的数目需详细记录，相关文件交买方存档。卖方视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

c.免费保修即将到期前，卖方需对设备做全面巡检保养，保证设备的正常工作状态，并完成巡检报告交院方存档。

d. 保修期满后，卖方负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，报修响应时间2小时，到场时间8小时。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。列出消耗品价格清单并保证二年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。产品提供硬件升级折扣，投标价一年内有效。

e、保修期满，卖方有义务为买方提供故障代码和维修代码服务。

7.3 本标书中未明之处，欢迎进行必要的咨询和详细补充说明。

7.4该招标设备须为全新并均应保证正常工作6年以上，全年设备无故障率应达98%以上，无故障率在98%—90%之间保修期按1：3延长保修期；无故障率在89%—80%之间按1：5延长保修期；无故障率低于80%予以退货。

7.5投标人在投标文件中必须对免费保修期和售后服务作出承诺，包括但不限于招标文件8.1-8.4的内容。质保期不满足招标文件要求的按照无效投标处理。

- 8、专用工具及备品备件

8.1卖方应提供一套维修所需的专用工具及其清单。

8.2卖方应提供设备在质量保证期过后五年内主要备品备件及其清单(含价格清单)，如涉及使用易耗品及材料应提供其市场报价及供货价。

- 9、违约责任

9.1由于所购设备为医院所需，设备到货时间待条件具备并经双方约定时间为准，如果卖方未能按合同规定的时间按时足额交货的(不可抗力除外)，在卖方书面同意支付延期交货违约金的条件下，买方有权选择同意延长交货完工期还是不予延长交货完工期，买方同意延长交货完工期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付买方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的5%处罚。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的40%。逾期交货违约金的支付买方有权从未付的合同货款中予以扣除。若卖方逾期交货达30天以上(含30天)以上的，买方有权单方解除本合同，卖方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给买方造成损失的，还应赔偿买方所受的损失。

9.2若卖方不能交货的(逾期15个工作日视为不能交货，不可抗拒的因素除外)或交货不合格从而影响买方正常使用的，卖方应向买方偿付不能交货部分货款的20%的违约金。违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方赔偿损失。

9.3如果卖方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期1天的，卖方应向买方支付1000元违约金，若因此给买方造成损失的，卖方还应赔偿买方所受的损失。

9.4买方逾期付款的(有正当拒付理由的除外)应按照逾期金额的每日5%支付逾期付款违约金。

10、知识产权

投标人须保障买方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与买方无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如买方因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

11、仲裁、诉讼条款

因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由买方和卖方双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

(1)向买方所在地仲裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

12、其他要求

12.1卖方安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由卖方负责。

12.2本项目不允许卖方以任何名义和理由在中标后将中标项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包、分包。在履行合同过程中如有发现，买方有权单方终止合同。视为卖方违约，卖方违约对买方造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。

12.3投标人应提供其投标货物的产品介绍彩册(页)，或提供有效的国际认证机构的证明材料。招标人有权要求投标人提供最新的原版Data Sheet技术资料(技术白皮书)。若有虚假应标，一经查出即作废标处理。

12.4列明选配件清单及单价(如有)。

12.5投标人报价应包含货物的制造、包装、运输(送至买方指定地点)、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等伴随服务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

12.6若卖方未能提供单张发票的，须由当地税务部门出具不能开具单张发票理由的相关证明材料。

12.7本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待买方与卖方签订合同时，由双方协商订立。

附1：                     招标代理服务费承诺书

承诺书号：

致：福建省天海招标有限公司

我们在贵司组织                       国际招标采购项目的招标中投标（招标文件编号：                 ），如获中标。我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵方认可的其他付款方式，向贵方缴交招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的2%在投标保证金或在设备买方付给卖方的中标设备货款中扣缴。

特此承诺！

投标人名称：

授权代表签字：

投标人盖章：

地址：

邮编：                 电话：

传真：                 日期：

注：

缺少此承诺书将导致投标文件被拒绝。

附：招标代理服务收费标准：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

附2：

招标代理服务收费标准

[2011]534号文

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 招标服务费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% |

注：（1）招标代理服务费由中标方支付，服务费按照国家发展改革委文件价格[2011]534号（货物类）收费标准。收费如下：

例如：某设备招标代理业务中标金额为2200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万×1.5%=1.5万，

（500-100）万×1.1%=4.4万，

（1000-500）万×0.8%=4万，

（2200-1000）万×0.5%=6万，

合计收费（1.5+4.4+4+6）=15.9万元。

- 附3：

退回保证金授权函

致：福建省天海招标有限公司

我方参与项目编号为            的     （项目名称）     投标,

我方以 转账 形式提供人民币          元投标保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

1.开户名：

2.开户行：

3.开户行行号：

4.帐  号：

5.公司税号：

我方以汇票形式提供人民币          元投标保证金，当可以退回时，授权委托我司员工:       ,身份证号码:               至贵司，全权办理此项目投标保证金汇票退还事宜。请贵司给予办理。

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：

投标人联系方式：

日期：         年    月     日

备注: 投标人办理退保证金，若为中标单位需提交项目合同的复印件、若为落标单位需将落标结果通知书回执扫描发至fjthzbqz@163.com邮箱或传真至0595-22103996，同时与财务确认0595-22035126。（未按以上要求申请办理，所有责任投标方自负），如以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假或虚假应标的，骗取中标，将没收投标人的投标保证金。