## 大学生体质健康与综合素质拓展实训中心
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 体外生命支持系统人工心肺机（离心泵） | 1 | 一、设备名称：体外生命支持系统人工心肺机（离心泵） 二、数量：一套 三、用途：用于临床的呼吸支持、循环支持等。 四、要求：技术先进，性能稳定，操作简单，安全可靠。 五、技术性能参数要求： 1、离心泵系统：重量轻，方便便携。便于快速预充，性能稳定。 1.1、外置离心泵驱动器，具备可灵活调节的双节支架。便于预充。 1.2、离心泵驱动装置集成流量监测、气泡监测两种功能。流量准确。简化流量探头的另外配置。 1.3、离心泵可提供2种工作模式。 1.4、内置后备电池，保证断电情况下满负荷运转90分钟以上。 *1.5、转速范围0-4800转/分钟 1.6、流量范围0-9.9升/分钟，流量显示精度0.1升/分钟 1.7、紧急驱动手柄：具备LED灯显示转速。 2、体外循环套包：要求预充快速，便于操作。 2.1、套包要求管道预先连接，并包含离心泵头、氧合器、预充管及相关连接管道。 2.2、氧合器：膜结构为渗透膜，含肝素的生物涂层，预充量≤250毫升 2.3、离心泵头：含肝素的生物涂层，结构合理，对血液破坏小，预冲量小于 35ml，表面积小于200平方厘米 。工作原理：磁悬浮驱动。离心泵头无金属轴承。 2.4、预连接管路：含肝素的生物涂层，直径3∕8英寸。 2.5、离心泵头无金属轴承，不会因为金属产热对血细胞造成破坏。 2.6、要求套包专门用于患者长时间体外循环和呼吸的支持，并通过CE或FDA认证不少于10天的使用期限。 3、可选择穿刺套包： 3.1、预连接管路：含灭活肝素的生物涂层，直径3∕8英寸，具有各种规格型号，符合病人的需求 3.2、采血管具有抗涡流设计，避免血栓形成。 3.3、血管扩张鞘具有四个规格，能有效避免血管撕裂伤。 六、设备配置要求 1. 离心泵系统*1套：a. 内置后备电池；b. 离心泵紧急手摇驱动柄 2. 空氧混合器*1套 3. 架*1套 4.恒温水箱*1套 七、售后服务要求 1、厂家负责售后服务，安装，培训
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；