## 黑龙江省眼病防治所关于采购手术显微镜的采购项目
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 手术显微镜 | 1套 | 1.目镜屈光补偿：+5D到-8D 2.放大倍数：满足3.5ⅹ-20.0ⅹ及以上 3.调焦范围：≥70 mm：30 mm 向下 / 40 mm 向上，带自动复位功能 4.助手镜：四光路0度助手镜，独立光路，与主刀相同的立体感效果，无极变倍系统，可独立调焦变倍 5.助手镜可与主刀同步调焦变倍 6.前、后节内调焦技术及倒像功能：非接触广角镜；非接触广角镜内置倒像镜座，不改变机身高度的情况下，实现倒像 7.以上倒像和非接触广角为同一品牌，非不同品牌组装 8.观察镜：具备128D，60D 9.眼科手术导航系统：可与眼科手术显微镜联机可实现TORIC晶体位置术中轴向自动定位，单线或三线标定目标轴向 10.眼科手术导航系统：可实现角膜切口大小位置定位，角膜松解术切口定位 11.眼科手术导航系统：可实现白内障CCC撕囊定位，单环或双环辅助，实现辅助CCC撕囊大小和形状预设、及白内障教学功能，辅助多焦点晶体居中定位 12.滤光片：满足蓝光屏蔽滤光片，模拟卤素光照明的滤光片，激光滤光片 13.控制面板：触摸屏操作面板，达到40组及以上个性化用户参数设置 14.X-Y平移范围：达到60mm x 60mm以上 15.光源：双氙灯，备用灯泡：快速手动切换
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；