## 上海师范大学进口普拉提设备
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 热重红外气相色谱质谱联用仪 | 1 | ★TGA、FTIR、GCMS每台仪器都可正常单独使用，也可实现TG-IR、TG-GCMS、TG-IR-MS、TG-IR-GCMS等多种模式联用分析功能。（须提供如：产品公开发行的产品资料、技术白皮书等支撑证明材料） 1. TGA部分： 1.1、炉体：铂铑加热炉体，耐腐蚀；天平采用上置式，便于和红外光谱仪等设备进行联用。 1.2、最大样品量：不小于1200mg； 1.3、称量精度：10ppm或0.001%； 1.4、动态基线漂移（20℃/min，室温到1000℃, 不扣除基线）：＜10µg； 1.5、最高温度：不小于1150℃； 1.6、最大线性升温速率：不小于480℃/min； 1.7、冷却时间：从1100℃降至50℃小于14min，高纯氮气吹扫； 1.8、真空性能：10-4 Torr； 1.9、气体自动控制：气体质量流量控制计（不小于四路0.1-200.0 mL/min）； 1.10、气氛：静态或者动态，在全量程温度范围内可使用氮、氧、二氧化碳、空气、氦气及其他惰性或活性气体，也可在常压或者减压情况下进行； 2、FTIR 部分： 2.1、波长范围：8300-350cm-1； 2.2、波数精度：优于0.009cm-1，波数准确度：优于0.02cm-1； 2.3、分辨率：优于0.45cm-1； 2.4、ASTM标准线性度：全光谱准确度优于0.07%T； 2.5、灵敏度：优于50000：1（1min测试，P-P）； 2.6、光源：恒温高效黑体空腔光源，温度低、能量高、长寿命，按ASTM 0法测定，能量比E4000/Emax>70%；预准直，用户可自行更换； 2.7、干涉仪：无须校正，高稳定；无磨损，长寿命； 2.8、分束器：多层镀Ge保护的宽范围KBr分束器； 2.9、检测器：高灵敏度、恒温快速回复DTGS检测器，时刻处于最佳检测状态； 2.10、干燥性能：光学仓整体密封，防潮设计。采用可见湿度指示计来指示湿度变化情况；干燥剂可重复使用并且容易更换；光路及样品舱分别带吹扫功能。 2.11、光栏控制：优于100档精度，适应高分辨率和各种精确测量要求； 2.12、基本扫描速度：优于20张/秒(16cm-1)，确保高度稳定性检测和动力学分析； 2.13、红外软件：除提供红外检测处理功能外，应具有采集光谱质量检查、自动实验设置、ATR多模式校正、多媒体教学、实时系统诊断等应用功能，操作界面可进行中英文等多语言切换； 2.14、通用谱库：红外谱库不少于20000张红外标准谱图； 3、GCMS部分： 3.1、进样口：至少有2个分流/不分流进样口可单独GCMS操作使用。 3.2、进样口压力精度，0-150psi，全量程精度0.001psi； 3.3、柱温箱拥有快速升温及快速降温的功能，最大升温速率可达120℃/min以上，降温速率从450℃降至50℃小于4分钟（25℃室温时）； 3.4、全自动液体进样器：样品位数不少于18位； 3.5、离子源为EI源； 3.6、质量分析器：四极杆质量分析器，质量范围m/z：1-1190amu，以0.1amu递增； 3.7、最大扫描速率：不低于12000 Da/sec； 3.8、线性范围：≥106 3.9、真空泵：分子涡轮泵不低于300L/sec，抽真空时间小于5min； 3.10、灵敏度：EI Scan模式，1pg八氟萘OFN，m/z 272 S/N＞1500：1； 3.11、配备宽范围的真空规，可实时观察真空度变化，方便溶剂延迟时间等的确定； 3.12、GCMS的设计符合联用的要求，可同时进行自动进样器的单独GCMS测试和与TGA-FTIR-GCMS的联用测试，不需要拆卸硬件。 4、联用接口部分： 4.1、同步触发器：包括TGA、FTIR和GCMS可实现软件和硬件双控同步触发功能。 4.2、传输线：采用绝缘加热传输线，带有可更换的SilcoSteel衬管。传输管线温度精确可控，最高不得低于330℃，无温度死角。 4.3、可独立控温小体积红外气体池，可加热至少达到330 ℃，有效减缓重质组分沉积，延长系统使用寿命，提高结果准确性。 4.4、联接口及管线温度：所有联接口和管线温度不得低于330℃，并且配备五个控温模块，可以分段控温。 4.5、平衡载气系统：包括专为联用设计的抽气口，泵，气体质量流量计，过滤系统，加热系统等。最大限度的避免膨胀效应，可以根据不同的样品性质选择最佳的红外气体池驻留时间，提高红外信号分辨率。具备载气流量显示和控制功能，流速范围上限大于等于200ml/min。 4.6、GCMS进样阀：电子气路切换阀（GSV），可以软件控制实现GCMS复杂组分分离模式和单独MS离子监控模式自动切换。 4.7、TGA-MS在线模式下，质谱端必须采用连续进样方式，且质谱同步采集的任意两个相邻数据点间的时间间隔不得大于1s； 4.8 热重、红外、气质、联用接口主要部分均为同一品牌，方便在使用过程中由同一家公司进行售后维护和技术上的支持。 5. ★供应商必须免费提供日志接口，并为后续接入学校仪器数据共享平台提供无偿服务。 | 预算金额：：$366250.00（美元）
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；