## 1
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 数采系统 | 1套 | *5.1 数采系统应包括数据采集设备和气囊点爆器，其中数据采集设备总计不少于160个模拟信号测量通道和80个数字信号测量通道，气囊点爆器总计不少于32个点爆输出通道。 *5.3.2 数据采集设备应满足SAE J211-1和ISO 6487相关的技术要求，投标时提供技术证明文件（提供厂家的技术证明资料或者外部认证证书或投标响应承诺。 *5.3.10 数据采集设备采样频率设置为20 kHz时，每个通道都应可以采集和保存不小于500秒的试验数据。 *5.3.14 数据采集设备应可以串联组合使用，触发信号通过系统总线应可以同时触发串联的多个数据采集设备，同步触发误差小于0.1毫秒。提供相应的触发控制器。 *5.3.17 数据采集设备最大输入信号电压应不小于±5.0V（DC），自动增益范围应为0.5～10000，整个范围内的增益精度均应优于±0.5%。 *5.3.22 数据采集设备在所有模拟通道同时进行信号采集和数据保存时，仅通过内置电源模块供电，应保证工作时间不少于20分钟。 *5.4.7 每一个气囊点爆通道都应能够独立设置延时时间。延时设定范围应不小于0.1~9999.9毫秒，延时设定步长为0.1毫秒，延时精度优于0.05 毫秒。 *5.4.8 气囊点爆器在所有点爆通道都处于有负载工作模式时，仅通过内置电源模块供电，工作运行时间应不小于20分钟。 *5.4.9 气囊点爆器应具有硬件插销（插头）和软件锁双保险预防错误触发功能。在所有保险解除前不得有任何气囊点火信号输出。 6.1、设备的首次计量由中标方负责，计量费用由中标方承担，交货时应提供满足要求的第三方计量证书。 6.2、终验收时，货物中包含的所有计量仪器除配有出厂合格证之外，还应具有可国际溯源的、法定的专业计量检测机构提供的计量报告/检定合格证书，计量报告/检定合格证书应在有效期内。需提供相关的计量国际溯源证明材料。具体表格详见技术要求。备注：以上校准证书结果的判定需满足计量校准相关要求：若"U">1/3 "¦MPE¦" ，则当¦∆¦+"U"≤"¦MPE¦" 时，即判定合格，否则不合格； 若"U"≤1/3 "¦MPE¦" ，则当¦∆¦≤"¦MPE¦" 时，即判定合格，否则不合格。其中：U——校准证书上的不确定度；Δ——校准证书上的示值误差；MPE——最大允许误差。 *8.3.1 安装调试完成后，中标方应指定技术熟练的专家在招标方现场对招标方技术人员进行技术培训，以确保招标方技术人员能够独立完成技术要求规定的各项操作、进行设备维护和基本故障排除。技术培训时间不少于3个工作日。 *9.1 交货期：合同签订后3个月内货到用户指定现场。 *9.2质保期：数采系统的质保期为12个月，从数采系统终验收合格并签署终验收备忘录之日起计算。质保期内若出现故障，故障件的质保期从故障排除之日起重新起计。 *9.3 数采系统质保期到期前1个月内，中标方应对招标方购买的数采系统进行一次完整的、免费的标定服务，标定后需提供正规的标定报告。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；