## 1
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 电子电器部件瞬态传导抗扰测试系统 | 1套 | 2*概述：采购1套测试系统用于ISO 7637-2、ISO 7637-3、ISO 16750-2等标准要求的瞬态传导抗扰和电性能测试。测试系统由电源模拟器、微脉冲发生器、抛负载脉冲模拟器、任意波形发生器、快速中断开关等设备组成，为保证系统兼容性，以上列出的所有设备应为同一品牌（附件除外）。该项目属于交钥匙工程，包括但不限于项目生产、运输、卸载、安装调试及人员培训等。4.2*供应商所提供的所有设备必须是全新的，未使用过的。4.3*供应商在报价文件中提供的设备清单及系统配置须包括试验所需的全部组件。对于试验所需的组件，若在报价文件中未列出或列出数量不足，在项目实施过程中一经发现，应由供应商无偿提供或补足。4.4电源模拟器4.4.1*电压输出范围：-20V~+80V可调。4.4.2*电流输出范围：-20V~+60V：100A可调；+60V~+80V：80A可调。4.4.3*频率范围：DC~250kHz（≥40VPP）可调。4.4.4*内阻：＜10mΩ、10mΩ~200mΩ可调。4.4.5*四象限双极性放大器。4.4.6*峰值电流（200ms）：200A可调。4.4.7*恢复时间：25μs内恢复到最大幅度90%。4.4.10*具备压降补偿功能。4.5*微脉冲发生器支持ISO 7637-2-2011标准定义的脉冲1、脉冲2a。4.6*微脉冲发生器支持ISO 7637-1-1990标准定义的脉冲6。4.7*微脉冲发生器支持JASO D001标准定义的脉冲A2、B2、D2波形。4.8*微脉冲发生器支持SAE J1455标准定义的自感脉冲、互感脉冲。4.10微脉冲发生器微脉冲参数要求：4.10.1*脉冲电压US：20V~600V可调。4.10.3*脉冲宽度td：50μs、200μs、300μs、500μs、1ms、2ms。4.10.4*内阻Ri：2Ω、4Ω、5~100Ω（间隔5Ω）、200Ω、400Ω、450Ω可调。4.10.5*脉冲极性：正、负可调。4.10.6*脉冲重复时间t1：0.2s~999s可调。4.10.7*电源关断时间t2：1ms~500ms可调。4.10.8*电源关断时间t3：<100μs。4.11*微脉冲发生器支持微脉冲自由编程模式，可自定义微脉冲波形相关参数。4.12微脉冲发生器支持ISO 7637-2-2011标准定义的脉冲3a、3b。4.12.1*脉冲电压US：25V~1000V可调。4.12.2*脉冲上升时间tr：5ns。4.12.3*脉冲宽度td：150ns。4.12.4*内阻Ri：50Ω。4.12.5*脉冲极性：正、负可调。4.12.6*脉冲群持续时间（t4）：0.1ms~999.9ms可调。4.12.7*脉冲群间隔时间（t5）：10ms~9999ms可调。4.12.8*脉冲频率（1/t1）：0.1kHz~200kHz可调。4.13微脉冲发生器常规参数4.13.1*内置DC 80V/100A耦合去耦合网络。4.13.3*具备在供电端口进行脉冲输出和在同轴端口进行信号输出的能力。4.13.4*支持外部阻抗接入（针对微脉冲波形测试）。4.13.5*具备显示屏和按键，可独立操作。4.14抛负载脉冲模拟器支持ISO 16750-2和ISO 7637-2标准定义的抛负载脉冲。4.14.1*脉冲电压US：20V~200V（参考电压为UA）可调。4.14.2*脉冲上升时间tr：5ms~10ms。4.14.3*脉冲宽度td：40ms~400ms可调。4.14.4*内阻Ri：0.5Ω~38Ω（间隔0.1Ω）可调。4.14.5*钳位电压US*：15V~99.5V（参考电压为0）可调。4.14.6*脉冲重复时间：15s~999s可调。4.15抛负载脉冲模拟器支持抛负载自由编程模式。4.15.1*脉冲上升时间tr：1μs~10000μs可调。4.15.2*脉冲宽度td：10ms~1200ms可调。4.15.3*脉冲重复时间：30s~999s可调。4.16*抛负载脉冲模拟器支持JASO D001标准定义的脉冲A1、B1、D1波形。4.17*抛负载脉冲模拟器支持SAE J1455标准定义的抛负载类脉冲波形。4.18抛负载脉冲模拟器常规参数：4.18.1*内置DC 80V/100A耦合去耦合网络，或者可复用微脉冲发生器内置的DC 80V/100A耦合去耦合网络。4.18.2*支持外部阻抗接入。4.18.3*具备显示屏和按键，可独立操作。4.19任意波形发生器4.19.3*频率：DC~50kHz。4.19.4*波形片段类型：直流、正弦波、正弦波扫频、方波、三角波、锯齿波、斜坡、指数波等。4.19.6*片段数目：可支持50个片段。4.20快速中断开关4.20.1*电源线内置两路开关，包括电源正和电源负，正负电源线中断可分别独立控制。4.20.2*电源线开关电压范围：±100V DC。4.20.3*电源线开关电流范围：100mA~100A。4.20.4*电源线开关电流方向：双向。4.20.5*电源线开关切换时间：<200ns（上升/下降时间）。4.20.6*电源线开关重复率：10μs~1h。4.20.7*电源线开关跌落持续时间：1μs~1h。4.20.8*信号线开关通道数：16路。4.20.11*信号线开关电流方向：双向。4.20.12*信号线开关切换时间：<1μs（上升/下降时间）。4.20.13*信号线开关重复率：500μs~1h。4.20.14*信号线开关跌落持续时间：1μs~1h。4.20.15*内置≤100mohm可切换阻抗特性线路作为被测物的泄放回路。4.21*系统具有ISO 16750-2-2023中4.2直流供电电压、4.3过电压、4.5供电电压的缓降和缓升、4.6电源电压不连续、4.7反向电压的测试能力。4.22*系统具有ISO 16750-2-2012中4.4叠加交流电压的测试能力。4.23*系统具有ISO 7637-2标准定义的脉冲2b和脉冲4的测试能力。4.24*配备满足LV 124和ISO 16750-2023标准定义的微中断波形校验组件。4.25*配备自动化测试软件，测试软件具备GMW 3172 9.2.18节规定的波形输出能力。4.26*配备机柜及测试电脑等。4.27*新购置测试系统应能够与招标方已有设备配套使用，用于完成ISO 7637-2和ISO 7637-3规定的瞬态抗扰试验及波形校准，缺失的测试附件由供应商提供。4.28*供应商应负责招标方已有矢量网络分析仪（ZNB8）的功能升级，使其具有TDR（时域反射计）功能。4.29配备2台满足ISO 11452-7标准要求的宽带人工网络（电流≤8A）。4.29.1*频率范围：0.25MHz~500MHz。4.29.2*最大电压：100V DC。4.29.3*最大电流：8A DC。4.29.4*射频接口：BNC型或N型。4.29.5*射频接口最大功率：5W。4.29.6*插入损耗：0.25MHz~1MHz：＞20dB；1MHz~500MHz：＞35dB。4.29.7*串联阻抗：0.25MHz~0.5MHz：＞200Ω；0.5MHz~250MHz：＞500Ω；250MHz~500MHz：＞200Ω。4.30配备2台满足ISO 11452-7标准要求的宽带人工网络（8A＜电流≤30A）。4.30.1*频率范围：0.25MHz~500MHz。4.30.2*最大电压：100V DC。4.30.3*最大电流：30A DC。4.30.4*射频接口：BNC型或N型。4.30.5*射频接口最大功率：5W。4.30.6*插入损耗：0.25MHz~500MHz：＞20dB。4.30.7*串联阻抗：0.25MHz~1MHz：＞200Ω；1MHz~150MHz：＞400Ω；150MHz~250MHz：＞200Ω；250MHz~500MHz：＞100Ω。4.31配备满足ISO 11452-7标准要求的隔直器。4.31.1*频率范围：0.25MHz~500MHz。4.31.2*射频接口：BNC型或N型。4.31.4*射频接口最大功率：5W。4.31.6*串联阻抗：0.25MHz~500MHz：＜5Ω。7.1 *交货期：自合同生效之日起，180日历日内到达用户指定现场。7.2*质保期：最终验收合格后开始计算质保期，质保期至少为2年。质保期内，设备发生任何非人为原因造成的故障和损坏，均由供应商负责免费修复，失效零部件予以免费更换，一切相关费用（运输、保险、进出海关环节费用、零部件费用、人力费用）均由供应商完全承担。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；