机 电 产 品 国 际 招 标 文 件

（第 二 册）

项目名称：大连市第三人民医院院区改造项目设备购置-双平板

高清血管造影系统

招标编号：1271251CZ(CZSYZH2024121301)

货物名称：双平板高清血管造影系统

招标人名称：大连市第三人民医院

招标机构：大连市机电设备招标有限责任公司

2025年02月

第五章  招 标 公 告

日期：2025年02月07日

招标编号：1271251CZ(CZSYZH2024121301)

1、大连市机电设备招标有限责任公司（以下简称：招标机构）受大连市第三人民医院（以下简称：招标人）委托，对其下述货物进行国际公开招标。现邀请合格投标人就大连市第三人民医院院区改造项目设备购置-双平板高清血管造影系统项目的下列货物及其相关服务提交密封投标：

名称及数量：双平板高清血管造影系统，1套。

本次采购双平板高清血管造影系统，1套。供应商可以提供进口产品，但不排斥仍有满足需求的国内产品参与竞争。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

技术要求：见本招标文件第八章。

交货期：合同签订之日起 90 个日历日内。

2. 采购预算：1200万元人民币。（投标单位投标报价超出采购预算的，按无效投标处理）。

3.本次招标的合格投标人应满足的资格要求：

3.1 投标人须是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织；

3.2投标人为生产厂商的须具有有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产企业备案凭证》（进口产品除外）；

3.3投标人为代理商的须提供所投产品生产厂家的有效《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产企业备案凭证》（进口产品除外）；

3.4所投产品为医疗器械的，投标人须提供所投产品的有效《医疗器械注册证》（含医疗器械产品注册登记表相关内容）。

3.5投标人为代理商的须具有所投产品的有效经销授权（国产设备除外）。

4.有意愿的合格投标人可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

5. 有意愿的合格潜在投标人可自2025年02月08日-2025年02月14日起每天（节假日除外）09：00 时至16：30 时止（北京时间到大连市沙河口长兴街2-5号（大连市机电设备招标有限责任公司）购买招标文件。申请购买招标文件的投标人需提供营业执照副本复印件（须三证合一）、投标人为生产厂家的提供《医疗器械生产企业许可证》复印件（进口产品除外）、投标人为经销商的提供《医疗器械经营企业许可证》复印件和所投产品生产厂家的《医疗器械生产企业许可证》复印件（进口产品除外）一套并加盖公章，资格审查（仅限于购买招标文件）合格后方可购买招标文件，具体审核结果由评标委员会负责。本招标文件每套售价：500元人民币，或 100 美元。

6.投标人入库须知：

潜在投标人在购买招标文件后5个工作日内，应及时办理“机电产品招标投标电子交易平台”（https://www.chinabidding.com/）的网上投标人注册，经网站验证认可后，方可进行本次招标的投标工作以及在招标网上查看评标结果公示和公示结果公告。否则，投标人不能有效进入招标投标法定程序，由此产生的后果将由投标人自负。

7.所有潜在投标人的投标文件应于2025年03月05日当天08：00—08：30时（北京时间）递交到大连市公共资源交易中心5楼第6开标室（地址：大连市甘井子区东北北路101号）。迟于上述投标截止时间递交的投标文件恕不接收。

8. 本次招标定于2025年03月05日08：30时（北京时间）在大连市公共资源交易中心五楼第6开标室（地址：大连市甘井子区东北北路101号）。届时请投标法定代表人或其授权代表出席开标会。

如上述日程安排发生变更，以招标机构发出的书面变更通知为准。

大连市机电设备招标有限责任公司竭诚欢迎有制造或供货能力的中国境内外合格投标人进行投标。

采购人：大连市第三人民医院

联系人：张主任

联系电话：0411-86556979

招标机构名称：大连市机电设备招标有限责任公司

招标机构地址：大连市沙河口区长兴街2-5号

邮政编码：116011

联 系 人：韩广鑫

电    话：86-411-88898529

传    真：86-411-88898540

电子信箱：dl88898529@163.com

开户名称：大连市机电设备招标有限责任公司

开户行：中国银行大连沙河口支行

开户行帐号： 2869 6273 8627

SWIFT CODE：BKCHCNDJ810

开户行地址：中国大连沙河口区东北路73号

第六章  投标资料表

本章关于要采购的货物的具体资料是对“第一章投标人须知”的具体补充或修改，如有矛盾应以本投标资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 本次招标资金来源为财政性资金，用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项，所有价款支付时间为财政局拨付专项资金到招标方账上后方可支付。 |
| 2 | 招标人名称：大连市第三人民医院 招标人地址：辽宁省大连市甘井子区千山路40号 联系人：张主任 联系电话：0411-86556979 招标机构名称：大连市机电设备招标有限责任公司。 招标机构地址：大连市沙河口区长兴街2-5号。 联系人：韩广鑫 电话：86-411-88898529 传真：86-411-88898540 |
| 3 | 合同名称：大连市第三人民医院院区改造项目设备购置-双平板高清血管造影系统合同 |
| 4 | 招标情况：双平板高清血管造影系统，1套。 资金性质：财政性资金 |
| 5 | 潜在投标人要求对招标文件（包括对招标文件修改的内容）进行澄清的，均应在投标截止时间至少 15日前以书面形式通知招标人或招标机构。 |
| 6 | 已领购招标文件的潜在投标人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标截止时间 10 日前向招标人或招标机构提出，并将异议内容上传至“机电产品招标投标电子交易平台”（http://www.chinabidding.com），同时提交相应的证明资料，如未上传至机电产品招标投标电子交易平台的异议内容将不予接受。 |
| 7 | 投标语言： 投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和招标人就有关投标的所有来往函电应使用中文语言书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文语言的翻译本，如果两种语言之间存有不一致时以中文为准。 |
| 8 | *本次招标不允许投标人报备选方案。 *本次招标不接受选择性报价。 *本次招标不接受附加条件的报价。 |
| 9 | 投标文件不满足招标文件中加注星号（“*”）重要商务条款和技术条款的按无效标处理。 |
| 10 | 投标报价（从中华人民共和国境内提供的货物）：DDP 相关费用和其他伴随服务费用：交钥匙工程，含货物运输、安装、调试、检验、培训、保险和货物交运等伴随服务费 注：（1）投标总价中不得包含招标文件要求以外的产品或服务，否则，在评标时不予核减。 （2）投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价，如有缺漏项，评标时将其它有效标中该项的最高价计入其评标总价。 （3）投标报价为交钥匙工程报价，包含投标产品到达招标人指定地点、并正常运行前及培训所发生的一切费用。 |
| 11 | 投标报价（从中华人民共和国境外提供的货物）：DDP 伴随费用和其他伴随服务费用：交钥匙工程，含货物运输、安装、调试、检验、培训、保险等伴随服务费 注：（1）投标总价中不得包含招标文件要求以外的产品或服务，否则，在评标时不予核减。 （2）投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价，如有缺漏项，评标时将其它有效标中该项的最高价计入其评标总价。 （3）投标报价为交钥匙工程报价，包含投标产品到达招标人指定地点、并正常运行前及培训所发生的一切费用。 （4）投标总价超出招标控制价的将不得中标，无论汇率变动与否，最终结算价不能超出招标控制价，招标人将不予支付超出部分费用。 |
| 12 | 投标货币（从中华人民共和国关境内提供的货物和服务）：人民币 |
| 13 | 投标货币（从中华人民共和国关境外提供的货物和服务）：人民币 |
| 14 | 本次招标不允许联合体投标。 |
| 15 | 对投标人的其他要求： 1、投标人应具备承担本项目要求的全部资质。 2、投标产品应符合中华人民共和国《医疗器械监督管理条例》要求。 3、投标人在中标后，应允许招标人的工作人员开始即参与设备或系统的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作。 4、投标人在中标后，应负责在设备到货后和项目完成时将设备的全部有关技术文件、资料及测试、验收报告等文档汇集成册交付买方，并做出向买方进行技术转移的方案和策略。 5、投标人在中标后，应在用户对标书中所要求内容全部验收后方视为该项目全部完成并终止。 6、投标人应在标书中对由于设备提供商原因造成的中标后不能如期履行合同承诺接受用户严格的罚则，否则买方有权在宣布中标结果后仍重新确定中标方或重新招标。 |
| 16 | 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括： （1）货物主要技术指标和性能的详细说明； （2）货物从招标人验收后开始使用至10年的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。 （3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。 注：现场需要携带与所投产品机型一致的技术白皮书（3套），否则一切后果由供应商自行承担。 |
| 17 | 投标保证金金额：不收取。 |
| 18 | 投标有效期：投标应自开标日起 90 日内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。 |
| 19 | 纸版投标文件编制要求、数量及封装要求： 1、投标文件须有章节目录，每页都有页码标注； 2、投标文件须采用胶封装订，不得采用活页夹装订，不按要求装订予以废标； 3、投标文件1套正本，7套副本，正、副本需封装在同一密封袋内。 4、封口处应有投标人法定代表人或是被授权人的签字和投标人的公章。封皮上写明项目名称、项目编号、标段号、投标人名称，并注明“开标截止 年 月 日 时前不得开封”。 注： 1、如纸版投标文件与电子版投标文件不一致，以电子版投标文件为主。 2、如投多个标段的投标单位，须按所投标段分别制作投标文件。 |
| 20 | 投标文件的报价部分、重要商务和技术条款（参数）响应等相应内容应逐页签字，否则视为投标文件无效。投标文件的副本可以采用正本的复印件。 |
| 21 | 递交的地址：大连市公共资源交易中心五楼第6开标室（地址：大连市甘井子区东北北路101号）。 |
| 22 | 投标邀请的标题：大连市第三人民医院院区改造项目设备购置-双平板高清血管造影系统 招标编号：1271251CZ(CZSYZH2024121301) |
| 23 | 投标截止日期:2025年03月05日 投标截止时间08:30（北京时间）。 |
| 24 | 开标日期：2025年03月05日 开标时间：08:30（北京时间）。 开标地点：大连市公共资源交易中心五楼第6开标室（地址：大连市甘井子区东北北路101号）。 |
| 25 | 评标委员会和评标方法： 依法组建的评标委员会将采用《机电产品国际招标投标实施办法》（商务部令2004年第1号）行政法规规定的“综合评价法”进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为：符合性检查、商务评议、技术评议、价格评议以及综合评价。 综合评价标准详见附件一： |
| 26 | 投标文件的初审： 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。 （1）在商务评议时，若发现投标文件中有下列情况之一的，其投标将被拒绝，不再进入技术评议和价格评议： 1）投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； 2）投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的； 3）不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； 4）投标文件未按招标文件的要求签署的； 5）投标联合体没有提交共同投标协议的（本项目除外）； 6）投标人的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要求的； 7）同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的，但招标文件要求提交备选方案的除外； 8）投标文件不满足招标文件加注星号（“*”）的重要商务条款要求的； 9）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； 10）投标有效期不足的； 11）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； 12）存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的。 （2）在技术评议时，若发现投标文件中有下列情况之一的，其投标将被拒绝： 1)投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“*”）的主要参数要求或加注星号（“*”）的主要参数无技术资料支持的； 2)投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的； 3)投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为投标文件的一部分的。 4)投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款。 |
| 27 | 评标货币：人民币 ；开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币对评标货币的转换以计算评标价格。 |
| 28 | 评标价量化因素：“投标人须知”第26.3条中的所选款项为第 1）、2）、3）、4）、5）、6）、7）款。 对一般商务条款和技术条款（参数）的允许偏离。 |
| 29 | 根据本须知第26.3条的规定，对本投标资料表中选定的 1）、2）、3）、4）、5）、6）、7）评标因素，本项目不采用量化方法调整评标价格。 |
| 30 | 投标人应提供每件包装箱的估计的尺寸、装运重量。 |
| 31 | 交货期的偏离：不允许负偏离（如有负偏离将视为非实质性响应投标而被拒绝），合同签订之日起 90 个日历日内完成交货。 |
| 32 | 付款条件的偏离：不允许偏离（如有负偏离将视为非实质性响应投标而被拒绝）， 合同签订后，卖方在约定日期内将货物及配件（如有）全部送达到指定地点，经确认包装完好无问题，买方支付价款的百分之七十，经安装、调试完毕并验收合格后，买方支付价款的百分之三十。货款支付后卖方仍须按照承诺的保修年限予以免费保修到期满。 注： （1）本项目为财政拨款。 （2）所有价款支付时间为财政局拨付专项资金到招标方账上后方可支付，因以上原因导致付款延误，非招标方责任，招标方毋需承担滞纳金和违约责任。 （3）涉及到招标范围内的所有工作均包含在内，工期延长或缩短不增加费用。 （4）合同金额包括运输、安装、调试等直至设备验收合格正常使用前的所有费用。 （5）财政局审核确认不能支付的款项，招标方不予支付并不承担责任，中标方承担全部责任和费用。 |
| 33 | 零部件和备品备件的费用 所选款项：投标商和设备厂商应承诺至少向用户提供设备10年的随机备件和消耗品。 |
| 34 | 中国关境内的备件供应和售后服务设施：投标方在中国应设有备件供应与售后服务中心，并提供保税仓库以及存放地点，存放备件的数量与金额。 |
| 35 | 投标设备的预计运行和维护费用： (1)使用寿命的年数； (2)运行费； (3)维护费； (4)用于将上述(2)和(3)条计算的全部未来每年费用贴现至现值的百分率。 |
| 36 | 备选方案：不允许 其他额外的评标因素和标准：无 |
| 37 | 中标候选人的推荐方法： 本项目选用综合评价法，评标委员会将根据投标综合评价值的高低排出名次。综合评价值相同的，将依照第一级评价因素价格、技术、商务、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序。综合评价最优者为排名第一的中标候选人。 |
| 38 | 评价因素：价格、技术、商务、服务。 |
| 39 | 评价值：评价值＝评标委员会成员的有效独立评价值之和/有效评委数； 小数点后的精确2数； |
| 40 | 招标服务费： 中标人应按照下述规定向招标机构交纳招标服务费 1. 招标服务费按《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）文件规定的货物标准收取，以人民币结算。 2. 招标服务费的交纳方式：在签约前向招标机构送交中标服务费承诺 书，承诺合同生效后30天内按规定的标准一次向招标方缴清招标服务费。 |
| 适用于本招标的另有规定：无 第一册招标文件与第二册招标文件内容不一致的，以第二册为准。 |  |

第七章  合同格式（以第二册为准）

购货合同

合同编号：

本合同由大连市第三人民医院（以下简称“买方”）为一方和    （以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

买方、卖方根据     年     月     日买方委托    对    项目招投标采购的中标结果（采购编号：      ），经过双方协商，同意签署本合同。

合同标的内容：

| 序号 | 货物名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

鉴于买方为获得以上货物（系统）和伴随服务，即    而公开招标，并接受了卖方以总金额人民币（大写）          元整，小写：             （以下简称“合同价”）提供的货物（系统）和服务的投标。

本合同在此声明如下：

    - 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

    - 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

- 合同专用条款

- 合同通用条款

- 合同条款附件：附件1—投标分项报价表或产品配置清单；附件2—用户需求

- 中标通知书

- 招标文件

- 投标文件

    - 考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

    - 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款或其他按合同规定应支付的金额。

| 买方法定代表人（或被授权人）签字： 买方名称 大连市第三人民医院 | 卖方法定代表人（或被授权人）签字： 卖方名称 |
| --- | --- |

开户行

账号

联系电话    0411-86556979             联系电话

年     月     日

合同专用条款

本表关于招标货物的具体要求是对合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 6 | 买方系指：大连市第三人民医院 |
| 1.1 7 | 卖方系指中标人，在合同执行阶段称为卖方： |
| 1.1 8 | 项目现场：大连市第三人民医院 |
| 6.1 | 合同标的： |
| 7.1 | 交货期：自接到买方通知之日起 个日历日内 |
| 8.1 | 交货地点：大连市第三人民医院 |
| 10.2 | 付款形式：转账付款。 |
| 10.3 | 合同价款的支付： 合同签订后，卖方在约定日期内将货物及配件（如有）全部送达到指定地点，经确认包装完好无问题，买方支付价款的百分之七十，经安装、调试完毕并验收合格后，买方支付价款的百分之三十。货款支付后卖方仍须按照承诺的保修年限予以免费保修到期满。 注： 1.本项目为财政拨款。 2.所有价款支付时间为财政局拨付专项资金到招标方账上后方可支付，因以上原因导致付款延误，非招标方责任，招标方毋需承担滞纳金和违约责任。 3.涉及到招标范围内的所有工作均包含在内，工期延长或缩短不增加费用。 4.合同金额包括运输、安装、调试等直至设备验收合格正常使用前的所有费用。 5.财政局审核确认不能支付的款项，招标方不予支付并不承担责任，中标方承担全部责任和费用。 |
| 17 | 售后服务要求： 1.整机（全套配置含第三方设备）：从用户验收合格后，科室使用之日起算质保。免费保修期不低于： 年（特殊情况在参数需求中说明，按参数需求中所要求的保修期为准）。2.在免费保修期产品如有问题，卖方或生产厂家须免费更换响应部件及所含全部消耗性配件（消耗性配件另有约定的除外），免收相应人工工时费等费用，年度定期预防性维护保养次数不少于2次。3.保修期外买方未购买保修合同时，维修更换配件仅收取配件成本费，重复维修同一故障不收费。4. 卖方或厂家售后服务部门将在电话报修30分钟之内响应， 如未能有效解决，24小时之内必须至现场处理故障（不可抗拒力量下除外），未按时响应或到场处理故障的，每次应在承诺质保期的基础上再延长半年保修。5. 设备终身维修并应持续提供优质的服务，如需更换配件，配件须在订货后的15个工作日内到货（如不能及时到货需提供备用机）并在安装后免费保修 6 个月，生产厂商保证设备安装后10年内的零配件供应。6. 大型医用设备年开机率（8小时/日）不低于95%；若由于卖方的产品质量或售后服务问题的原因所导致年开机率低于95%，每超过一天，保修期后延不低于5天。7.如设备为进口产品，卖方须免费提供主机、零备件的中英文对照详细清单（含软硬件）及操作维护说明书（中文或中英文对照）。免费提供系统操作和维修的必要的专用工具及技术咨询。8.可以提供完善的培训内容，卖方负责设备操作培训等工作，直至该产品可以正常使用为止。9.根据用户的需求，卖方或生产厂商可随时免费提供数据接口。10.设备进行软件升级，免收升级费。11.卖方负责设备的运输、安装、调试等，直至设备可以正常使用，须免费提供安装所需材料及工具，供货到买方指定地点，全部费用由卖方支付。12.设备出保后，维修费不超过中标金额的10%。13.卖方须完成相应数据接口工作，并负责承担与主要系统（HIS、PACS、LIS等系统）进行接口发生的一切费用。 |
| 17.2 | 质量保证期： 年（验收合格后，科室使用之日起算质保）。 |
| 21、22 | 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转让给大型、中型企业，中型企业不得分包或转让给大型企业。 |

# 合同通用条款

- 定义

  - 本合同下列术语应解释为：

1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2）“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

3）“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、设备和/或其它材料。

4）“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

5）“合同条款”系指本合同条款。

6）“买方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。

7）“卖方”系指在合同专用条款中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

8）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同专用条款中指明。

9）“天”指日历天数。

- 适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

- 标准

3.1 本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 使用合同文件和资料

4.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2 没有买方事先书面同意，除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款第4.1所列举的任何文件和资料。

4.3 除了合同本身以外，合同条款第4.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4.4乙方违反上述约定的，应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。

- 知识产权

5.1 卖方应保证，买方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的起诉，起诉的内容包括但不限于侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等。如有涉及以上权利的诉讼、仲裁或其他行政程序，卖方将承担全部责任，并赔偿买方可能因此而受到的一切损失。

6. 合同标的

6.1合同标的：见合同专用条款。

6.2 货物规格、型号、数量：见投标文件“投标分项报价表或产品配置清单”。

6.3合同供货范围包括所有货物、配件、技术资料。执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，包括发货清单中未列入而确实属于卖方供货范围内或“用户需求”对货物的性能要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的货物、技术资料等补齐，且不再发生费用问题。

7.  交货期

7.1 交货期：见合同专用条款。

8.  交货地点

8.1 交货地点：见合同专用条款。

9.  合同价格

9.1 本合同价即合同总价为万元(大写:              元整)。

9.2合同的分项价格见投标文件“投标分项报价表或产品配置清单”。

9.3本合同总价在合同交货期内为不变价。

10. 付款

10.1本合同使用货币种类为人民币。

10.2付款形式：见合同专用条款。

10.3合同价款的支付：见合同专用条款。

10.4 卖方向买方开具全额正规发票后，买方按规定的比例进行付款。

11. 检验与验收

11.1 验收要求

11.1.1由卖方供应的所有合同货物，在生产过程中都必须进行严格的检验和试验。买方可根据需要随时派人到卖方工厂检查生产技术情况或派专人驻厂监造和抽检产品的质量，卖方应予配合，并提供各种便利条件。一切因监造、检验和验收所发生的费用均由卖方支付。

11.1.2 检验、试验和验收程序

合同项下货物的检验、试验和验收程序如下：

1）货物前期检查；

2）到货验收；

3）预验收；

4）最终验收。

11.1.3 检验试验根据“用户需求”的要求及国家有关机构发布的最新版本的标准进行。任何情况下，某一步骤检验和试验的结果均不能免除卖方于后续试验、检验和验收程序中的合同责任。

11.1.4 除合同规定由买方负担检验试验费用的情形外，进行上述检验试验所发生的费用和风险，均由卖方承担。

11.2 货物前期检查

11.2.1货物前期检查按“用户需求”执行。卖方对所有试验的结果、步骤、数据等须有原始记录，这些记录必要时由双方代表签字。

11.3 到货验收

11.3.1货物运到现场后，卖方应及时通知买方并尽快检验货物的数量、规格和质量，并向买方提交证明货物合格的相关文件。

11.3.2现场检验时，如发现货物由于卖方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合质量标准规定时，应做好记录，并由双方代表签字，各执1份。对损坏、短缺或不符合质量标准的货物，卖方接到买方通知后，应及时提供或替换相应的货物，但费用由卖方自负。

11.4 预验收

11.4.1预验收即货物安装调试合格，达到使用标准时的验收。由买方组织，卖方参加。如卖方所供的货物按“用户需求书”及国家有关机构发布的最新版本的标准验收合格，则预验收通过。

11.5 最终验收

11.5.1最终验收指系统预验收合格后，系统进行一定时间的稳定试运行所进行的验收。最终验收由买方主持、卖方参加进行的验收。

11.5.2对技术复杂的设备，买方可委托国家认可的专业检测机构参与预验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收费用由卖方承担。

  - 合同条款第11条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

12. 包装

12.1 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。卖方还须承担货物验收之后清理包装材料而需要发生的费用。

13. 装运标记

13.1 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

  - 收货人

  - 合同号

  - 发货标记

  - 收货人编号

  - 目的地

  - 货物名称、品目号和箱号

  - 毛重/净重（用公斤表示）

  - 尺寸（以长×宽×高用厘米表示）

13.2 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

14. 运输和保险

14.1 卖方负责办理将货物运抵招标文件规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。因产品交付可能产生的其他费用亦由卖方承担。

14.2 卖方应向保险公司以买方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险。

15. 伴随服务

15.1 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同专用条款”与“用户需求”规定的附加服务（如果有的话）：

1）实施或监督所供系统的现场安装和/或试运行；

2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

3）提供系统详细的操作和维护手册；

4）在双方商定的一定期限内对系统实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

5）在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的及系统的安装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

15.2 卖方应提供“合同专用条款”、“用户需求”中规定的所有服务。伴随服务的费用已包括在合同价中。

16. 备品备件

16.1卖方应提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

1）买方可能从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

17. 质量保证

17.1 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。

17.2 本保证应在合同货物通过预验收后的一定期限内保持有效（上述期限见合同专用条款）。

17.3 买方应尽快以书面形式通知卖方质量保证期内所发现的缺陷。

17.4 卖方收到通知后将在投标文件售后服务措施提出的时间内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

17.5 如果卖方收到通知后在承诺的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

18. 索赔

18.1 如果卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款第17条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2）据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

3）符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第13条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

4）卖方应承担因货物的偏差等原因造成买方全部损失，包括但不限于财产损失、人身损失以及由于诉讼而产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、交通费等。

18.2 如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从预付货款中扣回索赔金额。

19. 变更指令

19.1买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

2）运输或包装的方法；

3）交货期；

4）交货地点；

5）卖方提供的服务。

19.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

20. 合同修改

20.1 除了合同条款第19条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

21. 转让

21.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

22. 分包

22.1 对投标文件中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经买方同意，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

23. 卖方履约延误

23.1 卖方应按照招标文件中规定的交货时间交货和提供服务。

23.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后十五（15）天内对情况进行评价，并书面确定是否同意延长交货时间。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

23.3 除了合同条款第27条的情况外，除非拖延是根据合同条款第19条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第24条的规定被收取误期赔偿费。

24. 违约赔偿

24.1 除合同条款第26条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周，赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止，不满1周按1周计算。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。卖方除承担上述违约责任外，还须承担由此产生的律师费、诉讼费、保函费、交通费等。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第25条的规定终止合同。

24.2 如果由于买方的原因迟付货款或无故不接收货物,买方须按下列比例支付违约金:

迟付货款或无故不接收货物1-4周，每周赔偿费为迟付货款或货物金额的0.3%；

迟付货款或无故不接收货物5-8周，每周赔偿费为迟付货款或货物金额的0.7%；

迟付货款或无故不接收货物9周以上，每周赔偿费为迟付货款或货物金额的1.0%；

不满1周按1周计算。

买方支付迟付款违约金总额不超过合同总价的5%。

25. 违约终止合同

25.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施无效的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第19条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此，定义下述条件：

    - “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

    - “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

25.2 如果买方根据上述第23.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

26. 不可抗力

26.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

26.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续六十天（60）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

26.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

27. 因破产而终止合同

27.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

28．因买方的便利而终止合同

28.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

28.2 对卖方收到终止通知前三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

      - 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

      - 或取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

29. 争议的解决

29.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定到买方住所地法院提起诉讼。

30. 合同语言

30.1 本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函均用中文书写。

31. 适用法律

31.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

32．通知

32.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式传真到对方。

32.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

33．税款

33.1 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

33.2按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

34．合同生效及其他

34.1 本合同应在双方签字并加盖双方公章后生效。

34.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 投标分项报价表或产品配置清单

- 用户需求

- 招标文件、投标文件、中标通知

- 合同一式六份（买方执四份，卖方执二份）

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：大连市第三人民医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有

关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照

《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：大连市第三人民医院         乙方（盖章）：

法定代表人（或被授权人）签字：            法定代表人（或被授权人）签字：

年     月    日                              年     月    日

第八章 货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否允许进口 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双平板高清血管造影系统 | 1台 | 是 | 1200 |

二、技术规格

1、机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要

*1.1 全自动双向C型臂；

1.2 具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动；

1.3 落地C臂（头位）CRA≥55°；

1.4 落地C臂（头位）CAU≥45°；

▲1.5 落地C臂（头位）RAO≥117°；

1.6 落地C臂（头位）LAO≥100°；

1.7 悬吊臂（侧位）CRA≥45°；

1.8 悬吊臂（侧位）CAU≥45°；

2、导管床：

2.1 满足全身检查、治疗的要求；

2.2 床面要求为碳纤维材料；

2.3 纵向运动范围≥120cm；

2.4 导管床横向运动≥28cm；

2.5 床面升降范围≥28cm；

2.6 床面最低高度≤78cm；

2.7 任意位置承重≥200KG + 500N额外CPR承重；

2.8 床长≥281cm；

2.9 床宽≥45cm；

2.10 床面患者最大有效覆盖：≥195cm；

▲2.11 床面旋转角度：≥240度；

3、床旁液晶触摸屏控制系统

3.1 检查床旁具备液晶触摸控制屏；

3.2 液晶触摸控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求；

3.3 液晶触摸控制屏上可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强、电子遮光器等参数设置；

3.4 配备立体手柄，便于医生操作；

4、透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行

4.1 术中可执行像素位移和测量分析功能；

4.2 可同时浏览两个序列；

4.3 可同时处理不同病人的信息；

4.4 可在术中准备下一个病人的信息输入；

4.5 可在术中可进行上一个病人的报告编写；

4.6 进行QCA后，可立即与检查室同步屏幕；

4.7 控制室图像编辑不被手术室透视图像打断；

4.8 手术室曝光透视不影响控制室图像编辑页面；

5、高压发生器

5.1 高频逆变发生器，功率≥100KW；

5.2 最大管电流≥1000mA；

5.3 逆变频率≥100kHZ；

5.4 最小管电压≤50KV；

5.5 最大管电压≥125KV；

5.6 最短脉冲时间≤1ms；

6、X线球管

*6.1 落地C臂球管阳极热容量≥3.7 MHU；

▲6.2 落地C臂球管阳极热容量≥7.3 MHU；

▲6.3 落地C臂球管阳极最大散热功率≥18000 W；

6.4 球管阳极靶边直径≥140mm；

6.5 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线；

6.6 球管内置多档金属滤片，滤片最大厚度≥0.3mm；

7、平板探测器

▲7.1 两个平板探测器类型：≥16 bits非晶硅数字化平板探测器；

7.2 平板外壳大小：≤42 X 52cm；

7.3 正位平板最大有效成像视野(边长) ≥30cm X 30cm ；

▲7.4 正位平板≥4种物理成像视野，以适应不同部位介入需要；

7.5 正位平板最大图像矩阵灰阶输出：≥1536 x 1536 x 14 bits；

7.6 正位平板探测器分辨率：≥2.7LP／mm；

7.7 正位平板像素尺寸：≤154μm；

7.8 正位平板0 lp/mm 时DQE：≥77%；

7.9 正位平板可90度旋转；

7.10 侧位平板最大有效成像视野：≥39m（对角线）；

7.11 侧位平板成像矩阵：≥改为1420x1536；

7.12 侧位平板≥4种物理成像视野，以适应不同部位介入需要；

7.13 侧位平板探测器分辨率：≥2.7LP／mm；

7.14 侧位平板像素尺寸：≤200μm；

7.15 侧位平板0 lp/mm时DQE：≥70%；

7.16 两个平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制；

8、图像显示器

8.1 控制室：≥24英吋高亮医用高分辨率LCD显示器，≥2台，显示矩阵：≥1920 x 1080；

8.2 操作室：27英吋高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器：≥4台；

9、图像系统

9.1 外周采集、处理、存储10242矩阵，即提供2K影像链配置；

9.2 采集帧率：0.5 - 6帧 /秒；

9.3 最大采集帧率：≥6帧/秒；

9.4 心脏采集、处理、存储10242矩阵：15 - 30帧 /秒；

9.5 床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟；

9.6 硬盘图像存储量1024 矩阵：≥50,000幅，2048矩阵：≥12,500幅；

10、测量分析（主机系统）

10.1 主机系统具备左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定，三种方法以上室壁运动曲线测量；

10.2 主机系统具备冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比等测量；

11、旋转采集

11.1  L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥40度/秒，有效覆盖范围：≥240度；

11.2  L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，有效覆盖范围：≥180度；

11.3 1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒；

11.4 可实时减影；

12、网络与接口

12.1 具有DICOM Send功能；

12.2 具有DICOM Print功能；

12.3 具有DICOM Query/Retrieve功能；

12.4 具有DICOM Worklist功能；

12.5 具有DICOM MPPS功能；

13、附件

13.1 具备整个系统的升级能力；

13.2 具有双向对讲系统；

13.3 具有图像处理操作面板；

13.4 具有悬吊式射线防护屏；

13.5 具有床旁射线防护帘；

13.6 具有悬吊式手术灯；

13.7 具有中文操作手册；

13.8具有输液器吊架；

13.9具有双侧臂托一对；

13.10具有头托；

13.11具有桡动脉穿刺臂托；

13.12提供多功能脚闸；

14、射线剂量防护技术

14.1 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚≥0.3mm；

14.2 插入铜滤片数≥3片，具备自动和手动两种方式；

14.3 具有管球内置栅控技术；

14.4 透视图像存储功能：≥2000幅透视图像连续存储；

14.5 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置；

14.6 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值；

14.7 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏；

15、高级三维重建功能

15.1 有独立的三维重建工作站硬件和软件；

15.2 3D全流程实时逐步引导采集功能，智能提示造影剂用量及曝光参数；

15.3 机架旋转速度：≥55度/秒，覆盖范围：≥240度；

15.4 机架可在头位及侧位进行三维采集；

15.5 具有体积/表面重建,最大密度投影、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能；

15.6 具有局部放大重建；

15.7 具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能；

15.8 具有距离测量、体积测量功能；

15.9 具有三维自动血管分析；

15.10 仅造影序列便可重建出三维图像；无需蒙片序列，减少曝光，加快手术进程，自旋转采集起至重建结束的时间：≤12秒；

15.11 可直接在床旁触摸屏上进行机架位置存储以及测量功能；

16、实时三维路图功能

16.1 具有二维透视影像与重建三维血管图像实时匹配融合功能；

16.2 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与；

16.3 可在实时的三维透视影像中进行如插入导丝、导管及弹簧圈等复杂介入操作；

16.4 当C臂的投照角度，SID，及探测器的视野等改变时，二维透视影像与三维血管图像仍能实时、自动匹配融合，无延迟时间，方便手术操作；

16.5 三维血管图像可随机架角度的变化而相应改变图像观察角度；

17、类CT软组织成像功能

17.1 能提供原厂类CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建；

17.2 能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数；

17.3 三维重建和类CT重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示；

17.4 仅需一次旋转采集即可实现三维重建和类CT重建；

18、血管内超声系统

18.1 具有触摸屏显示器和辅助控制器。

注明：投标文件不满足招标文件中加注星号（“*”）重要商务条款和技术条款的按无效标处理。

三、配置清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X线球管 | 2 | 个 |
| 2 | 平板探测器 | 2 | 个 |
| 3 | 控制室监视器 | 2 | 个 |
| 4 | 铅屏风 | 1 | 个 |
| 5 | 高级三维重建功能 | 1 | 套 |
| 6 | 类CT成像功能 | 1 | 套 |
| 7 | 血管内超声系统 | 1 | 套 |
| 8 | DSA视频融合显示系统（大屏） | 1 | 套 |
| 9 | DSA影像工作站 | 1 | 套 |
| 10 | DSA专用高压注射器(双屏) | 1 | 套 |
| 11 | X射线防护仓 | 1 | 套 |
| 12 | 监护工作站 | 1 | 套 |
| 13 | 铅衣 | 10 | 套 |
| 14 | 铅帽 | 10 | 套 |

四、商务要求：

1.供货及安装完成时间：合同签订之日起 90 个日历日内

2.供货及安装完成地点：大连市第三人民医院

3.付款方式：合同签订后，卖方在约定日期内将货物及配件（如有）全部送达到指定地点，经确认包装完好无问题，买方支付价款的百分之七十，经安装、调试完毕并验收合格后，买方支付价款的百分之三十。货款支付后卖方仍须按照承诺的保修年限予以免费保修到期满。

注：

（1）本项目为财政拨款。

（2）所有价款支付时间为财政局拨付专项资金到招标方账上后方可支付，因以上原因导致付款延误，非招标方责任，招标方毋需承担滞纳金和违约责任。

（3）涉及到招标范围内的所有工作均包含在内，工期延长或缩短不增加费用。

（4）合同金额包括运输、安装、调试等直至设备验收合格正常使用前的所有费用。

（5）财政局审核确认不能支付的款项，招标方不予支付并不承担责任，中标方承担全部责任和费用。

4.验收标准：卖方供应产品的生产日期必须为实际供货日起1年以内，如有特殊情况卖方须提前与买方沟通，经买方同意后卖方方可供货。设备安装、调试、培训完毕且所有配件均到货后，所有审批验收合格后，能够达到临床使用要求。

5.质量保证期：质量保证期：2年（验收合格后，科室使用之日起算质保）。

6.免费安装：

（1）卖方负责设备的运输、安装、调试等，直至设备可以正常使用，需免费提供安装所需的材料及工具，供货到采购人指定地点，全部费用由卖方支付。

（2）卖方需完成相应数据接口工作，并负责承担与主要系统（HIS、PACS、LIS等系统）进行接口发生的一切费用。

7.维修服务及软件升级：

（1）在免费保修期产品如有问题，卖方或生产厂家须免费更换响应部件及所含全部消耗性配件（消耗性配件另有约定的除外），免收相应人工工时费等费用，年度定期预防性维护保养次数不少于2次。

（2）保修期外买方未购买保修合同时，维修更换配件仅收取配件成本费，重复维修同一故障不收费。

（3）卖方或厂家售后服务部门将在电话报修30分钟之内响应， 如未能有效解决，24小时之内必须至现场处理故障（不可抗拒力量下除外），未按时响应或到场处理故障的，每次应在承诺质保期的基础上再延长半年保修。

（4）设备终身维修并应持续提供优质的服务，如需更换配件，配件须在订货后的15个工作日内到货（如不能及时到货需提供备用机）并在安装后免费保修6个月，卖方或生产厂家保证设备安装后10年内的零配件供应。

（5）大型医用设备年开机率（8小时/日）不低于95%；若由于卖方的产品质量或售后服务问题的原因所导致年开机率低于95%，每超过一天，保修期后延不低于5天。

（6）如设备为进口产品，卖方须免费提供主机、零备件的中英文对照详细清单（含软硬件）及操作维护说明书（中文或中英文对照）。免费提供系统操作和维修的必要的专用工具及技术咨询。

（7）可以提供完善的培训内容，卖方负责设备操作培训等工作，直至该产品可以正常使用为止。

（8）根据用户的需求，卖方或生产厂家可随时免费提供数据接口。

（9）设备进行软件升级，免收升级费。

（10）卖方负责设备的运输、安装、调试等，直至设备可以正常使用，须免费提供安装所需材料及工具，供货到买方指定地点，全部费用由卖方支付。

（11）设备出保后，维保费不超过中标金额的10%。

8.售后服务：提供售后服务承诺，有专门的技术支持和维修人员。

9.验收要求：卖方负责设备操作培训等工作，直至该产品可以正常使用为止。卖方负责提供货物的中文说明书、中文使用手册。并承担由此产生的全部费用。

10.其他要求：

（1）如采购进口设备，卖方负责进口产品的海关报关，商检报检等事宜，并承担相关费用。

（2）投标活动中如有虚报和欺瞒，一经发现医院将拒绝付款并退货，卖方必须赔偿医院由此造成的所有损失。

附件一：综合评价标准

| 分项 | 评分因素 | 权重 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 投标报价 | 30 | 投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 注解： 1、评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价； 2、投标人报价为投标函中投标总价。 3、投标人投标产品是中小企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型、微型企业给予10％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。 4、投标人投标产品是监狱企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其产品报价给予10％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。监狱企业同时属于小型、微型企业的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率和监狱企业扣除率中的较大值。 5、投标人投标产品是残疾人福利性单位制造的，其产品报价给予10％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率和残疾人福利性单位扣除率中的较大值。 |
| 技术 | 满足产品技术参数要求的情况 | 32 | 评标委员会应仔细审查投标文件的技术参数情况对此项进行评分。 非▲号和*号技术指标完全满足（无偏离）招标文件要求得20分，技术指标中▲号技术指标每有1条无偏离或正偏离加2分，满分32分，非▲号和*号指标每有一条负偏离扣0.1分，扣到0分为止。 注：*号指标为主要技术指标，如不满足将视为无效投标。 |
|  | 产品 质量 | 18 | 评标委员会应仔细审查投标文件的技术参数情况对此项进行综合评分。 1.所投产品在产品质量等方面性能、品质和兼容性十分优越得18分； 2.所投产品在产品质量等方面性能、品质和兼容性比较优越得15分； 3.所投产品在产品质量、稳定性和兼容性等方面一般得10分。 |
| 商务 | 供货方案计划 | 6 | 评标委员会对投标单位的供货方案计划的合理性等进行综合评分，包括但不限于：①供货时间计划；②物流与配送方案；③风险管理措施;④安装及调试方案。 1、提供的方案内容完整、无缺陷，且方案合理，得6分； 2、提供方案内容完整，但方案内容存在缺陷的，得4分； 3、提供方案内容完整，但方案内容存在不符合项目需求的，得1分； 4、未提供方案或方案中缺少上述4项中任意一项内容或机械复制采购需求，得0分。 注:完整指包括但不限于上述4项全部内容且不能机械复制采购需求内容。 方案合理是指投标人所提供的方案能够保障投标人在实际工作中能达到的预期效果，与采购需求相适应。 缺陷是指方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写的任意一种情形。 不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。 |
|  | 培训 方案 | 5 | 评标委员会综合评定投标人所提供的培训方案进行综合评分，包括但不限于：①培训目标与内容；②培训方式与方法；③培训时间安排；④培训效果评估与后续支持；⑤培训师资。 1、提供的方案内容完整、无缺陷，且方案合理，得5分； 2、提供方案内容完整，但方案内容存在缺陷的，得3分； 3、提供方案内容完整，但方案内容存在不符合项目需求的，得1分； 4、未提供方案或方案中缺少上述5项中任意一项内容或机械复制采购需求，得0分。 注:完整指包括但不限于上述5项全部内容且不能机械复制采购需求内容。 方案合理是指投标人所提供的方案能够保障投标人在实际工作中能达到的预期效果，与采购需求相适应。 缺陷是指方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写的任意一种情形。 不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。 |
|  | 售后服务保障措施 | 7 | 评标委员会对投标单位的售后服务保障中维修保养计划及质保期后售后服务进行综合评分，包括但不限于：①售后服务体系完备情况；②人员配备情况；③服务承诺的周到情况、服务的速度以及能力、紧急故障处理预案的完整程度；④配件及备件供应保障；⑤响应时间；⑥故障处理与修复能力；⑦售后服务承诺与保障。 1、提供的方案内容完整、无缺陷，且方案合理，得7分； 2、提供方案内容完整，但方案内容存在缺陷的，得5分； 3、提供方案内容完整，但方案内容存在不符合项目需求的，得4分； 4、未提供方案或方案中缺少上述7项中任意一项内容或机械复制采购需求，得0分。 注:完整指包括但不限于上述7项全部内容且不能机械复制采购需求内容。 方案合理是指投标人所提供的方案能够保障投标人在实际工作中能达到的预期效果，与采购需求相适应。 缺陷是指方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写的任意一种情形。 不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。 |
|  | 业绩 | 2 | 提供2021年11月1日至今投标人类似项目供货业绩，每份得1分，满分2分。未提供不得分（以合同或中标通知书为准）。 |

注：在投标满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项评价因素和方法对投标进行综合评价后，按投标人综合评价（得分）的结果由优到劣的顺序确定中标候选人。