机电产品国际招标

招标文件

(第二册)

招标编号：1096-254202509291

项目名称：济宁医学院3.0T磁共振成像系统采购项目（61334）

招标人：济宁医学院

招标机构：山东三木招标有限公司

2025年9月

目  录

第一册 （另行装订）

第一章  投标人须知

第二章  合同通用条款

第三章  合同格式

第四章  投标文件格式

第二册（本册）

第五章 投标邀请	3

第六章 投标资料表	5

第七章 合同通用条款资料表	12

第八章 货物需求及技术规格	14

# 第五章 投标邀请

山东三木招标有限公司（以下简称“招标机构”）受济宁医学院委托，对下列产品及服务进行国际公开招标，邀请合格投标人就下列货物和有关服务参与投标。

| 标段 | 名称 | 数量 | 预算（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 3.0T磁共振成像系统 | 1套 | 2300万 | 可采进口 |

- 项目名称及编号

项目名称：济宁医学院3.0T磁共振成像系统采购项目（61334）

招标编号：1096-254202509291

二、获取招标文件时间、地点及售价：

1、有意向的投标人2025年9月29日-20251年10月13日（法定节假日除外）每日08：30至17：00在济南市市中区二环南路6636号中海广场8层805（山东三木招标有限公司）购买招标文件或咨询。

2、本招标文件售价为500元人民币（或70美元）/标段，(邮购须另加50元人民币[国内]或20美元[国外])，招标文件售出不退。

三、关于本次标书费及保证金需交入以下帐户

1、人民币账户：

开户名称：山东三木招标有限公司

开户银行：中国工商银行济南六里山支行

银行帐号：1602001319200062147

2、美元账户：

开户名称：山东三木招标有限公司

开户银行：中国工商银行济南六里山支行

银行帐号：1602001309200063090

四、获取招标文件方式：

1、线上获取招标文件。登录山东三木招标网（http://www.chinasanmu.com.cn），点击“报名系统入口”，注册（已注册的无需重复注册）、审核通过后招标文件将发送至所填电子邮箱（请务必保证邮箱填写准确）。未按上述要求登记备案及未登记备案但已获取招标文件的均无效。本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表评审现场通过资格审查。咨询电话：0531-81764009。

2、请投标人于开标前联系中国国际招标网（机电产品招标投标电子交易平台）(https://www.chinabidding.com/)客服，确保已在网站注册、开通、并通过年检。

五、投标文件的递交时间及地点

投标文件的递交时间：2025年11月4日9:00-9:30(北京时间)。

投标文件的递交地点：济南市市中区二环南路6636号中海广场负一层北门东侧开标一室

六、开标时间及地点

本此招标活动定于2025年11月4日9:30（北京时间)，在济南市市中区二环南路6636号中海广场负一层北门东侧开标一室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

七、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

八、投标人报名后放弃投标的，须在开标三个工作日前以书面形式通知招标机构。

九、招标机构信息

1、名    称：山东三木招标有限公司

2、地    址：济南市市中区二环南路6636号中海广场8楼805室

3、联 系 人：赵佳惠

4、报名咨询电话：0531-81764009，技术咨询电话：0531-82906138，财务电话（发票问题）：0531-86119290

5、电子邮箱：sdsmzb0401@163.com

# 第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 招标文件第一册条款号 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 1.1 |  | 招标人名称：济宁医学院 招标人地址：济宁市太白湖新区荷花路133号 |
| 1.2 |  | 招标机构名称：山东三木招标有限公司 招标机构地址：济南市市中区二环南路6636号中海广场8楼805室 |
| 1.3 |  | 项目概况：01包：3.0T磁共振成像系统，1套，资金已落实。具体技术要求见第八章 货物需求及技术规格。 资金性质：自筹资金。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 6.1 |  | 潜在投标人要求对招标文件澄清时间：开标时间截止前十五日内 |
| 三、投标文件的编制 |  |  |
| 8.1 |  | 投标语言：中文或英文，主要技术部分应有中文文本。中文文本与英文文本如有差异，以中文本为准。 |
| *10.3 |  | 不允许有备选方案，只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。 |
| 11.2 |  | 招标允许的缺漏项范围或比重：对招标文件中要求的一般指标/参数偏离，如果漏报或不报项超过5项(含5项)或漏报、不报项金额累计超过投标总价的5%，须按招标文件的条件补齐，且投标价不增加，否则将导致废标。 |
| *11.5 |  | 本次招标总预算：人民币2300万元。 报价超出预算的按无效投标处理。 |
| 11.6 |  | 投标价为一次性报价。投标人的投标方案、投标声明（价格折扣或其他声明）都必须在开标一览表中标明，除此之外的任何报价均不视为投标报价。 |
| *11.6.1 |  | 关境内制造的货物（人民币完税报价） 相关费用：货物运至最终目的地(招标人指定地点)的内陆运输、保险、装卸费、安装调试费、检测费和伴随货物交运的有关费用，以及货物应交纳的全部增值税和其它税,并分别予以单列（分项报价）,并计入投标总价中。 |
| *11.6.2 |  | 关境外制造的货物（人民币完税报价） 相关费用包括：货物运至最终目的地(招标人指定地点)的设备费，技术服务费，安装及调试费、培训费，设计和技术资料费，专用工具费、备品备件费(列单价和数量)、伴随服务费和海运运费、保险费、外贸代理费，以及货物应交纳的全部关税、增值税、惩罚性关税和其它税，分别予以单列，并列出数量和单价，并计入投标总价。 |
| *12.2 |  | 报价币种：人民币报价。 |
| *13 |  | 投标人资格要求： 1、投标人应具有订立合同的权利和履约合同的能力的法人或其他组织。 2、所报货物属国家强制且已开办注册登记业务的，投标人须提供《医疗器械注册证》（如有附表，需提供附表）或产品备案表；投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的，须提供《医疗器械经营许可证》或《经营备案凭证》。 3、投标货物为进口产品的，须提供制造商或可追溯到制造商的授权书（复印件胶装至投标文件中并加盖投标人公章）。 4、投标人开立基本账户在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件。 5、不接受联合体投标。 |
| 14.3(2) |  | 备件、专用工具清单须分项报价，并注明货源和数量，该费用应包括在该设备的投标总报价中。 |
| *15.1 |  | 投标保证金 第1标段：金额(人民币)：大写：壹拾伍万元整，小写：150000元； 投标保证金须于投标截止时间前电汇至指定账户或办理完成不可撤销信用证、转账支票、银行即期汇票。 |
| *15.3 |  | 投标保证金形式：电汇或不可撤销信用证、转账支票、银行即期汇票、银行保函。 以银行保函形式缴纳投标保证金的，须按招标文件第一册第四章投标文件格式IV-7投标保证金保函格式开具。 |
| *16.1 |  | 投标有效期：自开标日起90天。 |
| 17.1 |  | 投标文件的份数：正本1份，副本7份，USB 接口设备存储的电子版投标文件1份（要求：可编辑WORD 版本及签字盖章的投标文件正本PDF 扫描件）、投标保证金退付表1份（格式详见招标文件第一册），原件（如有）。 如招标文件要求必须递交的用于资格后审的资格、资质原件或评分办法中要求提交的构成加分项的原件，须并与其他投标文件同时递交（评标结束后退还）。递交投标文件截止时间后送达的原件，采购代理机构不予接收，由此产生的一切后果，由投标人承担。 正本、副本、开标一览表、电子版投标文件、投标保证金退付表分别单独密封递交。 投标文件正副本侧脊注明以下信息：项目名称-xx标段投标文件-投标人名称。 |
| *17.2 |  | 除没有修改过的投标人或制造商公开发布的印刷文献外，投标文件的每一页都应由法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字,否则其投标将被否决。 |
| 四、投标文件的递交 |  |  |
| 18.2(1) | 投标书递交至：济南市市中区二环南路6636号中海广场负一层北门东侧开标一室。 |  |
| 18.2(2) | 项目名称：济宁医学院3.0T磁共振成像系统采购项目（61334） 投标邀请的标题：济宁医学院3.0T磁共振成像系统采购项目（61334）投标邀请 招标编号：1096-254202509291 “在2025年11月4日9:30 之前不得启封” |  |
| 19.1 | 投标截止时间：2025年11月4日9:30(北京时间) |  |
| 五、开标与评标 |  |  |
| 22.1 |  | 开标日期：2025年11月4日9:30 (北京时间) 开标地点：济南市市中区二环南路6636号中海广场负一层北门东侧开标一室 |
| 23.1 |  | 本次招标采用的评标办法为：综合评价法。 一、定标原则 在投标满足招标文件实质性要求的前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项评价因素和方法对投标人进行综合评价并打分。 二、评标内容 综合评价法的评价内容包括投标文件的商务、技术、价格、服务等方面。 三、评标程序 1、评委首先按招标文件要求对各投标人的投标文件进行初步评审，确认其投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。 2、对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行综合打分。评委如有疑问，将向投标人提出质询，投标人答疑，书面澄清有关问题。但不允许对投标文件的商务、技术部分进行实质性修改。 评标原则：公开、公平、公正，综合评审、择优定标，不保证最低价格中标。 基本要求：报价合理，质量优，所投设备符合招标要求，性能价格比高，企业信誉高等。 |
| 27.2.1 |  | 总分100分. 总分组成; 价格; 30. 技术; 51. 商务; 19. 投标报价 30分; 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公. 技术部分计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 51分; 投标设备技术响应 36分; 对项目需求和技术方案中的指标进行评价：完全满足采购要求得基本分36分，技术参数要求中标“#”为重要参数，共9项，每存在一条负偏离扣4分；对于技术要求中的非实质性参数要求如有负偏离，每存在一条负偏离扣2分，基本分扣完为止；如果一条中有多项指标出现偏离，只计算一次。 注：投标人需提供所投产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或检测报告全本清晰影印件等作为技术证明文件佐证材料，否则评标委员会有权视相应技术参数为负偏离。. 投标产品综合性能 7分; 1、所投产品的整体技术性能成熟、运行稳定、可扩展性强，得4分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止，缺项不得分。 2、所投产品整体配置全面、后期使用成本低、易于维护，得3分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止，缺项不得分。. 实施方案 8分; 1、供货方案：对投标人供货方案进行评价，包括供货期及组织计划、进度保障措施两个方面，每项2分，满分4分。每项每有一处缺陷扣1分，扣完为止，缺项该项不得分。 2、安装调试方案：对投标人安装调试方案进行评价，包括安装方案、调试方案及技术措施两个方面，每项2分，满分4分。每项每有一处缺陷扣1分，扣完为止，缺项该项不得分。. 商务部分 19分; 业绩 10分; 所投产品自2022年9月1日以来的销售业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最多得10分。 注： 1、投标人需在投标文件中提供完整合同复印件并加盖投标人公章，否则不予认可。 2、业绩合同中需体现产品品牌型号，且与本项目所投产品品牌型号一致，否则不予认可。. 售后服务方案 5分; 对投标人售后服务方案进行评价，包括售后服务机构及人员设置、服务响应时间及响应程度、服务标准承诺、巡检维护方案、故障（含紧急故障）排除时间承诺五个方面，每项1分，满分5分。每项每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止，缺项该项不得分。. 培训方案 2分; 对投标人培训方案进行评价，包括培训内容、培训方式及计划等，满分2分。每项每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止，缺项该项不得分。. 增值服务条款 2分; 投标人提供有利于本项目的增值服务条款，由评标委员会认可为实质性条. 款的，每提供1条得1分，最多得2分。说明：当评标最终得分相同时，以投标报价低者优先；当评标最终得分和报价均相同时，技术标得分高者优先。 |
| 27.8.1 |  | 中标人的确定：经招标人授权，本项目由评标委员会直接确定中标人，综合评分得分最高的投标人为中标人。 |
| 六、授予合同 |  |  |
| *36 |  | 招标代理服务费：中标人须按以下标准和规定向招标机构缴纳中标服务费： (1)以“中标公告”中确定的中标总金额作为收费的计算基数。 (2)中标服务费参照国家发改委发改办价格〖2003〗857号通知和原国家计委计价格〖2002〗1980号文下浮20%向中标人收取。 (3)中标服务费币种与签订合同的币种相同，或以人民币支付（按开标日中国银行公布汇率卖出价折算）。 (4)中标服务费的缴付方式： 在中标公告发出后5个工作日直接缴纳中标服务费。可用电汇、现金等付款方式（但对来自国外的付款，仅接受电汇或现金）。如果中标人在合同生效后20天内未按上述规定缴付中标服务费，则本招标公司有权从中标人的投标保证金中收取中标服务费。本条款为“投标保证金保函格式”的支付条件的补充。 |
| 37 |  | 中标人须向见证律师事务所按中标金额1‰缴纳律师见证费，不足500元，按500元收取。 |
| 交货时间及付款方式 |  |  |
| *交货时间： 合同签订生效后90日历日内供货安装调试完毕； 投标人可根据自身实际情况自报最短供货期。 逾期未交货视为供货方违约，合同自动作废，违约方须承担相应的违约责任。 |  |  |
| *付款方式： （一）办理外贸免税的项目：设备中标后，需由最终用户、设备中标商和外贸代理公司签订三方合同。合同签订5日内，设备中标商支付给最终用户合同金额10%作为质保金，最终用户收到质保金后向外贸代理公司支付合同金额100%货款，外贸代理公司收到货款后三日内向设备中标商指定的国外公司开出100%即期不可撤销信用证。设备验收合格后，外贸代理公司向最终用户开具全额发票。货物交付后经设备中标商安装、调试并经最终用户和设备中标商双方联合验收合格入库。质保期结束后，最终用户向设备中标商无息返还10%质保金。 （二）非免税的项目：合同签订5日内，设备中标商支付给最终用户合同金额10%作为质保金。设备中标商开具全额发票给最终用户。最终用户收到全额发票后向设备中标商支付合同金额 100%货款 。货物交付后经设备中标商安装、调试并经最终用户和设备中标商双方联合验收合格入库。质保期结束后，最终用户向设备中标商无息返还10%质保金。 |  |  |
| *供货地点： 目的港：中国青岛港或招标人认可的其他港 目的地（项目现场）：用户指定地点（项目现场） |  |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动 |  |  |
| - 请投标人务必到中国国际招标网（机电产品招标投标电子交易平台）（https://www.chinabidding.com/）上进行供应商注册。对已网上注册的投标人，可以不必再注册，但必须确定已经通过中国国际招标网供应商年检。投标人如未进行年检，请务必在投标截止日之前按照网站的要求完成年检。 - 请投标人在填写技术规格偏离表时，对应招标文件技术要求逐项填写，且必须用具体数字或文字来表述，不能仅填写“偏离”或“不偏离”，否则将被视为未做实质性响应。 - 请投标人按照招标文件要求对投标文件签字，其中投标文件的报价部分、商务部分和重要技术条款(参数)(加注#的参数)响应等相应内容必须逐页小签，否则将导致投标失败。 4、本章和第八章凡标注“*”号的均为重要要求，对这些重要要求的任何偏离将导致废标。投标文件必须提供对第八章中标注“*”号的技术参数的支持资料（证明资料为技术白皮书、制造商公开发布的印刷资料、医疗器械注册登记表、检测机构出具的检测报告、详细配置清单等），无符合招标文件要求的技术资料支持的，投标将被拒绝。 5、投标人在投标书中承诺的技术标准，在实际验收时达不到，除根据合同规定进行相应处罚外，招标人将根据造成的损失程度向中国政府的招标监管部门投诉，并请求招标监督管理部门根据实际调查情况做出处罚决定。 6、认定投标人数量时，两家以上投标人的投标产品为同一家制造商或集成商生产的，按一家投标人认定。对两家以上集成商或代理商使用相同制造商产品作为其项目包的一部分，且相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价60%的，按一家投标人认定。 7、投标人报名后放弃投标的，须在开标前三个工作日以书面形式通知招标机构（0531-82906138）。 |  |  |

# 第七章 合同通用条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 招标文件第一册条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1.7 | 买方名称：济宁医学院 买方地址：济宁市太白湖新区荷花路133号 |
| 4.1 | 本合同下交付的货物应符合招标文件技术规格书明确的标准和技术要求。如果招标文件技术规格书没有提及适用标准，则应符合下列标准：1）与合同货物制造及验收有关的最新有效版本的中华人民共和国国家标准；2）经买方确认的，卖方随投标文件提供的，与合同货物制造及验收有关的，最新有效版本的货物制造国的官方标准；3）卖方随投标文件提供的货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一；4）买方在澄清投标文件时做出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。 |
| 7.1 | 履约保证金金额：不适用。 履约保证金币种：合同货币。 |
| 16 | 应提供的伴随服务：1）实施所供设备的开箱；2）实施所供设备的安装指导；3）提供组装和维修所需的工具；4）为所供设备提供详细、规范的中文操作和维修手册；5）设备安装完毕，试运行期间卖方应派技术人员进行监督和指导；6）在项目现场就所供设备的组装、试运行、运行、维修和修理对买方人员进行培训；7）派遣人员参加在项目现场的验收；8）其他要求详见招标文件第八章。 |
| 17.2 | 备品备件要求：见第八章要求。 |
| 18.2 | 质量保修期：免费提供自验收之日起≥1年项目整体保修服务，提供原厂质保服务。 |
| 18.4 | 服务要求：见第八章要求。 |
| 20 | 付款方式： （一）办理外贸免税的项目：设备中标后，需由最终用户、设备中标商和外贸代理公司签订三方合同。合同签订5日内，设备中标商支付给最终用户合同金额10%作为质保金，最终用户收到质保金后向外贸代理公司支付合同金额100%货款，外贸代理公司收到货款后三日内向设备中标商指定的国外公司开出100%即期不可撤销信用证。设备验收合格后，外贸代理公司向最终用户开具全额发票。货物交付后经设备中标商安装、调试并经最终用户和设备中标商双方联合验收合格入库。质保期结束后，最终用户向设备中标商无息返还10%质保金。 （二）非免税的项目：合同签订5日内，设备中标商支付给最终用户合同金额10%作为质保金。设备中标商开具全额发票给最终用户。最终用户收到全额发票后向设备中标商支付合同金额 100%货款 。货物交付后经设备中标商安装、调试并经最终用户和设备中标商双方联合验收合格入库。质保期结束后，最终用户向设备中标商无息返还10%质保金。 |
| 36.2 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和中标人所在国政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 37 | 适用于本合同的额外变动：见合同特殊条款。 |

# 第八章 货物需求及技术规格

- 一、项目概述

1.本项目内容包括设备的采购、安装、调试，维护、维修、培训等售后内容。

2.本采购需求系参考市场多个主流品牌制定，仅代表采购人对质量的要求，不代表该名词被指定，因此不保证完全符合或者偏离某个具体品牌，可能涉及的某品牌极个性化描述，均不作为对产品的特定要求，仅作为最低要求。供应商可提供相当于或者优于该参数的产品，满足使用需求。

3.本项目标注“#”为重要参数条款。

4.本项目标注“*”为实质性响应条款，若不满足将导致无效投标。

5.本项目未标注“#或*”为一般性条款。

- 二、分包明细表

| 标段 | 名称 | 数量 | 预算（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 3.0T磁共振成像系统 | 1套 | 2300万 | 可采进口 |

- 三、技术参数要求

*1、总体要求

投标机型为各厂家已获得FDA及NMPA认证的3.0T大孔径最高端磁共振机型,西门子公司需提供Vida平台，GE公司需提供Premier平台，飞利浦公司需提供Elition X AI 平台，联影公司需提供Omega平台，其他品牌提供同等及优于以上平台技术。

2、磁体系统

2.1磁体类型：超导磁体

2.2磁场强度：3.0T

2.3屏蔽方式：主动屏蔽

2.4具备抗外界电磁干扰屏蔽技术

2.5匀场方式：主动+被动

2.6磁场稳定度＜0.1ppm/h

2.7具备三维动态匀场

2.8三维匀场容积空间：圆柱形

2.9匀场通道数≥8个

2.9.1线性匀场（一阶匀场）通道数≥3个

2.9.2非线性匀场（高阶匀场）通道数≥5个

2.10磁场均匀度：典型值

#2.10.1	10cm DSV≤0.002ppm

#2.10.2	20cm DSV≤0.016ppm

2.10.3  	30cm DSV≤0.15ppm

2.10.4	40cm DSV≤0.33ppm

2.11液氦消耗量(正常使用)≤0.0 升/年

2.12磁体长度（不含外壳）≥170 cm

2.13磁体最小孔径≥70 cm

2.14五高斯磁力线X,Y轴≤3.1m

2.15五高斯磁力线Z 轴≤5.2m

2.16磁体重量(含液氦)≤5.5吨

2.17冷头保用时间≥1年

3、梯度系统

3.1具备单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器）

#3.2梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值）≥60mT/m

3.3梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值）≥200 T/m/s

3.4最短爬升时间≤300us

3.5具备最大场强和最大切换率同时到达

3.6工作周期中的最大占空比：100%

3.7具备软件降噪技术

3.8具备硬件降噪技术

3.9梯度线圈冷却：水冷

3.10梯度放大器冷却：水冷

3.11梯度控制技术：全数字实时发射接收

3.12梯度工作方式：非共振式

4、射频系统

4.1多通道（源）射频发射技术平台

4.1.1具备双通道射频发射技术

4.1.2	具备B1 Filter技术4.2射频类型：全数字实时控制系统

#4.3射频发射功率≥35 kW

4.4射频噪音水平≤0.5dB

4.5射频发射带宽≤600kHz

4.6单个扫描野内一次扫描最大通道数≥64个

4.7各通道接收带宽≥1MHz

4.8具备用户可调节接收带宽技术

4.9具备射频线圈扫描自动调谐技术

4.10射频放大器：磁体机壳内

4.11具备磁体内置一体化数字射频发射系统

4.12具备磁体内置一体化数字射频接收系统

5、全身各部位射频接收线圈(以下线圈为单独或组合使用)

#5.1头颈联合（神经血管）矩阵线圈（非组合）≥64通道

5.2全脊柱矩阵线圈≥32通道

5.3体部矩阵线圈≥18通道

5.4全腹矩阵线圈（组合）≥60通道

5.5心脏矩阵线圈≥18通道

5.6全神经（头颈脊柱一体化）线圈（组合）≥52通道

5.7下肢血管线圈（组合）≥60通道

5.8乳腺线圈≥16通道

5.9关节大柔软线圈（膝、踝、肩、肘关节）≥16通道

5.10关节小柔软线圈（腕、手指）≥16通道

5.11原厂膝关节专用线圈≥18通道

5.12原厂肩关节专用线圈≥16通道

6、全静音平台（各厂家自行表述）

7、主控计算机系统

7.1主计算机CPU≥ Intel Xeon

7.2 CPU核心≥6个

7.3 CPU位数≥64位

7.4主频大小≥3.6GHz

7.5内存大小≥64GB

7.6计算机显示器≥24英寸彩色LCD

7.7显示器分辨率≥1920×1200

7.8硬盘容量≥480GB

7.9阵列处理器主频≥2 x 2.1GHz

7.10阵列处理器内存≥64GB

7.11阵列处理器硬盘≥480GB

7.12图像重建速度(256X256, 100% FOV)≥40000幅/秒

7.13超快速计算机处理技术(256×256，25%FOV)：图像重建速度≥149000幅/秒

7.14 具备DICOM3.0接口

8、系统后处理功能

8.1 具备3D后处理

8.2具备实时MPR后处理

8.3具备三维表面重建技术SSD后处理

8.4具备实时MIP后处理

8.5具备电影回放软件

8.6具备图像评价软件

8.7具备实时互动重建

8.8具备 ADC-map

8.9 具备T1，T2值计算

8.10具备时间信号曲线

8.11具备图像减影、叠加

9、操作台、扫描床及环境调节系统

9.1垂直移动时扫描床最大承重≥250Kg

9.2扫描床移动精度≤0.5mm

9.3床旁扫描控制系统：双侧

9.4具备病人监视系统

9.5具备照明、通风、通话、背景音乐9.6最低床位≤52cm

9.7最大水平移动范围≥200cm

9.8具备遥控线圈更换

9.9具备自动步进扫描床

9.10具备患者专用防磁耳机、呼叫按钮

9.11具备特定吸收率SAR实时连续监控显示装置

9.12具备紧急制动系统

10、后处理接口

10.1具备软件控制照相技术

10.2具备完整DICOM3.0接口及与PACS网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能

10.3具备DICOM3.0标准激光相机数字接口

10.4具备远程遥控维修遥控

10.5图像网络传输标准：1000M 以太网连接

10.6图像网络传输速度≥160幅/秒

11、全景一体化成像系统

11.1具备一次摆位完成全部线圈扫描

11.2具备线圈组合扫描

11.3具备组合扫描专用线圈控制软件

11.4具备智能定位技术

11.5具备脊柱线圈整合于床面设计

11.6具备线圈接口整合于床面设计

11.7具备矩阵线圈通道选择模式

11.8具备矩阵线圈频谱成像模式

11.9具备实时扫描助手

11.10具备全中枢神经成像无缝连接

11.11具备自动检查计划

11.12具备自动结果生成

12、智能操作平台

12.1具备头部自动定位功能

12.2具备脊柱自动定位功能

12.3具备关节自动定位功能

12.4具备图文引导的实时在线指导功能

12.5具备大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位）

12.6具备并行采集拓展功能

12.7具备膈肌导航技术

12.8具备相位导航技术

13、扫描参数

#13.1最小二维层厚≤0.1mm

13.2最小三维层厚	≤0.05mm

#13.3最大扫描视野≥55cm

13.4最小扫描视野	≤0.5cm

13.5 TSE最大回波链长度≥512

13.6 EPI最大因子≥256

13.7最大采集矩阵≥1024×1024

13.8弥散加权B值≥10000

13.9	2D GRE最短TR时间（128矩阵）≤1ms

13.10	2D GRE最短TE时间（128矩阵）≤0.25ms

13.11	3D GRE最短TR(256 x256矩阵)	≤1.1ms

13.12	3D GRE最短TE (256 x256矩阵)≤0.32ms

13.13	3D GRE最短TR(128 x128矩阵)	≤0.9ms

13.14	3D GRE最短TE (128 x128矩阵)≤0.25ms

13.15	快速自旋回波最短TR（256 x 256矩阵）≤7.1ms

13.16	快速自旋回波最短TE（256 x 256矩阵）≤2ms

13.17	快速自旋回波最短TR（128 x 128矩阵）≤7ms

13.18	快速自旋回波最短TE（128 x 128矩阵）≤2ms

13.19	快速自旋回波最短TR（64 x 64矩阵）≤6.5ms

13.20	快速自旋回波最短TE（64 x 64矩阵）≤2ms

13.21	TSE序列最短回波间隔(256x256矩阵)≤2ms

13.22	EPI序列最短回波间隔 (256x256矩阵)	≤0.67ms

14、成像序列和技术

14.1自旋回波（SE）序列

14.1.1	具备2D/3D TSE

14.1.2	具备TSE回波分享技术

14.1.3具备三维TSE序列

14.1.4	具备单次激发SE

14.1.5	具备脂肪抑制序列

14.1.6	具备频率脂肪抑制

14.1.7	具备水抑制序列

14.2反转恢复（IR）序列

14.2.1	具备快速IR(脂肪、 水抑制）

14.2.2	具备快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）

14.2.3具备STIR短T1压脂序列

14.2.4	具备单次激发快速IR

14.2.5	具备常规反转恢复序列

14.2.6	具备真实影像反转恢复（灰白质强对比）

14.2.7	具备脂肪/水激发技术

14.2.8	具备翻转恢复脂肪抑制序列

14.3	梯度回波(GRE) 序列

14.3.1	具备2D/3D稳态进动梯度回波

14.3.2	具备in-phase和out-phase成像

14.3.3	具备多回波聚合序列

14.3.4	具备亚秒T1扫描序列（2D/3D）

14.3.5	具备亚秒T2扫描序列（2D/3D）

14.3.6	具备单次多平面梯度回波序列

14.3.7具备多回波梯度回波序列

14.3.8	具备除剩余磁化梯度回波

14.3.9	具备利用剩余磁化梯度回波

14.3.10具备重T2 加权高对比序列：具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE或其他同类技术

14.4平面回波(EPI)序列

14.4.1	具备单次激发EPI

14.4.2	具备多次激发EPI

14.4.3	具备自旋回波EPI

14.4.4	具备梯度回波EPI

14.4.5	具备反转EPI

15、体部成像

15.1具备肝脏T1加权3D高分辨动态成像

15.2具备多期动态扫描层面精准对位技术

15.3具备全身弥散成像软件包

15.4具备同相位/去相位水脂分离技术

15.5具备MR结肠造影技术 （亮、暗腔）

15.6具备MR胰胆管造影技术(2D/3D)

15.7具备单次激发 2D/3D水成像

15.8具备呼吸导航技术

15.9具备自由呼吸 3D水成像

15.10具备动态肾脏灌注成像技术

15.11	具备MR尿路造影技术（2D/3D）

15.12	具备MR脊髓造影技术（2D/3D）

16、神经系统成像

16.1	弥散成像

16.1.1	具备实时弥散技术

16.1.2	具备各向同性采集

16.1.3	具备各向异性采集

16.1.4	具备ADC值测量

16.1.5	具备ADC-map彩图

16.1.6	具备体部脏器弥散

16.1.7	具备可选优化B值

16.1.8	具备弥散张量成像（DTI）

16.1.9	具备白质纤维束成像

16.1.10 DTI弥散张量方向数≥256方向

16.1.11具备高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像）：RESOLVE或MUSE或其他同类技术

16.1.12具备高清弥散可应用于头部，RESOLVE或MUSE或其他同类技术

16.1.13具备高清弥散可应用于乳腺，RESOLVE或MUSE或其他同类技术

16.1.14具备高清弥散可应用于盆腔，RESOLVE或MUSE或其他同类技术

16.2灌注成像

16.2.1	具备2D-EPI灌注成像

16.2.2	具备多层灌注成像

16.2.3	具备rCBV分析

16.2.4	具备TTP分析

16.2.5	具备MTT分析

16.2.6具备时间信号曲线

16.2.7	具备彩色后处理功能

16.3	磁敏感成像(SWI或eSWAN2.0或SWIp)

16.3.1	具备可兼容并行采集

16.3.2	具备SWI实时磁矩图成像技术

16.3.3	具备SWI实时相位图成像技术

16.3.4	具备SWI原始图像成像技术

16.3.5具备mMIP图像成像技术

16.4	脑功能成像

16.4.1具备血氧饱和度依赖性成像

16.4.2具备脑功能后处理

16.5	其他成像

16.5.1	具备全中枢神经系统成像，使用一体化线圈

16.5.2	具备图像无缝拼接软件包

17	心血管成像

17.1	具备2D/3D时飞法(TOF)血管成像

17.2	具备相位对比(PC)血管成像

17.3	具备门控法TOF/PC血管成像

17.4	具备3D增强对比CE—MRA技术

17.5	具备门静脉成像技术

17.6	具备实时成像技术

17.7	具备超快速血管造影成像技术，GRAPPA 或 TRICKS- XV或4D TRACK

17.8	具备磁化转移（MTC）技术

17.9	具备造影剂实时跟踪触发技术，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolus track或其他同类技术

17.10	具备导航技术

17.11	具备下肢血管造影分段跟踪成像技术

17.12	具备自动移床MRA

17.13	具备电影回放

17.14	具备最大强度投影

17.15	具备多层面重建

17.16	具备曲面重建

17.17	具备常规心脏形态学成像

17.18	具备心脏回波分享技术

17.19	具备快速梯度回波/快速心脏采集

17.20	具备黑血技术

17.21	具备亮血技术

17.22	具备正向心电触发

17.23	具备反向心电触发

17.24	具备二维/三维多相位成像

17.25	具备快速心脏电影

17.26	具备一站式心脏成像技术BEAT 或MR Echo 或Whole Heart或其他同类技术

17.27	具备首过法灌注成像

17.28	具备自动心肌活性成像（自动选择TI时间），PSIR或PS-MDE或其他同类技术

17.29	具备放射采集技术

17.30	具备双斜位成像

18	波谱成像

18.1具备自动匀场方式

18.2具备手动匀场方式

18.3具备自动水抑制技术

18.4具备自动频谱分析

18.5具备实时频谱分析及实时显示

18.6具备高级频谱分析后处理软件

18.7具备用户可编辑后处理程序

18.8具备2D和3D频谱成像

18.9具备单体素和多体素频谱成像

18.10	具备PRESS技术

18.11	具备STEAM技术

18.12具备代谢产物浓度分布彩图

18.13具备代谢产物比例地图

18.14具备外周容积脂肪抑制技术

18.15具备半自动匀场方式

18.16具备快速频谱成像技术

18.17具备三维脑频谱成像

18.18具备化学位移成像(2D/3D CSI)

18.19具备多通道矩阵线圈完成头颅频谱

18.20具备多通道体表矩阵线圈完成前列腺频谱

19	骨关节成像

19.1具备3D各向同性容积成像序列，SPACE 或CUBE 或VISTA或其他同类技术

19.2具备高分辨率颈髓成像，MEDIC 或 MERGE或m-FFE或其他同类技术

19.3具备高分辨率内耳三维成像，CISS或FIESTA-C或其他同类技术

19.4具备全脊柱成像

19.5具备图像无缝拼接软件包，Composing或MobiView或MR Pasting或其他同类技术

19.6具备关节软骨成像，3D DESS或CartiGram或其他同类技术

20	并行采集技术

20.1具备基于图像算法，mSENSE或ASSET或SENSE或其他同类技术

20.2具备基于k-空间算法，GRAPPA或ARC或其他同类技术

20.3具备基于两个相位编码方向同时加速算法，CAIPIRINHA或其他同类技术

20.4并行采集加速因子≥8

20.5与并行采集技术兼容的射频线圈：全面兼容

20.6与并行采集技术兼容的扫描序列：全面兼容

20.7具备并行采集自动校准技术

20.8并行采集因子施加方向：X, Y, Z轴三方向

21	伪影校正技术

21.1	具备流体补偿

21.2	具备呼吸补偿

21.3	具备头部伪影矫正

21.4	具备去金属伪影技术，BLADE或MAVRIC SL或其他同类技术

21.5	具备消除磁敏感伪影

21.6	具备卷积伪影去除

21.7	具备前瞻性运动伪影校正

21.8	具备回顾性运动伪影校正

21.9	抑制头部运动伪影：提供，BLADE或PROPELLOR 2.0或Multivane 或其他同类技术

21.10	抑制腹部运动伪影	提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD或其他同类技术

21.11	抑制关节运动伪影：提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD或其他同类技术

21.12	抑制颈部运动伪影：提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD或其他同类技术

21.13	可应用于T1像：提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD或其他同类技术

21.14	可应用于T2像：提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD或其他同类技术

21.15	可应用于黑水像：提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD或其他同类技术

21.16	可应用于冠状位：提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD或其他同类技术

21.17	可应用于矢状位：提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD或其他同类技术

21.18	可应用于横断位：提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD或其他同类技术

22	其他先进技术

22.1	具备自动和手动滤波

22.2	具备实时交互式成像

22.3	具备三维定位系统

22.4	具备频率编码方向扩大采集

22.5	具备相位编码方向扩大采集

22.6	具备预饱和技术

22.7	饱和带数目≥6

22.8	具备脂肪饱和技术

22.9	具备水饱和技术

22.10	具备水激发技术

22.11	具备偏中心扫描技术

22.12	具备扫描暂停技术

22.13	具备可变带宽技术

22.14	具备可变k空间填充

22.15	具备非/对称回波

22.16	具备信噪比指示器

22.17	具备优化反转角技术

22.18	具备线圈灵敏度校正

22.19	具备神经高分辨成像

22.20	具备磁共振实时定位

22.21	具备磁共振实时透视

22.22	具备交互式参数改变

22.23	具备扫描参数顾问

22.24	具备恒定信号技术

22.25	具备序列重生技术

23、高级影像后处理工作站

23.1	处理器	Intel

23.2	核心≥4核

23.3	内存≥8G

23.4	具备MIP,MPR,SSD等

23.5	具备DICOM图像转换成JPG格式

23.6	具备图像分析系统（测量、反转、滤波）

23.7	具备工作站控制照相

23.8	具备图像管理

23.9	具备联网图像传输

23.10	Dicom3.0软硬接口并负责连接：主台及后处理工作站都可

24、外围设备

24.1	具备不间断电源UPS

24.2	具备UPS电缆

25、附属设备：

25.1按照医院要求配两套高端磁共振专用造影剂高压注射器；

25.2配两套工作台、工作椅；

25.3配操作间空调和机房、磁体间磁共振专用精密空调；

25.4一套无磁转运床、转运轮椅；

25.5一套适配本磁共振系统的水冷系统；

25.6安装调试好无磁监控系统，包括：检查孔道端和磁体四角间及正对磁体间外门专用彩色高清摄像系统；

25.7一套无磁探测报警系统；

25.8一套无磁紫外线消毒器和一套磁共振兼容空气消毒器。

- 四、服务要求

1.保修要求：免费提供自验收之日起≥2年项目整体保修服务，提供原厂质保服务。

2.供货要求：合同签订生效后90日历日内供货安装调试完毕。

3.提供设备机房装修，交钥匙工程（报价包含机房屏蔽、环评、装修等）

4.提供科研方案

5.培训服务：免费提供现场培训服务，培训内容、时长、人员范围按院方要求进行。

6.巡检服务：质保期内投标人提供每年≥4次巡检服务。

7.服务响应：设备故障响应时间≤1小时，到达现场服务时间≤12小时。