机电产品国际招标

招标文件

(第二册)

招标编号：1096-254202509292

项目名称：济宁医学院X射线计算机体层摄影设备采购项目（61335）

招标人：济宁医学院

招标机构：山东三木招标有限公司

2025年10月

目  录

第一册 （另行装订）

第一章  投标人须知

第二章  合同通用条款

第三章  合同格式

第四章  投标文件格式

第二册（本册）

第五章 投标邀请	3

第六章 投标资料表	5

第七章 合同通用条款资料表	12

第八章 货物需求及技术规格	14

# 第五章 投标邀请

山东三木招标有限公司（以下简称“招标机构”）受济宁医学院委托，对下列产品及服务进行国际公开招标，邀请合格投标人就下列货物和有关服务参与投标。

| 标段 | 名称 | 数量 | 预算（人民币） | 最高限价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | X射线计算机体层摄影设备 | 1套 | 4900万 | 4490万 | 可采进口 |

- 项目名称及编号

项目名称：济宁医学院X射线计算机体层摄影设备采购项目（61335）

招标编号：1096-254202509292

二、获取招标文件时间、地点及售价：

1、有意向的投标人2025年10月14日-20251年10月21日（法定节假日除外）每日08：30至17：00在济南市市中区二环南路6636号中海广场8层805（山东三木招标有限公司）购买招标文件或咨询。

2、本招标文件售价为500元人民币（或70美元）/标段，(邮购须另加50元人民币[国内]或20美元[国外])，招标文件售出不退。

三、关于本次标书费及保证金需交入以下帐户

1、人民币账户：

开户名称：山东三木招标有限公司

开户银行：中国工商银行济南六里山支行

银行帐号：1602001319200062147

2、美元账户：

开户名称：山东三木招标有限公司

开户银行：中国工商银行济南六里山支行

银行帐号：1602001309200063090

四、获取招标文件方式：

1、线上获取磋商文件。登录山东三木招标网（http://www.chinasanmu.com.cn），点击“报名系统入口”，注册（已注册的无需重复注册）、审核通过后磋商文件将发送至所填电子邮箱（请务必保证邮箱填写准确）。未按上述要求登记备案及未登记备案但已获取磋商文件的均无效。本项目实行资格后审，获取磋商文件成功不代表评审现场通过资格审查。咨询电话：0531-81764009。

2、请投标人于开标前联系中国国际招标网（机电产品招标投标电子交易平台）(https://www.chinabidding.com/)客服，确保已在网站注册、开通、并通过年检。

五、投标文件的递交时间及地点

投标文件的递交时间：2025年11月4日9:00-9:30(北京时间)。

投标文件的递交地点：济南市市中区二环南路6636号中海广场负一层北门东侧开标一室

六、开标时间及地点

本此招标活动定于2025年11月4日9:30（北京时间)，在济南市市中区二环南路6636号中海广场负一层北门东侧开标一室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

七、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

八、投标人报名后放弃投标的，须在开标三个工作日前以书面形式通知招标机构。

九、招标机构信息

1、名    称：山东三木招标有限公司

2、地    址：济南市市中区二环南路6636号中海广场8楼805室

3、联 系 人：赵佳惠

4、报名咨询电话：0531-81764009，技术咨询电话：0531-82906138，财务电话（发票问题）：0531-86119290

5、电子邮箱：sdsmzb0401@163.com

# 第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 招标文件第一册条款号 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 1.1 |  | 招标人名称：济宁医学院 招标人地址：济宁市太白湖新区荷花路133号 |
| 1.2 |  | 招标机构名称：山东三木招标有限公司 招标机构地址：济南市市中区二环南路6636号中海广场8楼805室 |
| 1.3 |  | 项目概况：01包：X射线计算机体层摄影设备，1套，资金已落实。具体技术要求见第八章 货物需求及技术规格。 资金性质：自筹资金。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 6.1 |  | 潜在投标人要求对招标文件澄清时间：开标时间截止前十五日内 |
| 三、投标文件的编制 |  |  |
| 8.1 |  | 投标语言：中文或英文，主要技术部分应有中文文本。中文文本与英文文本如有差异，以中文本为准。 |
| *10.3 |  | 不允许有备选方案，只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。 |
| 11.2 |  | 招标允许的缺漏项范围或比重：对招标文件中要求的一般指标/参数偏离，如果漏报或不报项超过5项(含5项)或漏报、不报项金额累计超过投标总价的5%，须按招标文件的条件补齐，且投标价不增加，否则将导致废标。 |
| *11.5 |  | 本次招标总预算：人民币4900万元，最高限价人民币4490万元。 报价超出预算的按无效投标处理。 |
| 11.6 |  | 投标价为一次性报价。投标人的投标方案、投标声明（价格折扣或其他声明）都必须在开标一览表中标明，除此之外的任何报价均不视为投标报价。 |
| *11.6.1 |  | 关境内制造的货物（人民币完税报价） 相关费用：货物运至最终目的地(招标人指定地点)的内陆运输、保险、装卸费、安装调试费、检测费和伴随货物交运的有关费用，以及货物应交纳的全部增值税和其它税,并分别予以单列（分项报价）,并计入投标总价中。 |
| *11.6.2 |  | 关境外制造的货物（人民币完税报价） 相关费用包括：货物运至最终目的地(招标人指定地点)的设备费，技术服务费，安装及调试费、培训费，设计和技术资料费，专用工具费、备品备件费(列单价和数量)、伴随服务费和海运运费、保险费、外贸代理费，以及货物应交纳的全部关税、增值税、惩罚性关税和其它税，分别予以单列，并列出数量和单价，并计入投标总价。 |
| *12.2 |  | 报价币种：人民币报价。 |
| *13 |  | 投标人资格要求： 1、投标人应具有订立合同的权利和履约合同的能力的法人或其他组织。 2、所报货物属国家强制且已开办注册登记业务的，投标人须提供《医疗器械注册证》（如有附表，需提供附表）或产品备案表；投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的，须提供《医疗器械经营许可证》或《经营备案凭证》。 4、投标货物为进口产品的，须提供制造商或可追溯到制造商的授权书（复印件胶装至投标文件中并加盖投标人公章）。 5、投标人开立基本账户在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件。 6、不接受联合体投标。 |
| 14.3(2) |  | 备件、专用工具清单须分项报价，并注明货源和数量，该费用应包括在该设备的投标总报价中。 |
| *15.1 |  | 投标保证金 第1标段：金额(人民币)：大写：贰拾伍万元整，小写：250000元； 投标保证金须于投标截止时间前电汇至指定账户或办理完成不可撤销信用证、转账支票、银行即期汇票。 |
| *15.3 |  | 投标保证金形式：电汇或不可撤销信用证、转账支票、银行即期汇票、银行保函。 以银行保函形式缴纳投标保证金的，须按招标文件第一册第四章投标文件格式IV-7投标保证金保函格式开具。 |
| *16.1 |  | 投标有效期：自开标日起90天。 |
| 17.1 |  | 投标文件的份数：正本1份，副本7份，USB 接口设备存储的电子版投标文件1份（要求：可编辑WORD 版本及签字盖章的投标文件正本PDF 扫描件）、投标保证金退付表1份（格式详见招标文件第一册），原件（如有）。 如招标文件要求必须递交的用于资格后审的资格、资质原件或评分办法中要求提交的构成加分项的原件，须并与其他投标文件同时递交（评标结束后退还）。递交投标文件截止时间后送达的原件，采购代理机构不予接收，由此产生的一切后果，由投标人承担。 正本、副本、开标一览表、电子版投标文件、投标保证金退付表分别单独密封递交。 投标文件正副本侧脊注明以下信息：项目名称-xx标段投标文件-投标人名称。 |
| *17.2 |  | 除没有修改过的投标人或制造商公开发布的印刷文献外，投标文件的每一页都应由法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字,否则其投标将被否决。 |
| 四、投标文件的递交 |  |  |
| 18.2(1) | 投标书递交至：济南市市中区二环南路6636号中海广场负一层北门东侧开标一室。 |  |
| 18.2(2) | 项目名称：济宁医学院X射线计算机体层摄影设备采购项目（61335） 投标邀请的标题：济宁医学院X射线计算机体层摄影设备采购项目（61335）投标邀请 招标编号：1096-254202509292 “在2025年11月4日9:30之前不得启封” |  |
| 19.1 | 投标截止时间：2025年11月4日9:30(北京时间) |  |
| 五、开标与评标 |  |  |
| 22.1 |  | 开标日期：2025年11月4日9:30(北京时间) 开标地点：济南市市中区二环南路6636号中海广场负一层北门东侧开标一室 |
| 23.1 |  | 本次招标采用的评标办法为：综合评价法。 一、定标原则 在投标满足招标文件实质性要求的前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项评价因素和方法对投标人进行综合评价并打分。 二、评标内容 综合评价法的评价内容包括投标文件的商务、技术、价格、服务等方面。 三、评标程序 1、评委首先按招标文件要求对各投标人的投标文件进行初步评审，确认其投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。 2、对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行综合打分。评委如有疑问，将向投标人提出质询，投标人答疑，书面澄清有关问题。但不允许对投标文件的商务、技术部分进行实质性修改。 评标原则：公开、公平、公正，综合评审、择优定标，不保证最低价格中标。 基本要求：报价合理，质量优，所投设备符合招标要求，性能价格比高，企业信誉高等。 |
| 27.2.1 |  | 总分100分. 总分组成; 价格; 30. 技术; 51. 商务; 19. 投标报价 30分; 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公. 技术部分计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 51分; 投标设备技术响应 36分; 对项目需求和技术方案中的指标进行评价：完全满足采购要求得基本分36分，技术参数要求中标“#”为重要参数，共9项，每存在一条负偏离扣4分；对于技术要求中的非实质性参数要求如有负偏离，每存在一条负偏离扣2分，基本分扣完为止；如果一条中有多项指标出现偏离，只计算一次。 注：投标人需提供所投产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或检测报告全本清晰影印件等作为技术证明文件佐证材料，否则评标委员会有权视相应技术参数为负偏离。. 投标产品综合性能 7分; 1、所投产品的整体技术性能成熟、运行稳定、可扩展性强，得4分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止，缺项不得分。 2、所投产品整体配置全面、后期使用成本低、易于维护，得3分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止，缺项不得分。. 实施方案 8分; 1、供货方案：对投标人供货方案进行评价，包括供货期及组织计划、进度保障措施两个方面，每项2分，满分4分。每项每有一处缺陷扣1分，扣完为止，缺项该项不得分。 2、安装调试方案：对投标人安装调试方案进行评价，包括安装方案、调试方案及技术措施两个方面，每项2分，满分4分。每项每有一处缺陷扣1分，扣完为止，缺项该项不得分。. 商务部分 19分; 业绩 10分; 所投产品自2022年9月1日以来的销售业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最多得10分。 注： 1、投标人需在投标文件中提供完整合同复印件并加盖投标人公章，否则不予认可。 2、业绩合同中需体现产品品牌型号，且与本项目所投产品品牌型号一致，否则不予认可。. 售后服务方案 5分; 对投标人售后服务方案进行评价，包括售后服务机构及人员设置、服务响应时间及响应程度、服务标准承诺、巡检维护方案、故障（含紧急故障）排除时间承诺五个方面，每项1分，满分5分。每项每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止，缺项该项不得分。. 培训方案 2分; 对投标人培训方案进行评价，包括培训内容、培训方式及计划等，满分2分。每项每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止，缺项该项不得分。. 增值服务条款 2分; 投标人提供有利于本项目的增值服务条款，由评标委员会认可为实质性条. 款的，每提供1条得1分，最多得2分。说明：当评标最终得分相同时，以投标报价低者优先；当评标最终得分和报价均相同时，技术标得分高者优先。 |
| 27.8.1 |  | 中标人的确定：经招标人授权，本项目由评标委员会直接确定中标人，综合评分得分最高的投标人为中标人。 |
| 六、授予合同 |  |  |
| *36 |  | 招标代理服务费：中标人须按以下标准和规定向招标机构缴纳中标服务费： (1)以“中标公告”中确定的中标总金额作为收费的计算基数。 (2)中标服务费参照国家发改委发改办价格〖2003〗857号通知和原国家计委计价格〖2002〗1980号文下浮20%向中标人收取。 (3)中标服务费币种与签订合同的币种相同，或以人民币支付（按开标日中国银行公布汇率卖出价折算）。 (4)中标服务费的缴付方式： 在中标公告发出后5个工作日直接缴纳中标服务费。可用电汇、现金等付款方式（但对来自国外的付款，仅接受电汇或现金）。如果中标人在合同生效后20天内未按上述规定缴付中标服务费，则本招标公司有权从中标人的投标保证金中收取中标服务费。本条款为“投标保证金保函格式”的支付条件的补充。 |
| 37 |  | 中标人须向见证律师事务所按中标金额1‰缴纳律师见证费，不足500元，按500元收取。 |
| 交货时间及付款方式 |  |  |
| *交货时间： 合同签订生效后90日历日内供货安装调试完毕； 投标人可根据自身实际情况自报最短供货期。 逾期未交货视为供货方违约，合同自动作废，违约方须承担相应的违约责任。 |  |  |
| *付款方式： （一）办理外贸免税的项目：设备中标后，需由最终用户、设备中标商和外贸代理公司签订三方合同。合同签订5日内，设备中标商支付给最终用户合同金额10%作为质保金，最终用户收到质保金后向外贸代理公司支付合同金额100%货款，外贸代理公司收到货款后三日内向设备中标商指定的国外公司开出100%即期不可撤销信用证。设备验收合格后，外贸代理公司向最终用户开具全额发票。货物交付后经设备中标商安装、调试并经最终用户和设备中标商双方联合验收合格入库。质保期结束后，最终用户向设备中标商无息返还10%质保金。 （二）非免税的项目：合同签订5日内，设备中标商支付给最终用户合同金额10%作为质保金。设备中标商开具全额发票给最终用户。最终用户收到全额发票后向设备中标商支付合同金额 100%货款 。货物交付后经设备中标商安装、调试并经最终用户和设备中标商双方联合验收合格入库。质保期结束后，最终用户向设备中标商无息返还10%质保金。 |  |  |
| *供货地点： 目的港：中国青岛港或招标人认可的其他港 目的地（项目现场）：用户指定地点（项目现场） |  |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动 |  |  |
| - 请投标人务必到中国国际招标网（机电产品招标投标电子交易平台）（https://www.chinabidding.com/）上进行供应商注册。对已网上注册的投标人，可以不必再注册，但必须确定已经通过中国国际招标网供应商年检。投标人如未进行年检，请务必在投标截止日之前按照网站的要求完成年检。 - 请投标人在填写技术规格偏离表时，对应招标文件技术要求逐项填写，且必须用具体数字或文字来表述，不能仅填写“偏离”或“不偏离”，否则将被视为未做实质性响应。 - 请投标人按照招标文件要求对投标文件签字，其中投标文件的报价部分、商务部分和重要技术条款(参数)(加注#的参数)响应等相应内容必须逐页小签，否则将导致投标失败。 4、本章和第八章凡标注“*”号的均为重要要求，对这些重要要求的任何偏离将导致废标。投标文件必须提供对第八章中标注“*”号的技术参数的支持资料（证明资料为技术白皮书、制造商公开发布的印刷资料、医疗器械注册登记表、检测机构出具的检测报告、详细配置清单等），无符合招标文件要求的技术资料支持的，投标将被拒绝。 5、投标人在投标书中承诺的技术标准，在实际验收时达不到，除根据合同规定进行相应处罚外，招标人将根据造成的损失程度向中国政府的招标监管部门投诉，并请求招标监督管理部门根据实际调查情况做出处罚决定。 6、认定投标人数量时，两家以上投标人的投标产品为同一家制造商或集成商生产的，按一家投标人认定。对两家以上集成商或代理商使用相同制造商产品作为其项目包的一部分，且相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价60%的，按一家投标人认定。 7、投标人报名后放弃投标的，须在开标前三个工作日以书面形式通知招标机构（0531-82906138）。 |  |  |

# 第七章 合同通用条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 招标文件第一册条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1.7 | 买方名称：济宁医学院 买方地址：济宁市太白湖新区荷花路133号 |
| 4.1 | 本合同下交付的货物应符合招标文件技术规格书明确的标准和技术要求。如果招标文件技术规格书没有提及适用标准，则应符合下列标准：1）与合同货物制造及验收有关的最新有效版本的中华人民共和国国家标准；2）经买方确认的，卖方随投标文件提供的，与合同货物制造及验收有关的，最新有效版本的货物制造国的官方标准；3）卖方随投标文件提供的货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一；4）买方在澄清投标文件时做出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。 |
| 7.1 | 履约保证金金额：不适用。 履约保证金币种：合同货币。 |
| 16 | 应提供的伴随服务：1）实施所供设备的开箱；2）实施所供设备的安装指导；3）提供组装和维修所需的工具；4）为所供设备提供详细、规范的中文操作和维修手册；5）设备安装完毕，试运行期间卖方应派技术人员进行监督和指导；6）在项目现场就所供设备的组装、试运行、运行、维修和修理对买方人员进行培训；7）派遣人员参加在项目现场的验收；8）其他要求详见招标文件第八章。 |
| 17.2 | 备品备件要求：见第八章要求。 |
| 18.2 | 质量保修期：免费提供自验收之日起≥1年项目整体保修服务，提供原厂质保服务。 |
| 18.4 | 服务要求：见第八章要求。 |
| 20 | 付款方式： （一）办理外贸免税的项目：设备中标后，需由最终用户、设备中标商和外贸代理公司签订三方合同。合同签订5日内，设备中标商支付给最终用户合同金额10%作为质保金，最终用户收到质保金后向外贸代理公司支付合同金额100%货款，外贸代理公司收到货款后三日内向设备中标商指定的国外公司开出100%即期不可撤销信用证。设备验收合格后，外贸代理公司向最终用户开具全额发票。货物交付后经设备中标商安装、调试并经最终用户和设备中标商双方联合验收合格入库。质保期结束后，最终用户向设备中标商无息返还10%质保金。 （二）非免税的项目：合同签订5日内，设备中标商支付给最终用户合同金额10%作为质保金。设备中标商开具全额发票给最终用户。最终用户收到全额发票后向设备中标商支付合同金额 100%货款 。货物交付后经设备中标商安装、调试并经最终用户和设备中标商双方联合验收合格入库。质保期结束后，最终用户向设备中标商无息返还10%质保金。 |
| 36.2 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和中标人所在国政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 37 | 适用于本合同的额外变动：见合同特殊条款。 |

# 第八章 货物需求及技术规格

- 一、项目概述

1.本项目内容包括设备的采购、安装、调试，维护、维修、培训等售后内容。

2.本采购需求系参考市场多个主流品牌制定，仅代表采购人对质量的要求，不代表该名词被指定，因此不保证完全符合或者偏离某个具体品牌，可能涉及的某品牌极个性化描述，均不作为对产品的特定要求，仅作为最低要求。供应商可提供相当于或者优于该参数的产品，满足使用需求。

3.本项目标注“#”为重要参数条款。

4.本项目未标注“#”为一般性条款。

- 二、分包明细表

| 标段 | 名称 | 数量 | 预算（人民币） | 最高限价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | X射线计算机体层摄影设备 | 1套 | 4900万 | 4490万 | 可采进口 |

- 三、技术参数要求

1、机架系统

1.1	机架孔径≥82 cm

1.2	驱动方式：线性马达（电磁直接驱动）

1.3	数据传输方式：射频信号传递

#1.4	机架内部冷却方式：水冷

1.5	具备机架密闭，恒温恒湿

2、X线球管及高压发生系统

2.1	高压发生器

2.1.1	高压发生器总功率≥120 kW x 2

2.1.2	球管电压档位≥5

2.1.3	最大输出管电压≥140 kV

2.1.4	最小输出管电压≤70 kV

2.2	球管

#2.2.1	独立X线球管数量≥2套

2.2.2	球管冷却方式：油冷

2.2.3	球管阳极热容量≥ 30MHU（或等效）

2.2.4	球管阳极最大散热率≥2700 KHU/min

2.2.5	球管焦点个数≥3

2.2.6	球管最小焦点≤0.4×0.5 mm

#2.2.7	最大球管电流≥1300 mA X 2

2.2.8	70千伏下最大管电流≥1300 mA X 2

3	探测器

3.1	X线数据采集系统（DAS）数量≥2

#3.2	探测器类型	光子计数半导体探测器，直接读取X射线信号，无需可见光转换

3.3	探测器材料	采用半导体材料，碲化镉、碲锌镉或深硅

3.4	具备光子计数探测器内部无信号识别暗区，全空间读取X射线信号

3.5	最小探测单元Z轴宽度≤0.2 mm

3.6	数据最大采样率≥5000次/360°

3.7	单位长度探测器单元总数≥200000 /cm

4	扫描床

#4.1	扫描床最大水平移动速度≥730 mm/s

4.2	最大垂直移床速度≥30 mm/s

4.3	床面垂直升降最高点≥95 cm

4.4	床面垂直升降可低至≤60 cm

4.5	床面最大承重≥300 kg

4.6	具备触屏控制床位移动功能

5	主控台

5.1	主计算机：提供计算机型号

5.2	计算机内存	≥128 GB

5.3	计算机主频	≥8x3.5 GHz（或等效）

5.4	图像存储量	≥5000000幅

5.5	具备图像存档系统（CD-RW或DVD等）

5.6	医学专用液晶超薄平面显示器尺寸≥23英寸

5.7	医学专用液晶超薄平面显示器分辨率≥1920X1080

5.8	DICOM 3.0接口	传输：Dicom send/receive

查询：Dicom query/retrieve

打印：Dicom Basic Print

存档：Dicom Storage Commitment

5.9	具备患者列表软件

5.10	具备USB 3.0外设接口

5.11	同步并行处理功能：具备扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行

5.12	并行重建功能：具备并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务

6	扫描与重建参数

#6.1	最快机架旋转速度≤0.25 s/rot

6.2	定位像最大扫描长度≥200 cm

6.3	单次连续螺旋最大扫描时间	≥200 s

6.4	最大图像重建视野FOV	≥50 cm

6.5	全视野图像重建矩阵≥768X768

6.6	具备自适应光子计数全能域重建矩阵

#6.7	光子计数超高分辨率最薄采集层厚≤0.2 mm

6.8	光子计数超高分辨率最薄重建层厚≤0.2 mm

6.9	光子计数全能域扫描最大螺距≥3.2

6.10	光子计数全能域扫描物理单扇区时间分辨率（非等效）≤66 ms

7	图像质量

7.1	密度分辨率：使用≤5mm直径圆形物体测量，5mm@0.3%≤6.0 mGy, CTDI vol

#7.2  X/Y轴空间分辨率 MTF=2%≥40 lp/cm

7.3	最小CT值（非扩展CT值）	≤-8000 HU

7.4	最大CT值（非扩展CT值）	≥+55000 HU

8	智能影像工作流技术

8.1	具备提供人机交互的AI平台

8.2	具备提供单独人工智能算法

8.3	具备人工智能算法训练数据数据库

8.4	具备提供无线操控平板

8.5	具备自动扫描参数建议与装载

8.6	具备自动扫描框定

8.7	具备自动识别和标记感兴趣区域

8.8	具备一键式快速扫描参数调整

8.9	具备自动管电流调节

8.10	具备自动弹性剂量匹配

8.11	具备自动管电压调节

8.12	智能参数调整技术：具备在定位像后，机器自动调整最合适的曝光参数，以获得最优图像

8.13	智能扫描辅助技术：具备扫描参数设定的辅助指导功能

8.14	具备造影剂自动触发功能

8.15	自动三维重建功能：具备独立完成MPR、SSD、MIP、CTA等三维容积重建和三维后处理功能

8.16	脊柱自动重建功能：具备一键自动重建脊椎和椎间盘的功能，并自动标记椎体与椎间盘

9	光子计数微米束成像平台

9.1	具备探测每一束X线光子并记录光子能量

9.2	超高清扫描xyz轴三维空间分辨率≤0.002 mm3

9.3	光子计数超高分辨率重建视野FOV≥50 cm

9.4	具备常规输出单能谱图像并支持回顾性选择全能域不同能级

9.5	具备生成光子计数全能域虚拟平扫图像

9.6	具备生成光子计数全能域碘图

9.7	具备支持生成全能域后处理专用数据格式

9.8	具备CTA血管检查可以提供去除碘的图像，保证钙化评估

9.9	具备CTA血管检查显示血管结构时可以去除钙化成分

9.10	具备支持生成全能域血管后处理专用数据格式

10	高端临床应用技术

10.1	具备多扇区重建功能

#10.2	心脏扫描最大螺距≥3.2

10.3	机架内置心电门控装置	具备机架内置一体化心电监控及心电图显示系统，无需外接心电监护仪

10.4	具备ECG实时监测

10.5	具备模拟心电图技术，提供模拟心电图

10.6	钙化积分扫描kV档数≥5

10.7	具备不受心率和心律限制的前瞻性心电门控触发序列扫描技术

10.8	具备不受心率和心律限制的回顾性心电门控触发螺旋扫描技术

10.9	具备单心跳自由呼吸前瞻性心电触发大螺距心脏扫描技术

10.10	具备不受心率和心律限制的心功能成像

10.11	具备心率自适应螺距调节技术，依据病人心率不同自动选择螺距的功能

10.12	具备不规则心率避过技术

10.13	相对时相采集技术，根据心动周期的百分比选择曝光时间窗的功能

10.14	绝对时相采集技术，根据心动周期特定ms选择曝光时间窗的功能

10.15	具备自动全剂量曝光范围技术，前瞻性和回顾性心电门控均可根据患者心率自动确定全剂量曝光范围功能

10.16	具备前瞻性心电门控自动曝光范围技术，前瞻性心电门控可根据患者心率自动确定曝光范围功能

10.17	具备心脏最佳时相自动重建技术

10.18	具备相对时相重建技术

10.19	具备绝对时相重建技术

10.20	具备心肌线束硬化伪影校正技术

10.21	具备房颤和心律不齐患者心电编辑功能

11、低剂量扫描技术

11.1	具备管电流自动实时调节技术

11.2	具备智能keV光子计数扫描重建技术

11.3	具备特定敏感器官保护技术

11.4	具备70kV超低剂量扫描技术

11.5	具备光子计数探测器专用迭代重建算法

11.6	无效射线屏蔽系统数量	≥2

11.7	具备智能滤过技术

11.8	具备智能定位相技术

11.9	具备智能剂量分布技术

11.10	具备智能剂量管理技术

12	光子计数全能域图像处理平台

12.1	具备图像显示功能

12.2	具备照相功能

12.3	具备打印功能

12.4	具备视频捕捉和编辑工具

12.5	具备图像存档和网络系统

12.6	具备实时多平面重建MPR

12.7	具备三维重建软件包

12.8	具备容积渲染成像软件

12.9	具备最大及最小密度投影软件

12.10	具备透明显示软件

12.11	具备电影功能软件

12.12	具备三维容积测量评估软件

12.13	具备血管分析软件

12.14	具备心脏分析软件

12.15	具备心血管后处理软件包

12.16	具备冠状动脉钙化分析

12.17	具备Agatston当量评分软件

12.18	具备质量评分软件

12.19	具备容积评分软件

12.20	具备冠状动脉钙化程度自动评估

12.21	具备冠脉年龄自动评估

12.22	具备单支血管标准评分软件

12.23	具备冠脉血管基本评分软件

12.24	具备冠状动脉血管分析软件

12.25	具备心脏分离功能

12.26	具备心脏血池自动去除功能

12.27	具备冠脉束一键自动提取功能

12.28	具备智能识别心脏长轴位功能

12.29	具备智能识别心脏短轴位功能

12.30	具备心脏平面智能用户自定义功能

12.31	具备实时心脏投照角度显示

12.32	具备冠脉最佳平面自动显示功能

12.33	具备血管导航功能

12.34	具备解剖结构显示器功能

12.35	具备各枝冠状动脉自动探查命名功能

12.36	具备自动显示各枝冠状动脉CPR图像

12.37	具备冠状动脉横断面自动显示功能

12.38	具备冠脉中心线编辑功能

12.39	具备智能血管狭窄分析和测量

12.40	具备冠脉狭窄程度自动评估

12.41	具备冠脉轮廓线显示及编辑功能

12.42	具备冠脉直径轮廓曲线自动显示

12.43	具备冠脉斑块定性显示功能

12.44	具备冠脉斑块分析软件

12.45	具备斑块透镜显示功能

12.46	具备血管支架放置助手	具备，显示狭窄段的长度，起止点与血管开口的距离

12.47	具备心功能分析软件

12.48	具备自动探查各期相心肌

12.49	具备血池模式心肌精确定量评估

12.50	具备心脏收缩期和舒张期自动探查

12.51	具备自动计算生成心脏时间容积曲线

12.52	具备自动播放多时相心脏运动图像

12.53	具备心脏瓣膜运动模式观察，评估二尖瓣、主动脉瓣等运功功能显示

12.54	具备心肌质量评估软件

12.55	具备舒张末期和收缩末期容积评估软件

12.56	具备每博输出量评估软件

12.57	具备射血分数评估软件

12.58	具备个性化心功能参数评估软件，提供心功能定量参数的参考范围，突出显示异常数值

12.59	具备心肌组织≥17分段牛眼图分析软件

12.60	具备冠脉分布彩色地形图，提供基于牛眼图的心肌供血冠脉分布彩色地形图

12.61	具备去除检查床软件

12.62	具备去除骨软件

12.63	具备编辑骨去除蒙片软件

12.64	具备突出骨显示软件

12.65	具备高密度结构分离软件

12.66	具备半自动跟踪血管软件

12.67	具备手动跟踪血管软件

12.68	具备血管中心线编辑软件

12.69	具备钙化去除软件

12.70	具备血管导航软件

12.71	具备CPR病变定位软件

12.72	具备狭窄定量测量软件

12.73	具备血管长度定量分析软件

12.74	具备血管直径定量分析软件

12.75	具备管腔轮廓编辑软件

12.76	具备像素透镜灰阶值测量软件

12.77	具备高级心血管后处理软件包

12.78	具备心功能增强分析软件

12.79	具备心血管分析自动追踪软件

12.80	具备快速支架计划软件

12.81	具备神经血管减影软件

12.82	具备自动减影骨去除软件

12.83	具备头颈最佳平面显示功能，在所有二维和三维显示中设置用户自定义的平面功能

12.84	具备手动剪辑功能

12.85	具备剪辑容积功能，剪辑、删除所选择部分里面或外面的图像功能

12.86	具备动脉瘤自动分割功能，从VRT或MIP神经减影图像中自动分割动脉瘤的功能

12.87	具备动态血管软件

12.88	具备光子计数全能域后处理高级应用平台

13、CT原始数据智慧存储系统

13.1	具备多台CT原始数据存储与管理

13.2	具备CT主台高效导入导出

13.3	具备万兆网络传输

13.4	在线存储容量≥200TB

13.5	3.5吋硬盘盘位	≥12

13.6	万兆网口≥2

13.7	2.5Gb网口	≥4

14	售后服务

14.1	具备远程维修诊断系统

14.2	具备国内备件仓库

14.3	具备省内固定维修工程师

14.4	具备400免费保修电话号码

14.5	具备现场技术培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能

14.6	具备设备运行、安装和使用环境要求

15、附属设备：

配两套远程后处理工作站，要求所有后处理软件配齐：

按照医院要求，配两套高端三通道无线CT专用造影剂高压注射器：

配两套成人和一套儿童防护用品（铅衣、铅帽、铅脖、铅围裙、铅眼镜、方巾、铅衣架）：

配两套工作台、工作椅：

配设备间、操作间、机房空调：

按照客户要求机房内配一套除颤仪；

86英寸可移动会诊屏幕（1套）；

医学影像储存与通讯系统。

- 四、服务要求

1.保修要求：免费提供自验收之日起1年项目整体保修服务，提供原厂质保服务；

2.供货要求：合同签订生效后90日历日内供货安装调试完毕；

3.交钥匙工程（报价包含机房屏蔽、环评、装修等）；

4.报价包含院内信息化系统连接费用；

5.提供科研方案；

6.培训服务：免费提供现场培训服务，培训内容、时长、人员范围按院方要求进行；

7.巡检服务：质保期内投标人提供每年≥4次巡检服务；

8.服务响应：设备故障响应时间≤1小时，到达现场服务时间≤12小时。