亚洲开发银行贷款云南临沧边境经济合作区基础设施综合发展项目社会事业发展子项目

孟定清水河口岸医院

医疗设备供货及安装合同

货物采购

单阶段单信封

国际公开竞争性招标

（合同编号：E-SS01）

招标文件

第二篇 供货需求

|  | 发布日期： | 2026年1月 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标编号： | 0733-262025250591 |
|  | 买方： | 临沧边境经济合作区管理委员会 |
|  | 招标代理： | 中信国际招标有限公司 |
|  | 国家： | 中华人民共和国 |

目录

1. 货物清单	10

2. 相关服务清单和完成时间表	28

3. 设备采购技术规范	30

3.1. 设备采购技术规范总则	30

3.2. 标准和规范	31

3.2.1. 本技术规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。	31

3.2.2. 所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。	31

3.3. 关键设备清单	31

3.4. 设备技术要求－各科通用医疗设备-49项	32

3.4.1. 内窥镜摄像系统【关键设备】	32

3.4.2. 宫腔镜	33

3.4.3. 电子输尿管镜	34

3.4.4. 输尿管内窥镜（小儿）	34

3.4.5. 输尿管内窥镜（成人）	34

3.4.6. 电子胃肠镜【关键设备】	35

3.4.7. 尿道膀胱镜	37

3.4.8. 胃肠镜清洗工作站	37

3.4.9. 纯水系统（内镜清洗）	40

3.4.10. 网络心电图机	40

3.4.11. 除颤仪（AED）	42

3.4.12. 转运呼吸机	43

3.4.13. 床单位臭氧消毒机	45

3.4.14. 钬激光治疗机	46

3.4.15. 可视喉镜	47

3.4.16. 病人监护仪	48

3.4.17. 数字式十二导联心电图机	50

3.4.18. 数字式十八导联心电图机	53

3.4.19. 急救转运监护仪	55

3.4.20. 注射泵	57

3.4.21. 输液泵	58

3.4.22. 医用控温仪	59

3.4.23. 电动病床	60

3.4.24. 床头柜	61

3.4.25. 双摇病床（含护栏、输液架、床垫、杂物架）	61

3.4.26. 诊查床	62

3.4.27. 移动式空气循环消毒机	62

3.4.28. 治疗车	63

3.4.29. 病历夹车（60格）	63

3.4.30. 抢救车	63

3.4.31. 抢救物品及药品推车	64

3.4.32. 治疗车（高端）	64

3.4.33. 陪护椅	65

3.4.34. 电子血压计	65

3.4.35. 药品阴凉柜（双门）	65

3.4.36. 医用冰箱	66

3.4.37. 候诊椅（三人位）	67

3.4.38. 医用输血输液加温器	67

3.4.39. 医用输血输液恒温箱	68

3.4.40. 输液椅	68

3.4.41. 手术器械包	69

3.4.42. Ups电源	81

3.4.43. 分子筛制氧机【关键设备】	82

3.4.44. 挂式空调	85

3.4.45. 办公电脑	85

3.4.46. 针式打印机	85

3.4.47. 彩色复印机	85

3.4.48. 办公卡座	86

3.4.49. 资料柜	86

3.5. 设备技术要求-血透中心-5项	86

3.5.1. 纯水系统（血透）	86

3.5.2. 单泵透析机【关键设备】	87

3.5.3. 双泵透析机	89

3.5.4. 血液净化系统	90

3.5.5. 集中供液系统	93

3.6. 设备技术要求-超声功能科-3项	95

3.6.1. 彩超（高端心脏）【关键设备】	95

3.6.2. 肺功能测试仪	99

3.6.3. 彩超（全身）【关键设备】	101

3.7. 设备技术要求－放射科（影像中心）-22项	104

3.7.1. 核磁共振成像系统（MRI）【关键设备】	104

3.7.2. MR高压注射器	109

3.7.3. 核磁专用冷水机组	110

3.7.4. 金属检测门	112

3.7.5. 精密空调	112

3.7.6. 手持式金属检测仪	113

3.7.7. 铁磁探测系统	113

3.7.8. 无磁轮椅	114

3.7.9. 无磁推车	114

3.7.10. 无磁氧气瓶	115

3.7.11. 无磁紫外线消毒仪	115

3.7.12. 无磁转运床	116

3.7.13. 无磁灭火器	116

3.7.14. 数字化X线摄影（DR）【关键设备】	117

3.7.15. X射线断层扫描（CT）【关键设备】	119

3.7.16. 3兆医用显示器	128

3.7.17. 10兆医用显示器	128

3.7.18. 双筒高压注射器（CT）	129

3.7.19. 移动DR	130

3.7.20. 除湿机	131

3.7.21. 3P空调	131

3.7.22. 移动等离子空气消毒机	132

3.8. 设备技术要求-检验科-24项	132

3.8.1. 全自动五分类血液细胞分析仪1	132

3.8.2. 全自动五分类血液细胞分析仪2	134

3.8.3. 全自动免疫分析仪	136

3.8.4. 全自动血凝分析仪	137

3.8.5. 全自动化学发光免疫分析仪	138

3.8.6. 全自动生化分析仪（600 测/小时）	139

3.8.7. 全自动生化分析仪（300 测/小时）	140

3.8.8. 血气分析仪	142

3.8.9. 酶标仪	143

3.8.10. 洗板机	144

3.8.11. 生物安全柜	145

3.8.12. 医用冷藏冰箱	147

3.8.13. 低速离心机	148

3.8.14. 生物显微镜	148

3.8.15. 超纯水系统	149

3.8.16. 全自动尿液分析系统	151

3.8.17. 二氧化碳培养箱	152

3.8.18. 电热恒温培养箱	153

3.8.19. 立式高压灭菌锅	154

3.8.20. 超低温冰箱	155

3.8.21. 白带五联检	156

3.8.22. 振荡器	157

3.8.23. 荧光免疫定量分析仪	158

3.8.24. 移液枪	159

3.9. 设备技术要求-麻醉科-8项	159

3.9.1. 吊塔机械麻醉塔	159

3.9.2. 吊塔机械外科塔	160

3.9.3. 无影灯	161

3.9.4. 麻醉机（高端）【关键设备】	162

3.9.5. 呼吸机	165

3.9.6. 除颤监护仪	167

3.9.7. 麻醉监护仪	168

3.9.8. 手术床（带透视）	172

3.10. 设备技术要求-急诊科-3项	173

3.10.1. 洗胃机	173

3.10.2. 排痰机	174

3.10.3. 碳13	175

3.11. 设备技术要求-妇儿科（门诊）-8项	176

3.11.1. 利普刀	176

3.11.2. 电子阴道镜	177

3.11.3. 妇科臭氧治疗机（三合一）	179

3.11.4. 宫颈糜烂与盆腔炎治疗仪	180

3.11.5. 妇科光谱治疗仪	182

3.11.6. 双能X射线骨密度	183

3.11.7. 产床	185

3.11.8. 无影灯	186

3.12. 设备技术要求－供应室-12项	187

3.12.1. 医用干燥柜	187

3.12.2. 空气压缩机	189

3.12.3. 水枪（气枪）	189

3.12.4. 洗眼器	189

3.12.5. 污物清洗槽（带干燥）	190

3.12.6. 污物接收台	190

3.12.7. 清洗工作台	190

3.12.8. 器械柜	190

3.12.9. 双列篮筐存储架（可放20篮筐）	190

3.12.10. 无菌篮筐	191

3.12.11. 双列篮筐车	191

3.12.12. 电动传递窗	191

3.13. 设备技术要求－外（骨）科-3项	191

3.13.1. 超声刀	191

3.13.2. 高频电刀	192

3.13.3. 平板C臂【关键设备】	194

3.13.4. 臭氧治疗仪（关节）	196

3.13.5. 等离子电切手术系统	197

3.14. 介入中心，4项	199

3.14.1. 数字减影血管造影系统（DSA）【关键设备】	199

3.14.2. 血管造影注射系统	203

3.14.3. 心脏射频消融仪	204

3.14.4. 主动脉内球囊反搏泵	205

3.15. 智能化设备技术规范，14个系统	206

3.15.1. 综合布线系统	206

3.15.2. 信息网络系统	207

3.15.3. 电话交换系统	212

3.15.4. 视频安防监控系统	213

3.15.5. 信息导引及发布系统	218

3.15.6. 入侵报警系统	219

3.15.7. 护理呼叫系统	221

3.15.8. 公共广播系统	226

3.15.9. 信息安全管理系统	231

3.15.10. 出入口控制系统	232

3.15.11. 时钟系统	237

3.15.12. 电子巡更系统	239

3.15.13. 自助挂号缴费服务终端	239

3.15.14. 自助报告打印服务终端	243

3.16. 净化空调设备技术规范	246

3.16.1. 一般要求	246

3.16.2. 自取新风净化空气处理机组	246

3.16.3. 吸顶式空气消毒机	248

3.16.4. 多联空调（VRF）	250

3.16.5. 滤器风口	252

3.16.6. 风系统设备及管道附件	253

3.16.7. 冷热源设备	256

3.16.8. 自控与计量系统	258

3.17. 医用气体设备技术规范	259

3.17.1. 设计范围	259

3.17.2. 适用标准	259

3.17.3. 材料	259

3.17.4. 中心供应器械空气系统	260

3.17.5. 手术室压缩空气系统	261

3.17.6. 质量要求	261

3.17.7. 质量验收	262

货物清单

| 单位工程名称：医疗设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 关键参数概要（此处为参数的简要描述，其余要求详见技术规范正文，二者如有不一致，以技术规范正文为准） | 计量单位 | 数量 |
| 一、各科通用医疗设备 |  |  |  |  |
| 1 | 内窥镜摄像系统 | 4K图像处理，多光谱成像，双镜联合分屏显示；配套冷光源、摄像头、内窥镜等全套组件 | 套 | 1 |
| 2 | 宫腔镜 | 诊断治疗一体，免扩宫设计，进出水通道360°旋转，配剪刀、活检钳等器械 | 条 | 1 |
| 3 | 电子输尿管镜 | CMOS芯片，头端直径≤4.5mm，支持多光谱窄带成像，可低温等离子灭菌 | 条 | 1 |
| 4 | 输尿管内窥镜（小儿） | 无创圆头设计，前端6Fr，工作长度430mm，景深3～100mm | 条 | 1 |
| 5 | 输尿管内窥镜（成人） | 蓝宝石镜片，无创末端，器械通道≥2.0mm，双通道循环灌注 | 条 | 2 |
| 6 | 电子胃肠镜 | 超高清成像，含处理器、冷光源、上下消化道镜等，胃镜、肠镜各2条。 | 条 | 1 |
| 7 | 尿道膀胱镜 | 多视向角配置，蓝宝石玻璃光学系统，配同品牌手术器械，多规格鞘套 | 条 | 1 |
| 8 | 胃肠镜清洗工作站 | 医用高分子材质，符合行业标准，自动清洗消毒，支持洗消追溯对接医院系统 | 套 | 1 |
| 9 | 纯水系统（内镜清洗） | 产水量100L/H，水质符合规范，PLC智能控制，自动冲洗消毒防污染 | 套 | 1 |
| 10 | 网络心电图机 | 10英寸触控屏，12导联同步采集，双频Wi-Fi+蓝牙，内置大容量存储 | 台 | 5 |
| 11 | 除颤仪（AED） | IP65防护，双相截断指数波，成人最大360J，支持物联网智能管理 | 台 | 2 |
| 12 | 转运呼吸机 | 气动电控，成人儿童通用，有创/无创/手动通气，IPX4防水，三模式供电 | 台 | 1 |
| 13 | 床单位臭氧消毒机 | 可同时消毒两张床，抽真空+臭氧解析，致病菌杀灭对数值≥3.00 | 台 | 3 |
| 14 | 钬激光治疗机 | 2100nm波长，功率＞75W，宽窄脉宽可调，连续工作8小时功率无衰减 | 台 | 1 |
| 15 | 可视喉镜 | 3.2寸广角屏，航空接头快速插拔，智能防雾，可拍照录像教学 | 套 | 2 |
| 16 | 病人监护仪 | 8英寸彩色屏，多参数监测，可升级12导心电/呼末二氧化碳，使用年限≥8年 | 台 | 8 |
| 17 | 数字式十二导联心电图机 | 7英寸屏，12导联同步采集，热敏打印，数据可导出联网 | 台 | 1 |
| 18 | 数字式十八导联心电图机 | 10英寸触控屏，18导联分析，大容量存储，支持远程会诊 | 台 | 1 |
| 19 | 急救转运监护仪 | 5英寸触控屏，多参数监测，IP44防护，重量≤1.5kg，续航≥5.5h | 台 | 1 |
| 20 | 注射泵 | 多模式注射，支持多台级联，IPX4防护，电池续航＞8h，多档位报警 | 台 | 5 |
| 21 | 输液泵 | 指状蠕动式，适配标准输液器，IPX4防护，电池续航＞4h，带夜间模式 | 台 | 5 |
| 22 | 医用控温仪 | 水温4-25℃，双路独立输出，冰毯冰帽一体，断电保护，噪声≤55dB | 台 | 3 |
| 23 | 电动病床 | 多功能体位调节，安全载荷≥300KG，配备蓄电池、防褥疮床垫、中控脚轮 | 张 | 6 |
| 24 | 床头柜 | ABS工程塑料材质，带进餐台、储物柜、可收折挂钩，尺寸合规 | 个 | 100 |
| 25 | 双摇病床 | 背板/腿板可调，配护栏、输液架、床垫，碳钢框架安全耐用 | 张 | 94 |
| 26 | 诊查床 | 碳钢框架，海绵PU革面，可拆卸折叠床脚，尺寸适配门诊使用 | 张 | 10 |
| 27 | 移动式空气循环消毒机 | 循环风量≥900m³/h，紫外线+活性炭过滤，定时程控，噪声≤55dB | 台 | 8 |
| 28 | 治疗车 | 不锈钢材质，双层台面，带抽屉、废弃物桶，静音刹车脚轮 | 个 | 20 |
| 29 | 病历夹车（60格） | 不锈钢材质，60格带锁存储，静音刹车脚轮，适配病历管理 | 个 | 10 |
| 30 | 抢救车 | ABS床面可做软担架，中控静音脚轮，靠背角度可调，配输液架 | 个 | 5 |
| 31 | 抢救物品及药品推车 | 不锈钢材质，双层台面，带抽屉、废弃物桶，移动便捷 | 个 | 10 |
| 32 | 治疗车（高端） | 不锈钢+铝合金结构，双静音抽屉，防撞角+双刹车脚轮 | 个 | 8 |
| 33 | 陪护椅 | 坐躺两用，碳钢框架+皮革海绵，万向静音轮，静电喷塑工艺 | 个 | 60 |
| 34 | 电子血压计 | 上臂式全自动测量，带数据存储，电池供电，标配袖带 | 个 | 20 |
| 35 | 药品阴凉柜（双门） | 碳钢柜体，双门带锁，分区存储，尺寸适配药房使用 | 个 | 2 |
| 36 | 医用冰箱 | 有效容积≥310L，2-8℃精准控温，双传感器，数据可存储5年 | 台 | 2 |
| 37 | 候诊椅（三人位） | 冷轧钢板材质，三人位设计，防滑透气，弧形扶手安全舒适 | 个 | 30 |
| 38 | 医用输血输液加温器 | 双通道独立加温，33-43℃连续可调，可升级气泡检测、加压功能 | 台 | 2 |
| 39 | 医用输血输液恒温箱 | 容积≥250L，0-50℃控温，不锈钢内胆，支持定时运行 | 台 | 2 |
| 40 | 输液椅 | 坐躺角度可调，配不锈钢输液杆，皮革海绵坐垫，静电喷塑 | 个 | 50 |
| 41 | 手术器械包 | 含开腹、妇产、普外科器械，医用不锈钢材质，兼容三种灭菌方式 | 套 | 2 |
| 42 | UPS电源 | 分100KVA/300KVA/400KVA/60KVA机型，三进三出塔式，适配不同科室，100KVA2台，300KVA3台，400KVA1台，60KVA1台 | 台 | 7 |
| 43 | 分子筛制氧机 | 5m³双机组PSA制氧，氧浓度93%，分子筛寿命≥10年，支持远程监控 | 套 | 2 |
| 44 | 挂式空调 | 1.5匹，制冷量≥3500W，制热量≥5000W，冷暖两用 | 台 | 64 |
| 45 | 办公电脑 | 台式机，I5-14400处理器，16G+1T存储，23.8英寸显示器 | 套 | 30 |
| 46 | 针式打印机 | 可打印1份原件+6份拷贝，适配医疗票据打印 | 台 | 30 |
| 47 | 彩色复印机 | A3幅面，30页/分钟，NFC+自动双面，首页出纸速度快 | 台 | 6 |
| 48 | 办公卡座 | 单人E0级环保板材，可组合使用，标配座椅 | 个 | 30 |
| 49 | 资料柜 | 优质钢板材质，板材厚度≥1.4mm，坚固耐用 | 个 | 30 |
| 二、血透中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 纯水系统（血透） | 二级纯水≥1800L/H，菌落≤1CFU，内毒素≤0.02EU，自动热/化学消毒 | 套 | 1 |
| 2 | 单泵透析机 | 15英寸触控屏，碳酸氢盐透析，超滤精度＜1.0%，内置电池续航≥20min | 台 | 16 |
| 3 | 双泵透析机 | 15英寸触控屏，支持多种透析模式，置换液流量20—400ml/min，故障自诊断 | 台 | 4 |
| 4 | 血液净化系统 | 18种治疗模式，四流量泵设计，双路加温，三重气泡监测，液体平衡精准 | 套 | 1 |
| 5 | 集中供液系统 | A/B液全自动配供，消毒一体化，三级过滤，PLC触控控制，支持远程监控 | 套 | 1 |
| 三、超声功能科设备 |  |  |  |  |
| 1 | 彩超（高端心脏） | ≥22英寸屏，4探头接口，心肌定量分析，支持造影、弹性成像 | 套 | 1 |
| 2 | 肺功能测试仪 | 压差式传感器，可测FVC/SVC/MVV，动画指导操作，配电脑+打印机 | 台 | 1 |
| 3 | 彩超（全身） | ≥23英寸屏，4探头接口，超微血流成像，适配全身多部位诊断 | 套 | 2 |
| 四、放射科（影像中心）设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核磁共振成像系统（MRI） | 1.5T超导磁体，2023年后认证，压缩感知+AI重建，液氦零消耗 | 套 | 1 |
| 2 | MR高压注射器 | 双筒设计，适配60/110ml针筒，光纤通信，多阶段注射+压力保护 | 套 | 1 |
| 3 | 核磁专用冷水机组 | 制冷量≥70KW，全封闭涡旋压缩机，不锈钢多级泵，智能温控 | 套 | 1 |
| 4 | 金属检测门 | 尺寸合规，1-50频段调节，金属精准探测，减少误报 | 个 | 1 |
| 5 | 精密空调 | 总冷量≥40KW，显热比≥0.95，温湿度精准控制，双压缩机配置 | 台 | 1 |
| 6 | 手持式金属检测仪 | 25kHz工作频率，9V供电，声/振双报警，ABS材质机身 | 个 | 1 |
| 7 | 铁磁探测系统 | 单立柱设计，360°报警，0-2米探测范围，联动核磁室门智能检测 | 套 | 1 |
| 8 | 无磁轮椅 | 无磁材质，PU静音轮，承重≥100KG，核磁室专用 | 个 | 1 |
| 9 | 无磁推车 | 无磁不锈钢材质，静音轮，核磁室专用，不干扰检查 | 个 | 1 |
| 10 | 无磁氧气瓶 | 8L铝合金材质，无磁设计，核磁室专用 | 个 | 1 |
| 11 | 无磁紫外线消毒仪 | 无磁铝/不锈钢，智能定时，人体感应，核磁室专用 | 台 | 1 |
| 12 | 无磁转运床 | 无磁材质，升降可调，承重≥180KG，适配1.5T/3.0T核磁 | 张 | 1 |
| 13 | 无磁灭火器 | 4/6KG规格，不锈钢+六氟丙烷，无磁，核磁室专用 | 个 | 1 |
| 14 | 数字化X线摄影（DR） | 动态平板，17x17英寸，70kW高压，支持胃肠造影+摄影 | 套 | 1 |
| 15 | X射线断层扫描（CT） | 64排128层，72kW发生器，低剂量重建，金属伪影去除功能 | 套 | 1 |
| 16 | 3兆医用显示器 | ≥21.3英寸，2048*1536分辨率，亮度≥2000cd/㎡，医疗级 | 台 | 3 |
| 17 | 10兆医用显示器 | ≥28英寸，3840*2560分辨率，全金属机身，支持Type-C投屏 | 台 | 2 |
| 18 | 双筒高压注射器（CT） | 200ml双筒，无线/有线通信，多阶段注射，压力精准控制 | 套 | 1 |
| 19 | 移动DR | 移动式无线平板，50kW功率，电动立柱，自动测距，带儿科协议 | 台 | 1 |
| 20 | 除湿机 | 30-36㎡适用，触摸控制，水满停机，支持定时功能 | 台 | 1 |
| 21 | 3P空调 | 变频柜机，一级能效，冷暖两用，适配30-40㎡空间 | 台 | 2 |
| 22 | 移动等离子空气消毒机 | 循环风量≥900m³/h，紫外线+活性炭过滤，定时程控，带童锁 | 台 | 2 |
| 五、检验科设备 |  |  |  |  |
| 1 | 全自动五分类血液细胞分析仪1 | 荧光流式+阻抗法，检测速度≥50T/h，双血小板计数，支持体液检测 | 台 | 1 |
| 2 | 全自动五分类血液细胞分析仪2 | 激光流式+核酸染色，≤25ul微量血检测，4种试剂，带镜检提示 | 台 | 1 |
| 3 | 全自动免疫分析仪 | 8通道化学发光，磁微粒分离，首个结果≤20min，内置电脑+打印 | 台 | 1 |
| 4 | 全自动血凝分析仪 | 8通道，3种检测方法，速度≥100测试/小时，智能抗干扰+自动质控 | 台 | 1 |
| 5 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 酶促磁微粒法，≥120测试/小时，试剂冷藏，可开展70+检测项目 | 台 | 2 |
| 6 | 全自动生化分析仪（600测/小时） | 分立式，600速恒速，后分光，样本针污染率≤0.1% | 台 | 1 |
| 7 | 全自动生化分析仪（300测/小时） | 分立式，300速，非水浴恒温，耗水量≤15L/H | 台 | 1 |
| 8 | 血气分析仪 | 微流控干式电化学，60s出结果，10+实测参数，锂电池续航 | 台 | 1 |
| 9 | 酶标仪 | LED光源，96孔板检测，6通道，400-750nm波长，支持振荡混匀 | 台 | 1 |
| 10 | 洗板机 | 全自动立式，30s快洗，离心脱干，酒精消杀，密闭清洗防污染 | 台 | 1 |
| 11 | 生物安全柜 | 二级标准，不锈钢操作区，ULPA过滤器，LCD显示报警 | 台 | 2 |
| 12 | 医用冷藏冰箱 | ≥310L，2-8℃控温，双传感器，数据可追溯，医用注册证 | 台 | 3 |
| 13 | 低速离心机 | 最高5000r/min，最大容量≥800ml，自动平衡，电子门锁 | 台 | 3 |
| 14 | 生物显微镜 | 铝合金机身，LED光源，4组物镜，双目观察筒，适配临床显微观察 | 台 | 3 |
| 15 | 超纯水系统 | 产水量≥200L/H，电导率≤0.1μs/cm，单级反渗透，恒压供水 | 套 | 1 |
| 16 | 全自动尿液分析系统 | 13项检测，≥500个/小时，自动进样，可存储2000+标本 | 套 | 1 |
| 17 | 二氧化碳培养箱 | 气套式，≥50L，红外CO2传感器，UV灭菌，7寸触控屏 | 个 | 1 |
| 18 | 电热恒温培养箱 | ≥54L，RT+5-85℃，PID控温，紫外杀菌，带脚轮 | 个 | 1 |
| 19 | 立式高压灭菌锅 | ≥80L，134℃灭菌，脉动排气，全自动运行，符合行业标准 | 个 | 1 |
| 20 | 超低温冰箱 | -10~-25℃控温，容积＞90L，多重报警，断电显示24h | 台 | 1 |
| 21 | 白带五联检 | 全自动形态+功能学检测，速度＞80样本/小时，60样本位，对接LIS | 台 | 1 |
| 22 | 振荡器 | 圆周振荡，200-1500rpm，定时/连续模式，IP20防护 | 个 | 1 |
| 23 | 荧光免疫定量分析仪 | 干式荧光法，多样本检测，USB传输，存储5万+记录 | 台 | 1 |
| 24 | 移液枪 | 多量程可选，人体工学设计，防污染滤芯，可高温灭菌 | 个 | 6 |
| 六、麻醉科设备 |  |  |  |  |
| 1 | 吊塔机械麻醉塔 | 承重≥250KG，单臂旋转≥800mm，多电源/气体接口，防火防腐 | 个 | 2 |
| 2 | 吊塔机械外科塔 | 承重≥250KG，单臂旋转≥800mm，多托盘/抽屉，医用气体终端齐全 | 个 | 2 |
| 3 | 无影灯 | LED双色光源，显色指数≥95，中心照度4万—16万Lx，双灯头触控调节 | 套 | 2 |
| 4 | 麻醉机（高端） | 15英寸触屏，气动电控，新生儿－成人通用，模块化回路可高温消毒 | 套 | 2 |
| 5 | 呼吸机 | 15英寸触控屏，多通气模式，电池续航≥60min，流量传感器可消毒 | 台 | 3 |
| 6 | 除颤监护仪 | 手动/AED除颤，6导联心电，360J双相波，内置打印，抗跌落 | 台 | 2 |
| 7 | 麻醉监护仪 | 15英寸触屏，模块化设计，多参数+麻醉气体监测，支持HL7协议 | 台 | 2 |
| 8 | 手术床（带透视） | 电动液压，平移≥300mm，多体位调节，记忆床垫，内置电池 | 张 | 2 |
| 七、急诊科设备 |  |  |  |  |
| 1 | 洗胃机 | 无油膜式泵，进出液量平衡，一键洗胃，压力0-50KPa，噪声≤55dB | 台 | 1 |
| 2 | 排痰机 | 10—50Hz振动，4种叩击头，柔性动力管，数码显示，安全电压供电 | 台 | 2 |
| 3 | 碳13呼气分析仪 | 10通道，红外检测，2.5分钟/对样品，一键操作，双独立系统 | 台 | 1 |
| 八、妇儿科（门诊）设备 |  |  |  |  |
| 1 | 利普刀 | 0-100W功率，6种工作模式，烟雾净化，防水脚踏，多手术电极 | 套 | 1 |
| 2 | 电子阴道镜 | 200万像素，1-40倍光学放大，荧光诊断，配电脑+打印机+专用台车 | 套 | 1 |
| 3 | 妇科臭氧治疗机（三合一） | 7寸触屏，水气雾三合一，臭氧浓度合规，恒温冲洗，自动进水 | 台 | 2 |
| 4 | 宫颈糜烂与盆腔炎治疗仪 | 热磁+红外+体表温热，双超温保护，多模式治疗，安全可靠 | 台 | 1 |
| 5 | 妇科光谱治疗仪 | 0.8-3.0μm光谱，粗细双光纤，7档处方，理疗头360°旋转 | 台 | 1 |
| 6 | 双能X射线骨密度仪 | DXA法，测尺桡骨，0-100岁适用，免防护，配电脑+打印机 | 台 | 1 |
| 7 | 产床 | 电动升降，多体位调节，304不锈钢底座，记忆海绵床垫，隐藏污物盆 | 张 | 2 |
| 8 | 无影灯 | LED冷光源，显色指数≥96，光斑可调，消毒手柄，平衡臂无漂移 | 套 | 2 |
| 九、供应室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 医用干燥柜 | ≥380L，不锈钢材质，双门互锁，智能触控，多重安全保护 | 个 | 1 |
| 2 | 空气压缩机 | 启动压力5bar，气流量55L/min，25L储气罐 | 个 | 4 |
| 3 | 水枪（气枪） | 304不锈钢枪体，8喷嘴，耐压0-0.75MPa，适配内镜管道清洗 | 个 | 3 |
| 4 | 洗眼器 | 流量≥11.4L/min，工作压力0.2-0.4Mpa，符合医用安全标准 | 个 | 1 |
| 5 | 污物清洗槽（带干燥） | 304/316不锈钢，双槽+干燥台，圆弧边角，阻尼柜门 | 个 | 3 |
| 6 | 污物接收台 | 304/316不锈钢，带搁板，万向刹车脚轮，尺寸适配供应室 | 个 | 1 |
| 7 | 清洗工作台 | 304/316不锈钢，疏列式隔板，万向刹车脚轮，易清洁 | 个 | 1 |
| 8 | 器械柜 | 304/316不锈钢，双门玻璃视窗，4层可调隔板，高度合规 | 个 | 1 |
| 9 | 双列篮筐存储架 | 304/316不锈钢，双面可放20篮筐，容量充足 | 个 | 1 |
| 10 | 无菌篮筐 | 304/316不锈钢，网状通风，耐高温高压灭菌，尺寸合规 | 个 | 20 |
| 11 | 双列篮筐车 | 不锈钢材质，载6篮筐，4寸静音刹车脚轮 | 个 | 1 |
| 12 | 电动传递窗 | 304/316不锈钢，电动升降，钢化玻璃视窗，按钮控制 | 个 | 4 |
| 十、外（骨）科设备 |  |  |  |  |
| 1 | 超声刀 | 超声切割止血，功率≥50W，振幅≥95um，自动频率跟踪，一次性刀头 | 套 | 1 |
| 2 | 高频电刀 | 单极300W，双极70W，6种模式，功率自动补偿，回路监测报警 | 套 | 2 |
| 3 | 平板C臂 | 5.0kW球管，9英寸平板探测器，全平衡C臂，DICOM3.0接口 | 台 | 1 |
| 4 | 臭氧治疗仪（关节） | 7寸触屏，臭氧浓度5—80mg/L，自动校准，历史记录≥1000条 | 台 | 1 |
| 5 | 等离子电切手术系统 | 低温40-70℃，多模式工作，生理盐水驱动，配12°蓝宝石电切镜 | 台 | 1 |
| 十一、介入中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数字减影血管造影系统（DSA） | 悬吊式机架可全身覆盖，支持心/脑/外周介入；100kW高压发生器+非晶硅平板探测器，具备3D/CBCT、支架精显、低剂量算法，多屏工作站满足诊疗需求 | 套 | 1 |
| 2 | 血管造影注射系统 | 一体式注射头带安全锁扣，多维度旋转悬停；12.1寸触屏操控，注射速率0.1～50.0ml/sec，可与DSA联动，支持DSA/CT双模式，多重安全防护 | 套 | 1 |
| 3 | 心脏射频消融仪 | 最大射频输出100W，频率460kHz；双温度显示、实时阻抗监测，具备记忆/脚踏/灌注控制功能，开机自检与贴靠检测保障安全 | 台 | 1 |
| 4 | 主动脉内球囊反搏泵 | 一体式整机≤52kg，10.4英寸可旋转触屏；7种触发模式、3种辅助比率，内置电池续航≥120分钟，自动报警并记录数据，自动识别球囊型号 | 台 | 1 |

| 单位工程名称：智能化设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双口信息插座面板 | 双口86型面板+六类非屏蔽RJ45模块（白色）x2。 | 套 | 400 |
| 2 | 六类跳线 | 6类4对非屏蔽线。 | 条 | 400 |
| 3 | 底盒 | 86型底盒。 | 个 | 400 |
| 4 | 水晶头 | 六类水晶头。 | 盒 | 20 |
| 5 | 机柜 | 42U网络机柜。 | 个 | 8 |
| 6 | PDU | 国标电源插孔，24位32A。 | 条 | 8 |
| 7 | 6类4对非屏蔽双绞线 | 室内六类非屏蔽4对线缆。 | 米 | 45000 |
| 8 | 配线架 | 六类24口配线架（一体式）。 | 个 | 60 |
| 9 | 理线架 | 机架式理线架。 | 个 | 65 |
| 10 | 光纤终端盒 | 8口终端盒。 | 个 | 8 |
| 11 | 光纤配线架 | 12口ODF箱。 | 个 | 8 |
| 12 | 光纤配线架 | 24口ODF箱。 | 个 | 6 |
| 13 | 光缆 | 12芯室外单模光缆。 | 米 | 3000 |
| 14 | 光缆 | GYTA型4芯单模室外光缆。 | 米 | 1000 |
| 15 | 光纤跳线 | LC-LC型双芯单模2.0光纤跳线。 | 条 | 80 |
| 16 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 3000 |
| 17 | 电源线 | RVV4*1.0 | 米 | 5000 |
| 18 | 机柜 | 12U壁挂机柜。 | 个 | 2 |
| 19 | 摄像机立杆 | 高4m、含防水箱。 | 个 | 8 |
| 20 | 槽式桥架 | 规格：200*100。 | 米 | 1350 |
| 21 | 垂直桥架 | 规格：400*100。 | 米 | 50 |
| 22 | 配管 | 规格：PVC20。 | 米 | 15000 |
| 23 | 配管 | 规格：PVC25。 | 米 | 10000 |
| 二、信息网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监控网核心交换机 | 交换容量≥336Tbps，包转发率≥57600Mpps； 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6，配置双主控、双电源；48个万兆光口； 适用600mm深度机柜，整机万兆端口密度≥288个。 | 台 | 1 |
| 2 | 外网网核心交换机 | 交换容量≥336Tbps，包转发率≥57600Mpps； 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6，配置双主控、双电源；48个万兆光口； 适用600mm深度机柜，整机万兆端口密度≥288个。 | 台 | 1 |
| 3 | 内网核心交换机 | 交换容量≥336Tbps，包转发率≥57600Mpps； 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6，配置双主控、双电源；48个万兆光口； 适用600mm深度机柜，整机万兆端口密度≥288个。 | 台 | 1 |
| 4 | 24口POE交换机 | 万兆交换机，包转发率148Mpps，交换容量598Gbps/5.98Tbps,24个千兆电口，4个万兆光口，VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架支持POE+，输出功率400W。 | 台 | 5 |
| 5 | 48口POE交换机 | 万兆PoE交换机，包转发率148Mpps，交换容量758Gbps/7.58Tbps,48个千兆电口，4个万兆光口，VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架支持POE+，输出功率380W。 | 台 | 4 |
| 6 | 24口交换机 | 万兆三层交换机，包转发率171Mpps交换容量672Gbps/6.72Tbps,24个千兆电口，4个万兆光口，2个专用堆叠口，VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架，含一个交流电源，支持扩展1+1电源备份。 | 台 | 16 |
| 7 | 48口交换机 | 万兆三层交换机，包转发率222Mpps/交换容量758Gbps/7.58Tbps,48个千兆电口，4个万兆光口，2个专用堆叠口，VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架，含一个交流电源，支持扩展1+1电源备份。 | 台 | 8 |
| 8 | 多模光模块（万兆） | 万兆光模块-SFP+-10G-多模模块850nm,0.3km,LC接口。 | 台 | 70 |
| 9 | 网管软件 | 1.系统支持大规模网络管理能力，支持统一添加管理网络设备、服务器、存储、虚拟资源、PON、摄像机、操作系统、数据库、应用、融合感知引擎； 2、系统提供分权分域功能，为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限。 | 台 | 1 |
| 10 | 服务器 | 1.标准机架式服务器； 2、处理器：配置1颗可扩展英特尔4314处理器，主频2.4GHz，核心数16核32线程； 3、内存：配置32G DDR4内存； 4、硬盘：配置2块4T 3.5寸硬盘。 | 台 | 1 |
| 11 | 吸顶AP | 吸顶AP，上行1个2.5G电口，支持802.11be,2+2双频，整机速率3.57Gbps，最大发射功率23dBm，支持BLE 5.4，最大功耗13.6W。 | 台 | 44 |
| 12 | 无线AC | 10个千兆电口，2个万兆光口，含管理128个AP资源license，用户接入能力2K，转发能力10Gbps，支持URL过滤，支持反病毒，支持入侵防御，可支持1+1或N+1备份，支持智能漫游。 | 台 | 1 |
| 13 | 光纤收发器 | 产品规格等级：企业级； 网络接口：具备1个1Gbps光口（FC）、1个10/100/1000Mbps自协商以太网口（RJ-45）； 光纤类型：单模单纤； 光接口类型：FC； 发送端/接收端：发送端； 波长：1310nm发送，1550nm接收； 光传输距离：≤20km。 | 套 | 16 |
| 三、电话交换系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主机 | 自带6板卡插槽，可叠加1个副机柜，可混合配置；网络接口：一个WAN口，一个LAN口，10M/100M/1000M,RJ45接口；并发数18/36/72/128；SIP用户数：512个SIP用户；上行：SIP、E1、模拟中继。 | 套 | 1 |
| 2 | 数字中继板 | 支持PRI信令，30个通道，每块板占用一个槽位。 | 块 | 1 |
| 3 | 环路中继板 | 每块板占用一个槽位。 | 块 | 2 |
| 4 | 商务IP话机 | 2 SIP账号，128*64显示，4个可编程键，自动配置，双网口，可接耳机RJ9口、支持TR069/三方会议。 | 台 | 150 |
| 四、视频安防监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口抓拍摄像机 | 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）40m（暖光视频监控距离）6m（人脸检测距离）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～12mm； 镜头光圈：F1.8。 | 台 | 8 |
| 2 | 高清红外枪式摄像机 | 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； 补光灯：4颗，多晶（红外+暖光）灯； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 镜头光圈：F2.0。 | 台 | 10 |
| 3 | 高清红外半球摄像机 | 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； 补光灯：2颗，多晶（红外+暖光）灯； 镜头类型：定焦； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持。 | 台 | 150 |
| 4 | 电梯半球摄像机 | 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：10m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6。 | 台 | 11 |
| 5 | 电梯无线网桥 | 网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口（非标24V PoE输入）、1个10/100Mbps自协商以太网下行口； 网桥电源接口：具备1个DC电源端口； 插墙式PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口（非标24V PoE输出）、1个10/100Mbps自协商以太网口。 | 台 | 11 |
| 6 | 室内网络高清球机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：150m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：5mm～115mm； 镜头光圈：F1.6~F3.6。 | 台 | 11 |
| 7 | 周界摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6。 | 台 | 24 |
| 8 | 枪机壁挂支架 | 安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360°，竖直：-60°~0°。 | 个 | 34 |
| 9 | 抓拍摄像机支架 | 铝合金材质； 多维度调节； 支持内部出线。 | 个 | 4 |
| 10 | 球机壁挂支架 | 球机壁装支架。 | 个 | 11 |
| 11 | 防雷器 | 电源网络二合一防雷器；电源：DC12V/AC24V；网络1000M。 | 个 | 24 |
| 12 | 综合管理平台 | 综合管理平台。 | 台 | 1 |
| 13 | 服务器 | 标准机架式服务器； 2、处理器：配置1颗可扩展英特尔4314处理器，主频2.4GHz，核心数16核32线程； 3、内存：配置32G DDR4内存； 4、硬盘：配置2块4T 3.5寸硬盘； 5、RAID：配置1个高性能独立RAID卡。 | 台 | 1 |
| 14 | 台式电脑 | 第十三代英特尔酷睿i5，台式电脑整机。 | 台 | 4 |
| 15 | 操作台 | 4联冷轧板操作台。 | 套 | 2 |
| 16 | 网络存储设备 | 接入路数：384路； 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF； 解码能力：3路32MP@25fps；4路24MP@25fps；6路16MP@25fps；8路12MP@25fps；12路8MP@25fps；16路6MP@25fps；19路5MP@25fps；24路4MP@25fps；48路1080P@25fps。 | 台 | 2 |
| 17 | 拼接屏 | 1.产品尺寸：55寸 2、双边拼缝：1.8mm 3、分辨率：1920*1080 4、亮度：500cd/m2 5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 6、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1。 | 台 | 6 |
| 18 | 拼接屏支架 | 根据屏幕定制。 | 个 | 6 |
| 19 | 解码器 | 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M×N自定义分割，M×N≤36； 视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2； 解码能力：整机解码H.265支持3路32MP@25fps；9路12MP@25fps；14路8MP@25fps；18路6MP@25fps；24路5MP@25fps；29路4MP@25fps；37路3MP@25fps；57路1080p@25fps；192路D1@25fps（H.264支持47路1080p@25fps解码能力）； 视频输入：4路HDMI输入口； 视频输出路数：9路HDMI。 | 套 | 1 |
| 五、信息引导及发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布服务器软件 | 该软件需部署在硬件服务器上，包含设备注册和分组管理、素材上传和分类、节目内容编辑、节目播放排期、内容审核、用户权限管理等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 服务器 | 标准机架式服务器； 2、处理器：配置1颗可扩展英特尔4314处理器，主频2.4GHz，核心数16核32线程； 3、内存：配置32G DDR4内存； 4、硬盘：配置2块4T 3.5寸硬盘。 | 台 | 1 |
| 3 | 健康宣教服务器软件 | 该软件部署在硬件服务器中，包含健康宣教知识库管理：素材上传和审核、素材按疾病和人群等因素分类、宣教方案制定等。 | 套 | 1 |
| 4 | 医生排班管理软件 | 该软件部署在智慧门诊信息交互平台上，包含同步HIS数据：科室名称、医生姓名、医生职称、出诊时间、费别、号量等；手动排班，排班完成后按周循环自动生成排班信息。 | 套 | 1 |
| 5 | 公共区域显示屏 | ≥22英寸高清液晶显示屏，壁挂安装在电梯间、公共区域。 具有接收展示健康宣教、科室宣传、出诊信息等信息的功能。 | 台 | 22 |
| 6 | 等候区宣教显示屏 | ≥55英寸高清液晶显示屏，壁挂或吊装安装在候诊区、公共休息区等公共区域。 具有接收展示健康宣教、科室宣传、出诊信息、药品价格等信息的功能。 | 台 | 18 |
| 7 | 人体导诊管理软件 | 该软件部署在智慧门诊信息交互平台上，包含病症知识库管理、导诊人群管理、疾病与科室关联管理，为人体导诊提供数据支持。 | 套 | 1 |
| 8 | 人体导诊液晶触控一体机 | ≥43英寸触控显示屏，落地式摆放在挂号大厅。 | 台 | 2 |
| 六、入侵报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 | 支持在电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开；常闭的触点模式；86盒安装方式，螺丝固定，ABS材质，尺寸86mm×86mm×32mm。 | 个 | 90 |
| 2 | 单防区扩展模块 | 单防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数240；通信协议Mbus。 | 个 | 90 |
| 3 | 双防区扩展模块 | 双防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数120；通信协议Mbus。 | 个 | 15 |
| 4 | 八防区扩展模块 | 八防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；一路继电器输出扩展；最大级联数30；通讯协议Mbus，mbus总线供电无需单独供电。 | 个 | 15 |
| 5 | 报警主机 | 报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路； 报警输出：支持本地4路，最大可扩展到256路。 | 台 | 10 |
| 6 | 蓄电池 | 12V7A蓄电池。 | 个 | 10 |
| 7 | 报警键盘 | 分辨率：128x64，LCD屏，具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯。 | 台 | 10 |
| 8 | 声光报警器 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流1A 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）。 | 个 | 10 |
| 9 | 紧急报警对讲分机 | 采用400万像素低照度CMOS摄像头、星光级图像传感器； 设备整机支持IP65，IK10，可适用于多种场景 支持大华协议与SIP协议兼容，拓扑配套管理机、平台，方案多样化 支持标准POE。 | 台 | 9 |
| 10 | 紧急报警管理主机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：Android 11； 按键类型：机械按键； 接入标准：ONVIF;CGI;SDK;SIP； 屏幕类型：电容触摸屏。 | 台 | 1 |
| 七、护理呼叫系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧病房信息交互服务器软件 | 1.采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件，通过网络远程访问，凭科室/病区账户权限登录系统管理平台。 2.支持对终端设备的展示做统一的脱敏处理。 3.支持HIS系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行对接处理，并显示在管理平台上。 | 套 | 1 |
| 2 | 护理对讲信息系统管理软件 | 1.科室信息：支持医院和科室信息，时间展示等。 2.病患数：支持科室病患总数，空床数统计。 3.支持出入院数，转入转出数，特/一/二级护理等患者数。 | 套 | 1 |
| 3 | 护士站主机（30路） | 1.屏幕尺寸：10.1寸IPS高清屏 2.高清分辨率：1280*800 3.产品尺寸：356*210*31.8（mm） 4.CPU：4核64位Cortex A53 1.45GHZ 2核Mali400 5.内存：1G、8G。 | 台 | 7 |
| 4 | 护士站主机（60路） | 1.屏幕尺寸：10.1寸IPS高清屏 2.高清分辨率：1280*800 3.产品尺寸：356*210*31.8（mm） 4.CPU：4核64位Cortex A53 1.45GHZ 2核Mali400 5.内存：1G 8G。 | 台 | 1 |
| 5 | 护士站信息交互大屏 | 1.分辨率：1920X1080，对比度1000:1； 2.显示器：颜色16.7M，亮度350cd/m2，响应时间6ms； 3.触摸屏：红外触摸屏，触摸响应时间≤5毫秒； 4.触摸寿命：5000万次以上双点触摸，双声道立体电子音效； 5.CPU：嵌入式四核1.8GHZ，内存2G，存储8G。 | 台 | 7 |
| 6 | 病房门口机 | 1.屏幕尺寸：10.1寸电容触摸 2.高清分辨率：1024*600 3.CPU：4核64位Cortex A53 1.45GHZ 2核Mali400 4.内存：1G 8G 5.支持全双工音视频通话对讲（内置消回声芯片）。 | 台 | 40 |
| 7 | 病床分机 | 1.屏幕：7寸电容触摸屏 2.分辨率：1024*600 3.CPU：4核64位Cortex A53 1.45GHZ 2核Mali400 4.内存：1G 8G 5.基于全数字TCP/IP协议通讯。 | 台 | 80 |
| 8 | 防水按钮 | 1.国标86盒防水设计，壁挂式安装 2.支持拉线和按键两种独立结构的报警方式，报警按钮采用按压式报警 3.数据传输：支持有线传输 4.安装方式：标准86盒。 | 台 | 80 |
| 八、公共广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 13英寸LED液晶显示屏，内置10点电容触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 工控抽拉式键盘设计，操作更便捷，支持1路高清HDMI高清视频输出。 工业级专用主板设计，Intel Core i7四核CPU，内存DDR标配8G。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字化IP网络广播系统 | B/S平台操作系统架构，支持局域网和广域网传输（可跨网段、跨路由），可部署于网络中的任意位置，支持任何操作系统、任何浏览器进行远程访问登录。 统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备。 | 套 | 1 |
| 3 | 控制器 | 产品采用linux操作系统，具有高可靠性。 丰富的网络接入方式，DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等。 自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 | 台 | 1 |
| 4 | 合并式播放器 | 内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 CD采用高档吸入式机芯。 | 台 | 1 |
| 5 | 前置放大器 | 具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； | 台 | 1 |
| 6 | 寻呼话筒 | 8英寸电容式触摸屏，高档美观。 3英寸真彩液晶显示屏，图形化UI界面显示，全触摸屏操控。 | 台 | 1 |
| 7 | IP报警采集器 | 产品基于Luna云服务器，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 丰富的网络接入方式，包括DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等。 | 台 | 1 |
| 8 | IP音频采集器 | 内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 | 台 | 1 |
| 9 | 电源管理器 | 提供8路电源输出插座，1-4路最大输出功率3500W，所有通道最大输出功率6600W，其中有4路10A、4路16A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。 采用2英寸LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 | 台 | 1 |
| 10 | 台式电脑 | 第十三代英特尔酷睿i5，台式电脑整机。 | 台 | 1 |
| 11 | 寻呼话筒 | 8英寸电容式触摸屏，高档美观。 3英寸真彩液晶显示屏，图形化UI界面显示，全触摸屏操控。 | 台 | 7 |
| 12 | 天花喇叭 | 额定功率（100V）：3W,6W 额定功率（70V）：5W,3W 阻抗：COM/3KΩ/7KΩ 灵敏度（1W/1M）：89dB 频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz 喇叭单元：5"x1 | 只 | 36 |
| 13 | 室外IP音柱 | 额定功率（100V）：25W,45W 额定功率（70V）：12W,25W 灵敏度：91dB±3dB 阻抗：黑：COM白：440Ω绿：220Ω 频率响应：50Hz-18KHz 喇叭单元：4"×4,5"×1 | 只 | 25 |
| 14 | IP终端服务器240W | 工业级3.4英寸LCD显示屏，16个工业级金属按键，超强抗干扰性能，避免红外操作的不稳定因素。 | 台 | 10 |
| 九、信息安全管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 整机吞吐4Gbps；最大并发数200万； 软硬一体产品。2、1U机架式，CPU：4核，内存：8GB，数据硬盘：2TB HDD，系统存储：64GB EMMC，电源规格：双电源（额定功率60W），风扇数：2个。 | 台 | 2 |
| 2 | 上网行为管理 | 推荐带宽200Mbps；整机吞吐6Gbps；最大并发数300万； 1、软硬一体产品。2、1U机架式，CPU：2核2线程，内存：2GB，硬盘：1TB HDD，电源规格：单电源（额定功率25W），风扇数：无。网络接口：千兆电口=10个（含1组电口Bypass），千兆Combo口=4个，不带光模块，Console接口（RJ45）=1个，USB 3.0=1个。 | 台 | 1 |
| 3 | 入侵防御 | 应用层吞吐量（全安全功能开启）500Mbps；网络层吞吐量4Gbps；最大并发数200万；最大新建数4万/秒； 1、软硬一体产品。2、1U机架式，CPU：飞腾E2000Q（2 x FTC664(2.0GHz)+2 x FTC310(1.5GHz），4核4线程），内存：8GB，数据硬盘：2TB HDD，系统存储：64G EMMC，电源规格：单电源（额定功率75W），风扇数：2个。网络接口：千兆电口=6个（含2组电口Bypass），管理电口=1个，HA电口=1个，USB口=2个，千兆光口=4个，不带光模块，接口扩展槽：2个。操作系统：UOS V20； | 台 | 1 |
| 4 | 服务器 | 标准机架式服务器； 2、处理器：配置1颗可扩展英特尔4314处理器，主频2.4GHz，核心数16核32线程； 3、内存：配置32G DDR4内存； 4、硬盘：配置2块4T 3.5寸硬盘； 5、RAID：配置1个高性能独立RAID卡； 6、网卡：配置2端口电口网卡； 7、电源：标配900W白金级1+1冗余双电； | 台 | 1 |
| 5 | 网络版杀毒软件 | 包含400个防病毒模块授权，具备病毒查杀、病毒隔离、实时监控、病毒免疫、系统防护、应用防护、勒索防御、挖矿防御、行为控制功能 | 套 | 1 |
| 十、出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别终端 | 1.显示屏：采用≥8英寸电容触摸屏、分辨率≥1280*800； 2.摄像头：采用可见光和近红外双目摄像头，有效像素≥200万； 2.通讯方式：支持TCP/IP、Wi-Fi； 及通行记录查询； | 台 | 50 |
| 2 | 单门磁力锁 | 1.应提供公安部出具的检测报告； 2.应符合GA/T 72-2013的相关要求； 3.电锁应通过200万次无故障开启寿命测试； | 把 | 30 |
| 3 | 单磁力锁支架 | 定制 | 个 | 30 |
| 4 | 双门磁力锁 | 1.应符合GA/T 72-2013的相关要求（提供的检验报告应具有此项说明）； 2.电锁应通过200万次无故障开启寿命测试； | 把 | 20 |
| 5 | 双磁力锁支架 | 定制 | 个 | 20 |
| 6 | 开门按钮 | 定制 | 个 | 50 |
| 7 | 闭门器 | 定制 | 个 | 50 |
| 8 | 两门门禁控制器 | 1.应提供该型号产品的RoHS认证证书； 2.设备应通过抗电强度试验、脉冲试验、电压冲击试验； 3.发卡量：50000张用户卡（标准版），500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录。 | 台 | 15 |
| 9 | 四门门禁控制器 | 1.应提供该型号产品的RoHS认证证书； 2.设备应通过抗电强度试验、脉冲试验、电压冲击试验； 3.发卡量：50000张用户卡（标准版），500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录。 | 台 | 15 |
| 10 | 电源 | 定制 | 个 | 30 |
| 11 | 门禁管理软件 | 1.门禁系统软件具有相关软著证书； 2.多语言和多时区支持：支持中文简体、英文和中文繁体，支持时区； 3.支持门禁日历、权限时段、设备时段、门点管理、开门黑名单、一键常开、远程开门等功能； | 套 | 1 |
| 12 | IC卡 | 定制 | 张 | 200 |
| 13 | 发卡器 | USB通讯，可发IC/CPU卡，读写时间小于0.3S，感应距离大于30MM。 | 台 | 1 |
| 14 | 台式电脑 | CPU：英特尔酷睿i5/至强W系（或同等级AMD锐龙）4核8线程或以上； 内存：16G； 硬盘：2T台式机硬盘； | 台 | 1 |
| 15 | 人脸采集摄像头 | 1.摄像头通讯方式：USB 2.分辨率：1080P(1920*1080像素） 3.曝光：自动曝光，自动白平衡 4.保护盖：自带隐私保护盖。 | 台 | 1 |
| 十一、时钟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电子时钟 | 1.显示内容：时分秒 2.接口方式：RJ45(NTP），通信自动同步接收母钟信号 3.工作电压：输入AC100V-260V，50Hz；输出电压：DC5V；支持POE供电 | 台 | 30 |
| 2 | 中心母钟 | 1.支持协议：网络时间协议NTPv1.v2.v3&v4、SNTP、TELNET、DHCP、UDP、SNMP,IPV4 2.支持平台：支持所有NTP协议的服务器、PC、嵌入式设备等 | 台 | 1 |
| 3 | NTP服务器 | 1.支持协议：网络时间协议NTPv1.v2.v3&v4、SNTP、TELNET、DHCP、UDP、SNMP等，IPV4或IPV6 2.支持平台：支持所有NTP协议的服务器、PC、嵌入式设备等 | 台 | 1 |
| 4 | 监控软件 | 监控管理子母钟状态参数。监控软件主要完成对时钟系统设备的监测管理，检测收集母钟、子钟的运行状态信息。 | 套 | 1 |
| 5 | 台式电脑 | 第十三代英特尔酷睿i5，台式电脑整机。 | 台 | 4 |
| 十二、电子巡更系统 |  |  |  |  |
| 1 | 巡检棒 | 产品性能：超强铝合金材结构，表面硬氧化处理，全防摔、防水设计 通讯模式：采用USB通讯模式，无需安装USB驱动，即插即用。 | 个 | 10 |
| 2 | 通讯底座 | 通讯接口：USB | 台 | 10 |
| 3 | 信息钮 | 工程塑料封装，内置芯片，具有防水、防震、安装简便、耐用，提示标贴等功能。可埋入墙体内隐蔽安装，防止人为破坏。 | 个 | 50 |
| 4 | 巡更管理软件 | 巡更综合管理 | 套 | 1 |
| 十三、自助挂号缴费服务终端 |  |  |  |  |
| 1 | 自助挂号缴费服务终端 | 43寸电容触控屏，1920×1080分辨率；搭载I5四核工控主机，8G内存+128G SSD；配备身份证/社保卡/电动读卡器、双刷脸摄像头、双打印机、国密加密键盘，支持医保、扫码、刷脸支付 | 台 | 2 |
| 十四、自助报告打印服务终端 |  |  |  |  |
| 1 | 自助报告打印服务终端 | 43寸全视角液晶屏，20点电容触控，响应≤10ms；配备身份证阅读器、二维码扫描器、热敏标签+激光双打印机、双目摄像头，支持报告自助打印、身份核验 | 台 | 1 |

相关服务清单和完成时间表

| 服务 | 服务描述 | 数量 | 实物单位 | 提供服务的地点 | 服务最终完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备安装 | 在合同规定的工作日内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合国家和行业标准规范。投标方作为设备的安装、调试，以及培训工作的责任主体，安装时必须严格遵守所有适用的国家、地方及行业规范、标准、安全法规、环保法规及制造商的操作手册。安装时需提交详细的安装进度计划，并经买方批准后严格执行。投标方应派遣具备相应资质、经验和培训的合格技术人员进行安装。投标方需自备安装所需的所有专业工具、设备、仪器仪表、消耗品和安全防护用具。 投标方详细记录安装过程、关键参数、遇到的问题及解决方案，形成安装日志，供买方/买方代表审阅。如需与其他系统连接，需明确接口协议、连接方式、调试配合要求。安装过程中及安装完成后，对设备采取必要的防护措施（防尘、防潮、防磕碰等）。 | / | / | 临沧市耿马县孟定镇清水河口岸3号路孟定清水河口岸医院项目现场 |  |
| 设备调试 | 投标方作为调试工作的责任主体，投标方提交详细的调试方案（包括调试大纲、步骤、测试项目、方法、标准、安全预案、人员安排、进度计划等），并获得买方/买方代表批准后方可实施。要求投标方实时、完整、准确地记录所有调试数据、参数设置、测试结果、遇到的问题及解决方案。调试完成后提交正式的、详细的调试报告（包含所有记录数据、分析结论、最终设置参数清单、遗留问题清单等）。调试工作完成后，性能达到合同要求，由买方组织正式验收。调试验收合格后，正式移交买方管理。 | / | / | 临沧市耿马县孟定镇清水河口岸3号路孟定清水河口岸医院项目现场 |  |
| 技术培训 | 对采购人设备的正常使用和维护提供必要的培训。培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。投标方（供应商/卖方）负责提供全面培训。明确培训目标，确保买方的操作、维护、管理人员能安全、独立、熟练、高效地操作、维护、管理、诊断和排除设备常见故障。明确接受培训的人员类别和数量。在设备安装现场进行（明确在安装、调试、试运行各阶段的具体培训安排及时长）。明确培训使用的语言（通常是中文），要求提供完整的中文培训教材（电子版和纸质版）、操作手册、维护手册、图纸等资料。要求培训师具备丰富的设备知识和实际经验，良好的授课能力。培训应在设备移交前完成，确保买方人员具备独立操作能力。 安装、调试、培训的完成和达标作为设备最终验收和付款的必要条件。 | 2 | 次 | 临沧市耿马县孟定镇清水河口岸3号路孟定清水河口岸医院项目现场 |  |

设备采购技术规范

设备采购技术规范总则

投标方须仔细阅读包括本规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标方提供的设备应符合招标文件所规定的要求。

本合同项下所有货物及组成货物的全部原材料、零部件、元器件、配套软件，必须是全新的、未使用过的、无任何权利瑕疵的原厂正品，须为当前最新量产型号，涵盖设计、材料、工艺、安全等方面全部最新技术改进，不得提供试验型、淘汰型、停产型产品。

供应商须保证买方在使用本合同项下货物的全过程中，免受任何第三方关于专利、商标、著作权、商业秘密等知识产权侵权索赔；若发生侵权纠纷，供应商须承担全部法律责任与经济赔偿，并无偿为买方更换合规产品、消除侵权影响，同时赔偿买方因此遭受的全部损失。

本技术规范全部要求均采用公制计量单位。若投标文件中出现其他计量单位，须同步标注公制换算值，最终计量判定以公制单位为准。

本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商须提供符合本技术规范要求，同时不低于国际通用标准、中华人民共和国国家标准、行业标准的优质合规产品，不得通过缩减功能、降低配置、减配辅材等方式仅满足最低指标要求，须保证设备完整的临床适用性、安全可靠性与长期稳定运行能力。

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装（供应商提供线缆等全部辅材）、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。

文件中规定的设备、材料和工艺的标准不具有限制性。本规范已经尽可能地采用国际标准，且已经尽可能地避免引用品牌名称、目录编号或限定于某个制造厂商材料或品目的其他细节。若因技术说明需要引用特定品牌、型号、规格，仅作为设备性能、质量、功能的基准参考，不构成排他性、限制性要求；该引用后自动附带“或实质上相等”的表述，投标方可提供不低于基准要求、实质上等同的替代方案。本规范提及的特定标准或代码，只要能保证实质上等同的质量与性能，其他权威机构发布的标准或代码均可接受。

列入国家强制性产品目录的产品，必须有CCC中国强制认证；

所有医疗设备须符合中华人民共和国医疗器械监管法规要求，并提供有效期内的医疗器械注册证/备案凭证，注册适用范围须完全覆盖本项目采购的设备用途。

供应商应复核各类设备，尤其是电子信息类、监控、计算机等类别的设备是否能够相互配套工作，形成系统；若因设备参数等问题造成无法相互连接、使用的，应按实质上相等的原则进行替换。若因设备参数、接口协议、功能设计问题造成设备无法相互连接、正常使用，供应商须无偿按实质等同原则更换符合要求的设备，承担全部相关损失，且不得影响项目工期。

除有国标尺寸的线缆、管材等标准产品以外，文件中规定的设备的外观尺寸，不作为控制性尺寸，在不影响正常使用功能的前提下，容许5%的偏差。

除有国标色彩的线缆等标准产品以外，文件中规定的设备的外观色彩，不作为控制性项，在不影响正常使用功能的前提下，可在供货时与买方二次确认。

标准和规范

本技术规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。

所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。

关键设备清单

内窥镜摄像系统（各科通用设备）

电子胃肠镜（各科通用设备）

分子筛制氧机（各科通用设备）

彩超（高端心脏）（超声功能科）

彩超（全身）（超声功能科）

X射线断层扫描（CT）（放射科）

数字化X线摄影（DR）（放射科）

麻醉机（高端）（麻醉科）

平板C臂（外、骨科）

数字减影血管造影系统（DSA）

核磁共振成像系统（MRI）

血透机（单泵）

设备技术要求－各科通用医疗设备-49项

内窥镜摄像系统【关键设备】

内窥镜摄像系统，数量：壹台

主机具备 4K 图像处理性能，视频输出分辨率：4096×2160或3840×2160 ；

具有多光谱成像功能，具备≥2种显影模式，帮助诊断早期恶性病变；

同时具备4K超高清和全高清输出能力，视频输出接口≥4个，满足医院多显示器需求；

摄像主机摄像头接口≥2，可以接驳摄像头，也可以接驳电子胆道镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉等软镜，且可以实现同时接驳以上两种；

具有≥5种科室模式可选：胸腹腔镜、关节镜、耳鼻喉镜、宫腔镜、膀胱镜、纤维镜、自定义等；

通过一台主机实现双镜实时联合功能，支持分屏显示；

摄像主机内置USB3.0或以上接口，录像分辨率为2k或1080p可选，并显示移动存储设备状态及进度条；

具有纤维镜模式功能，可连接纤维镜使用；

接驳硬镜时，具有≥2倍数字变焦。接驳电子软镜时，具有≥1.5倍数字变焦；

具有一键自动白平衡，自动白平衡记忆功能；

主机具备脚踏连接接口，可通过脚踏控制开启部分功能

医用内窥镜冷光源，数量：壹台

纯白光LED照明，色温为3000～7000K，LED寿命≥36000小时，具有寿命提示功能；

光源主机面板为LCD触摸屏控制面板≥7英寸，方便操作；

有主机光源联动功能，具有自动调整光源输出功能，调光级数≥10000级；

使用期限≥10年（提供说明书为依据）

4K白光摄像头，数量：壹台

全数字化超高清分辨白光影像输出，分辨率不低于2k；

摄像头具有≥3个自定义按键，可进行白平衡、亮度调节、拍照、录像、电子放大功能、缩小、色调切换、去雾增强、双镜显示切换等快捷功能模式设定。

支持2倍或以上光学变焦，可通过镜头上的调节装置进行调焦；

摄像头防护等级≥IPX7，防电击类型为 CF 型；

4K腹腔内窥镜，数量：壹根

直径≥10mm，工作长度 ≥ 320mm，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；

30°视向角/0°视向角，两种或以上可选。

景深不低于3—260mm

气腹机

流量≥50L/min，连续式注气；

压力调节范围≥1-30mmHg

设备具有少儿模式、成人模式、肥胖模式、气腹针模式以及后腹腔模式；

可与加热气腹管联合使用，对输出气体进行加热。

医用4K监视器，数量： 壹台

分辨率≥3840×2160，≥32英寸；

专用设备台车，数量： 壹台

高度可调节，可支持安装2个大屏幕监视器；

具有隔离变压器、220V交流电源插头以及开关按键；

台车具备集中供电、一键开关机功能，兼容主流内窥镜系统。

宫腔镜

诊断与治疗一体，镜体头端无创设计，最大插入部外径≤5.0mm免扩宫，视向角≥30。

进出水通道可360°旋转，防止水路管缠绕。

内窥镜镜体采用医用不锈钢材质。

器械通道双重密封。

器械工作长度：≥400mm，器械直径：≤1.6mm。

配备≥3把器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等。

电子输尿管镜

摄像头采用 CMOS 芯片。

插入部头端直径≤13.5Fr（4.5mm）。

插入部直径≤14.7Fr（4.9mm）。

器械通道≥6.6Fr（2.2mm）。

视场角120°，镜头景深3—100mm。

弯曲度：上、下弯曲角度分别为210°/130°，带锁定功能。

插入部可左转向120°，右转向120°。

工作长度≥380mm。

≥4个自定义快捷功能按键，支持画面拍摄、录像、白平衡、图像冻结等多种功能。

支持多光谱窄带成像技术，可提高黏膜和黏膜下血管成像的对比度和清晰度。

支持低温等离子灭菌。

吸引量≥500mL/min。

防电击程度：BF型。

进液防护程度：IPX7。

输尿管内窥镜（小儿）

工作长度为430mm。

有效景深范围： 3～100mm。

无创末端圆头设计。

一体化设计。

自动闭合的双重密封系统。

蓝宝石镜头，独特锥形镜体设计。

镜直径：前端6Fr，后端7.5Fr。

最大插入部外径≤3.5mm。

视场角／(°) ：≥75°。

输尿管内窥镜（成人）

蓝宝石镜片，图像无扭曲，平面图像，超广角。

提供无创末端设计。

一体化设计，操作更灵活便捷，确保画质的清晰度。

视向角 12°。

主体镜工作长度430mm。

镜直径：前端8Fr，后端9.8Fr。

有效景深范围： 3～100mm。

最大插入部外径≤4.7mm。

最小器械通道孔径≥2.0mm。

超清晰大画面技术。

视场角：75°。

视场中心角分辨力： 0.8C/(°）。

双通道循环灌注，视野清晰，减小肾盂及输尿管腔内压，防止高热。

电子胃肠镜【关键设备】

设备配置要求

超高清电子胃肠镜系统一套：包含电子内窥镜图像处理器1台、内窥镜LED冷光源1台、电子上消化道内窥镜2条、电子下消化道内窥镜2条、医用显示器1台、内窥镜冲水器1台、电脑（高清图文工作站）1套。

电子内窥镜图像处理器

超高清数字输出图像，图像分辨率≥1920*1080P；

具有实时同步显示白光与染色图像的功能；

具有 DVI、SDI、Y/C、Y/G、Pb/B、Pr/R、SYNC、VIDEO 等信号输出方式；

具有内窥镜ID自动识别功能，并能在显示器上直接显示镜子型号及序列号；

至少具备4种特殊光模式；

使用年限：≥6年（提供铭牌或者说明书图片等）。

电子上消化道内窥镜要求

超高清电子胃镜，10mm处：中心分辨率≥13.5 lP/mm；

视场角：≥145°；

头端部外径：≤9.2mm；

主软管外径：≤9.2mm；

景深：2-100 mm；

弯曲角度上≥210°下≥90° 左≥100° 右≥100°；

钳道孔径≥2.8mm；

工作长度≥1050 mm；

与主机非辐射式无线供电，接头具备全防水功能，连接部没有金属触点，满足临床清洗消毒要求，具备良好的耐腐蚀性。

电子下消化道内窥镜要求

超高清电子肠镜，10mm处：中心分辨率≥13.5 lP/mm；

视场角：≥170°，钳道孔径：≥3.8mm，具有可变硬度调节功能；

头端部外径：≤12mm；主软管外径：≤12.0mm；

景深：2-100 mm；

弯曲角度上：≥180° 下≥180° 左≥160° 右≥160°；

工作长度：≥1300 mm；

支持前向送水功能；

与主机非辐射式无线供电，接头具备全防水功能，连接部没有金属触点，满足临床清洗消毒要求，具备良好的耐腐蚀性。

配电脑（高清图文工作站）一套

包含：原装品牌电脑、六色A4打印机、高清采集卡，具备打印报告功能。

电脑：显示器≥21.5 英寸，处理器≥i5，内存≥8G，硬盘≥1T

提供高清摄像系统端口与医院软件的对接

配送内窥镜冲洗器1台；

售后服务

有完善的售后服务。整机质保3年，质保期内，每半年厂家进行维护保养1次，设备出现故障24小时内及时响应。

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子内窥镜图像处理器 | 1 |
| 2 | 内窥镜LED冷光源 | 1 |
| 3 | 电子上消化道内窥镜 | 2 |
| 4 | 电子下消化道内窥镜 | 2 |
| 5 | 医用显示器（32英寸） | 1 |
| 6 | 台车 | 1 |
| 7 | 电脑（高清图文工作站） | 1 |
| 8 | 内窥镜冲洗器 | 1 |
| 9 | 清洗消毒工作站：（胃肠各1套） 清洗槽2套 背板2套 干燥台2个 自动灌流器2套 高压水枪2套 高压气枪2套 空压机2台 纯水处理设备1台 双门储镜柜1套 | 2 （胃镜肠镜各1套） |

尿道膀胱镜

视向角：0°、30°、70°。

视场角：60°。

光学结构：光学系统设计采用蓝宝石玻璃，柱状晶体排列技术，进口光纤材料有效提高光强度，高清分辨率。镜主体：采用轻质医用不锈钢材质。

配套手术器械：与内窥镜同品牌。

光纤接口可与国产品牌及进口品牌导光束连接。

鞘套规格：15.5F、19.8F、21F、22F

操作器：长度240mm，最大插入部外径6.4mm。

连接桥：器械通道≥4.0mm。

工作长度：302mm。

最大插入部外径（镜体外径）：≤4mm。

胃肠镜清洗工作站

采用医用高分子复合材料，整体成型，板材厚度≥4mm，抗菌、耐酸碱、易清洗，符合 YY0992-2016 耐腐蚀性要求。

干燥台采用圆弧防滑落设计，符合人体工学，防止内镜滑落。

背板采用耐腐蚀易清洁材质，一体成型，大圆弧倒角无死角，符合人体视觉操作角度。

透明防护罩一体成型，厚度≥4mm，便于观察且防消毒液外泄。

采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。

选用医用不锈钢材质，厚度不低于1.2mm，高750mm—800mm，符合人性化设计；

柜门采用耐腐蚀、易清洁材质，结构合理、美观实用；铰链具备缓冲闭合功能

柜体底板采用耐腐蚀、不膨胀、不生锈的合规医用材质，提供材质证明材料。

注水 / 注液系统具备脉冲功能，可实现注液 / 注气自动切换，满足清洗消毒要求。

采用中文液晶显示屏，微电脑控制，触摸或物理按键均可，支持多条内镜独立定时操作。

独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒—99分钟。

配备耐酸碱快速接头，拆装便捷，可单手操作。

所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求。

所有排水管采用符合 GB/T 8804.2-2003 的优质 PVC-U 管材 / 管件，满足耐热耐压要求。

对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤流量：0.3T/h，可更换滤芯。

安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提高用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力地冲洗杂质；无需更换滤芯。

自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用。

SUS304 不锈钢水龙头，陶瓷阀芯，360° 旋转，冷热水独立控制，满足医用防腐防锈要求

复合材料落水器，密封圈采用橡胶。

采用医用低噪音无油空压机，具有主动散热、自动排水功能，满足内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气。

对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为0.2μm，可更换滤芯。

高压气枪采用 SUS304 不锈钢枪体，配备多规格可更换喷嘴，满足不同内镜管道清洗。清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

手套盒，可放置各种不同的手套

纱布盒，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块；

酒精自动灌注内镜管腔，自动注气辅助干燥，方便快捷，采用蠕动泵定量控制。应符合医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求：酒精不足提示报警，并在控制屏上显示。

内镜专用测漏器，压力表压力范围不小于0~300mmHg，最小刻度不大于2mmHg，快速测漏。

内镜专用气泵，多种测漏压力可选，满足不同类型、品牌内镜测漏压力要求，测漏完成后自动排气，隐藏式设计，一键启动，操作简便。

采用蠕动泵自动添加清洗酶，实现准确配比，带液位检测功能，清洗酶用完后，自动报警提示，可以与不同厂家的清洗酶配套使用，一键启动，操作简便。供酶时间可调，应符合医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求：酶液不足提示报警，并在控制屏上显示。

满足WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》，位于消毒槽后方，隐藏式设计，及时抽走有害气体产生的气溶胶，保护医务人员。

容量满足便捷使用的要求，动态管理消毒液，每日清洗消毒结束后，将消毒液放入位于柜体内的密闭桶中，次日清洗时只需按动开关即可将消毒液吸入消毒槽中，过期的消毒液可自动排入排污管道。

设备正常工作时，噪声应不大于70dB。

支持内镜洗消追溯管理，可实现洗消流程记录、数据存储、查询追溯、异常报警，支持与医院系统对接，不限定通讯方式与识别技术。

纯水系统（内镜清洗）

进水要求：城市自来水，水压0.2~0.4mpa，TDS≤300ppm。

系统总产水量：100L/H（25℃进水水温）。

产水水质：水质满足ws507-2016软式内镜清洗消毒技术规范，细菌总数≤10cfu/100mL（原水TDS≤300ppm）。

系统的核心部件，如：泵、膜、阀门、仪表、控制器件均采用进口或者国内一线品牌，经过长期使用经验论证，充分保障设备的稳定运行能力。

反渗透系统设计有循环脉动冲洗功能，根据设定时间自动进入冲洗程序，防止膜性能衰减（提供第三方证明材料）。

采用浓水智能回收技术，提高原水利用率（提供第三方证明材料）。

配备高清触摸显示屏，实时显示运行状态信息，支持历史数据查询。

用电要求：AC220V/50HZ。

反渗透主机及输送管路无死腔设计，系统产水均为活水循环，避免水质的二次污染。系统具有开机自动冲洗与检测功能。

PLC智能人机控制，系统运行状态及重要运行数据可实时在线监视。自动液位保护、水满自动停机、高低压保护、漏水检测、过流过载保护功能。水质在线监测，超标后，显示报警信息，并自动排放。

采用化学消毒杀菌工艺，输送管道采用循环方式，有效避免细菌滋生。

设备制造商取得相关涉水卫生批件许可（提供相关材料证明）。

网络心电图机

屏幕尺寸不小于10英寸，支持全屏多点触控，不接受外接智能平板。

高清分辨率，显示像素不小于1920*1200。

外部接口：USB接口x2，12导接口x1，Type-C接口x1，有线网络接口x1。

无线传输：蓝牙4.2，无线Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双频段。

移动通信：可内置标准SIM卡，不接受外挂4G模块。

内置传感器：NFC近场通信、指纹识别登录、红外条码扫描仪、前置高清摄像头。

机器轻巧便携，重量≤2.5kg，支持热敏打印。

导联模式：9/12导联同步采集，支持wilson和cabrera两种导联体系。

输入阻抗：≥100MΩ。

频率响应：0.05～500Hz。

定标电压：1mV。

耐极化电压：≥±930mV。

内部噪声：≤12.5µVp-p。

时间常数：≥5s。

共模抑制比：≥140dB。

A/D转换：24位。

心电波形采样率：≥50,000Hz，每导联；具有起搏检测功能，起搏采样率：≥60,000Hz，每节律导联。

灵敏度/增益：（5 mm/mV，10mm/mV，20mm/mV,10/5mm/mV，AGC）。

设备内置存储器：≥16GB内存，存储病历不小于100000例（10秒静态心电）或20000例（60秒静态心电）。

内置可充电锂离子电池，内置可充电锂离子电池，额定容量≥50Wh，额定电压≥15V，充分保证出诊和查房使用。

具备导联脱落检测功能；支持采集波形质量颜色指示；可辅助判断心电波形质量，支持各种异常的友好提示。

支持高级功能：药物试验，心向量，心率变异，晚电位等高级功能。

支持对心电图波形进行自动分析、测量得出初步诊断结果及解释。

支持波形预览和报告预览；可USB外接打印机或Wi-Fi连接打印机，通过A4纸打印心电波形和报告。

支持机器日常使用状态、异常错误代码通讯功能，在服务端可以查看机器状态、异常错误类型。

支持卫星定位，支持远程、自动、在线升级。

除颤仪（AED）

基础性能

主机使用期限：≥12年；

主机防护等级：≥IP65；

具有电极片有效期展示窗，可直观查看电极片的失效日期；

具有状态显示屏，状态显示屏显示正常或异常状态；

设备具备一体式便携把手，具有较高便携性；

具备优异的抗冲击/跌落性能，设备六面均可承受≥1.6m跌落冲击；

电池采用卡扣稳固方式，电池盖板无螺丝固定，电池维护保养时可徒手拆装，无需借助工具；

除颤性能

采用双相截断指数波（BTE），波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；

成人最大除颤能量≥360J，儿童最大除颤能量≥100J，首次电击没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次后的后续电击维持最大能量；

开始AED分析到200J放电准备就绪≤5秒；开始AED分析到360J放电准备就绪≤12秒；

在 CPR 状态下，具有CPR节拍器功能，指导施救者提高心肺复苏质量；

具有心电噪声和运动干扰监测功能，设备监测到干扰，即刻语音提示；

具有起搏检测功能，可对起搏伪像进行滤除，支持起搏脉冲抑制功能；

具有内部放电功能：如设备建议除颤，施救者30秒内未按下电击按键，则设备自动解除除颤，保证患者、施救者及周边人员的安全；

显示屏

具有≥7英寸彩色液晶显示屏，分辨率：≥1024像素×600像素；

可显示电池状态，剩余电量支持多档位分格和百分比显示；

电池

电池寿命：≥6年；

支持≥200次360J除颤充放电或300次200J除颤充放电；

电极片

单幅电极片有效期≥60个月；

在待机状态，电极片与主机预先连接；

有电极片有效期自检功能和电极片过期提示；

内部数据存储

主机内置存储器容量≥5G，可存储≥100小时ECG波形，≥10000份自检报告，≥10小时录音数据；

数据传输

支持内置Wi-Fi/4G/5G无线数据传输功能，可将自检数据、急救数据、设备状态信息、电极片有效期、电池电量等相关信息无线传输到远程AED管理平台；

智能管理平台

设备可接入智能管理平台，支持对所安装的AED信息维护、性能状况实时监控等功能；

系统反馈功能：设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻反馈；急救事件发生时，系统自动通知设备绑定管理者和急救员，并发送信息告知位置信息；

具备完善的物联网信息安全保障机制，符合国家信息系统安全相关标准要求；

转运呼吸机

主机

        - 驱动方式：气动电控

        - 适应范围：成人、儿童

        - 容量控制、压力限制、时间切换，充分体现肺保护策略

        - 有创、无创、手动三种通气功能

        - 三种供电方式：

        - 交流电：100V—240V,50/60Hz、直流电：12V、内置电池：至少1小时供电

        - 显示方式：液晶屏显示

        - 防水等级：IPX4

参数设置

通气方式：辅助控制通气（A/C）、叹息（SIGH）、同步间歇指令通气（SIMV）、自主呼吸（SPONT）、手动（Manual）

潮气量：50～1500ml

呼吸频率：3～80bpm

呼吸比：1:0.3-1:3.5，具有反比通气功能

触发压力调节：-2kPa～2kPa

压力上限：2kPa～6kPa

压力下限：0kPa～2kPa

氧浓度：范围为21%～100%，连续可调

报警静音：不大于120秒

窒息后备通气功能

具备吸气暂停功能，时间满足临床使用需求

监测参数

潮气量、分钟通气量、呼吸频率、峰压值；

监测波形：压力时间波形；

报警参数：气道压力上下限报警、气源不足报警、电源报警、电池低电量报警。

其他

质保期不低于2年；

安全要求：符合国家有关规定的各项安全要求。

产品通过盐雾测试、冲击测试、高温工作测试、湿热工作测试。

配置清单

| 配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 主机挂架 | 1套 |
| 氧气瓶 | 1只 |
| 氧桥 | 1只 |
| 扳手 | 1个 |
| 附件及附件包 | 1套 |
| 操作手册 | 1本 |
| 出厂检验报告和合格证 | 1套 |

床单位臭氧消毒机

适用范围

该产品主要适用于医院、宾馆、家庭等。对被褥、枕芯、床垫、浴巾及衣物等的消毒。

可同时对两张床位进行消毒，充分提高床位利用率。

抽真空功能，能使臭氧完全渗透被褥内部，消毒更彻底、无死角。

具备抽气、充臭氧、保持、解析功能，支持手动与自动运行。

具备多种消毒模式，满足不同场景使用需求。

消毒结束后进行臭氧解析，无残留，安全可靠，双重解析，臭氧快速分解还原。

具有臭氧发生器故障报警功能：臭氧发生器无臭氧产生时，警报标识点亮并停机保护。

调节控制功能：定时范围满足临床消毒需求，可设定并记忆。

具有累时功能，可查看臭氧发生器累计工作时间。

配备医用静音脚轮，移动方便、耐磨。

内部采用全不锈钢结构。

采用全触摸屏设计。

灭菌效果

完成1个消毒周期，对染于白平纹布片上金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌的杀灭对数值≥3.00。（提供第三方检测报告或其他证明材料）

完成1个消毒周期，对织物表面自然菌的杀灭对数值≥1.00。（提供第三方检测报告或其他证明材料）

完成1个消毒周期，对染于织物表面的金黄色葡萄球菌的杀灭对数值≥3.00。（提供第三方检测报告或其他证明材料）

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | 1 |  |
| 2 | 臭氧发生器 | 1 | 含臭氧电源 |
| 3 | 解析器 | 2 |  |
| 4 | 电磁阀 | 6 |  |
| 5 | 主控板 | 1 |  |
| 6 | 触摸显示板 | 1 |  |
| 7 | 冷却风扇 | 2 |  |
| 8 | 电源开关 | 1 |  |
| 9 | 保险丝 | 2 | 5A |
| 10 | 硅胶管 | 4 | 2.5米/根 |
| 11 | 反复使用性床袋 | 2 |  |
| 12 | 一次性床袋 | 20 |  |
| 13 | 医疗静音万向轮 | 4 |  |
| 14 | ABS外壳 | 1 |  |
| 15 | 机体 | 1 | 不锈钢骨架 |

钬激光治疗机

用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。皮肤科用于尖锐湿疣、肉芽肿、浅皮肿瘤的汽化和凝固；

光纤终端最大平均输出功率＞75W；

具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±0.6%，使激光输出功率的复现性：≤±0.6%；

工作激光输出波长：2100nm±100 nm，激光器工作方式：脉冲，脉冲重复频率：5Hz～40Hz可调，光纤末端单脉冲能量：0.5J～4.2J可调；

脉宽可调，靶向碎石：宽窄脉宽间距≥850μs；窄脉宽≤110μs，爆破力强，碎块化效果好，碎石效率高；宽脉宽≥950μs，粉末化效果好，可实现散状止血与切割止血同步进行；激光耦合效率≥90%激光治疗机的组成结构中，脚踏为单脚踏，比起双脚踏结构简单，发射信号更准确，故障率低；

传输系统：多种规格光纤（200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm可选）；

细光纤芯径及外径：150μm光纤芯径150μm±1%，外径350μm±1%；200μm光纤芯径200μm±1%，外径365μm±1%，光纤外径细有助于术中回水，减少水煮输尿管热损伤风险，有利于排石，清石率高。光纤为四层结构；

软光纤最小弯曲半径：150μm光纤≤6mm，200μm光纤≤6mm，272μm光纤≤7mm，光纤弯曲半径小，输尿管软镜弯曲不受影响，光纤不会漏光，镜子不会被光纤打坏；

使用150μm光纤最大传输功率：≥40W；使用200μm光纤最大传输功率：≥60W；使用272μm光纤最大传输功率：≥80W，三条需同时满足；

高性能指示光：波长520 nm±10 nm，绿色护眼，功率：≤2mw，调节步进为0.5 mw，10档可调，稳定性好，灵敏度高，确保术者手术视野清晰；

控制方式：8英寸全触摸彩色控制屏，专家数据库：嵌入式微电脑内置专家数据库，电源：AC220V/50Hz；

冷却系统：内置压缩机制冷；

治疗机可靠性：连续工作8小时功率无衰减；

可视喉镜

设备功能

用于检查喉部和声带的疾病。它由喉镜柄和喉镜组成，喉镜是一种可以插入喉部并能够准确观察喉部内部情况的仪器。

显示主机

屏幕：采用≥3.2寸广角高亮显示屏。

主机可兼容不同规格喉镜片 / 手柄，扩展性强

显示主机与手柄连接方式：采用航空金属接头，可一键带电插拔，无需旋转。

电池：内置可充电电池，续航满足临床急救与常规使用需求，具备电量显示

数据输出方式：可通过USB传输内存数据，通过HDMI实时传输影像，实现双屏显示。

可一键拍照、录像、录音，可录制有声视频，并在主机上直接阅读、回放。

内置操作使用教学视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

显示屏可多角度调节，满足不同操作视角。

支持大容量存储，满足临床数据存储需求。

叶片手柄

采用高清数字成像，图像清晰，满足临床插管视野要求。

同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人、特殊体型患者的插管需求。

手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG以上拉力。

手柄前端配备智能温控模组，具备有效防雾功能，实现开机即时防雾功能。

照明采用1盏LED灯，亮度≥1000LUX。

一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理，操作视野更为清晰。

最小开口度≤13mm。

具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

手柄消毒灭菌方式多样，比如低温等离子，环氧乙烷等。

病人监护仪

一监护参数

一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备中华人民共和国三类医疗器械注册证。

可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析。

支持兼容呼末二氧化碳（EtCO₂）监测功能，模块可适配使用。

显示

不低于8英寸彩色显示屏，分辨率不低于800*600，支持同屏显示12道及以上波形。

支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式。

数据

主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。

支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。

性能特点

主机重量＜2.5kg。

在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。（提供第三方检测报告或其他证明材料）

在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。（提供第三方检测报告或其他证明材料）

支持29种及以上心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。

QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。

无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，自动测量间隔可自定义调节，满足临床使用需求。

支持有线、无线联网，可与中心监护系统对接。

支持用户自行安装激光打印机驱动。

具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。

操作界面布局合理、按键便捷，使用稳定不易倾倒。

电池仓牢固可靠，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。

监护仪设计使用年限不低于8年。

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 成人血氧传感器 | 1 | 个 |
| 3 | 锂电池 | 1 | 个 |
| 4 | 血压气管延长管 | 1 | 条 |
| 5 | 血压袖套 | 1 | 个 |
| 6 | 心电导联线（5导联） | 1 | 条 |
| / | （若选6/12导联心电，则标配6/12导联心电导联线） | 1 | 条 |
| 7 | 电源线 | 1 | 条 |
| 8 | 用户文件包（含说明书，速查卡，合格证，保修卡，用户验收单，装箱单等，各1） | 1 | 套 |
| 1 | 打印机组件包 |  |  |
| / | 热敏打印纸 | 1 | 卷 |
| / | 打印机（内置） | 1 | 个 |
| 2 | 旁流CO2模块及附件 |  |  |
| / | 鼻孔采样管 | 1 | 个 |
| / | 延长管 | 1 | 个 |
| / | 脱水杯 | 1 | 个 |
| / | 旁流二氧化碳模块（内置） | 1 | 个 |
| 3 | 触摸屏（主机上） | 1 | 块 |
| 4 | 内置Wi-Fi模块（主机上） | 1 | 个 |
| 5 | VGA视频输出接口 | 1 | 个 |

数字式十二导联心电图机

工作条件

产品可在电源交流100V～240V，50/60Hz，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作；

产品的电源插头符合中国标准，无需适配器。

ECG输入

ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集；

导联选择：手动/自动可选，（支持标准导联体系，可拓展进阶导联）；

输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）；

频率响应：0.01Hz～450Hz（提供中华人民共和国医疗器械注册证或检测报告证明文件）；

定标电压：1mV±1%；

耐极化电压：≥±880mV（±5%）（提供第三方检测报告或其他证明材料）；

内部噪声：≤12.5µVp-p；

时间常数：≥5 s（提供中华人民共和国医疗器械注册证或检测报告证明文件）；

共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）（提供第三方检测报告或其他证明材料）；

输入电流：≤0.01μA；

除颤保护：具有抗除颤电击保护功能；

导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能；

中文输入及中文操作提示和中文报告语言。

波形处理

A/D转换：24bit；

采样率：40kHz（提供第三方检测报告或其他证明材料）；

灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV±5%；

抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能；

自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能；

自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能。

存储器

设备内置存储器，存储病历800例；

数据可通过SD卡、USB口导入导出，外接U盘和SD卡可扩展存储空间。

显示器：

≥7英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格

显示信息：同屏显示12导同步心电波形；

显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等。

记录器

热敏式点阵打印机；

走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s（±3%）；

记录通道：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、12*1；

记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm；

打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印；

记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等；

可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告；

具备在无网格纸上打印网格功能。

功能

直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率；

配心电向量；

可准确判定接触不良的电极并予以指示；

拥有自动测量功能和自动诊断功能；

手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择；

R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出；

自动模式下可以支持10—60s时间的采集，记录，存储，传输；

支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告；

周期记录模式，记录时间间隔最长可设置为60分钟；

长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好地观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录；

具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息；

可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量。

外部输入接口

USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口；

支持内置Wi-Fi，支持使用有线、无线的方式进行联网；

支持DAT、PDF、SCP、FDA-XML、DICOM格式，满足医院信息化需求；

支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息。

      - 便携：外部隐藏式提手可方便机器移动

      - 电源：220V 50Hz交流、直流两用，自动转换，直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时。

配置清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标配： |  |  |  |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 12导心电导联线 | 1 | 根 |
| 3 | 胸电极吸球 | 1 | 盒（6只） |
| 4 | 四肢电极夹 | 1 | 盒（4只） |
| 5 | 记录纸 | 1 | 本 |
| 6 | 锂电池 | 1 | 个 |
| 7 | 保险管 | 2 | 个 |
| 8 | 电源线 | 1 | 根 |
| 9 | 产品说明书，速查卡，保修卡，验收单，合格证，自动诊断与分析使用说明书 | 各1 | 份 |
| 其他配件： |  |  |  |
| 触摸屏 |  | 1 | 个 |
| 夹式心电导联线 |  | 1 | 根 |
| 扣式心电导联线 |  | 1 | 根 |
| 香蕉头插孔-扣式电极转换线 |  | 1 | 套（1套10根） |
| 多功能电极转换器 |  | 1 | 套（1套10根） |
| 儿童式胸电极吸球 |  | 1 | 盒（6只） |
| 儿童式四肢电极夹 |  | 1 | 盒（4只） |
| 接地线 |  | 1 | 根 |
| 数据管理软件 |  | 1 | 套 |
| U盘 |  | 1 | 个 |
| SD卡 |  | 1 | 个 |
| 导电膏 |  | 1 | 个 |
| A喷墨打印机 |  | 1 | 台 |
| 一维扫码枪 |  | 1 | 个 |
| 二维扫码枪 |  | 1 | 个 |
| 台车 |  | 1 | 台 |
| 各种心电电极片 |  | 1 | 包 |

数字式十八导联心电图机

ECG输入及波形处理

标准12导联心电信号同步采集，支持9导联采集模式

具有12导联同步自动分析及计算18导联心电图分析功能

输入阻抗：≥90 MΩ

A/D转换：24bit

采样率：≥60k Hz

独立起搏通道，起搏采样率≥60k Hz

频率响应：至少包含0.05Hz—500Hz

耐极化电压：≥±955mV

时间常数：≥5s

共模抑制比：≥135dB

定标电压：1mV±1%

抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

增益：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV可选

走速：5mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s可选

整机配置

≥10英寸彩色液晶电容触摸屏，屏幕可翻转，分辨率≥1280×800

整机重量≤4kg

内置热敏点阵打印机（非外置模块），并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告

设备内置存储器可支持≥100000例病例储存，并支持外接U盘和SD卡扩展存储空间

可支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置Wi-Fi模块，可支持2.4GHz/5G Hz双频带传输

内置蓝牙模块，支持通过蓝牙分享报告，实现远程会诊

支持升级内置红外扫描仪，通过一维码及二维码获取病人信息

系统功能

中文输入、中文操作提示和中文报告语言

手动、自动、节律等检查模式可选，并支持实时采样、预采样及触发采样等采样模式

具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理

具有智能采集功能，可根据导联信号质量自动开始/停止心电采集

支持≥30min数据采集及冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好地观察、分析并选择所需要的时间段进行记录

采集过程中可自动检测心律失常并予以提示

具有严重疾病提示功能，可对心肌梗死等危急重症心电图进行突出标识

具有在屏诊断功能，可在屏幕上进行报告查看、报告编辑、波形放大、数据测量等操作

具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

具有心电向量、晚电位、时间心向量、心率变异性、频谱心电等多种高级分析功能，辅助全面了解患者情况

具有18导ST-MAP及ST-VIEW功能，提示心肌梗死相关信息，并可打印相关报告

支持用户登录设置，并针对不同用户分权限管理

可以与心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量

电源：

交直流两用，自动转换

直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时

急救转运监护仪

      - 监护参数

心电（ECG）、呼吸（RESP）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO2）、脉搏（PR）、双通道体温（TEMP）、12导心电、血氧、血压、旁流呼吸末二氧化碳（EtCO2）

显示

屏幕尺寸：≥5英寸彩色显示屏，分辨率：800*480

标配触摸屏，并具有锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态

可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能

具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数之间的关联反应，帮助医生准确作出判断

具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势

      - 数据存储、回顾

不低于150小时趋势图/表存储回顾

不低于1200组无创血压测量回顾

3导/5导：48小时全息波形；12导：35小时全息波形

不低于200组报警事件/心律失常事件回顾

具备USB数据接口，可将机内存储设备上的数据导出

      - 性能特点

重量≤1.5 kg，配有一体式防滑提手，便于移动使用，防水等级IP44

适用于院外转运环境，包括救护车的转运，要求符合：

防护等级IP44，环境恶劣野外、雨天仍能正常使用

辐射抗扰 20 V/m

具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗。退出该状态，就可立即进行监护

心电增益有：1.25mm/mv (*0.125), 2.5 mm/mv (*0.25), 5 mm/mv (*0.5),10 mm/mv (*1), 20 mm/mv (*2), 40 mm/mv (*4），自动增益，多种选择，满足临床需求

共模抑制比：弱滤波模式：＞95dB，监护和强滤波模式：＞105dB

具有药物浓度计算功能、滴定表计算功能、血流动力学计算功能、氧合计算功能、通气计算功能和肾功能计算功能

具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，使医护人员从听觉中获取病人生命体征

分别用不同的声音表示高/中/低三种不同级别的生理报警及技术报警，并提供提示信息

技术报警、生理报警分别有各自的报警指示灯，声光双重三级报警

全面适用于成人、小儿、新生儿

后续可支持配置12导心电诊断功能

后续可支持配置血氧模块

后续可支持配置血压模块

旁流呼吸末二氧化碳模块采样灵敏，适用于弱呼吸患者，配置满足临床。

标配可充电锂电池，续航时间≥5.5h，支持在不开机情况下查看电池电量

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 触摸屏（主机上） | 1 | 块 |
| 3 | 成人手指血氧传感器 | 1 | 个 |
| 4 | 锂电池组 | 1 | 个 |
| 5 | 血压袖套 | 1 | 个 |
| 6 | 监护心电导联线（12导联） | 1 | 条 |
| 7 | 血压气管延长管 | 1 | 条 |
| 8 | 交流电源适配器 | 1 | 条 |
| 9 | 用户文件包（含说明书，速查卡，合格证，保修卡，用户验收单，装箱单，三证文件各1） | 1 | 套 |
| 附件 |  |  |  |
| 1 | 血氧模块及附件 |  |  |
| / | 可重复使用的血氧探头 | 1 | 个 |
| / | 血氧探头延长线 | 1 | 条 |
| 2 | 血压模块及附件 | 1 | 个 |
| / | 血压功能模块附件包 | 1 | 个 |
| 3 | 旁流CO2模块及附件 |  |  |
| / | 鼻孔采样管 | 1 | 个 |
| / | 带螺旋锁及除湿采样管 | 1 | 个 |
| / | 带通气管及除湿采样管 | 1 | 个 |
| / | 旁流二氧化碳模块支架 | 1 | 个 |
| / | 旁流二氧化碳模块 | 1 | 个 |

注射泵

注射模式：流速模式，流速－时间模式，流速－总量模式，时间－总量模式

支持多台级联使用，便于临床组合操作。

适配多种规格注射器，流速、丸剂量、KVO 流速多档可调，步进精细，满足临床精度要求。

输液压力满足临床需求，阻塞报警多档位可调。

注射量、输液时间可灵活设置，精度符合医用注射泵国家标准。

报警提示功能：阻塞报警，完成报警，接近完成报警，推空报警，接近推空报警，暂停超时报警，电池电量低报警，电池耗尽报警，故障报警，规格错误报警，推柄脱落报警，网电源断开报警，网电源接入提示，电池充电提示，电池充电完成提示。报警根据安全级别分三档，并以灯光提示

内部电池：电池外部可拆卸，锂电池充满电中速（5ml/h）运行连续工作时间大于8h

电源/输入功率：100V—240V 50Hz/60Hz 30VA

电击防护等级：I类CF型设备；

外壳封闭等级：IPX4

重量≦2.0Kg

使用环境要求：大气压力76KPa～106KPa；环境温度+5℃～+40℃；相对湿度20%～90%

输液泵

技术要求

泵送方式：指状蠕动式

输液器规格：适配标准普通输液器，支持多种常用规格输液器标定。

输液模式：流速模式、流速－时间模式、流速－总量模式、时间－总量模式

输液速度调节范围宽广，步进精细，满足临床输液需求。

输液精度：±5%

输液时间设置范围：00:01-99:59（小时：分钟）

快排速度：1000 ml/h，可调，快排平均流速精度：±5%

支持丸剂输液功能，速度、剂量可调，满足临床使用。

阻塞报警多档位可调，适应不同输液场景需求。

报警提示功能：阻塞报警，气泡报警，开门报警，完成报警，接近完成报警，暂停超时报警，电池电量低报警，电池耗尽报警，故障报警，网电源断开报警，网电源接入提示，电池充电提示，电池充电完成提示，环境低温提示。报警根据安全级别分档，并以不同颜色灯光提示

数字按键调节，简单快捷，减少误操作

具有夜间模式功能，运行中可随意切换

具有输液时间、输液剩余时间、显示功能

具有记录功能

电源/输入功率：100V—240V 50Hz/60Hz 30VA

内部电池：电池外部可拆卸，锂电池充满电中速25ml/h运行连续工作时间大于4h

电击防护等级：I类CF型设备；

外壳封闭等级：IPX4

使用环境要求：大气压力：76KPa～106KPa，环境温度：+5℃～+40℃，相对湿度：20%～90%

配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 |  | 1 |
| 2 | 电源线 | 3m×1.0mm2 | 1 |
| 3 | 说明书 | / | 1 |
| 4 | 合格证 | / | 1 |
| 5 | 保修卡 | / | 1 |

医用控温仪

技术要求

供电电源：220VAC，50Hz

额定功率：600VA-800VA

水温温度控制范围：4-25℃

空载平均降温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟

负载最大平均降温速度：平均降温速度≥2.9℃/h

体温监测：具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围：30-40℃，监测精度±0.1℃

体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出

输出控制方式：双路二组输出，左右分别控制，毯/帽可一个或两个同时工作

定时范围：1—99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）

人机交互方式：高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用

固化程序：内置不低于8个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置

断电保护功能：具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序

噪声控制：正常工作噪声≤55dB

毯/帽设计毯 / 帽采用医用级 TPU 材质，液体流通性好，控温均匀；冰帽贴合头部，使用舒适

快速接头设计：采用医用快速接头，密封性好、无漏液、拆装便捷

故障智能诊断：具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能；

外壳材质与工艺：外壳采用防锈、耐用医用金属材质，工艺可靠

具备毯帽收纳装置，方便收纳管理；整机重量≤45Kg，结构紧凑，便于 ICU 病床间移动。

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 冰毯（含包套、连接管） | 1 |
| 3 | 冰帽（含包套、连接管） | 1 |
| 4 | 冰毯外套 | 1 |
| 5 | 冰帽外套 | 1 |
| 6 | 电源线 | 1 |
| 7 | 使用说明书 | 1 |
| 8 | 合格证/保修卡 | 1 |
| 9 | 保险管 | 2 |
| 10 | 体温传感器 | 1 |
| 11 | 体温传感器 | 1 |
| 12 | 毯帽收纳装置 | 1 |

电动病床

规格尺寸：长度 2100～2300mm，宽度 1000～1100mm，整体升降高度 420～750mm

背板升降角度为0～75º±5º；腿板升降角度为0～40º±5º；

整体升降高度为450～720mm±20mm；

前后倾斜角度为0º～12º±5º；

可实现整体升降、前后倾斜、背部升降、腿部升降、背膝联动、一键复位（CPR）等功能，以满足临床各种需求；

手控器采用带背光，可防按键误碰，手感舒适柔和。

床面采用优质医用钢板，厚度≥1.0mm，带透气孔，一体成型工艺；

床架采用优质医用碳钢矩管焊接，安全载荷≥300KG；

底座框架采用优质碳钢矩管焊接成型，壁厚≥1.5mm；

床头、床尾挡板采用PP工程塑料一次性吹塑成型。床头、床尾挡板中间装饰板采用对扣式防脱落结构，四角带防撞轮，装饰板色彩可选。自锁式挂榫。

标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源；

四片式PP护栏，采用阻尼器升降，安装在床面板上，可随背板、脚板同时动作，防止患者跌落，保护患者的安全，对患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面；带角度显示器

床面连接采用厚度≥3mm的钢件连接；

采用医用中控万向脚轮，耐磨、防静电、制动可靠，推动灵活；

配置4个或以上引流袋挂钩

配静态防褥疮床垫1张

床头柜

规格尺寸：480*480*760mm（±20mm）

床头柜采用优质ABS工程塑料注塑成型后装配而成，无毒无味，绝缘性、耐磨性、稳定性优良，使用安全方便。

床头柜双侧各带毛巾架、手提袋挂钩，可收折。

配备一个进餐台，含有筷条放置凹槽和水杯放置槽。

抽屉抽拉轻松灵活，内部平整光滑。

下面为储物柜带2档可调式搁板，并带有暖水瓶放置装置，安全性高。

床头柜为圆弧形造型。

双摇病床（含护栏、输液架、床垫、杂物架）

规格尺寸：2100*950*500mm（±20mm）；

背板升降角度为0～75º±10º；腿板升降角度0～50º±10º；

床面采用优质碳钢焊接成型，钢板厚度≥1mm；

床架采用优质碳钢矩管焊接成型，钢板厚度≥1mm，床体可安全运作载荷240KG，床头和床尾带4个或以上输液杆插孔

床头、床尾挡板采用PP工程塑料一次性吹塑成型。床头、床尾挡板中间装饰板采用对扣式防脱落结构，装饰板色彩可选。自锁式挂榫。

二、三折丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用万向联轴节结构，打滑保护装置，并有防尘保护套，采用曲柄隐藏式钢制摇手；

6柱铝合折叠护栏采用D型铝合金扶手，表面硬化处理，全长≥1400mm，采用厚度为不小于1.0mm铝合金型材，护栏自锁式机构。

床面连接采用≥3mm的钢件连接；

床脚采用壁厚不低于1.0mm的碳钢矩管的分离式床脚，可拆卸，配备碳钢杂物架。

诊查床

规格尺寸：1900*620*650mm（±20mm）

床框采用壁厚不低于1.0mm的优质碳钢矩管焊接成型，床条采用壁厚不低于1.0mm的矩管，疏列式排放焊接而成。

床面板采用木板+海绵+黑色PU革面做成。3cm高弹海绵，弹性高，回弹性好，久不变形。

床脚为壁厚不低于1.0mm的碳钢圆管焊接成型，可拆卸折叠。床脚底部加胶套。

整体框架采用CO2保护焊焊接技术，打磨后喷涂。

移动式空气循环消毒机

采用三档风速：低速、中速、高速，大面积风口。额定循环风量：≥900 m3/h

噪声≤55dB(A)

使用220V 50Hz电源，采用AC电源开关，能清楚地识别通断。

遥控器对设备可进行开/关机、时间调节、风速调节等控制。

临时定时功能：可设置1—24小时步进量，消毒结束后自动关闭作业。

程控定时功能：不小于7组程控，可在设置时段内，每天循环自动开启/关闭消毒作业。

程控的有效性、运行的时段，在显示屏上可显示。

当机内紫外线灯有故障时，具有自动报警功能。

显示屏上可直观看到灯管的工作状态。

具有童锁功能，防止儿童误碰导致设备运转异常。

具有灯管累时功能，过滤网更换提醒功能

机腔内部配置活性炭过滤网，多重过滤，可除臭、除异味。

大屏幕触摸式操作，触摸灵敏，功能键齐全，无需遥控器能直接在设备上进行操作。

灭菌效果：达到《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012 要求（提供第三方检测报告或其他证明材料）

治疗车

规格尺寸：735*450*850（±20mm）。

主体框架由不锈钢圆管焊接而成。

工作台面为两层拉伸台面，有效尺寸为：735*450mm（±20mm）；带不锈钢圆管护栏，防止物品跌落。

底部配有万向轮4只，其中至少两只带刹车。

顶层台面下方带一抽屉，有效尺寸为290*270*80mm（±20mm），抽屉采用静音滑轨，可存放一次性输液器、棉签、纱布等。抽屉下方配备一个可转动的不锈钢废弃物桶。

整体采用不锈钢板/管折制焊接而成。

焊接采用氩弧焊焊接技术。

病历夹车（60格）

规格尺寸：700*400*1200mm（60格）（±20mm）。

主体框架采用不锈钢冷轧板焊接而成。

工作台面有效尺寸为：650*390mm（±20mm），台面正前面为圆弧造型。

顶层台面下方带1个抽屉，抽屉采用静音滑轨，可存放笔、文件夹等相关东西。

抽屉下方为储放病历夹的柜体，采用左右两排式设计，中间带序列编号。两排均带锁，可独立管控。

底部配有万向轮4只，其中至少两只带刹车。

整体采用不锈钢板/管折制焊接而成。

焊接采用氩弧焊焊接技术。

抢救车

规格尺寸：1950*650*550—820mm（±20mm）

推车主要框架结构采用钢型材焊接成型。

床面采用ABS工程塑料一次性注塑成型。

床面上配置牛津布包裹高弹海绵，可拆换。床垫两边各带2个提环，可兼做软担架，方便病人快速转移。

护栏采用ABS工程塑料一次性注塑成型。

脚轮为静音中控脚轮，采用中控刹车系统。配备导向轮装置，一人可轻松操作。

护栏可翻转升降，在转移过程中保护病人。

插式输液架为可调式，根据需要自行调节高度。输液杆采用不锈钢圆管，挂钩采用冷拔圆钢，挂钩数量不少于3个；

抢救车靠背角度由气弹簧调节，调节角度为0～65°。

丝杆采用45#钢，丝杆具有双向过摇保护装置。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。抢救车整体升降高度范围为570～860mm（±20mm）；

推车整体采用碳钢型材，表面喷塑处理。

头部配备可放氧气瓶的支架。

配置：不锈钢插式输液杆1根、床垫1套。

抢救物品及药品推车

规格尺寸：600mm*450mm*850mm，±50mm

主体框架由优质不锈钢圆管焊接而成。

工作台面为两层拉伸台面，有效尺寸为：600*450mm，±50mm带优质不锈钢x10圆管护栏，防止物品跌落。

底部配有Φ75mm万向轮，其中两只带刹车。

顶层台面下方带一抽屉，有效尺寸不小于290*270*80mm，抽屉采用静音滑轨，可存放一次性输液器、棉签、纱布等。抽屉下方配备一个可转动的不锈钢废弃物桶。

整体采用不锈钢板/管折制焊接而成。

焊接采用氩弧焊焊接技术。

治疗车（高端）

规格尺寸：750*550*1000mm（±20mm）

治疗车主体采用不锈钢板。立柱采用冷拉高强度铝合金，结构牢固。

上台面配备PVC透明软垫，易清洁，防止意外刮花。台面安装不锈钢围栏，能有效阻挡推动过程中物品的滑出。

治疗车配有2个抽屉，抽屉选用高强度三节静音滑轨，推拉顺畅，承载量大；抽屉拉手采用ABS材料，强度高。抽屉储物盒为ABS材质，可轻松取出，易消毒。

下面配置1个不锈钢换药桶。

底部带防撞角。脚轮为高级静音轮，双刹车

焊接采用CO2保护焊焊接技术，打磨后并经过酸洗、二次磷化、静电喷涂；再经过恒温烘烤。

陪护椅

规格尺寸：900*650*850mm（坐姿）（±20mm）；1900*650*550mm（躺姿）（±20mm）；

弧形扶手，采用碳钢圆管弯制而成，整体牢固。

钢圆管内框架，框内焊接承条。

椅面采用优质皮革包裹高弹海绵。

内框架有万向灰胶轮。

椅体可按需要打开，便于陪护、收回可节省空间，同时可作座椅使用；椅架采用不锈钢管。

外框有万向胶轮，转向灵活，推拉静音；

整床体静电喷塑，喷涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮等缺陷

电子血压计

适用部位：上臂式

测量范围：

压力：0~280mmHg （0~37.3kPa）

脉搏：40～200次/分钟

功能：全自动充气、存储功能、ABS塑料外壳

电源：电池供电

分辨率：0.133kPa/1mmHg

配置包含：主机、袖带、电池

药品阴凉柜（双门）

规格尺寸：900*250/420*1800（±20mm）

除台面、底座，柜体采用至少0.6mm厚碳钢冷轧板制成。

上柜规格：900*250*950（±20mm），配对开门带挂钩锁1套，外配拉手，外形美观，窗角圆弧造型配胶条，内配钢化安全玻璃，可不开门查看柜内情况，柜内配横隔板，均分空间。

下柜规格：900*420*850（±20mm），台面采用至少0.8厚优质不锈钢冷轧板用氩弧焊接制成，台面有效使用尺寸：900*410（±20mm），正前面采用圆弧造型。配1对抽屉，外配塑料压铸拉手，配静音滑轨，抽拉灵活。配对开门带挂钩锁1套，外配拉手。内配横隔板，均分空间。

底座采用不锈钢矩管用氩弧焊接制成。

碳钢板采用点焊和CO2气体保护焊接技术，经过打磨、酸洗、磷化、二次磷化等表面处理工艺后静电喷涂，整体美观、耐用。

医用冰箱

有效容积：箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm*630mm*1840mm 内部尺寸≥525mm*500mm*1290mm；

温度控制：微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LCD液晶显示，实时显示箱内温度，方便观察；控温精度显示精度均为0.1℃；

整体结构：立式单开门，钢化玻璃门；环保无氟发泡，医用防腐钢板外壳 + 易清洁内胆；

制冷系统：采用板式蒸发器设计，丝管式冷凝器设计；

温度均匀性：保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃；

控温技术：搭配不少于2路传感器，包括显示传感器，控制传感器。

温度显示：感温探头模拟药品存储环境测温，测温准确，可选择检测温度或者仿生温度；

门体结构：门体双层钢化LOW-E玻璃，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；

安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；

数据存储：配备数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储5年以上，实现温度数据的可追溯性；

温度监控：产品配有测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调；标配6个搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条；

噪声低于45分贝；

柜内照明：内设LED照明灯；

固定移动：	配备万向 + 制动脚轮，移动、固定方便；

冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免人工处理冷凝水；

断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障；

宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用；

产品认证：中华人民共和国医疗器械注册证。

候诊椅（三人位）

规格尺寸：1800*650*800mm（±20mm）（3位）

弧形扶手，采用优质钢板铸造成形，除锈，电镀，表面光洁。

坐板采用冷轧钢板，弧度靠背，避免刮伤手指和衣物。带蜂窝孔，防滑透气。

座板边缘采用铝合金抛光后电镀边条包边。

横梁采用钢方管。后期经过酸洗、二次磷化、静电喷涂；再经过恒温烘烤，表面涂层光亮牢固。

医用输血输液加温器

设备用途及性能：对液体进行持续加温输注。

设备配置：单台主机支持双通道独立加温，配备气泡监测接口。

主机功能接口有：主机集成加温、气泡检测、加压相关功能接口。

操作与设置：操作面板分区独立控制，按键布局合理、操作便捷

主机屏幕可实时显示各通道温度、压力、报警信息

加温功能：两个通道输血输液加温功能，输出温度33℃～43℃连续可调，控温精度≤±1℃，超温保护≤46℃。

升级要求：预留两个气泡断流检测通道接口升级，连接电缆线长度大于0.5米，气泡断流检测装置具有独立的开关物理控制按钮，可以启动/停止。

升级要求：可在本机上升级两个通道加压袋电子加压功能，压力误差≤±5mmHg，适配常用规格输液袋。

医用输血输液恒温箱

技术要求

容积：250L以上；

电源：AC220V 50HZ:

控温范围：0~50°C:

温度分辨率：0.1C;

温度波动度：±1°C（实验条件为空载，环境温度20C、湿度50%RH）；

工作环境：10~30°C;

材料：内部为不锈钢，外部冷轧钢板喷涂；

时间设定：定时0-9999分钟/连续运行；

功率：700W—800W

工作区尺寸空间适配常规输液 / 输血袋摆放

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制器 | 1套 |
| 2 | 制冷压缩机 | 1套 |
| 3 | 加热管 | 1套 |
| 4 | 传感器 | 1套 |
| 5 | 照明灯 | 1套 |
| 6 | 搁架 | 3个 |

输液椅

规格尺寸：1200*750*1050mm（±50mm）（105度坐姿，不包含输液杆）；1500*750*900mm（±20mm）（145度躺姿，不包含输液杆）；

弧形扶手，采用碳钢圆管，整体牢固；

内框架和脚踏采用碳钢圆管；

脚踏与椅背采用连杆连接，可进行坐躺倾斜度调节；

椅面采用优质皮革包裹高弹海绵。

输液椅左侧配备不锈钢圆管的插式输液杆，插取方便；

整床体经多次表面处理后静电喷塑，喷涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮等缺陷。

手术器械包

通用共性技术要求（本包所有器械均须满足）

材质标准：与患者接触的核心部件，均采用符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》的医用级不锈钢，并满足国家及行业相关强制性、推荐性规范要求。核心受力部件完成规范热处理，硬度、强度符合医用外科器械行业通用标准，耐用性达标，无变形、断裂隐患。

表面与做工：器械整体无锋棱、毛刺、明显划痕、碰伤及裂纹，表面粗糙度符合医用器械规范，握持顺滑，无临床使用安全隐患；表面处理为行业常规工艺，不做排他性限定。

耐腐蚀性能：按照YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》5沸水试验法检测，外表面耐腐蚀等级不低于b级，适配医院常规消毒、存放环境。

灭菌适配性：全套器械均可兼容高温高压、低温等离子、环氧乙烷三种医院主流灭菌方式，无灭菌禁忌，适配常规消毒流程。

尺寸统一说明：本参数内所有器械标注的尺寸数值仅供参考，核心标准为器械规格、结构、功能完全满足对应临床手术实操需求，不做毫米级精准尺寸强制限定。

手术室开腹器械包

4#手术刀柄

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长140mm，4#，带刻度标，可安装20-39#手术刀片，规格满足临床手术需求。

3#手术刀柄

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长125mm，3#，带刻度标，可安装9-17#手术刀片，规格满足临床手术需求。

1*2钩组织镊

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长125mm，1*2钩，直型，规格满足临床手术需求。

医用镊

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长125mm，直型，横齿，规格满足临床手术需求。

180组织剪

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长度180mm，弯型，轻柔型刃口，规格满足临床手术需求。

250组织剪

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长度250mm，弯型，综合型刃口，规格满足临床手术需求。

220组织剪

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长度220mm，弯型，综合型刃口，规格满足临床手术需求。

250医用镊

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长250mm，直型，横齿，规格满足临床手术需求。

240胸腔镊

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长度200mm，直头，头宽2mm，1*2 DeBakey齿，规格满足临床手术需求。

深部拉钩，30036120，S形

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长300mm，头宽36mm，深120mm，S形，规格满足临床手术需求。

深部拉钩，30048120，S形

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长300mm，头宽48mm，深120mm，S形，规格满足临床手术需求。

深部拉钩，30048150，S形

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长300mm，头宽48mm，深150mm，S形，柔性，规格满足临床手术需求。

深部拉钩，30060160，S形

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长300mm，头宽60mm，深160mm，S形，规格满足临床手术需求。

腹壁牵开器，175*202，三翼，固定式

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，最大开口175mm，固定牵开器臂长202mm，三翼，固定式，规格满足临床手术需求。

腹壁拉钩，280，3760/4580，实心柄，双头

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长280mm，头1宽37mm、深60mm，头2宽45mm、深80mm，实心柄，双头同向，规格满足临床手术需求。

甲状腺拉钩，200，一副，带槽

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长200mm，宽度13mm，一副两支（拉钩1头部长度39mm/39mm，拉钩2头部长度39mm/43mm），带槽，规格满足临床手术需求。

压肠板，260，带柄

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长度260mm，头宽28mm，带柄，规格满足临床手术需求。

海绵钳，250*10，弯有齿

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，规格满足临床手术需求。

止血钳，140，弯，全齿

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，规格满足临床手术需求。

组织钳，180，直

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长180mm，直型，规格满足临床手术需求。

组织钳，160，直

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长160mm，直型，规格满足临床手术需求。

持针钳，220，直，细针，镶片0.3

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长220mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3，规格满足临床手术需求。

持针钳，180，直，粗针

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，规格满足临床手术需求。

持针钳，180，直，细针，镶片0.3

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长180mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3，规格满足临床手术需求。

止血钳，180，弯，全齿

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，规格满足临床手术需求。

止血钳，220，弯，全齿

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长220mm，弯型，弯头高度18mm，全齿，头宽3.6mm，头厚2.8mm，规格满足临床手术需求。

分离结扎钳，2205522，弯，全齿

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长220mm，鳃轴到钳头长度55mm，钳头弯曲高度22mm，弯型，全齿，头宽2.6mm，头厚2mm，规格满足临床手术需求。

分离结扎钳，2201690°角弯，半齿

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长220mm，钳头弯曲高度16mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿，头宽2.8mm，头厚2.5mm，规格满足临床手术需求。

帕巾钳，140，尖头

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长140mm，尖头，规格满足临床手术需求。

止血钳，125，弯蚊，全齿

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，规格满足临床手术需求。

编网筐

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长宽高40825370，编网结构，规格满足临床手术需求。

妇产基础器械包

双翼阴道手术扩张器，92*34，可调式

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长度92mm，头宽34mm，可调式，规格满足临床手术需求。

骨盆测量计，140耻骨角度

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长140mm，耻骨角度测量型，规格满足临床手术需求。

骨盆测量计，200，内径

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长200mm，内径测量型，规格满足临床手术需求。

会阴剪，180，侧弯

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长180mm，侧弯型，规格满足临床手术需求。

子宫颈活体取样钳，230，管式，长圆头

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长230mm，管式，长圆头，规格满足临床手术需求。

子宫息肉钳，250*3，弯

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长250mm，宽度3mm，弯型，规格满足临床手术需求。

子宫息肉钳，250*6，弯

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长250mm，宽度6mm，弯型，规格满足临床手术需求。

子宫主韧带钳，210*5，头角弯，竖齿

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长210mm，头宽5mm，头角弯，竖齿，规格满足临床手术需求。

环形输卵管镊，200*Ф6

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长200mm，头宽6mm，环形，规格满足临床手术需求。

环形输卵管镊，200*Ф8

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长200mm，头宽8mm，环形，规格满足临床手术需求。

环形输卵管镊，200*Ф10

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长200mm，头宽10mm，环形，规格满足临床手术需求。

子宫刮匙，280*6（6#），锐，环形，简易柄

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长度280mm，头宽6mm（6#），锐头，环形，简易柄，杆部柔性，规格满足临床手术需求。

子宫刮匙，280*8（8#），锐，环形，简易柄

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长度280mm，头宽8mm（8#），锐头，环形，简易柄，杆部柔性，规格满足临床手术需求。

子宫刮匙，280*10（10#），锐，环形，简易柄

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长度280mm，头宽10mm（10#），锐头，环形，简易柄，杆部柔性，规格满足临床手术需求。

子宫刮匙，280*10（10#），钝，环形，简易柄

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长度280mm，头宽10mm（10#），钝头，环形，简易柄，杆部柔性，规格满足临床手术需求。

子宫刮匙，280*12（12#），钝，环形，简易柄

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长度280mm，头宽12mm（12#），钝头，环形，简易柄，杆部柔性，规格满足临床手术需求。

子宫刮匙，280*15（15#），钝，环形，简易柄

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长度280mm，头宽15mm（15#），钝头，环形，简易柄，杆部柔性，规格满足临床手术需求。

组织镊，125，1*2钩

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长125mm，1*2钩，直型，规格满足临床手术需求。

组织镊，200，1*2钩

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长200mm，1*2钩，直型，规格满足临床手术需求。

医用镊，125，直

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长125mm，直型，横齿，规格满足临床手术需求。

医用镊，200，直

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长200mm，直型，横齿，规格满足临床手术需求。

止血钳，180，弯，全齿

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，规格满足临床手术需求。

止血钳，140，弯，全齿

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，规格满足临床手术需求。

止血钳，180，直，全齿

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长180mm，直型，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，规格满足临床手术需求。

止血钳，140，直，全齿

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长140mm，直型，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，规格满足临床手术需求。

止血钳，125，弯蚊，全齿

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，规格满足临床手术需求。

止血钳，125，直蚊，全齿

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长125mm，直型，蚊式，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，规格满足临床手术需求。

组织钳，160，直

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长160mm，直型，规格满足临床手术需求。

帕巾钳，140，尖头

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长140mm，尖头，规格满足临床手术需求。

帕巾钳，110，尖头

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长110mm，尖头，规格满足临床手术需求。

手术剪，140，直圆

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长度140mm，直圆头，规格满足临床手术需求。

手术剪，140，弯圆

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长度140mm，弯圆头，规格满足临床手术需求。

持针钳，180，直，细针

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长180mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4，规格满足临床手术需求。

持针钳，180，直，粗针

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，规格满足临床手术需求。

海绵钳，250*12，弯无齿

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长250mm，弯形，无齿，头宽12mm，规格满足临床手术需求。

海绵钳，250*10，直有齿

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长250mm，直形，有齿，头宽10mm，规格满足临床手术需求。

输卵管提取板钩，280

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长280mm，头宽7.5mm，深度10mm，规格满足临床手术需求。

深部拉钩，24050120，板式

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长240mm，头宽50mm，深120mm，板式，规格满足临床手术需求。

压肠板，350，直板

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长度350mm，头宽35mm/45mm，直板，规格满足临床手术需求。

腹壁拉钩，280，3760/4580，空心柄，双头

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长280mm，头1宽37mm、深60mm，头2宽45mm、深80mm，空心柄，双头同向，规格满足临床手术需求。

阑尾拉钩，205，钩1722/1738，双头

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长205mm，头1宽17mm、深22mm，头2宽17mm、深38mm，双头同向，规格满足临床手术需求。

阑尾拉钩，210，钩1731/1743，双头

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长210mm，头1宽17mm、深31mm，头2宽17mm、深43mm，双头同向，规格满足临床手术需求。

拉钩，205，2225/2835，方头

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长205mm，头1宽22mm、深25mm，头2宽28mm、深35mm，方头，双头同向，规格满足临床手术需求。

拉钩，210，2230/2840，方头

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长210mm，头1宽22mm、深30mm，头2宽28mm、深40mm，方头，双头同向，规格满足临床手术需求。

3#手术刀柄

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长125mm，3#，规格满足临床手术需求。

7#手术刀柄

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，总长160mm，7#，可安装9-17#手术刀片，规格满足临床手术需求。

编网筐，40825370

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长宽高40825370，编网结构，规格满足临床手术需求。

普外科器械包（胆囊）

气腹针120

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度120mm，外管外径2.2mm；头端锋利、穿刺省力，保护体回缩顺畅无卡涩、可自动回弹，锥度阀门密封性优良、充气高效，规格满足临床手术需求。

穿刺器Ф5.5

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度115mm，穿刺针外径5.5mm；穿刺省力，密封性好（经4KPa气压无泄漏），磁片式密封，规格满足临床手术需求。

穿刺器Ф10.5

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度120mm，穿刺针外径10.5mm；穿刺省力，密封性好（经4KPa气压无泄漏），磁片式密封，规格满足临床手术需求。

套管式转换器Ф10

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，器械长度100mm，套管直径10mm；密封帽密封性好（经4KPa气压无泄漏），规格满足临床手术需求。

冲吸器330*Ф5

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径5mm；推拉式手柄，头端圆钝可做钝性分离，阀门开合顺利、密封优良，规格满足临床手术需求。

抓钳（金属手柄）330*Ф10

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径10mm；张开角度45°，转轮旋转顺滑，规格满足临床手术需求。

双极电凝钳330*Ф5

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径5mm；配置双极电凝线，三拆/快拆式分体结构、可任意组配，规格满足临床手术需求。

单极抓钳330*Φ5

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径5mm；双孔胃抓钳（单动），三拆/快拆式分体结构、盲拆盲装可精准对位，规格满足临床手术需求。

单极抓钳330*Φ5

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径5mm；细齿无损伤抓钳，三拆/快拆式分体结构、盲拆盲装可精准对位，规格满足临床手术需求。

单极抓钳330*Φ5

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径5mm；胆囊抓钳，三拆/快拆式分体结构、盲拆盲装可精准对位，规格满足临床手术需求。

单极分离钳330*Ф5

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径5mm；弯分离钳，三拆/快拆式分体结构、盲拆盲装可精准对位，规格满足临床手术需求。

单极抓钳330*Φ5

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径5mm；无损伤小抓钳，三拆/快拆式分体结构、盲拆盲装可精准对位，规格满足临床手术需求。

单极剪330*Ф5

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径5mm；弯剪刀，三拆/快拆式分体结构、盲拆盲装可精准对位，规格满足临床手术需求。

单极抓钳330*Φ5

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径5mm；中空肠钳，三拆/快拆式分体结构、盲拆盲装可精准对位，规格满足临床手术需求。

单极抓钳330*Φ5

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径5mm；2+3鼠牙抓钳，三拆/快拆式分体结构、盲拆盲装可精准对位，规格满足临床手术需求。

单极剪330*Ф5

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径5mm；钩剪刀，三拆/快拆式分体结构、盲拆盲装可精准对位，规格满足临床手术需求。

施夹钳330*Ф10（塑料夹）

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径10mm；适配L号医用塑料夹，钳头与钳杆可360°转动自如，规格满足临床手术需求。

施夹钳330*Ф10（塑料夹）

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径10mm；适配XL号医用塑料夹，钳头与钳杆可360°转动自如，规格满足临床手术需求。

施夹钳330*Ф10（钛夹）

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径10mm；双动式，适配常规医用钛夹，钳头与钳杆可360°转动自如，规格满足临床手术需求。

弯针持针器330*Ф5

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径5mm；钳头左弯，直型柄，手柄带锁且可自动复位，头部镶嵌硬质合金，规格满足临床手术需求。

单极抓钳330*Ф10

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径10mm；大型直角分离钳，三拆/快拆式分体结构、盲拆盲装可精准对位，芯杆与外管螺纹连接，钳头铰链板结构，规格满足临床手术需求。

单极电极330*Ф5

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径5mm；钩状电极，前端陶瓷绝缘，规格满足临床手术需求。

单极电极330*Ф5

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，工作长度330mm，器械直径5mm；棒状电极，前端陶瓷绝缘，规格满足临床手术需求。

单极高频电缆线

此处尺寸供参考，但需要满足该器械对应临床手术实操需求，长度3000mm；电缆线与插头/插座连接牢固，可承受25N力拉拽，规格满足临床手术需求。

Ups电源

      - DR/检验科UPS（各1套，共2套）

100KVA/长效机

超高的输入输出功率因数，电压制式：三进三出，塔式UPS，下前进线， 含UPS主路输入开关、UPS旁路输入开关，UPS输出开关及UPS维修开关，最大可提供整机容量20%的充电能力，电池电压：480VDC(±192V~±264VDC, 即32~44节12V电池可设置，默认40节）， 峰值比3:1 ，丰富的通讯方式：RS485/RS232/干接点/SNMP卡（选配）/EPO

      - CT、核磁、DSA用UPS（各1套，共3套）

300KVA/长效机

电压制式：三进三出，塔式UPS，下前进线， 含UPS主路输入开关、UPS旁路输入开关，UPS输出开关及UPS维修开关，最大可提供整机容量20%的充电能力，电池电压：480VDC(±192V~±264VDC, 即32~44节12V电池可设置，默认40节）， 峰值比3:1 ，丰富的通讯方式：RS485/RS232/干接点/SNMP卡/EPO

      - 手术室UPS（1套）

400KVA/长效机

电压制式：三进三出，塔式UPS，下前进线， 含UPS主路输入开关、UPS旁路输入开关，UPS输出开关及UPS维修开关，最大可提供整机容量20%的充电能力，电池电压：480VDC(±192V~±264VDC, 即32~44节12V电池可设置，默认40节）， 峰值比3:1 ，丰富的通讯方式：RS485/RS232/干接点/SNMP卡/EPO

中心机房UPS电源（1套）

60KVA

电压制式：三进三出，三相四线制（3相+N线），额定输入输出电压3×380VAC/400VAC，输入电压范围285VAC～475VAC，频率50/60Hz±10%，输出纯正弦波；具备分级过载保护，标配32节蓄电池，节数与电流可调；搭载DSP控制，标配ECO节能、EPO紧急断电功能，兼容发电机，支持3台并机，可选配隔离变压器，配套100AH阀控式铅酸蓄电池，性能稳定、耐充放电性能优异。

分子筛制氧机【关键设备】

项目总体要求

项目名称：5m³双机组制氧设备采购与安装

设备类型：变压吸附式（PSA）分子筛制氧机

机组数量：2台（双机组配置）

布置要求：制氧机组按照制氧机房进行布置，与中心供氧管道系统进行可靠连接

氧气标准：设备输出氧气的理化指标必须符合或优于WS1-XG-008-2012《富氧空气（93%氧）》标准要求

主要部件技术要求

高效螺杆式空气压缩机，2台

排气量：≥ 1.2 m3/min，排气压力：≥0.7MPa，功率：≤  7.5 kW

空气压缩机应具有数字控制功能，控制、数据的显示和参数调整均可在控制面板上进行。

空气压缩机应具有过载、缺相、高温自动报警停机的保护功能

空气压缩机应具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能。

冷冻式干燥机。2台

处理风量：≥ 60 L/s

采用逆流热交换原理结合冷媒过冷却设计，冷却方式为风冷式。

具备露点监测装置，具有自动排水功能。

具备数字控制器显示露点温度。

使用环保型制冷剂

主管路过滤器，2只

处理风量：不低于2.4 m3/min；

有效滤除水分、滤除油气，过滤效率不低于92%

精密过滤器组，2套

每套制氧机应分别配置精密过滤器1套，配置数量不少于3级，每级数量1只。

处理风量不低于1.8 m3/min。

精密过滤器组应具有高效除尘、除油，除异味功能。

所选精密过滤器组可自动排放各种过滤杂质及水分，按照GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB/T 32377-2015《呼吸用空气》要求，固体颗粒去除≤0.01μm，过滤效率≥99.9%，最大含油量≤0.01mg/m3。

最高工作压力按照JB/T 13346-2017《一般用压缩空气过滤器》按1.6MPa（16bar）执行。

每组精密过滤器需配套安装压差表或压差指示计，每套不少于2只。

制氧主机内置空气储罐，2只

容积不低于0.08 m3，最大工作压力不低于0.8 MPa。

应符合国家压力容器安全技术监察规程。

制氧主机，2台

单台产氧量不低于5 m3/h。

采用顺畅排氮，低噪音设计的排氮消音器。

不更换分子筛的情况下，分子筛使用寿命≥10年（提供承诺书或相关证明材料）。

制氧设备具有自动切换运行功能，性能安全可靠。

控制系统直接对所有运行参数进行调整，无需使用编程器或PC处理，并能显示各部件运行状态（提供实物照片或其他证明材料）。

采用彩色触屏控制系统，实现制氧工艺流程控制的在线显示，机组运行状况的实时监控，报警提示和查询，系统维护保养信息提示功能等。报警提示包括空压机、压缩空气欠压或压力波动太大等故障报警，具有历史故障查询功能（提供实物照片）。

制氧主机内置氧气缓冲罐，2只

容积不低于0.08 m3，最大工作压力不低于0.7 MPa。

应符合国家压力容器安全技术监察规程。

气体质量流量，2只

气体质量流量计量程满足制氧设备产氧量。

同时显示瞬时流量和累计流量。

测量显示精度：±（1.5+0.5FS）%"

氧浓度分析仪，2台

每套制氧机应分别配置氧气纯度分析仪1套。

采用氧化锆氧传感器。

测量精度：±0.5%FS。

具有氧浓度低报警功能

氧气储罐，2只

1单台容积不低于3 m3，最大工作压力不低于1.0 Mpa。

应符合国家压力容器安全技术监察规程。"

精密过滤器，2只

处理风量：≥ 1.2 m3/min

固体颗粒去除≤0.01um，过滤效率≥99.9%，

除菌过滤器，1只

制氧机组应配置高效消毒除菌过滤器1只。

单台气体处理量不低于 10 m3/h。

三维立体过滤，结构中所有组件均由无机物构成，过滤精度≤0.01um。

能有效地除去氧气中的细菌、尘粒及微生物。

供氧管路系统，2套

制氧设备配件之间的连接管道要求选用优质不锈钢材料或铜材。

管路对接采用焊接方式连接，采用不锈钢或铜材的管路及阀门等配件。

配套动力柜，供电电缆，1套，需匹配制氧设备

远程监控系统，1套，可通过联网计算机和手机AAP端实时监控制氧系统运行参数

氧气压缩机，4台

采用全无油氧气压缩机。

每套制氧设备应配置氧气压缩机2台，并可交替使用，确保制氧系统氧气输出压力可于0.1-0.7 MPa间调整。

氧气增压泵的排气压力： 1.0 MPa。

单台氧气增压泵的流量不低于 5 m³/h。

挂式空调

挂式空调，1.5匹；

制冷量不低于3500W，制热量不低于5000W；

办公电脑

台式机，CPU性能不低于I5-14400，内存不低于16G，硬盘不低于1T；

显示器：屏幕尺寸不小于23.8英寸；

针式打印机

针式打印机，可打印1份原件+6份拷贝；

彩色复印机

A3幅面/彩色触控液晶屏；

首页出纸时间小于4.2秒；

标配PCL打印言语和NFC；

自动送稿器和双面器，首页出纸时间黑色5.9s，彩色12s；

输稿器纸张50-128gsm，复印、打印纸张52--300gsm；

30页/分钟；

30页/分钟；

办公卡座

单人办公卡座，可单独使用，可组合；

E0级环保板材；

含座椅；

资料柜

材质：优质钢板；

板材厚度：不低于1.4mm；

设备技术要求-血透中心-5项

纯水系统（血透）

基础参数

产水水质菌落总数：≤1CFU。

产水水质内毒素：≤0.02EU。

产水流量：二级纯水产量水温低于15°时≥1800升/小时。

系统脱盐率：≥99.5%。

细菌、微生物去除率：≥99.5%。

系统回收率：≥70%。

运行控制：自动控制、应急手动。

消毒方式：自动定时热消毒、自动化学消毒。

加热方式：无接触式外加热。

电源要求：AV380V±10% ，频率：50—60HZ。

设备功率：主机12kW±10%，热消毒装置30kW±10%。

电器安全：符合GB4793.1《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》。GB/T18268.1－2010《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第一部分：通用要求》。

设备功能

设备运行操作：一键启动制水，具有定时制水功能，定时制水可设定每日任意时间启动制水及停止制水。

具有延时停机功能、延时停机倒计时可设定1—999分钟之间任意时间。

自动化学消毒：一键启动消毒程序，具有循环、浸泡、排空功能，电导检测合格后自动运行冲洗，消毒时长≤3小时。

自动热消毒系统：系统可定时每天任意时间消毒功能，消毒完成后自动打印消毒记录，具有高温保护、缺水保护功能。

制水过程中通过对原水电导采集分析自动调整浓水回收比例，使设备始终处于最佳的节水用水状态。

操作系统：触摸式中文操作界面，制水界面运行中具有各部件运行状态显示、纯水流量及浓水流量数值显示。

系统软件：移动互联，可支持无线连接及手机APP远程监控及操作。

预处理智控模块：智能调控预处理再生时间，集成于主机触摸屏上进行设置，可设置预处理任意时间段运行冲洗、再生功能。避免预处理冲洗、再生与主机运行相冲突造成盐水进入主机。

开、关机自动冲洗：大量的水冲刷膜表面，防止膜表面形成生物膜。

脉动运行：间隔启动运行制水，使设备内部的水间断性循环流动，防止长时间静止的水中滋生细菌、微生物。

纯水养护：停机后纯水填整个系统，防止微生物滋生。

应急切换：反渗透系统主机的一级或二级发生故障时，可切换为单独一级或单独二级制水。

应急启动：当操作面板或PLC控制器故障时，启动应急空开，可正常启动双级制水。

设备具有平衡水器低液位报警、相序错误报警、主机高压报警、电导超标报警功能。

单泵透析机【关键设备】

总体要求：不小于15英寸彩色液晶触摸显示屏，全中文操作系统，具有显示和复位报警功能，可做碳酸氢盐、醋酸盐常规透析；耗材（含血路管）、原液配方全开放。

数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量。

透析液流量：300～800ml/min，连续可调（1 ml/min），可结合透析液曲线治疗功能。

透析液温度控制范围：33℃～40℃。

透析液导电率监测范围：12.5～15.8ms/cm。

反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度。

待机模式时，将透析液一侧关闭，不吸收AB液，节省透析液。

动脉压监测和显示范围：-400～＋400 mmHg。

动脉压监测精度：±10 mmHg。

静脉压监测和显示范围：-10～＋390mmHg。

静脉压监测精度：±10 mmHg。

跨膜压监测范围：﹣60mmHg～+700 mmHg。

跨膜压监测精度：±20 mmHg。

血泵流量：0，50～600ml/min可调。

血流量调节梯度（步长）10ml/min。

肝素注射：0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能。

漏血检测与报警：光学原理检测。

超滤方式：容量式平衡腔控制（可探测膜位移），保障超滤精准,多传感器监测。

超滤率：0，100～4000ml/h。

超滤精度：＜1.0%。

提供个性化透析治疗方案，六种不同曲线治疗功能，分别为超滤、钠离子、碳酸盐、肝素、透析液流量、透析液温度曲线；可存储设定曲线，≥10种固定曲线，≥20种自定义曲线，满足个性化透析。

具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量。

配有透析液过滤器及支架，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用150人次或900小时。

消毒及清洗：具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成。

标配充分性监测装置和在线血压（ABPM）：显示Kt/v值，为临床医生提供治疗有益数据及参考，有效提高患者的透析充分性，同时实时监测血压。

可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录。

后备电池：标配内置电池，保证机器停电后最少使用≥20分钟，并且不丢失数据；同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。

符合GB9706.1，GB9706.2安全标准。

具有图标释义功能，点击帮助键后点击图标，可以显示该图标的功能释义。

机器使用期限≥10年或者30000小时。

双泵透析机

总体要求：不小于15英寸彩色液晶触摸显示屏，全中文操作系统，具有显示和复位报警功能，可做碳酸氢盐、醋酸盐常规透析；耗材（含血路管）、原液配方全开放。

数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量。

透析液流量：300～800ml/min，连续可调（1 ml/min），可结合透析液曲线治疗功能。

透析液温度控制范围：33℃～40℃。

透析液导电率监测范围：12.5～15.8ms/cm。

反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度。

待机模式时，将透析液一侧关闭，不吸收AB液，节省透析液。

动脉压监测和显示范围：-400～＋400 mmHg。

动脉压监测精度：±10 mmHg。

静脉压监测和显示范围：-10～＋390mmHg。

静脉压监测精度：±10 mmHg。

跨膜压监测范围：-60mmHg～+700 mmHg。

跨膜压监测精度：±20 mmHg。

血泵流量：0，50～600ml/min可调。

血流量调节梯度（步长）10ml/min。

肝素注射：0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能。

漏血检测与报警：光学原理检测。

超滤方式：容量式平衡腔控制（可探测膜位移），保障超滤精准，多传感器监测。

超滤率：0～4L/h。

超滤精度：＜1.0%。

提供个性化透析治疗方案，六种不同曲线治疗功能，分别为超滤、钠离子、碳酸盐、肝素、透析液流量、透析液温度曲线；可存储设定曲线，≥10种固定曲线，≥20种自定义曲线，满足个性化透析。

具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量。

配有透析液过滤器及支架，可过滤透析液。每支透析液过滤器至少可使用150人次或900小时。

消毒及清洗：具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成。

标配充分性监测装置和在线血压（ABPM）：显示Kt/v值，为临床医生提供治疗有益数据及参考，有效提高患者的透析充分性，同时实时监测血压。

可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录。

具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断。

置换液流量范围：20—400ml/min。

符合GB9706.1，GB9706.2安全标准。

后备电池：标配内置电池，保证机器停电后最少使用≥20分钟，并且不丢失数据；同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。

具有图标释义功能，点击帮助键后点击图标，可以显示该图标的功能释义。

机器使用期限≥10年或者30000小时。

血液净化系统

功能

单纯血浆置换[PE]；

双重滤过血浆置换[DFPP]；

血液灌流[HP]；

血浆吸附[PA]；

蛋白吸附再循环[PARS]；

血液滤过前稀释法[PRE-HF]；

血液滤过后稀释法[POST-HF]；

血液透析滤过前稀释法[PRE-HDF]；

血液透析滤过后稀释法[POST-HDF]；

单纯血浆置换+血浆吸附[PE+PA]；

连续性静脉血液滤过[CVVH]---前稀释；

连续性静脉血液滤过[CVVH]---后稀释；

连续性静脉血液滤过[CVVH]---前+后稀释；

连续性静脉血液透析[CVVHD]；

连续性静脉血液透析滤过[CVVHDF]---前稀释；

连续性静脉血液透析滤过[CVVHDF]---后稀释；

缓慢连续超滤[SCUF]；

连续性血浆滤过吸附[CPFA]；

结构功能

四个流量泵，3电子秤，全自动平衡透析液及置换液出入量，免费开放数据连接端口，可与ECMO联合开展治疗；

独立肝素泵，自动注射抗凝剂，适用20ml、30ml、50ml等规格注射器；

双系统加温装置：血液和置换液同时加温装置，可根据临床治疗需求，分别选择单独加温液路或血路，同时可分别设置加热温度；

15英寸真彩色液晶触摸屏，全中文操作界面；

2个多向夹持器，可满足临床开展DFPP、DPMAS、CVVH+HP、PE+PA等治疗模式；

一次性消耗材料：开放；设备专用管路可适配任意品牌血滤器、灌流器、血浆分离器等一次性耗材；

安全性

气泡监测器：配备三组超声监测；

漏血及停电监测：配备光学漏血检测系统，如出现电源中断，设备发出声光报警；

动脉压、静脉压、滤器前压、膜外压、二次膜压、跨膜压、压力降，实时压力监测和报警功能；

三个称重计：配备泵速自动反馈调节系统；

肝素微量注射泵：配备零容量报警；

血液加温系统：配备温度报警；

配备4组管路截止阀，可自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，或出现异常时可锁住管路，防止气泡进入人体；

性能参数

血泵、废液泵（滤过液）、置换液泵、透析液泵流量范围：

（φ6mm泵管）：10mL/min~550mL/min；

（φ8mm泵管）：15mL/min~650mL/min；

误差范围：±10mL、±10%选取绝对值大者。

动脉压、静脉压、滤器前压、膜外压、二次膜压指示范围：

-66.5kPa~93.1kPa(-500mmHg~700mmHg），精度：±1.3kPa(±10mmHg）。

跨膜压指示范围：

-66.5kPa~93.1kPa(-500mmHg~700mmHg），精度：±2.7kPa(±20mmHg）。

微量泵推进速率：

系统微量泵推进速率范围为0 mL/h～20mL/h，误差为±0.2mL/h或读数的±5%，二者取绝对值大者，快进速率不小于50mL/h。

称重计的正常测量范围：

0kg~12kg，误差范围±5.0g、±0.5%选取大者。

脱水误差：

1）脱水总量在0mL/h～3000mL/h的超滤率范围内，脱水误差±50mL/h。

2）设备运行的实际脱水量的累计误差不超过±200mL。

3）当脱水量偏离设定值±100mL时，系统应发出声光报警，各流量泵停止运转以阻止脱水量继续偏离设定值。

设备液体平衡误差：

1）设备液体平衡误差不超过±50mL/h。

2）设备液体平衡的累积误差不超过±100mL。

静脉压、动脉压、膜外压、二次膜压、滤器前压监控系统：具有可调的高低限报警，报警值误差不超过设置值的±1.3kPa（±10mmHg）。跨膜压监控系统：具有可调的高低限报警，报警值误差不超过设置值的±2.7kPa（±20mmHg）。超出报警值会触发声光报警，同时所有流量泵停止运转。

温度控制：

1）加热器温度控制区间为35-45℃，加热器温度大于设定温度1℃时系统应发出声光报警。

2）置换液温度与泵速的关系应在说明书中规定，置换液的实测温度与说明书中规定值的误差为±1℃。

气泡监测：系统应有血液管道气泡监护系统，检测灵敏度为0.2mL以上的单独气泡（血流量在200mL/min时）。当出现气泡时，应发出声光报警，切断血泵电源，并阻断血液管道。

称重报警：称重计系统在负载超过12kg时应能发出超重提示，称重计显示框绿色变为黄色，有黄灯和声音报警。

微量泵报警：系统的微量泵推进到终点（即注射完毕）时，应自动停止并发出声光报警，在离开终点位置时报警消除。当肝素的推注受到阻塞时，设备应发出声光报警。

漏血监测：系统应设有漏血监控系统，最大报警限值≤0.35mL/min，在最大规定废液流量下漏血量大于最大报警限值（血液的HCT为32%）时，系统应发出声光报警，同时停止血泵，并阻断静脉血液管道。

置换液袋/透析液袋抽空、废液袋满时会进入换液状态，同时发出声光报警。

断电报警：系统应设有断电声光报警功能。

集中供液系统

技术参数

产品设计参照标准：YY0598－2015《血液透析及相关治疗用浓缩物》相关要求；

配液用纯水要求：符合YY0572-2015《血液透析和相关治疗用水》；

产品构成：A液配供系统、B液配供系统组合构成多功能血液透析用浓缩液集中配液系统；

工艺特点：全自动配液、供液、清洗、消毒一体化系统；

控制方式：自动、应急手动：

操作方式：HMI人机智能触控；

A液系统消毒方式：自动化学消毒；

B液系统消毒方式：自动化学消毒、自动热消毒；

加热方式：无接触式外加热；

电源要求：AV380V±10% ，三相五线制；

性能参数

配液精准控制进水，进水误差≤0.2％；

进水温度补偿，水温控制在20－30℃之间，提高透析粉溶解效率；

强力水流搅拌，快溶解透析粉；

配液电导在线检测，时刻了解配液进度，便于管控配液质量；

配液人份数可选择，减少浪费；

自动投粉检测，采用密度与电导双重检测，自动计算；

一键推液，自动计算推进量，有效排出供液管路中的空气与残余清洗水；

自动化学消毒，自动进水、喷淋清洗、循环、浸泡、冲洗、排放，所有步骤自动完成，无需专人值守与干预；

B液热消毒，循环加热，末端回水温度≥85℃，升温、循环、冷却、排放自动完成；

自动脉冲循环，储液桶有储液的情况下，待机时自动进入脉冲循环状态，防止透析液沉淀结晶；

控制系统，采用进口品牌PLC以及触摸彩屏人机组合，触摸式中文操作界面，三级菜单，多级密码保护功能，动态模拟显示配供液运行状态；

系统软件，具有自主知识产权的自动集中配供液系统控制软件，可支持远程连接控制和监测；

自我诊断及报警，系统应有声光报警功能，中文提示故障原因，报警状态等信息，方便诊断，同时还应有完善的液位，压力，电源及电导超标报警功能；

供液多重过滤，配好的透析液分别经过0.22μ、0.2μ、0.2μ三级过滤，保证透析安全；

配置参数

A液配液罐及储液罐：卫生级PP材质，配液罐容积≥250L，储液罐容积≥400L；

B液配液罐及储液罐：卫生级316不锈钢罐体，配液罐容积≥300L，储液罐容积≥300L，储液罐配有紫外线灭菌器；

设备主体机架：A液、B液各自独立，304不锈钢底架，表面拉丝处理，方管管壁厚度≥2mm；四轮转向，可以方便移动主机，加厚PP电控箱体及底板；

A液管件及阀门：A液主机部分采用特种PVC电动阀门及管件连接，具有优良的耐化学腐蚀性；

B液管件及阀门：B液主机部分采用卫生级316不锈钢电动阀门及管件连接，具有耐腐蚀性及耐高温消毒；

加热装置：过流式外热器，卫生级316不锈钢材质，多个加热器串联组成加热组，提高加热能效；

供液管路：医用级红、蓝硅胶管，每个透析单元配有U形小循环，配套接头；

控制系统：PLC，触摸式操作屏；

配液泵、供液泵：卫生级316不锈钢泵体，耐高温、耐腐蚀；

多级过滤器：PP外壳和316不锈钢外壳，装填微孔过滤芯；

设备技术要求-超声功能科-3项

彩超（高端心脏）【关键设备】

      - 用途

主要用于胎儿心脏、成人心脏、血管等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作，具备持续升级能力，可以满足临床应用需求的拓展。

      - 主要技术规格及系统概述

≥22英寸高分辨率监视器，广视角、高对比度，超稳动态显示图像，监视器自由臂可任意角度移动

解剖M型技术，可360°旋转取样线角度及任意移动位置

图像冻结前后均可取M型

解剖M型取样线≥3条

支持凸阵、线阵、相控阵探头

数字化连续多普勒显示及分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头

具备高分辨率血流成像功能，可清晰显示低速血流、微小血管，空间分辨率和时间分辨率满足临床诊断需求。

具备实时多普勒自动包络分析功能

具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能，慢放倍率可实时调节，可慢放观察速度可多档调节

具备双多普勒同步取样功能，≥3种取样模式及取样门，支持PW/组织多普勒模式，凸阵、线阵、相控阵均可实现，无需启动测量按键可手动/自动计算E/e’参数。

具备超宽视野成像

系统数字化处理通道≥700 万

具备实时组织弹性成像功能

具有应变比值定量分析，可进行任意两个区域间应变比的计算

具备应变曲线，应变平均值的时间变化可实时显示于图形上

具有自动选帧功能，可自动提取稳定压力下的最佳图像

具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位即可自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量

与原始数据兼容，并支持离线数据分析

支持凸阵、线阵、腔内等探头

肝纤维化的分级定量功能：具备针对弥漫性病变，

具有至少10个弥散定量诊断参数，具备应变直方图显示

具备自动血管内中膜厚度测量：通过在血管长轴设置感兴趣区ROI，可自动提取IMT厚度及多点的平均值

具备剪切波技术

具备剪切波速度分布直方图

测量剪切波速度的同时，进行脂肪衰减系数测量

外部输出测量数据可用（CSV文件格式）

具备组织弹性成像和剪切波弹性成像功能，支持分别或组合显示，提供定量分析参数。

具备联合弹性成像功能

在双屏视图中同时显示实时组织弹性和剪切波图像

同屏测算并显示适时组织弹性和剪切波计算多项参数数值

具备造影谐波成像功能

具备宽带造影谐波成像技术，可以提取到更大范围的造影谐波信号，造影谐波的敏感性更高

具有时间强度曲线分析

具有双时间计时器

具备造影剂灌注时序分析功能，可通过可视化方式（含彩色编码）区分不同组织造影灌注差异

具备极低速血流高敏感成像功能，可有效滤除组织运动伪像，提升低速血流、微小血管的显示敏感性和分辨率

具备穿刺针增强显示功能

二维心肌组织斑点智能追踪技术（核心心肌定量分析功能）

心肌运动及功能评估的核心智能技术，实现自动化、精准化追踪分析，无需人工烦琐操作：

支持单键自动追踪心肌内外膜，可定量获取心肌在周向、径向、横向三个维度的应变、应变率，以及心肌厚度、厚度变化率，精准反映心肌局部运动功能；

可计算心脏整体纵向应变（GLS）、扭转角度、扭率等关键指标，是评估心肌整体收缩功能、诊断心肌病变的重要量化依据；

提供曲线图、彩色编码图、曲线 & 彩色编码叠加图、牛眼图等多模式结果显示，直观呈现心肌运动差异，便于医生快速判读。

负荷超声分析功能：可适配负荷超声心动图检查需求，可对患者在运动 / 药物负荷状态下的心脏功能进行动态分析，用于冠心病、心肌缺血的筛查与诊断，评估心肌在负荷状态下的储备功能。

组织多普勒分析功能（心肌运动速度与功能专项分析）

通过多普勒技术捕捉心肌组织的运动信号，多维度评价心腔功能，且适配多类型探头，适用场景广：

支持心肌增厚率分析，直接反映心肌收缩的形态变化；

生成心肌应变、应变率曲线，可针对性评价左室、右室、左房的收缩 / 舒张功能，覆盖多心腔功能评估；

兼容凸阵、相控阵探头，满足不同检查体位 / 部位的心肌检测需求；

提供心肌速度分布图，直观展示心肌不同节段的运动速度差异，快速定位运动异常节段。

心功能自动分析技术

技术参数及要求

系统通用规格

可任意互换电子探头接口：≥4个

系统动态范围≥320dB

探头规格

类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头

探头工作频率范围：凸阵频率 1-6 MHz、线阵频率 2-12 MHz、相控阵频率 1-5 MHz、腔内微凸阵频率 2-10MHz、小儿心脏探头4-9MHz

最大扫描深度≥40cm（依赖探头）

成人相控阵探头扫描角度：最大120°

配腔内微凸探头扫描角度≥200度，支持弹性、造影、穿刺针增强功能

配腔内微凸探头可支持端扫和环扫，两种方式选择

配小儿心脏探头4-9MHz

灰阶显像主要参数：增益调节，B、M、D可独立调节

TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段

实时及冻结后均可调

成像速率

凸阵探头，全视野，18cm深，帧速率≥62帧/秒

相控阵探头，全视野，18cm深，帧速率≥150帧/秒

频谱多普勒

          - 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）

          - 取样容积大小及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调

彩色多普勒

显示方式：速度显示、方差显示、速度+方差显示

成像速率：凸阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥19帧/秒；相控阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥60帧/秒

投标机型采用最新的软硬件版本

肺功能测试仪

技术要求

测量方式：压差式流量测试方法

传感器：高精度双压差式流量传感器

流量测量范围：0L/s～±14L/s

流量测量误差：流量测量误差：≤±0.15L/s或读数的±5%（取较严者）

容量测量范围：±3%以内（符合GB/T 21405-2008国标要求）

气流阻力：测试范围内的气流阻力应不超过0.4KPa/（L/s）

频率响应：≤10%

线性度：两次相邻测试流量的平均误差的差值不超过两次测试流量大者的5%

在环境条件下，测量范围内的任何呼气峰值流量的PEFM变化应不超过3%

肺功能测量功能：用力肺活量（FVC）测量、慢肺活量（SVC）测量、最大通气量（MVV）测量

肺功能测量具有动画指导功能

测量参数：FVC、FEV0.5、FEV1、FEV3、FEV1/FVC、PEF、MEF75、MEF50、MEF25、MMF、OI、FIVC、PIF、FIV1；VC、TV、ERV、IRV、IC、VC/HT；MVV、RR、MVV/BSA、TV、BSA

根据肺功能测量功能生成容积-流速曲线、时间-容积曲线

独特的过滤器和咬嘴设计，密封性更强，防止测量过程中漏气

具有慢阻肺评估、通气缺陷评估功能

具有仪器校零与仪器标定功能

仪器标定：3L定标桶＜5%精度定标，定标次数不少于5次

系统功能：医生管理系统、历史回顾系统、病历复查功能、用户档案功能

原装品牌电脑：CPU：i5，内存8G，硬盘1T，22寸显示器

操作系统：WIN7 32位/64位，WIN10 64位兼容

配备A4喷墨打印机，支持测试报告正常打印（打印分辨率≥1200dpi）

配置清单

| 1 | 肺功能测试仪主机 | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 肺功能测试仪专用分析系统 | 1 | 套 |
| 3 | 商用工作主机 | 1 | 台 |
| 4 | 22寸显示器 | 1 | 台 |
| 5 | A4彩色喷墨打印机 | 1 | 台 |
| 6 | 无线鼠标 | 1 | 个 |
| 7 | 温湿度传感器 | 1 | 个 |
| 8 | 温湿度传感器专用连接线 | 1 | 根 |
| 9 | 流量传感器手柄 | 1 | 套 |
| 10 | 流量传感器专用连接线 | 1 | 根 |
| 11 | 手柄挂耳 | 1 | 个 |
| 12 | 过滤器 | 2 | 个 |
| 13 | 咬嘴 | 5 | 个 |
| 14 | 电源线 | 1 | 根 |
| 15 | 接地线 | 1 | 根 |
| 16 | 使用说明书 | 1 | 本 |
| 17 | 随机附件 | 1 | 套 |

彩超（全身）【关键设备】

      - 用途

主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、血管、浅表小器官、肌骨、神经、泌尿、儿科、腔内、介入等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作，具备持续升级能力，可以满足临床应用需求的拓展。

      - 主要技术规格及系统概述

≥23英寸宽屏高分辨率监视器，分辨率≥1920*1080，具备自由臂设计，可实现上下左右多方位调节

解剖M型技术，可360°旋转取样线角度及任意移动位置，移动无需事先定位轴心位置，成人、胎儿均可实现

图像冻结前后均可取M型

解剖 M 型取样线≥3条，支持临床常规 M 型测量需求；提供相关证明材料（附图、功能截图或检测报告均可）

支持凸阵、线阵、相控阵探头

连续多普勒系统支持凸阵、线阵、相控阵探头，可满足胎儿循环、狭窄血管等高速血流测量需求；提供功能有效性证明材料；

具备超微血流成像技术，高空间分辨率和时间分辨率显示血流信息

具备血流边界增强显示功能，可通过立体渲染或行业通用技术提升血流可视化效果，支持彩色血流、彩色能量等常用模式联合使用

具备多普勒频谱自动分析功能：包括实时自动包络和冻结后自动包络、分析、计算

具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能，慢放倍率可实时调节；提供功能有效性证明材料（技术白皮书、检测报告、功能截图均可）

具备实时双多普勒同步智能追踪取样技术

≥3种取样模式及取样门，支持 PW 及组织多普勒模式，凸阵、线阵、相控阵探头均可实现；提供功能证明材料（形式不限）

支持凸阵、线阵、相控阵探头

无需启动测量按键，自动获得E/e’测量分析

具备超宽视野成像，可兼容彩色、能量图，有利于完整显示和观察感兴趣区域

具备实时组织弹性成像功能

具有应变比值定量分析，可进行任意两个区域间应变比的计算

具备应变曲线，应变平均值的时间变化可实时显示于图形上

具有自动选帧功能，可自动提取稳定压力下的最佳图像

具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位即可自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量

与原始数据兼容，并支持离线数据分析

≥16款常用探头（含凸阵、线阵、腔内、术中探头、腹腔镜探头、360°环扫探头）支持弹性成像功能；提供兼容探头清单及功能有效性证明材料

具备自动血管内中膜厚度测量：通过在血管长轴设置感兴趣区ROI，可自动提取IMT厚度及多点的平均值

具备造影谐波成像功能

具备两种造影特异性成像模式：宽带造影谐波成像和组织抑制造影谐波成像

具有时间强度曲线分析

具有双时间计时器

具备造影剂灌注时序分析功能，可通过可视化方式（含彩色编码）区分不同组织的造影灌注差异，满足临床造影诊断需求

具有实时微血管造影成像功能

造影可与空间复合成像、智能化滤波解析技术结合使用

具备高帧频造影成像

具备减影成像功能，至少提供4种减影显示方式，支持不同时相造影图像的对比分析

双幅造影模式下支持双穿刺引导功能，并同步显示穿刺针进入深度数值

造影技术支持凸阵、微凸阵、线阵、相控阵及腔内探头，可满足临床对于腹部、妇产、乳腺、心室腔、前列腺等需求

具备胎儿生长参数测量功能，可通过手动或自动方式识别胎儿双顶径、头围、腹围、股骨等核心结构，计算生长径线并预估胎儿体重

具备极低速血流高敏感成像功能，可有效滤除组织运动伪像，提升低速血流、微小血管的显示敏感性和分辨率，满足临床极低速血流检测需求。

穿刺针增强显示功能支持凸阵、线阵探头，增强显示的穿刺针道可变角度≥35°，步长≤5°；

      - 技术参数及要求

系统通用规格

可任意互换电子探头接口：可激活电子探头接口≥4个，支持探头热插拔、任意互换，满足临床多部位检查的探头切换需求

系统动态范围≥310dB

支持中文操作系统及中文菜单

探头规格

类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头

探头工作频率范围：凸阵频率1-6 MHz、线阵频率2-12 MHz、相控阵频率1-5 MHz、腔内微凸阵频率2-10 MHz

最大扫描深度≥40cm

成人相控阵探头扫描角度：最大120°

可配腔内微凸探头扫描角度≥200度，支持弹性、造影、穿刺针增强功能

可配腔内微凸探头可支持端扫和环扫，两种方式选择

灰阶显像主要参数：

增益调节：B、M、D可独立调节

TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段

实时及冻结后均可调

成像速率

          - 凸阵探头，全视野，18cm深，二维帧频≥62帧/秒

          - 相控阵探头，全视野，18cm深，二维帧频≥100帧/秒

频谱多普勒

最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）

取样容积大小及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调

彩色多普勒

显示位置调整：线阵扫描感兴趣区的图像范围-30°~+30°

成像速率：凸阵探头，全视野，18cm深，彩色帧频≥19帧/秒；相控阵探头，全视野，18cm深，彩色帧频≥54帧/秒

机型采用最新的软硬件版本

设备技术要求－放射科（影像中心）-22项

核磁共振成像系统（MRI）【关键设备】

投标机型须为2023年及以后获得中华人民共和国国家药品监督管理局（NMPA）认证的高端1.5T磁共振机型，投标机型的核心部件主磁体、梯度系统、射频线圈等须为原厂生产，与整机同一品牌。

磁体系统

磁场强度≥1.5T；

发射频率≥60MHz；

磁体类型：超导磁体；

磁体稳定性＜0.1 ppm /h；

磁场均匀度满足高端临床需求。提供技术白皮书证明：

10 cm DSV	≤ 0.005 ppm ；

20 cm DSV	≤ 0.02 ppm ；

30 cm DSV	≤ 0.06 ppm；

主磁场均匀度补偿技术：具备；

匀场方式	主动匀场 + 被动匀场 +高阶匀场；

磁体重量（含液氦）≥4000kg；

磁体长度（不含外壳）≤150cm；

磁体孔径	≥60cm；

磁体线圈冷却方式：液氦制冷；

液氦消耗率（正常使用状态）：0.0升/年；

磁体腔最大液氦容量≥1000L；

冷头类型	4K冷头；

梯度系统

梯度控制技术：全数字实时；

梯度冷却方式：水冷；

最大单轴梯度场强度（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值）≥33 mT/m ；

最大单轴梯度切换率（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值）≥125 T/m/s；

最短梯度爬升时间	≤0.264 ms；

射频系统

射频发射功率≤18kW；

独立射频接收通道数≥24；

最高接收动态范围	≥160dB/Hz；

射频发射带宽	≤600kHz；

射频接收线圈及相关技术：

正交发射/接收体线圈：具备；

头颈联合线圈：具备，≥16单元；

体部相控阵线圈：具备，≥12单元；

脊柱相控阵线圈：具备，≥24单元（非组合）；

大柔性多功能线圈：具备，≥4单元；

小柔性多功能线圈：具备，≥4单元；

线圈接口数≥4个，必须同时接驳使用；

线圈联合扫描技术：具备，投标机型可通过多个线圈联合扫描，实现一次进床完成全身检查；

后处理接口

软件控制照相技术：具备；

DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询，Worklist ,MPPS等功能）：具备；

标准激光相机数字接口：具备；

扫描参数

X轴最大FOV≥500mm；

Y轴最大FOV≥500mm；

Z轴最大FOV≥500mm；

最小FOV≤5mm；

最薄层厚2D≤0.1mm；

最薄层厚3D≤0.05mm；

最大弥散加权b值≥10000；

软件界面：具备原生中文/英文可切换界面；

扫描技术与序列

自旋回波序列（FSE），包括：

2D/3D快速自旋回波：具备；

组织弛豫时间测量自选回波序列：具备；

可选择角度的自旋回波序列：具备；

单回波、双回波、多回波技术：具备；

单次激发快速自选回波序列：具备；

梯度回波（2D/3D），包括：

多层面梯度回波（MPGR）：

T1和PD加权像：具备；

2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术：具备（SSFP\FSP）；

2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术：具备（BSSFP）；

重T2加权高对比序列：具备；

3D梯度回波技术：具备；

平面回波成像技术（EPI），包括：

单次激发平面回波成像技术：具备；

自旋回波EPI：具备；

梯度回波EPI：具备；

反转EPI：具备；

高分辨EPI采集：具备；

神经系统成像技术，包括：

高分辨解剖成像：具备；

高分辨率内耳三维成像技术：具备；

全脊髓成像：具备；

弥散成像技术，包括：

ADC成像：具备；

各向同性采集：具备；

各向异性采集：具备；

ADC值测量：具备；

ADC-map：具备；

血管与水成像技术，包括：

时飞法技术（2D/3D）	：具备；

流入法采集技术（2D/3D）：具备；

连续多层3D时飞法技术：具备；

动静脉分离成像技术：具备；

磁转移（MTC）对比技术：具备；

伪影消除技术，包括：

流体补偿：具备；

呼吸补偿：具备；

呼吸导航技术：具备；

流动校正梯度波形技术：具备（流动补偿）；

区域饱和技术：具备；

节时技术，包括：

半扫描技术：具备；

全方向部分编码采集技术：具备；

矩形视野采集技术：具备；

三维重叠连续采集技术：具备；

并行采集重建技术：具备；

部分回波采集：具备；

其他成像技术，包括：

短TR TE快速成像功能	：具备；

三维定位系统：具备；

放射状片层定位技术：具备；

扫描暂停：具备；

可变带宽技术：具备；

高级应用平台及软件

压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术，具备压缩感知技术，不可用其他技术如并行采集技术替代，提供技术白皮书证据；

人工智能图像重建技术：具备人工智能图像重建技术；

波谱成像技术（MRS）：具备单体素和多体素波谱；

三维多体素波谱成像技术：具备；

磁化率加权成像技术：具备，支持幅值图、相位图、薄层块MinIP重建等多计算结果显示；

体部磁敏感加权成像技术：具备快速对单层面完成采集并成像，获得组织的磁化率对比；

调制翻转角三维容积成像技术：具备；

螺旋式K空间填充运动伪影校正技术：具备；

脑灌注成像技术（Perfusion）：具备；

高级弥散张量成像技术：具备；

脑功能成像技术（Bold）：具备；

三维动脉自旋标记成像技术：具备；

水脂分离成像技术：具备；

快速3D T1体部动态增强序列：具备；

呼吸导航技术：具备；

“静音”扫描：具备；

智能定位技术：具备；

病人检查环境

双向病人通话系统：具备；

提供防磁耳机：具备；

磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统：具备；

检查床最大承重≥250KG；

检查床最低位置≤52cm；

扫描床水平进床最大速度≥20cm/s；

病人监视系统：具备；

磁体外壳上方集成彩色显示屏：具备，可显示扫描相关信息以及患者舒适度调节等信息。

MR高压注射器

注射头技术要求

双筒，适配针筒规格≥60ml/110ml，针筒卡口开放，不限定针筒品牌；

A/B筒安装卡口有明确颜色区分，便于区分造影剂和生理盐水；

注射头进行排气和吸药操作均为按键式，更可靠耐用；

A/B筒对应的按键操作区域应有颜色区分，便于识别；

控制台技术要求

≥12控制台寸彩色液晶触摸控制屏；

控制台操作界面语言中、英文可选；

控制台有USB接口，可通过USB方式升级系统软件；

系统保护功能要求

未进行排空气操作，系统不能试注射和注射，防止空气栓塞；

系统实时监测，发现异常及时告警并提示异常信息；

压力超限保护，注射时压力超过限制值时停止注射并告警；

紧急功能，紧急情况下触碰屏幕任意位置暂停注射；

主要技术参数

注射剂量1.0—65ml，增量≤0.1ml，剂量偏差不超过±1%；

注射速率0.1—10ml/s，增量≤0.1ml，速率偏差不超过±1%；

压力限制出厂设置≥350psi，压力曲线实时显示；

多阶段注射≥8阶段；

试注射速率0.1～5.5ml/sec任意设置，试注射剂量0.1～20.0ml任意设置；

排空气速率和吸药速率可设置3.0—8.0ml/s；

实时显示已注射药量、已注射时间等信息；

生理盐水跳转功能，注射过程中任意跳转注射生理盐水，以减少患者造影剂摄入量；

延迟时间：≥3500sec，步长1 sec.（注射延迟或扫描延迟）；

分体式设计，机箱远离磁体；通信方式光纤通信，无射频信号干扰、传输更稳定；

双电源，兼容交流供电和DC12V直流供电；

故障提示：对故障提示设备维修指导。

核磁专用冷水机组

总体要求：满足核磁共振设备的冷却和长期、稳定工作。

制冷量

功率≥70KW；

温度：出水温度 7℃ ，冷凝温度 30℃；

电源

电源：3N—380V-50HZ；

整机功率≥23kW；

整机电流≥45A；

压缩机

型式：全封闭涡旋式；

制冷输入功率≥(kW）：10*2；

水泵

型式：不锈钢多级泵；

流量≥8m³/h；

扬程≥20米；

冷凝器

型式：铜管套铝翅片；

冷却风流量≥30000m³/h：

蒸发器

型式：壳管；

流量：16m³/h；

接口配管

冷却媒体入口：Dn50（根据客户要求）；

冷却媒体出口：Dn50（根据客户要求）；

液晶显示电脑控制器

显示状况：轻触式数码管显示器；

出力器选择：继电器输出；

温控范围℃：+ 5 ~ + 35；

温控精度℃：±1.0；

警报装置

温度异常：循环风温度超过低警报并切断压缩机；

电源逆相：电源相位检测防止泵浦、压缩机反转；

高低压故障：压力开关检测冷媒系统压力状态；

压缩机过载：热继电器保护压缩机；

压缩机过热：内保护器保护压缩机；

泵浦过载：热继电器保护泵；

短路：空气开关。

金属检测门

总体要求：尺寸供参考，但需要满足该设备对应功能的实操需求。

立置外形尺寸：2150*830*350mm。

立置通道尺寸：2000*720mm。

工作电压：A100V～240V50／60Hz。

功耗：12W。

工作频率范围	1～50个频段。

工作环境温度	-20℃～65℃。

安装环境：宽100cm*长200cm（无金属最小范围）片状横向。

精密空调

总体要求：功率参数供参考，但需要满足该设备对应功能的实操需求。

基础参数

电源：380V/3P/50Hz；

绝缘电阻：测定绝缘电阻值≥2MΩ；

泄漏电流：测定泄漏电流≤10mA；

制冷量：控制范围17℃-30℃±1.5℃, 40%—70%rh±5%

总冷量≥40kW；

显冷量≥39kW；

显热比≥0.95；

能效比≥3.5；

压缩机数量：2；

压缩机功率≥11kW；

室外机数量：2；

送回风方式：前回风；

风机运行参数

风量（高速）≥12000m3/h；

风量（中速）≥8500m3/h；

电性能保护

高电压保护（V）：475；

低电压保护（V）：285；

缺相保护：有；

逆相保护：有；

加热量及加湿量

加热量≥15kW；

加湿量≥13kg/h；

除湿量≥10kg/h；

手持式金属检测仪

工作频率：25kHz。

额定电压：9V。

额定功率：蜂鸣器0.4W，振动0.7W。

待机电流：0.003A。

工作电流：0.04A。

探测模式：声音/振动。

工作环境：-20℃~45℃。

材质：ABS材质。

铁磁探测系统

探测功能：检测经过探测区域的人身上是否带有含磁性的物体，并在探测出磁性时发出警报。

安装位置及安装方式：安装于需要进行铁磁隔离区域的入口处，牢固壁挂式安装。

结构：单立柱式圆顶立体条形设计+外围360度O型LED灯三色灯光秀报警，360度环形嵌入式LED灯光指示。

柱体宽度≤8cm，为安装节省空间，尤其适用于窄门框。

配置：单柱，传感器3个。

报警方式：声音+灯光；360度环形灯带闪烁设计，起到醒目的警示效果。报警响应时间≤0.1s；报警强度应≥73bB(A）。

门控传感器：可检测开关门，做到开门时检测，不开门时不检测，减少误报警。

检测模式：智能全自动化运行，探测需要监测的区磁场变化，不会对患者心脏起搏器等植入物造成干扰。无需人为干预。

微波传感器：可以精确地测算人体与主机的距离，到达指定距离开始检测，实现智能检测减少误报警。

探测距离：0～2米。

响应时间：＜0.1秒。

工作电源：AC 100～240V，50/60Hz。

智能开关监测：配置可监测磁共振室门开合状态组件，当磁共振室门开启时启动探测，而磁共振室门关闭时铁磁探测系统自动待机休眠，避免误报。

无磁轮椅

尺寸供参考，但需要满足该设备对应功能的实操需求。

产品结构：定位轮，转向轮，椅架。

前轮：PU发泡轮。

后轮：PU免充气实心轮。

常规尺寸：L1050*W650*H900mm。

折叠尺寸：L1050*W300*H900mm。

座宽：460mm。

座面到扶手：220mm。

座面到背垫顶端高：400mm。

材质：无磁材料。

承重：≥100KG。

无磁推车

规格：600*450*800mm，尺寸供参考，但需要满足该设备对应功能的实操需求。

结构：推车面板、支撑架、护栏、4个无磁静音万向轮、随车置物桶。

材质：无磁医用不锈钢。

使用范围：磁共振室专用，在强磁环境下，不会产生运动或转移，无吸力，对MR各项检查均无影响。

无磁氧气瓶

规格：8L，6.8kg。

尺寸：外径：140mm，长度：740mm，尺寸供参考，但需要满足该设备的容积以及对应功能的实操需求。

结构：铝合金无缝气瓶。

材质：铝合金。

使用范围：磁共振室专用，在强磁环境下，不会产生运动或转移，无吸力，对MR各项检查均无影响。

无磁紫外线消毒仪

基础参数

产品结构：灯管、车体；

材质：选用铝及无磁不锈钢材料制作，可直接推入磁共振室；

位移调整：底座采用万向轮设计，自由推移，方位灵活调节；

工作环境温度：5℃～40℃；

相对湿度：≤85%；

大气压强：86kpa~106kpa；

        - 灯管调节：发射紫外线及臭氧灯管可上下0~180°范围自由调节，高效多角度消杀；

        - 灯管可收纳设计：设计灯管收纳盒，消毒使用完毕将灯管收入收纳盒，避免灯管损坏，防尘防污染；

        - 智能触摸屏功能：智能触摸屏功能，一键开关机，一键式遥控快速选择多组消毒时间；

        - 智能触摸屏定时设置：产品设置数字化工作定时器，消杀时间更智能方便调控定时设置， 自动关停；

        - 智能触摸屏定时时段：≥3组定时时段；

灯管部分

|  | 消毒车主体 | 外置消毒仪 |
| --- | --- | --- |
| 灯管功率 | 4*40W | 6*19.5W |
| 定时范围 | 自定义 | 自定义 |
| 单只灯管强度 | 135uW/c㎡ | 96mW |
| 灯管寿命 | ≥1000H | ≥1000H |
| 电源电压 | 220 AC 50HZ | 24V DC |
| 输入功率 | 160VA | 120VA |
| 机身材质 | 铝合金 | 铝合金 |
| 遥控器感应范围 | 0~10米 | 0~10米 |
| 人体感应范围 | 0~5米 | 0~5米 |
| 灯管数量 | 4 | 6 |

无磁转运床

产品结构：床架、车体。

脚轮：无磁推车专用脚轮。

规格（长*宽*高）：1900*550*400～880mm。

最高位（长*宽*高）：1900*550*880mm。

变位尺寸中位尺寸（长*宽*高）：1900*550*720mm。

最低位（长*宽*高）：1900*550*400mm。

尺寸供参考，但需要满足该设备对应功能的实操需求。

材质：采用优质无磁材料制成。

承重≥180KG。

使用范围：适合1.5T及3.0T磁共振室使用，方便转运病需核磁共振室检查使用。

升降方式：床面及背部可升降。

无磁灭火器

      - 规格参数

产品规格：4KG/6KG

容器材料：不锈钢

灭火剂：六氟丙烷

灭火级别：1A级别

适用范围：磁共振室专用，无磁性

产品结构：由外壳、喷嘴、泵、压力表、压力传感器、气瓶、控制器等组成

数字化X线摄影（DR）【关键设备】

设备用途：本产品具有透视和摄影功能，供医疗单位用于胸部、腹部、骨与软组织摄影及胃肠造影检查。

      - 技术参数

输入电源规格：三相AC380V

数字探测器

探测器类型：动态平板探测器

视野范围：≥17*17英寸

摄影像素：≥900万

连续点片最大采集矩阵：≥1500*1500

透视最大采集矩阵：≥2500*2500

点片摄影准备时间：≤1.5s

图像输出灰阶：16位

成像时间：≤8秒

静态片空间分辨率：≥3.6LP/MM

最高帧率：≥30f/s

高频高压发生器

输出最大电功率：≥70kW

摄影最大管电压：≥150kV

透视最小管电流：≤0.5mA，透视最大管电流≥30mA

透视最大管电压：≥125kV

摄影管电流：≥800mA

摄影最大mAS值：≥1000mAS；

具有自动亮度控制功能（ABS）

X射线管组件

焦点：0.6mm/1.2mm

最高输出电压：150KV

球管热容量：≥350KHU

球管最大功率：≥96kW

动态遥控床

床面高度可以电动升降。

床面横向移动距离：≥250mm

探测器移动行程：≥1300mm

床身转动范围：≥-18°～90°

球管可随立柱旋转角度：≥-40°～40°

SID最大：1800mm

脚踏板：带360°旋转盘

床面最低高度：≤700mm

可手动移除式滤线栅

具有一键到位功能

曝光透视开关：可禁止曝光和透视，保障医生安全，防止误触曝光。

承重：≥200kg;

球管可独立旋转：球管可旋转到0°，90°和180°床体90°时，照射野中心距离地面的最低高度满足检查及操作要求。

图像处理系统

CPU≥八核3.0 GHz，内存≥16G，硬盘≥1T

显示器像素：≥1280*1024像素

具有透视视频的录制、保存、回放功能，同时透视视频支持任意一段截取保存及影像抽帧，且视频支持发送PACS及时有效地保存数据

为了保证系统良好的匹配性和维护的便利性，高压发生器、软件系统、整机为同一厂家生产

病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询；

图像采集：静态影像采集、动态影像采集、视频保存、视频回放、视频截取、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送。图像处理：包含图像校正、图像翻转等基础功能；具备智能自动增强功能（不限定技术名称），采用多频域或行业通用图像处理技术，提升图像清晰度与诊断效率。图像观察：查看静态图像，查看动态影像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原。

病历报告：病人信息自动加载、专家模板。

胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印；

DICOM传输：可发送图像和透视视频到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器。

可支持全自动狭缝拼接功能

透视图像局部放大显示功能。

X射线断层扫描（CT）【关键设备】

基本情况

设备名称：高端64排128层螺旋CT系统

设备数量：一套

设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究

主要技术规格

扫描架系统

扫描架孔径：≥72cm

滑环类型：低压滑环

探测器类型：高性能临床级探测器，具备高空间分辨率、低噪声、快速响应特性，满足全身扫描及临床研究需求

探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm

采用动态双焦点技术：标准

最薄采集层厚：≤0.625mm

两套CT操作系统，可在主机操控台进行CT扫描操作，也可在扫描床通过机架触控面板进行CT扫描操作

可在扫描床旁进行患者体位、扫描协议选择等操作

机架配备触控屏，数量：≥2，支持触控和手势操作

球管、探测器、高压发生器与主机为同品牌

扫描床系统

病人床可扫描垂直升降范围：≥45cm

病人床可扫描垂直升降最低高度：≤53cm

病人床水平可扫描范围：≥180cm

病人床水平移动最高速度：≥250mm/s

病人床水平移动最低速度：≤1mm/s

病人床承重量：≥205kg

X线球管及高压发生器

球管阳极物理热容量（非等效）：≥7.5MHU

球管最大电流：≥650mA

球管最小电流：≤10mA

球管电流递增幅度：≤1mA

球管最大电压：≥140KV

球管最小电压：≤70KV

球管大焦点：1.0×1.0mm

球管小焦点：0.5×1.0mm

球管类型：动态飞焦点球管

发生器功率：≥72kW

扫描参数和图像质量

最短扫描时间：≤0.38s/360°

具备128层/圈扫描成像技术

重建视野：5～50cm

螺距连续可调：0.15-1.5

单次连续螺旋扫描：≥120秒

X-Y轴空间分辨率：≥16LP/cm@0%MTF

密度分辨率：≤5mm@0.3%

噪声：≤0.4%

CT值范围：-1024到+3071

标准图像重建矩阵：≥512×512

高图像重建矩阵：≥768×768

超高图像重建矩阵：≥1024*1024

FBP图像重建速度：≥60幅/秒

计算机

内存：≥64GB

计算机主频：≥ 2.2GHz*24核

硬盘容量：≥ 4TB

图像存储量：≥300,000幅（512矩阵不压缩图像）

存储系统：DVD-RW

图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存储、传输、查询、工作单管理、打印等PACS连接功能

自动语音提示功能：标配

操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D SVA：标配

主控台配备双屏显示器

原厂后处理工作站

主频≥3.0Ghz

内存≥16GB

硬盘容量≥1 TB

CD-RW和DVD-RW：标配

显示器：≥19″，LCD

图像格式、传输存储：DICOM 3.0

逻辑智能化操作界面：标配

一键式图像转换，2D/MPR/3D VR：标配

一键式VR图像阈值转换：标配

一键式CTA骨去除功能：标配

后处理书签保存功能：标配

多影像融合功能（CT/MR/NM）：标配

骨科透明3D显示：标配

自动照相功能：标配

临床应用软件

专业测量手段

体积测量

空间测量

高度差测量

图像数据输出

光盘刻录自带光盘剩余容量提示，可刻录DICOM图像光盘并自动生成光盘号

可制作MPEG、AVI、BMP等多种格式光盘

自带DICOM VIEWER

可在任何PC上回放光盘

激光相机DICOM Printer接口

输出自定义特殊布局胶片

冗余打印功能

实现多病人影像在同一胶片上打印

最大密度投影（MIP）

最小密度投影MinP

多平面重组（MPR）

表面重建（SSD）

高级容积处理软件VR

任意曲面重建CVMPR

仿真内窥镜功能（VE）

血管扫描成像功能

主控台可在扫描后直接得到容积图像

头部扫描自动校正功能

三维处理软件

透明化显示技术

自动窗宽窗位成像

血管拉直分析功能

高级血管自动量化分析功能

自动探测分析血管

血管狭窄测量分析功能

全自动骨骼血管分离功能

智能重叠组织选择性切割功能

全自动血管解剖识别功能

随鼠标指针自动显示全身主要血管名称功能

全自动血管分析功能

全自动血管狭窄评估功能

躯干、四肢自动去骨、血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能

后颅窝伪影校正功能

自动脑出血量定量分析功能

头颅自动去骨功能

全自动头颅血管解剖识别

全自动头颅血管分析功能

头颅自动去骨、头颈部血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能

自动多平面成像功能

高级容积漫游功能

电影浏览软件包

一键式多功能图像处理

一键式VR图像阈值转换

一键式CTA去骨功能

自动一键式去骨CT血管重建

自动评价和测量分析血管功能

分析数据至少涵盖：血管长度、 管腔最大/最小直径 、管腔最大/最小截面面积等

组织分割彩色编码功能

组织和器官定量分析功能

动态层厚和边缘锐化匹配功能

三维CT仿真内窥镜显示功能：能多角度显示腔道器官内部和外部结构，并能完成动态内窥镜和动态三维评价

CT血管内窥镜漫游功能

椎管内窥镜功能

肺部成像优化功能

肺纹理增强功能

肺函数成像种类≥8种

低剂量肺普查功能

X线优化滤过功能及装置

呼吸控制语音提示

CT电影CINE（≥30幅/秒）

三维CT内镜CTE

动态扫描CT时间密度曲线

容积伪影去除功能

实时一次注射扫描自动造影剂跟踪

自动造影剂跟踪适用全身任何血管CT造影检查（包括冠脉造影成像）

为保证检查准确性，启动正式增强扫描方式具备自动和手动

实时螺旋重建成像

自动mA选择功能

动态mA调制功能

实时智能剂量调控功能

个性化设置模式

适合多种扫描模式

智能低剂量控制扫描功能

婴幼儿扫描专用功能包

自动相关层面图像显示功能

自动照相功能

心脏成像软件包

心脏成像功能

心脏180度采集成像

心电门控扫描系统（含心脏门控装置）

心脏扫描参数自动平衡系统：所有扫描参数能自动匹配最佳

心电门控重建系统（有多扇区重建）

心脏多扇区重建：2/3/4/5扇区

主控台能显示和保存心电图信息

心电图信息和图像同步显示

成像窗自动校准，适应心律不齐病人的心脏采集（如房颤）

一体化心电门控

回顾性门控采集重建技术

扫描剂量门控调制

三维锥形束算法心脏重建：标配

心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件

室性早搏校正功能

房性早搏校正功能

二联律校正功能

房颤心律校正功能

心电基线漂移校正功能

最高有效时间分辨率：≤27ms

4D心脏电影重建

心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件

心脏解剖结构全自动分离功能（心房、心室、冠脉、主动脉、心肌自动识别）

冠脉自动分析功能

冠脉树全自动分离提取功能

冠脉多轴面、多平面同步剖开分析功能

冠脉多维分析功能

冠脉狭窄率自动测量评价功能

心脏图像滤过技术

冠脉硬化斑块定性

斑块彩色编码诊断

冠脉搭桥及支架通透性显示和分析功能

心脏彩色透视

类DSA显示功能

冠脉多背景显示≥5种

心脏四腔位自动成像功能

心脏四维评价功能

心功能分析功能包

心功能自动分析参数：射血分数EF、舒张末期容量EDV、收缩末期容量ESV、每搏射血量SV、心输出量CO、心肌质量MM、心率等参数

左、右心室功能分析

左、右心房功能分析

选定的心动周期，左右心房、左右心室四腔容积相位曲线显示

自动识别舒张末期和收缩末期

牛眼图显示功能

心肌供血冠脉分布立体彩色地形图

左心室及瓣膜运动评价

左心室短轴、水平长轴和垂直长轴自动成像

左心室运动功能图评价

左室心肌收缩期-舒张期壁厚度变化图量化显示数值

左心室射血分数功能图评价数值

冠脉球形显示成像功能

冠脉三维地图和二维地图功能

自动/手动ECG心电编辑功能

心脏解剖分离、提取、测量、心功能分析同步后台预处理功能

左右心房、左右心室定量分析

心肌定量分析

心脏三维解剖彩色编码图

全自动心耳去除功能

自动探测舒张末期

自动探测收缩末期

室壁增厚度三维彩色编码图

微辐射平台

具备先进低剂量重建技术，可在降低辐射剂量（较常规重建降低≥30%）的同时，保证图像质量满足临床诊断需求；支持投影空间/图像空间重建，无明显伪影。

提供投影空间和图像空间的双空间微辐射重建技术

提供多模型影像重建技术

具备3D多频校正技术预防图像NPS（噪声功率谱）偏移

具备无蜡像状伪影成像技术

具备低光子无伪影成像技术

高级金属伪影去除平台

具备高级金属伪影去除功能，可有效消除金属植入物（如骨科内固定、牙科种植体等）导致的条状伪影及暗带，生成原始图像与去伪影图像两组数据；无需额外扫描、不增加剂量，支持自动处理。

有效消除金属物导致的条状伪影和暗带区域

可有效降低复杂、较大金属植入物伪影

可生成原始图像和去伪影之后图像两组数据

去除金属伪影同时减低图像噪声

一次扫描完成去金属伪影，不需要额外扫描

在不增加扫描剂量的前提下去除金属伪影

自动去除金属伪影，不需要额外后处理

3兆医用显示器

尺寸：≥21.3英寸，显示比例：4:3，分辨率：≥2048*1536，点距：≤0.2115（H）*0.2115（V）mm，最大亮度：≥2000cd/㎡，对比度：≥1500:1，可视角度：≥178°

可通过显示控制软件在计算机端调节参数

显示器内置医疗级标准电源，支持交流电源供电，无需外接电源适配器，缓解了安装区域的杂乱，营造舒适的工作环境

支持键盘区域照明功能，亮度可调，满足标准阅片环境下医生编写报告的照明需求。

10兆医用显示器

尺寸：≥28英寸，显示比例：3:2，分辨率：≥3840*2560，点距：≤0.15525（H）*0.15525（V）mm，对比度：≥2500:1，可视角度：≥178°，响应时间：≤8ms

采用全金属机身，配合温度控制系统，实现整机热均衡，改善因局部受热导致显示器局部亮度不均匀的情况

内置屏幕共享系统，具备Type-C接口，支持外部笔记本、手机和平板设备图像可直接投屏观片，方便对外部设备的影像进行浏览沟通，并支持对笔记本、手机和平板等设备进行充电，充电功率45W以上

显示器内置医疗级标准电源，支持交流电源供电，无需外接电源适配器

双筒高压注射器（CT）

      - 注射头技术要求

双筒，适配针筒规格200ml，针筒卡口开放，不限定针筒品牌。

A/B筒安装卡口有明确颜色区分，便于区分造影剂和生理盐水。

注射头进行排气和吸药操作均为按键式，更可靠耐用。

A/B筒对应的按键操作区域应有颜色区分，便于识别。

      - 控制台技术要求

控制台为12.1寸彩色液晶触摸控制屏。

控制台操作界面语言中、英文可选。

控制台有USB接口，可通过USB方式升级系统软件。

      - 系统保护功能要求

未进行排空气操作，系统不能试注射和注射，防止空气栓塞。

系统实时监测，发现异常及时告警并提示异常信息。

压力超限保护，注射时压力超过限制值时停止注射并告警。

紧急功能，紧急情况下触碰屏幕任意位置暂停注射。

      - 主要技术参数

注射剂量1.0—200ml，增量0.1ml

注射速率0.1—10ml/s，增量0.1ml

压力限制范围50～350psi（345～2415kPa），增量1psi （1kPa），压力检测精度偏差不超过±10psi（需提供第三方检测报告或其他证明文件）

多阶段注射1-8阶段

试注射速率0.1～5.0ml/sec.，试注射剂量0.1～10.0ml

排空气速率和吸药速率可设置3.0—8.0ml/s

实时显示已注射药量、已注射时间、注射压力曲线等信息

双流功能，可编程按比例双流注射针筒A和针筒B

生理盐水跳转功能，注射过程中任意跳转注射生理盐水，以减少患者造影剂摄入量

通信方式，无线或有线兼容可选

移动DR

高频移动式数字化X射线摄影医疗诊断设备，适用于放射科、骨科、病房、急诊室、手术室 、ICU、NICU等处，满足人体的头部、四肢、胸腔、脊柱、腰椎、腹部等全身各部位的数字化摄影的工作需求。

X射线管组件

焦点：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm；管套热容量：≥1.25MHU ；球管转速：≥9600转。

整机电气性能

最大输出电功率：≥50kW；

摄影电压：≥40kV～150kV；

最小摄影电流：≤10mA，最大摄影电流：≥500mA；

数字探测器

探测器类型：移动式无线非晶硅平板探测器，闪烁体类型：碘化铯；

大板视野范围：≥17″×17″；

像素矩阵：大板≥3072×3072 ，像素尺寸：大板≤139μm ；

主机架

全电动立柱旋转伸缩式主机架（非折叠臂、关节臂或仿生臂结构）；

焦点到立柱中心的距离：最大≥125cm，最小≤75cm，X射线管组件可绕伸缩臂轴线旋转：≥±90º，限束器在其纵轴方向旋转：≥±90，立柱可旋转范围：≥±180°；

要求用于摄影储能电源，充电至额定容量时间≤20min，充放电循环次数≥10万次；

要求具备儿科摄影协议及配置可选附加滤过；

要求高压发生器与X射线管为分体式设计利于散热及维护；

操作界面：嵌入式人体解剖图形化液晶触摸屏设计，尺寸：≥19英寸；

影像处理系统

标配DAP剂量面积测量显示功能，并要求其误差值：≤±15%。

曝光系统

配有2档手闸曝光器并且配有无线微波遥控曝光器（设备配有无线微波遥控曝光器，有效控制距离≥10m以实现X射线距离防护，不接受直线发射且容易被光阻断的红外线遥控曝光器）。

限束器具有超声波自动测距功能，具有实时显示SID距离，无需手动测量，快捷，直观，光野指示灯亮度：≥150lx。

除湿机

排水方式：水箱+外接排水管

产品颜色：白色

适用面积：30-36平方米

额定功率：300～400W

操作方式：触摸式

水位显示：有

额定电压：220V

支持水满停机保护

支持定时功能

3P空调

匹数：3P变频柜机

能效等级：一级

颜色：白

冷暖类型：冷暖

睡眠模式：支持

制冷面积：30-40m2

扫风方式：上下、左右扫风

制热功率：不低于3100W

电辅加热：支持

制冷功率：不低于2100W

制热面积：30-40m2

移动等离子空气消毒机

适用范围及技术要求

医院公共场所的空气消毒。

采用三档风速：低速、中速、高速，大面积风口，横向出风。

额定循环风量：≥900 m3/h

AC电源开关，能清楚地识别通断。

遥控器对设备可进行开/关机、时间调节、风速调节等控制。

临时定时功能：可设置1—24小时步进量，消毒结束后自动关闭作业。

程控定时功能：不少于6组程控，可在设置时段内，每天循环自动开启/关闭消毒作业。

程控的有效性、运行的时段，在显示屏上可显示。

当机内紫外线灯有故障时，具有自动报警功能

显示屏上可直观看到灯管的工作状态。

具有童锁功能，防止儿童误碰导致设备运转异常。

具有灯管累时功能、过滤网更换提醒功能

机腔内部配置活性炭过滤网，多重过滤，可除臭、除异味。

大屏幕触摸式操作，触摸灵敏，功能键齐全。

灭菌效果

灭菌效果：达到《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012 要求（提供第三方检测报告或其他证明材料）。（提供检测报告或其他证明材料）

设备技术要求-检验科-24项

全自动五分类血液细胞分析仪1

技术要求

检测原理：检测原理以 “荧光染色 + 流式细胞计数法” 为核心，搭配阻抗法 / 化学染色法实现白细胞五分类；血红蛋白检测采用 SLS 法（十二烷基硫酸钠法），确保检测准确性与临床兼容性。

白细胞计数：白细胞计数采用 “激光流式 + 核酸荧光染色” 核心技术，具备抗难溶红细胞、巨大血小板、细胞碎片等干扰的能力。

检测速度：检测速度：全血血常规五分类速度≥50T/h，低值白细胞检测≥25T/h，常见体液检测≥25T/h（满足临床批量检测需求）

需血量：血常规检测最低需血量≤25ul，常见体液检测需样量≤80ul

预稀释模式：支持稀释液自动配液，稀释比例为临床常用比例

样本类型：支持静脉全血、末梢微量血、预稀释血液、体液

检测项目（可报告参数）：≥35项血液报告参数，≥6项体液报告参数

幼稚细胞检测灵敏度≥1%（符合临床异常细胞筛查需求）

血小板计数：具备两种方法进行血小板的定量计数，阻抗法PLT-I和光学法PLT-O且对应方法学均可提供相应校准品进行校准。

网织红细胞检测功能（Ret）：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类。

网织红细胞血红蛋白功能（Ret-he）：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。

体液检测：可以对脑脊液、胸腔积液、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数，并对白细胞进行分类；

体液检测支持红细胞、白细胞计数及分类，具备异常细胞提示功能（优先覆盖肿瘤细胞、异常增生细胞等疑似提示）；

准确度（符合 GB/T 20470-2006 国标要求）：WBC 检测允许偏差 ±5% 以内，RBC±2.5% 以内，HCT±3.5% 以内，PLT±10% 以内

最低检测限要求：WBC 0.05 * 103/μL，RBC 0.01 * 106/μL，HGB 0.0g/dL，PLT 1*103/μL

血液质控品：提供高、中、低三个水平配套质控品，需通过 NMPA 注册或符合 ISO 15189 实验室认可要求；体液质控品：提供高、低两个水平配套质控品，需通过 NMPA 注册或符合 ISO 15189 实验室认可要求；质控项目覆盖所有核心报告参数；

体液质控品：定期提供原厂配套的高、低两个水平的质控品，并通过NMPA注册。质控项目覆盖所有报告参数；

校准品：定期提供原厂配套的，并通过NMPA注册的校准品。一支校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。

实时网络通讯系统：提供实时在线网络质控功能，并具备ISO17043等权威认证，通过室内质控实现实时的室间质评。

配置清单

| 中文名称 | 配置数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1 |
| 附件 | 1 |
| 电脑主机+显示器 | 1 |
| 条码扫描器 | 1 |
| 管理软件 | 1 |
| 试剂读卡器 | 1 |

全自动五分类血液细胞分析仪2

技术要求

检测原理：检测原理要求：WBC 计数和分类采用 “激光流式细胞技术 + 核酸荧光染色” 核心组合；RBC、PLT 计数采用阻抗法（支持双鞘流技术优化）；HGB 测定采用 SLS 无氰化物检测法（符合临床安全与准确性要求）

幼稚细胞检测：幼稚粒细胞采用核酸荧光染色法检测，并能提供定量参数（百分比和绝对值）；

检测光源：采用先进的半导体激光，功耗低，寿命长，以降低仪器的维护成本；

检测速度：CBC+Diff≥50个样本/小时。

检测项目：≥24项参数（不包含研究参数、直方图及散点图）。

进样方式：带自动穿刺进样器，有自动、手动进样模式、末梢血预稀释进样模式。

检测模式：具备两种以上检测模式（包含全血和末梢血预稀释模式）。

微量血实现五分类技术：

全血≤25ul 实现 CBC+Diff 五分类；

末梢血≤25ul 实现 CBC+Diff 五分类。

白细胞五分类支持通过 “单通道或多通道” 采集细胞形态、内容物、核酸含量等核心信号（含 FSC/SSC/SFL 相关维度），可实现 WBC 基础计数与 WBC+Diff 分类两种模式，保证结果准确性

抗干扰技术：采用核酸荧光染色识别技术可有效排除血小板聚集、有核红细胞等对白细胞分类计数的干扰；

检测试剂：只需≤4种试剂（稀释液、白细胞溶血素、血红蛋白溶血素、染色液）就能实现CBC和CBC+Diff五分类，以减少试剂用量，节约成本。

定量分析技术：采用高精度步进马达定量吸样，保证结果准确

取样针自动清洗：具有取样针内外壁自动清洗设计，且无需专用探头清洗液

维护保养：仅需一种清洗试剂用于仪器的保养，以降低仪器的维护成本

线性范围：WBC：0-400*109/L

RBC：0－8*1012/L

Hb：0-250 g/L

PLT：0-5000*109/L

精密度：WBC：≤4%

RBC：≤2%

Hb：≤2%

PLT：≤6%

自检功能：仪器会自动在分析前进行自检，以确保仪器状态正常；

报警提示功能：具有异常样本的提示报警功能

质控和校准：具备独立校准系统；质控品、校准品需通过 NMPA 注册，覆盖所有核心检测参数。

质控方式：具备Xbar和L-j两种质控文件

试剂管理：具有试剂用量监测和提示功能

操作系统及数据处理系统：	windows操作系统，提供原厂配套的中文数据处理系统，通过中文操作系统、中文操作界面，实现中文报告单发放

数据储存：≥8,000个样本参数及其图形信息；

镜检提示功能：标配ISLH推荐的国际41条镜检复片规则，自动提示异常标本的镜检，并且能进行镜检规则的设定，降低医疗风险。

配置清单

| 产品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1 |
| 标准配件 | 1 |
| 操作电脑 | 1 |
| 中文数据管理软件 | 1 |
| 自动进样器 | 1 |

全自动免疫分析仪

技术要求

检测批量：8通道平行检测，可随意组合项目

测量时间：视不同项目而定

样本材料：全血、血清、血浆、尿液（根据试剂类型而定）

检测原理：化学发光酶联免疫技术（CLEIA）与磁微粒分离技术

反应温度：37 ℃-42℃（根据试剂类型而定）

样品体积：10-200ul（根据项目用量而定）

波长：300-650nm

数据储存：病人数据：大于10万条

质控数据：大于10万条

校验数据：大于10万条

测试速度：首个结果≤20min

批内测量重复性：（CV，%）≤5%

线性相关系数：(r)≥0.99

电源电气要求：100-240 V

频率：50Hz

输入功率：450VA

打印机：内置

电脑：内置

屏幕：LCD触摸屏

功能：具备 TIP 头自动识别、取放及脱落检测功能（保障加样准确性与安全性）；设备体积适配实验室常规摆放空间，无需特殊定制安装条件

配置清单

| 物件类别 | 名称规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 全自动化学发光测定仪 | 1 台 |
| 随机资料 | 产品使用说明书 | 1份 |
|  | 产品合格证 | 1份 |
|  | 保修卡 | 1份 |
|  | 客户联系卡 | 1份 |
|  | 装箱清单 | 1份 |
| 配件及耗材 | 电源线 | 1根 |
|  | 二维码扫描枪通讯线 | 1根 |
|  | 保险管（2A） | 2个 |
|  | 打印纸 | 1卷 |

全自动血凝分析仪

技术要求

电源要求：220V 50Hz

全中文操作系统，标配≥10.4 英寸的彩色触摸显示屏+IPU（信息处理单元）

检测针、样本针各自独立

具有凝固法、发色底物法、免疫法3种分析方法，免疫法要能够完成FDP、D-Dimer、Vwf检测

采用全自动进样架方式进样，样品位≥50个，连续循环进样，标配盖帽穿刺功能

试剂位≥24个，其中试剂冷藏位≥28个

试剂位倾斜设计或底部导流结构，减少试剂无效腔量，有效节约使用成本

反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥200个，可自动连续排列

仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法

专用急诊位，拥有单管急诊和整架急诊两种模式可以选择使用

溶血（H）、脂血（L）、黄疸（I）样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本

多波长检测，并且可根据溶血（H）、脂血（L）、黄疸（I）智能监测结果自动调整检测波长。不仅有效避免溶血、黄疸等对检测结果的干扰，更可大大提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度。

PT≥100测试/小时，PT/APTT/Fbg/D-D≥60测试/小时

检测通道≥8

样本量检测功能：自动检测样本量不足及样本过多现象，预见性地提示抗凝剂比例对检测结果的影响

可选配二维条码阅读器自动读取校准品、质控品及试剂信息，具有自动扫描、报警、容量提示功能，避免人工输入错误

自动稀释、自动联锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能、自动开机、自动休眠功能、自动质控时间、自动数据保存功能

实时在线质控管理功能，可实现实时的仪器功能监控和远程维护

配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 中文数据管理软件（电子版） | 1个 |
| 组件套 | 1套 |
| 配置附件箱 | 1箱 |

全自动化学发光免疫分析仪

技术要求

发光原理：酶促磁微粒化学发光

仪器结构：台式

测试速度：≥120测试/小时

样本位：≥30个，测试过程中可连续装载，急诊优先

试剂位：≥10个，可随时装载、替换。

试剂及样品辨别：采用条码自动识别

检出时间：小于20分钟

线性相关性：≥0.99

批内测量重复性：≤8%

交叉污染：小于1ppm

试剂冷藏：24 小时不间断冷藏，试剂盘冷藏温度 2℃～8℃。

定标方式：支持两点或六点定标

数据模式：能够打印中文综合报告单，具有编辑、存储、查询功能，联网医院LIS系统。

加样精密度：100ul时加样精度CV<1%，15ul时加样精度CV<2%

反应盘温度控制：温度准确性在设定值的 ±1℃内；温度波动度不超过 1.5℃

可开展检测项目：可开展检测项目≥70种，其中包含：肿瘤标志物≥18个；甲功抗体类项目如：TGAB、TPOAB、TRAB等；肾功能标志物：NGAL、Cys-C、RBP等；心血管标志物：HCY、BNP、H-FABP；生长发育指标：HGH、IGF-1；肝纤维化指标：肝纤四项、CG等；可安装唐氏综合征筛查分析软件。以上列举的项目需提供相应中华人民共和国医疗器械注册证书。

配置清单

| 类别 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 全自动化学发光分析仪 | 1 台 |
| 随机资料 | 产品使用说明书 | 1 份 |
|  | 产品合格证 | 1 份 |
|  | 保修卡 | 1 份 |
|  | 简明操作流程卡 | 1 份 |
| 配件及耗材 | 电源线 | 1 根 |
|  | 外置条码扫描通讯线 | 1 根 |
|  | 条码仪\手持式 | 1 个 |
|  | 保险管 | 2 个 |
|  | PVC 管 | 4000mm，两端各 2000mm |
|  | 硅胶管 | 2000mm |
|  | 一次性反应杯（500PCS／袋） | 1 袋 |
|  | 废杯盒 | 5 个 |
|  | 底物瓶（棕色\小口径\100ML） | 1 个 |
|  | 装箱清单 | 1 份 |
|  | 废液桶（20L） | 1 个 |
|  | 废液桶盖组件 | 1 套 |
|  | 分离液桶（10L） | 2 个 |
|  | 分离液桶盖组件 | 1 套 |
|  | 采样针 | 1 根 |

全自动生化分析仪（600 测/小时）

机器类型：随机开放式/分立式

测试速度：恒速≥600测/小时

测试方法：1点终点法，2点终点法，两点法，速率法；免疫比浊法。

定标类型：线性，非线性定标，具有至少5种定标公式

急诊检测能力：具有急诊样本优先检测功能

样本盘：≥120个样本位，可用原始采血管，测试过程中可连续装载。

试剂盘：≥90个试剂位，可以24小时不间断冷藏。

反应盘：≥120个反应杯。

样本量：最小加样量≤2ul，0.2 ul步进

试剂量：最小加样量≤20ul，1 ul步进

温控能力：控温精度37士0.3℃

光源：长寿命检测光源。

清洗：≥8段自动清洗，反复清洗

光学系统：后分光，≥12个波长，波长范围：340-800nm。

吸光度范围：0-4.0abs

进样方式：圆盘式进样

比色杯自动清洗功能：比色杯自动清洗，循环使用

样本自动稀释功能：减量、增量、正常量

自检功能：仪器具备自检功能

故障报警功能：仪器对操作错误、机械及电路故障有报警提示功能

加样针样本针：自动液面感应，防撞保护，实时反馈试剂余量

样本针携带污染率：≤0.1%

搅拌针：配备专用搅拌装置，可实现反应液充分混匀

耗水量：40—50L/H

数据处理：自动校准、测试组合、试剂效期管理、血清指数、反应全过程监测、酶线性拓展、空白扣除、脏杯记忆回避、防交叉污染程序、病人信息记忆与联想输入、自动报告审核、数据模糊查询、报表统计与打印、参考范围分级、报警信息分级、用户操作权限分级管理、自动休眠与唤醒、自动定时开/关机

全自动生化分析仪（300 测/小时）

机器类型：分立式，分析参数和试剂开放

测试速度：双试剂恒速≥300测/小时

测试方法：1点终点法，2点终点法，两点法，速率法。

定标类型：线性、非线性定标，具有至少5种定标公式

急诊检测能力：具有急诊样本优先检测功能

样本盘：≥70个样本位，可用原始采血管，测试过程中可连续装载。

试剂盘：≥70个试剂位，24小时不间断冷藏。

反应盘：≥90个反应杯。

样本量：最小加样量≤2ul，0.2 ul步进

试剂量：最小加样量≤20ul，1 ul步进

温控方式：非水浴免维护免保养的恒温方式，控温精度37±0.3℃

光源：长寿命光源。

清洗：≥8 步自动清洗，可反复清洗，保证反应杯清洁无残留

光学系统：后分光，≥8个波长，波长范围：340-700nm

吸光度范围：0～3.5 Abs

进样方式：圆盘式进样

比色杯自动清洗功能：比色杯自动清洗，循环使用

样本自动稀释功能：减量、增量、正常量

自检功能：仪器具备自检功能

故障报警功能：仪器对操作错误、机械及电路故障有报警提示功能

加样针、样本针：具备自动液面感应，防撞保护，随量跟踪功能

样本针携带污染率：≤0.1%

搅拌系统：配备专用搅拌装置，可实现反应液充分混匀

耗水量：≤15L/H

数据处理：自动校准、测试组合、试剂效期管理、血清指数、反应全过程监测、酶线性拓展、空白扣除、脏杯记忆回避、防交叉污染程序、病人信息记忆与联想输入、自动报告审核、数据模糊查询、报表统计与打印、参考范围分级、报警信息分级、用户操作权限分级管理、自动休眠与唤醒、自动定时开/关机

血气分析仪

技术要求

设备名称：血气分析仪

方法学：微流控干式电化学法

进样方式：自动进样

测试时间：定标≤200s，样本检测≤60s

测试参数：测试卡可同时检测 pH、pO₂、pCO₂、Na⁺、K⁺、Cl⁻、iCa²⁺、Hct、Lac、Glu 等核心实测参数，支持多参数同卡同步检测。

计算参数：27项，包括：cH+(T)、pH(T)、pCO2(T)、pO2(T)、pO2(A-a)(T)、pO2(a/A)(T)、RI(T)、pO2(T)、FiO2、cH+、iCa2+(7.4)、HCO3-act、HCO3-std、BE(ecf)、BB(B)、AG、sO2(est)、tHb(est)、TCO2、pO2(A-a)、pO2(a/A)、RI、mOsm、pO2、FiO2、AG(K+)、pO2(A)、pO2(A)(T)

标本类型：可适用于动脉血、静脉血等

定标方式：采用测试卡内置定标液或独立定标液定标均可，无需额外复杂试剂配置，定标便捷稳定。

试剂耗材：血气生化测试卡，单人份设计，无其他耗材；所有耗材可常温储运

质量控制：提供具备中华人民共和国医疗器械注册证的质控品

运输存储：仪器运输温度 - 10℃~55℃，测试卡存储温度 2℃~30℃，支持孟定镇气候条件下常温储运，满足临床储运条件。

操作界面：≥8寸电容彩色触摸屏操作，中英文语言自由切换，内置操作教程

电池：可充电锂电池，连续待机24小时，连续检测次数≥60次

扫码器：有

热敏打印机：有

数据接口：串口、网络接口、有线、无线网络连接，可直接连接LIS、HIS系统

数据管理：≥50000条样本检测结果；≥5000条质控结果

使用环境要求：10-31℃

试剂盒种类：试剂盒种类丰富，可覆盖血气、电解质、生化等临床常规检测项目，投标方需提供所有试剂盒对应的中华人民共和国医疗器械注册证。

用血量：仪器最低用血量150 ul

配置清单

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 台 | 1 |
| 电源开关 | 个 | 1 |
| 电源 | 个 | 锂电池或19VDC（交流输入：100V ±10V—240V±24V,50/60Hz±1H) |
| 打印机 |  | 内置 |
| 说明书 | 份 | 1 |
| 保修卡 | 份 | 1 |
| 合格证 | 份 | 1 |

酶标仪

技术要求

检测模式：光吸收

光源：LED光源

光电检测器：硅光电二极管检测器

板型：96微孔板（包括条状微孔板）

测量模式：终端法、动力学和多波长测量

测量通道：≥6

测量范围：0-4 OD

测量分辨率：0.0001OD

波长范围：400-750nm

滤光片：滤光片轮可搭载≥8 个滤光片，标准配置滤光片包含 405、450nm 等临床常用检测波长，满足常规酶联免疫检测项目

准确度：（450/492nm）0.000-2.000 OD≤+/–(0.5%+0.010 OD)2.000-3.000OD≤+/–(1.0%+0.010 OD)

精密度/重复性：（450/492nm）0.000-2.000 OD≤+/–(0.5%+0.005 OD)2.000-3.000OD≤+/–(1.0%+0.005 OD)

线性：0.000-2.000 OD≤+/–1.0%2.000-3.000OD≤+/–1.5%

振荡模式：支持线性或圆周振荡，振荡模式≥3 种，满足样本充分混匀需求

计算机接口：支持 USB（1.1/2.0/3.0）等通用接口，可正常连接电脑传输数据

电源：外接电源：100-240VAC，50/60Hz

配置清单

仪器主机，1台

手册，1份

电源线，1根

内含仪器软件，1份

仪器与电脑的连接线，1根

洗板机

技术要求

电源要求：220V 50Hz

全自动立式洗板机、可清洗各种酶标板、微电脑触摸屏控制、操作简单

全程洗板时间最快≤30 秒，满足临床高效洗板需求。

采用立式清洗结构，具备防堵孔、清洗彻底、低交叉污染特性，交叉污染率符合临床检测要求。

微孔板清洗采用高速离心技术，自动脱干，无需人工拍板，液体残留量为零

清洗全过程在密闭环境中进行、保证实验室生物安全

清洗方式：清洗孔数支持 96 孔及常用分段孔位可选，无需补孔，操作便捷。

清洗时间：0-120秒可调

脱水时间：10—120秒可调

脱水转速：2000~3000 rpm

液体瓶容量：≥10000ml

内置酒精自动消杀功能

配置清单

| 项目 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 全自动洗板机 | 1 |
|  | 电源线 | 1 |
|  | 硅胶管 | 2 |
|  | 针头 | 20 |
| 文件 | 用户手册 | 1 |
|  | 产品合格证 | 1 |
|  | 保修卡 | 1 |
|  | 装箱单 | 1 |
| 附件 | 废液瓶 | 1 |
|  | 洗液瓶 | 1 |
|  | 水液瓶 | 1 |
|  | 备用瓶 | 1 |
|  | 75％酒精（150mL） | 5 |

生物安全柜

产品概况：

二级生物安全柜，气流模式满足二级生物安全防护标准。

符合中华人民共和国医药行业标准《YY 0569-2011》。

产品取得中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械生产许可证。

外箱体采用优质冷轧钢板，静电喷塑；操作区三侧采用不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用10mm大圆角处理，便于清理。

标配两块高效过滤器，过滤器效率：不低于ULPA@0.3μm99.995%，过滤膜材质采用合规医用滤材。

风机风速可自动调节。配备风速传感器，真实、实时监测风速。

LCD液晶屏显示可显示工作区温度、气流流速等，可调节各项参数设定，蓝屏数字指示各项参数示值，密码修改程序设置，防止误操作。

过滤器报警提示：实时条形码式显示过滤器剩余寿命，声光报警提示更换。

配备限高/限低报警装置，当移动玻璃门超过或低于规定值时，声光提醒。

独特的负压防泄漏设计，工作区四面负压包围，真正做到零泄漏，确保操作区的洁净度。

前窗一体化滑动移门，可任意定位，且完全关闭时方可开启杀菌。

前窗玻璃门采用6mm厚安全钢化玻璃。

联锁设计：当前窗开启时，杀菌灯熄灭，照明灯及风机自动启动，操作便捷。

紫外灯具有预约、定时功能。

设备含备用插座一个	。

倾斜设计，更符合人体工程学动力，使操作者更舒适。

      - 技术参数

洁净等级：HEPA：ISO4级（10级Class10）

下降风速：0.33m/s±0.025

吸入口风速：0.53m/s±0.025

噪声：≤67dB

振动半峰值：≤5μm

电源/最大功耗：AC，220V/50HZ/1.5kW

生物安全人员保护：全部撞击式采样器采样数CFU≤10，狭缝式采样器采样数CFU≤5

产品保护：所有采样皿采样数CFU≤5

交叉污染保护：所有培养皿采样数CFU≤2

工作区尺寸：1300*500*650mm（±20mm）

装置外形尺寸：1450*750*2200mm（±20mm）

光照度：≥900LX

适用人数：1—2人

配置清单

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 生物安全柜 | 台 | 1 |
| 机组 | 组 | 1 |
| 高效过滤器 | 台 | 2 |
| 玻璃门 | 扇 | 1 |
| 控制器 | 套 | 1 |
| 电源线 | 根 | 1 |
| 照明灯 | 只 | 2 |
| 杀菌灯 | 只 | 1 |
| 拉手 | 根 | 1 |
| 万向脚轮 | 组 | 1 |
| 说明书 | 份 | 1 |
| 合格证 | 张 | 1 |
| 保修卡 | 张 | 1 |

医用冷藏冰箱

有效容积：箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm*630mm*1840mm 内部尺寸≥525mm*500mm*1290mm；

温度控制：微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LCD液晶显示，实时显示箱内温度，方便观察；控温精度显示精度均为0.1℃；

整体结构：立式单开门，钢化玻璃门；环保无氟发泡，医用防腐钢板外壳 + 易清洁内胆；

制冷系统：采用板式蒸发器设计，丝管式冷凝器设计；

温度均匀性：保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃；

控温技术：搭配不少于2路传感器，包括显示传感器，控制传感器。

温度显示：感温探头模拟药品存储环境测温，测温准确，可选择检测温度或者仿生温度；

门体结构：门体双层钢化LOW-E玻璃，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；

安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；

数据存储：配备数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储5年以上，实现温度数据的可追溯性；

温度监控：产品配有测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调；标配6个搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条；

噪声低于45分贝；

柜内照明：内设LED照明灯；

固定移动：	配备万向 + 制动脚轮，移动、固定方便；

冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免人工处理冷凝水；

断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障；

宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用；

产品认证：中华人民共和国医疗器械注册证。

低速离心机

配有多款管架、适配器，可适配 15ml 尖底试管、50ml 尖底试管、7ml/5ml 真空采血管等临床常用试管，满足临床检测、化验分析需求，适用于临床检测、化验分析等所有项目

微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机

自动计算及设置离心力RCF值

采用特殊的减震器，具有自动平衡功能。

全钢制外壳，安全可靠

倒计时时间小于一分钟以秒显示

电子门锁运行时门盖不能打开，安全可靠

产品符合ISO9001 2015质量管理体系要求。

最高转速：5000r/min

最大相对离心力：4390*g

最大容量：≥800ml

转速精度：±30r/min

定时范围：1min～99min

整机噪声：<65dB(A)

电源：AC220V±22V 50/60Hz 10A

整机功率：350～450W

外形尺寸：450*550*380mm(L*W*H)（±20mm）

配置水平转子，可适配 15ml 临床常用试管（含适配适配器），转子最高转速≥4000rpm，满足临床离心需求。

生物显微镜

产品适用范围：供临床实验室利用显微放大原理观察微小细胞、组织等样本用

镜体：铝合金金属机身，保护外壳

照明系统：内置透射光照明系统，LED光源

调焦系统：载物台高度移动对焦（粗调焦行程：10—20mm），粗调焦限位，粗调焦旋钮扭力矩方式调节

物镜转盘：固定四孔物镜转盘

载物台：传动方式稳定可靠的固定载物台

观察筒：30度倾斜双目观察筒 瞳距调节范围：48—75mm

物镜：物镜：平场消色差物镜，防霉处理；配置 4×、10×、40×、100×Oil 四组物镜，NA 值满足临床显微观察成像要求。

目镜：10x（防霉处理）

适配宽电压稳定工作

超纯水系统

      - 项目涉及用水需求

用水量：≥200L/hr @25℃ 。

用水水质要求：电导率≤0.1μs/cm @25℃  离子去除率：≥99%；水质优于《GB6682-2008》国家实验室I级出水水质要求中纯水水质标准。

工艺要求：采用原水预处理 + 软化 + 反渗透 + 后级精处理的合规纯水制备工艺

恒压供水系统

控制方式：继电器或 PLC 智能集中控制，具备自动 / 手动切换、联锁保护、报警功能。

      - 设备参数

电源要求：220V 50Hz

额定功率：0.8~1.5kW

反渗透级数：采用单级反渗透工艺

产水量≥200L/h @25℃；产水电导率≤0.1us/cm，@25℃；系统脱盐率：≥99%

供水方式：恒压直供供水方式，控制方式：继电器或 PLC 智能集中控制，具备自动 / 手动切换、联锁保护、报警功能。

运行压力 0.7~1.2MPa，系统回收率≥55%，供水压力 0.2~0.4MPa，稳定恒压供水。

      - 系统工艺特点

该系统采用继电器逻辑集中控制；

具备自动和手动两种控制模式，具有操作系统的故障识别和电压安全及过载保护、自动保护和报警功能，局部出现问题，系统自动停机；

膜壳采用SUS304不锈钢外壳，采用低压膜元件具有运行压力低、脱盐率高、抗污染性强等优点，同时由于较低运行压力能够对高压泵的扬程和功率能够有效降低，最大限度降低能耗；

反渗透具有RO膜防垢保护功能，自动在线定时冲洗RO膜；

用单级反渗透工艺，恒压直供供水方式。

管路、主机采用卫生级纯水专用材质，满足纯水输送无污染要求。

控制方式：继电器或 PLC 智能集中控制，具备自动 / 手动切换、联锁保护、报警功能。仪表、按钮、阀门设置合理，便于操作，具有断水检测、满水自动停机、满水自动切断水源、工作状态监控等相应功能；

设备运产水水质实时在线显示直观了然；

系统结构布置紧凑，占地面积小，有效节约空间，结构设计简单、可靠、拆装简便；

执行机构的设计采用标准化、通用化、系统化零部件，便于拆装、更换、清洗零件；

采用优质传感器，具有抗干扰性强、数据采集准确、使用寿命长等优点；

采用经验证不污染水质的材料；

系统运行可靠，供水管路封闭，出水水质稳定；

控制和操作说明

操作方式：手动/自动操作，可以随意切换控制方式：继电器逻辑集中控制

保护措施：缺水保护、低压保护（并报警与记录）、高压保护（并报警与记录）、过载保护、短路保护、水质超标报警。

系统实时运行状态、参数设置、自动运行、手动运行、报警等。

配置清单

| 项目 | 名称 |  | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理部分 | 原水泵 |  | 流量：2000L/h扬 | 1台 |  |
|  | 活性炭 | 罐体 |  | 1只 |  |
|  |  | 滤料 | 活性炭 | 12kg |  |
|  |  | 控制阀 | 控制：时间型流量：1000L/h | 1只 |  |
|  | 软化 | 罐体 |  | 1只 |  |
|  |  | 滤料 |  | 20kg |  |
|  |  | 控制阀 | 控制：时间型流量：1000L/h | 1只 |  |
|  |  | 盐箱 |  | 1只 |  |
|  | 保安 | 过滤器 |  | 1只 |  |
|  |  | 滤芯 |  | 1支 | 5um |
|  | 连接管路 |  | DN15 | 一批 | UPVC |
| 反渗透部分 | 高压泵 |  | 流量：1000L/h扬程：63m | 1台 |  |
|  | 反渗透膜 |  |  | 2支 |  |
|  | 压力容器 |  |  | 2支 |  |
|  | 产水电导表 |  |  | 1只 |  |
|  | 产水流量计 |  |  | 1只 | 面板式 |
|  | 浓水流量计 |  |  | 1只 | 面板式 |
|  | 压力表 |  | 3.0Mpa | 2只 |  |
|  | 高压开关 |  | P30 | 1只 |  |
|  | 低压开关 |  | P6 | 1只 |  |
|  | 过滤器 |  |  | 1只 |  |
|  | 滤芯 |  |  | 1支 | 5um |
|  | 连接管路 |  |  | 一批 | PU材质 |
| 后处理 | 罐体 |  |  | 1只 |  |
|  | 精混树脂 |  |  | 20L |  |
|  | 超纯水电导表 |  |  | 1只 |  |
|  | 过滤器 |  |  | 1只 |  |
|  | 滤芯 |  |  | 1支 | 5um |
| 水箱 | 纯水箱 |  |  | 1只 | PE材质 |
|  | 液位 |  |  | 1支 |  |
| 输送 装置 | 输送泵 |  |  | 1台 |  |
|  | 恒压罐 |  |  | 1个 |  |
|  | 低压开关 |  |  | 1只 |  |
| 站房管路 |  |  |  | 批 | PE材质 |
| 控制 系统 | 电器元件 |  | ---- | 1批 |  |
|  | 中央控制柜 |  |  | 1个 |  |

全自动尿液分析系统

技术要求

检测项目：PH、亚硝酸盐、蛋白质、比重、维生素C、隐血、葡萄糖、胆红素、尿胆素原、酮体、白细胞，另加颜色和浊度，共11+2项。

检测原理：用球面积分仪测量反射率。

检测波长：配备多波长检测光源，覆盖尿液干化学检测所需全部核心波长。

检测速度：≥500 个 / 小时。

进样方式：具有试纸条自动感应进样，废试纸条自动收集功能。

屏幕显示：采用大尺寸触摸显示屏；中文界面显示全部测量数据、测量时间、数值及打印输出。

储存功能：可储存至少2000个标本数据，供随时翻阅。

反应时间：单条反应时间≤70 秒，纸条连续进样间隔时间≤10 秒。

无故障时间：平均无故障率≥4000 小时。

故障诊断：仪器可进行自检和自动校正，不需额外校正。

打印方式：可选择内置或外置打印机，可分组测试和分组打印。

数据接口：配备标准数据传输接口，支持连接医院 LIS 系统。

检测方法：单步和连续进样。

报告方式：可选择报告半定量浓度或符号格式，可选择SI单位、传统单位，并可提示异常值。

使用环境：环境温度5～30℃；相对湿度≤80%。

配置清单

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尿液分析仪 | 1 | 台 |  |
| 试纸托盘 | 1 | 个 | 尿液分析仪的配件 |
| 移动槽 | 2 | 个 | 尿液分析仪的配件 |
| 拨杆 | 2 | 个 | 尿液分析仪的配件 |
| 废纸盒 | 1 | 个 | 废纸条收集 |
| 打印纸 | 1 | 卷 | 热敏打印纸，57mm |
| 电源线 | 1 | 条 |  |
| 使用说明书 | 1 | 份 |  |
| 保险管 | 1 | 个 | 备用（2A） |
| 装箱单 | 1 | 份 |  |
| 试剂条 | 1 | 筒 | 50人份/筒 |

二氧化碳培养箱

技术要求

类型：气套式触摸屏

外形尺寸≧（L*D*H）：500mm*530mm*820mm（±20mm）

工作室尺寸≧（L*D*H）：340mm*340mm*450mm（±20mm）

公称容积：≥50L

额定功率：250～400W

控温方式：PT100或同等精度传感器

控温范围：Rt+5--60℃

温度波动：±0.3（@37）℃

温度均匀性：±0.5（@37）℃

CO2控制方式：采用 IR 红外线传感器，可提供校准证书，检测精准稳定。

浓度控制范围：0--20（vol%）

浓度控制误差：±1.0％（@5.0％±0.5％）

浓度均匀性：±0.2（vol%）

相对湿度：≥90%（RH%），该参数可不显示

环境温度：5—30℃，建议25±2℃

过滤器种类：HEPA高效过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.97%

隔板：标配≥2 块，可增加3块

电源电压：AC220/110V

数据存储：USB接口

数据曲线界面

界面显示：≥7.0寸触摸屏

灭菌方式：具备 UV 灭菌或其他合规灭菌功能，保证箱内洁净度。

电热恒温培养箱

外形尺寸：≤550*650*600mm（±20mm）；

工作区尺寸：400*350*400mm（±20mm）

舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架，防滑脱隔板设计，方便装载。箱体外部为碳钢喷塑

保温层采用高效环保保温材质，保温性能好，减少受外界环境温度的影响。

配备带透视窗的门体，采用硅胶密封条贴合密封设计，便于观察设备内部情况。

箱体侧面标配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。

具有限温报警系统功能，超过限制温度即自动中断，防止温度过高对仪器产生损害。

采用PID微电脑控温技术，多点校温，温度更精准。

温度选择范围：RT+5-85℃。

设备容积；≥54L。

温度显示精度：0.1℃。

温度均匀性：±2℃。

温度波动度：±1℃。

≥3.5寸显示屏

具有定时功能，声光报警提示，0-99.9H；具备开门报警，超温报警功能

配紫外线杀菌，脚轮

中华人民共和国二类医疗器械注册证

立式高压灭菌锅

额定工作压力0.23MPa，设计压力0.28MPa，安全阀整定压力 0.28MPa。压力表量程：0-0.4MPa，精度等级1.6级。

额定工作温度134℃，设计温度150℃

使用温度105～136℃，灭菌时间0-999min

保温温度45-60℃，保温时间0-99min

具有快排和慢排两种排气方式

容积：≥80L

提桶数：≥2个

灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，机器内置水箱，汽水内循环。

门体结构具备安全联锁及门检测装置，有压力时门无法打开、门未关紧无法启动。

具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源。

水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。

过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。

采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数0-9次。

蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。

门罩采用隔热防护材质，隔热效果良好、操作安全。

配备标准通用测试接口，满足温度 / 压力检测需求。

LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。温度显示精度0.1℃。

自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

微电脑控制，具备器械、包装器械、橡胶、敷料等常用灭菌程序，且至少 1 项自定义程序。

设备注水、升温、灭菌、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

灭菌腔体温度均匀性：≤2℃。

脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。

全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

慢排装置采用耐腐蚀材质部件，排气稳定、耐腐蚀。

具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

防水型门检测开关。

符合《立式蒸汽灭菌器》YY/T 1007-2018标准

超低温冰箱

温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

有效容积＞90L

微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；

具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

宽电压带，适合187～242V电压下使用；

采用环保型制冷剂及无氟发泡保温材质，符合国家环保要求；

采用高效蒸发器设计，制冷速度快，可快速达到设定温度。箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用防腐、防锈、易清洁的医用合规材质，防腐可靠，易于清洁；

箱体背板采用防锈、耐用的合规板材；

立式结构，门体嵌入式可拆卸密封条设计，安装更换方便；

立式结构，整机高度适配实验室常规摆放空间；

门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，实现多人管理，更安全；

配备≥3 个抽屉，可分类存储，抽屉带标识贴槽。

测试孔设计，方便用户测试使用；

脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

优化系统与结构低噪音设计，运行噪声＜40dB；

可选配USB接口或RS485；

产品具有中华人民共和国医疗器械注册证。

白带五联检

技术要求

全自动检测：自动处理样本（自动加稀释液、自动洗脱）、自动加样。功能学检查自动温育计时、自动检测、自动判读结果。形态学检查自动染色、自动镜检，减少手工操作和人为误差；

有专用样本管，同一管样本即可完成功能学和形态学检查；具备样本浊度检测功能，自动稀释高浓度样本；

形态学检测采用显微镜检测法，检测速度>80样本/小时，样本可以随到随检（不必要等上一批次检测结束后，才能添加新样本），可实现大规模样本的连续批量检测；

吸液量准确，非接触式加样，所有耗材均为一次性（包括显微镜检玻片及干化学耗材），避免加样的交叉污染；检测完成后废试剂板和玻片自动进入收集盒，避免人工收集感染风险；

形态学检测准确率≥90%，干化学检测准确率≥90%；

功能学检查可同时完成至少6个项目的检测，须包括pH值，支持扩展同原理其他检测卡；形态学检测能自动识别上皮细胞、白细胞、杆菌、滴虫、霉菌等有形成分；

具备样本清洁度判定，判定标准须依据《全国临床检验操作规程》中清洁度判定表，并可增加其他形态学指标联合进行清洁度的判定；

进样区可以一次性放置≥60个待测样本，且带有自动读取条码功能。

功能学检测卡能实时消除标本本身颜色对检测结果的影响，提高检验结果判读的准确性；

温度反应准确性高，在完全密闭的条件下完成反应，避免开放性温度环境对化学反应造成的影响；颜色判读在密闭的暗室中完成，避免自然光对判读结果的影响和干扰；

支持形态学、干化学检测，可兼容组合检测模式，支持染色检测；

多层动态聚焦扫描，高倍视野拍摄>10个视野，用户可自定义视野个数，高倍镜下可拍摄滴虫动态视频；

可根据样本中细胞类别，集中汇总查看，针对想复核的细胞可双击回到原始图片进行复核。可自定义复检规则；

具有中华人民共和国医疗器械注册证；能提供原厂配套的功能学和形态学检测质控品，并且质控品取得中华人民共和国医疗器械注册证；

支持 USB / 双向通讯，可对接 LIS/HIS 系统；配备适配电脑、打印机；

配置清单

配置含主机、电脑、打印机、必备配件；原厂合规试剂盒、质控品、耗材（具备注册证）

振荡器

产品用途

实验室微量样本处理设计的小型振荡设备，主要用于对微量试管、离心管、微孔板等容器内的样本进行快速、均匀的混合、振荡或孵育。

      - 详细参数

电源适配器：电源电压：输入 100—240V～50Hz/60Hz

运行方式：圆周

周转直径：2～5mm

额定速度：200-1500rpm

运行模式：连续、定时

时间设置范围：0-99h59min

工作面尺寸：工作面可适配酶标板、微量试管、离心管等实验室常用容器

输入功率：30～50W

允许相对湿度：80%

外壳防护等级：≥IP20

允许环境温度：5-50

配置清单

主机1台

电源线1根

说明书1份

保修单1份

合格证1张

荧光免疫定量分析仪

技术要求

产品用途：可检测样本类型：可对血清、血浆、 全血、尿液各种人体样本进行检测，如降钙素原、超敏C反应蛋白、心肌肌钙蛋白、肌红蛋白等多种分析物的浓度，辅助诊断。

电源适配器： 电源电压：输入100—240V～ ，50Hz/60Hz；

数据接口：配备 USB、RS232 等通用数据接口，可与上位机正常传输数据；

可存储≥50000条检测记录

使用环境：环境温度0℃~40℃；相对湿度10%～80%

配置清单

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 台 |
| 电源适配器 | 1 | 个 |
| USB数据线 | 1 | 条 |
| 产品说明书/合格证/保修卡 | 1 | 份 |

移液枪

技术要求

量程调节操作便捷，可精准设定分液量。

采用人体工学设计，握持舒适，可减少长期操作手部疲劳。

数字视窗，设定量程一目了然。

量程范围：量程覆盖临床实验室常用范围，提供多规格分档可选（覆盖 0.1μL~10000μL 常用区间）

使用工具，能方便快捷地进行校准和维修。

快捷轻便的管嘴推出器。

配备防污染滤芯，可有效防止移液器内部污染与损坏，滤芯可替换。

可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且可以高温高压灭菌。

配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 移液器 | 1支 |
| 使用说明书 | 1份 |
| 吸头样品 | 1包 |
| 合格证（出厂报告） | 1份 |

设备技术要求-麻醉科-8项

吊塔机械麻醉塔

材料：承重部件采用高强度医用合规金属材料。（提供第三方检测报告或其他证明材料）

吊塔产品符合电磁兼容的要求。（提供第三方检测报告或其他证明材料）

可根据手术室需求拓展设备放置位及接口数量，满足仪器摆放与接口使用需求载重：净载重量≥250KG

活动范围：单臂旋转半径≥800mm，基座长度800～900mm，悬臂及基座的旋转角度330°

仪器托盘：配备≥2 个置物平台、≥1 个抽屉，数量位置可灵活安装；仪器托盘尺寸满足常规医用设备摆放，单托盘净载重≥70Kg，含标准设备连接边条

电源插座：

配备国标电源插座≥8 个，接地端子≥1 个，电源线符合国家医用供电标准，可按需加装等电位接地端子

选用中国标准插座

电源线采用符合国家规定专用的电源接地线、相线、中线三线供给

电源插座容量为单相220V/10A或220V/15A

可根据要求安装另外的等电位接地端子

气体终端

标准气体插座≥4 个（可自由选择氧气、空气、负压吸引、废气排放、二氧化碳）

气体插座均以国际标准色标予以区别，使用寿命超过20000次，可带气体维修，并有防止不同气体误插的装置或结构

其他接口：网络接口至少1个，电话接口至少1个

附件：输液架至少1个，网篮至少1个

吊塔外壳防火性能符合国标医用设备防火要求，提供相关检测报告

吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。（提供第三方检测报告或其他证明材料）

负压吸引、医用气体管道、气密性、外壳防腐、涂膜附着力等性能符合《YY 11197-2019 医用供气装置》及国家医用吊塔相关标准，可提供第三方检测报告。

吊塔机械外科塔

材料：承重部件采用高强度医用合规金属材料，提供第三方检测报告或其他证明材料。

吊塔产品符合电磁兼容的要求。（提供第三方检测报告或其他证明材料）

可按需拓展设备位及接口数量，满足手术室扩容需求。

载重：净载重量≥250KG

活动范围：单臂旋转半径≥800mm，基座长度≥800～900mm，悬臂及基座的旋转角度330°

托盘≥2、抽屉≥1，单托盘载重≥70Kg；

国标插座≥8、接地≥1；

气体终端≥4，防误插、寿命≥20000 次；

配备网络、电话弱电接口；

含输液架、网篮等常用附件

其他接口：网络接口至少1个，电话接口至少1个

附件：输液架至少1个，网篮至少1个

吊塔外壳的防火性能符合国标医用设备要求。（提供第三方检测报告或其他证明材料）

负压、气体管道、气密性、防腐、涂膜性能符合 YY 11197-2019 及国家医用吊塔标准，提供第三方报告。

无影灯

技术要求

灯头符合层流手术室要求，灯头后盖采用金属材质，能确保散热性，表面应光滑无缝隙

悬挂系统采用高强度医用金属材质，灯臂关节灵活、定位稳定、无漂移。

LED灯泡采用双色光源设计，色温连续或多档可调，调节范围 3000K～6700K

灯头控制器采用液晶屏幕显示，触摸控制，可调节照度、色温、腔镜模式等。

手术灯照明模式、腔镜照明模式可一键切换

双灯头配置，灯头外径满足手术室照明需求，LED 灯珠数量满足照度及均匀度要求

中心照度 40000Lx~160000Lx 连续 / 多档可调，光斑直径可调节，满足不同手术视野需求

光柱深度：≥1200mm（提供第三方检测报告或其他证明材料）

显色指数：≥95

辐照度、无影效果、旋转平衡、无菌手柄拆装符合《YY 11147-2018 手术无影灯》国标要求；提供第三方检测报告。

母灯无影效果：

单遮板无影率≥60%，双遮板无影率≥55%，

单遮板深腔无影率≥60%，双遮板深腔无影率≥50%，（提供第三方检测报告或其他证明材料）

无影灯启动：水平臂绕固定座旋转≤18 N.m；平衡臂绕水平臂旋转≤12N.m；吊臂绕平衡臂旋转≤6N.m；连接臂绕吊臂旋转≤8N.m；灯体绕连接臂旋转≤4N.m；平衡臂上移≤10N.m；平衡臂下移≤28N.m；（提供第三方检测报告或其他证明材料）

无菌手柄安装与拆卸：无菌手柄的最大安装力和拆卸力不超过10N.非有意拆卸力应超过100N。（提供第三方检测报告或其他证明材料）

配置清单

| 配件名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主臂。副臂组件 | 套 | 1 |
| 弹簧臂组件 | 件 | 2 |
| 固定座组件 | 件 | 1 |
| M12双头螺栓 | 件 | 4 |
| 灯座总成 | 件 | 1 |
| 灯头部件 | 件 | 2 |
| 开关电源 | 个 | 1 |
| 标准件袋 | 套 | 1 |
| 装饰罩 | 件 | 1 |
| 外手柄 | 只 | 2 |

麻醉机（高端）【关键设备】

      - 技术规格

工作条件

操作环境，温度：10°至40°C，湿度：15%至95%，大气压：500至800 mmHg

电源：220V(±10%),50Hz(±2%)

后备电池使用时间：90分钟

机架：带推车、抽屉，轮子带脚刹

工作台双层灯光亮度可调

标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。

气源

氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警

具有空气气源及接口

快速充氧范围25—75L/min

流量计

电子流量计，氧气、空气，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15 l/min

具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min，保证在停电时能正常工作

挥发罐：满足临床使用需求挥发罐的位置，标配一个七氟醚挥发罐，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐。

呼吸回路

模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装

所有模块可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染

内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰

内置冷凝功能，采用物理方式解决回路积水问题

后续可选配附加吸氧功能，无需开机即可给病人吸氧

智能回路系统，能识别和显示：正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态

呼吸机

气动电控呼吸机，支持中英文界面，外置彩色触摸屏

应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气

原机屏幕≥15英寸彩色外置可触摸显示屏幕，具备双分屏显示功能。当触屏失灵，手动可调。

用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全地使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检

自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况

提供辅助/控制/支持通气模式，标配：VCV、PCV、手动通气、电子PEEP

压力控制容量保证（PCV-VG）、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro

潮气量范围：5—1500ml

呼吸频率：4—100次/分钟

吸呼比：2:1到1:8

最大吸气流速：≥120 l/min

压力范围（压力模式）：5到60 cmH2O

压力限制范围：12到100 cmH2O

具备窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%—60%峰值流速；压力范围：0，2-40cmH2O；窒息发生后10—30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式

PEEP范围：关，4到30 cmH2O

具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；

智能化呼吸机，具有防止错误设置功能，保证麻醉安全

三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式

30分钟迷你趋势，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示

被动排污系统，后续可选配主动排污

数字和波形监测

监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。

后续可选配回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；气体流速。

后续可选配气体监测模块，可热插拔，无需关机重启，开机状态下即可更换。五种麻醉气体、CO2、MAC值等监测参数，在麻醉机原屏幕显示。

后续可选配实时监测吸入、呼出CO2浓度；吸入、呼出O2浓度；吸入N2O浓度，并描记CO2或N2O波形

后续可选配旁路式5种麻药吸入、呼出浓度监测；麻药自动识别功能；混合不同浓度笑气麻药MAC值检测；未知气体浓度检测

O2测量方式：顺磁氧测量技术；测量范围：0—100%；测量精度：1vol%+2%读数

CO2测量方式：红外测量技术；测量范围：0—15%；测量精度：0.2vol%+2%读数

N2O测量方式：红外测量技术；测量范围：0—100%；测量精度：2vol%+2%读数

潮气量监测范围：5到1500ml

报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

传感器

可耐受134℃高温高压消毒

高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml

吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：100 ml/min-15 l/min；保证SIMV、PSV功能的实施

呼吸机

      - 基本配置

显示屏：彩色液晶多点触控显示屏：屏幕尺寸≥15英寸，可从水平和垂直全方位调整屏幕角度，满足临床观察所需

时间轴：支持时间轴数据管理，可分区域查看历史趋势、病人现状及临床相关数据，满足临床观察需求

全中文操作菜单，可同屏可显示四道波形和呼吸向量环

后备电池：内置可充电电池，续航≥60 分钟

采用电化学或顺磁氧传感器监测氧气浓度，监测准确，维护便捷

内置报警帮助菜单，可提示医护人员报警原因，并给出消除报警指导方案

      - 通气模式

辅助控制通气模式（A/C）

辅助控制通气模式（压力控制）（A/C PC）

辅助控制通气模式（容量控制）（A/C VC）

同步间歇指令通气（SIMV）

同步间歇指令通气（容量控制）（SIMV VC）

同步间歇指令通气（压力控制）（SIMV PC）

持续气道正压通气/压力支持（CPAP/PS）

自主呼吸试验（SBT）

双水平气道正压通气（Bi-level）

无创通气（NIV）

      - 参数设置

潮气量：20-2000 ml

呼吸频率1—120次/分钟

吸呼比1:9-4:1

PEEP:0-50 cmH2O

PIP:1-98 cmH2O

吸气平台：0—75%吸气时间

流量触发：1.0—9.0L/min

压力触发：-10～-0.25cmH2O

      - 功能特性

导管补偿：导管补偿可用来抵消由气管内导管产生的全部或部分额外阻力

支持吸痰前后手动 / 自动增氧功能，保障临床吸痰安全

主呼吸试验（SBT）：用于评估病人在特定持续时间内的自主呼吸能力，辅助医生判断患者脱机的可能，一旦脱机失败，该模式可自动调整到病人脱机前的通气模式

流量传感器，可徒手拆卸，高温高压消毒以保证重复使用，防止交叉感染。

屏幕快照功能：具备屏幕快照功能，可保存波形、报警、测量及设置参数数据

      - 监测及报警

所有参数趋势监测可存储时间≥72小时

通气监测：潮气量、分钟通气量、呼吸频率、自主呼吸通气量和频率

压力监测：气道压力、PEEP：PEEPi,PEEPe

呼吸力学监测：顺应性、阻力、浅快呼吸指数RSB、吸气负压NIF、气道闭合压P0.1

肺活量测量

配置清单

| 主机，高压空气过滤器一个，呼气阀和成人流量传感器2个 | 1 |
| --- | --- |
| 成人儿童操作系统 | 1 |
| 中文用户界面和说明书 | 1 |
| 安装套件 | 1 |
| 氧气高压管 | 1 |
| 空气高压管 | 1 |
| 呼出流量传感器 | 满足临床使用数量 |
| 吸气阀过滤器 | 满足临床使用数量 |
| 病人呼吸回路支臂 | 1 |

除颤监护仪

技术要求

具备手动除颤、自动体外除颤（AED）、心电监护功能；

标配6导联心电监护；

成人最大除颤能量360J；

采用双相波除颤技术，具备高效除颤、低损伤特性；

手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分12档以上，按键选择操作快速直观简洁；

除颤充电迅速，充电至360J≤9s；

标配可充电锂电池，可显示电池电量，可支持360J除颤可达50次以上；

心率监测范围：30–270次/分钟，心率测量精度≤±1%，漂移容差≤±1%，增益稳定性≤±1%；

共模抑制比：≥85dB；

成人、小儿一体化电极板，标配除颤起搏监护多功能电极片；

支持中文操作界面、AED中文语音提示；

LCD液晶显示屏≥5.5英寸，可双通道显示心电图波形；

内置打印机；具有在线、自动、记忆打印功能；

标配心电图浏览分析软件，可在电脑上回顾分析心电图、操作记录、自检记录等数据；

支持设备自动自检功能（含电池检测），可显示并打印自检结果；

抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击；

配置清单

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | 台 |
| 锂蓄电池 | 1 | 块 |
| 电源线 | 1 | 根 |
| 连接导线（2极） | 1 | 副 |
| 一次性粘贴电极（不带导线） | 1 | 副 |
| 四极心电图病人导线 | 1 | 副 |
| 一次性心电电极片 | 1 | 包 |
| 手指SPO2传感器 | 1 | 个 |
| 手指SPO2传感器导线 | 1 | 根 |
| 存储卡（不小于2G） | 1 | 个 |
| 导电膏 | 1 | 支 |
| 打印纸 | 1 | 卷 |
| 仪器使用说明书 | 1 | 本 |
| 出厂检验报告 | 1 | 份 |

麻醉监护仪

      - 主机功能

模块化、插件式监护仪

≥15英寸医用彩色触摸宽屏，显示器分辨率不低于1280*800像素

一键操作模式：触屏及旋钮

标准配置网络接口，可连接中央站

具有多种预配置科室情景模式，支持用户自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置

可扩展模块插槽，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作

屏幕显示波形通道数12，数字区≥4

中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节

具有大字体界面和标准波形界面两种显示方式，可便捷切换，便于远距离观察

具有教学演示模式

支持新生儿生命体征综合监测界面，直观反映生命体征变化

具有高清分屏显示功能

支持长时间趋势及图表回顾（≥168 小时），支持全息回顾功能（≥72 小时）

具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，存储数量满足临床使用需求

报警功能：

四级文字和三级声、光报警递进式报警系统，多种报警界限设置

具有报警自动触发记录打印功能

具备分级声光报警功能，致命性心律失常报警可优先提示，保障医疗安全

标配电池槽，可配置内置式高性能锂电池，续航时间>4小时

      - 监测功能

基本参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创

选配参数：EtCO2、麻醉气体、熵指数、镇痛SPI肌松NMT

心电监测ECG

可选择3/5/10导联心电监测，支持级联导联监测，支持采集12导联心电波形

同步多导联心律失常分析≥4通道

起搏器监测功能：单腔或双腔

支持ST段分析及168小时趋势回顾

ST段测量和分析可用于成人、儿童及新生儿，提供产品注册证

测量ST段所需的ISO等电位点、J点及J后点均可调节

心率测量范围：20-300bpm

扫描速度：12.5或25或50 mm/s

血氧饱和度监测SPO2

采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注。

测量和显示范围：1%～100%；精度：±2%～3%。

脉率：30～250次/分；精度：±2次/分。

支持PI灌注指数

传感器：软指套，可直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒。

测量响应时间可选，支持快速模式响应

无创血压监测NIBP

测量模式：手动、自动、序列测量模式、STAT

收缩压测量范围：成人/小儿：30-290mmHg

新生儿测量范围：30-140mmHg

平均压测量范围：成人/小儿：20-260mmHg

新生儿测量范围：20-125mmHg

舒张压测量范围：成人/小儿：10-220mmHg

新生儿测量范围：10-110mmHg

主界面同屏显示6条测量记录

呼吸监测RESP

测量方法：胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别

阻抗法监测导联：呼吸I、Ⅱ、RL-LL导联识别，识别胸式呼吸和腹式呼吸

测量范围：成人/儿童4—120次/分，新生儿4—180次/分

测量精度：±5%or±5次/分

体温监测TEMP

支持两道体温监测

测量范围：10℃-45℃

测量精度：±0.1℃

有创压力监测IBP

测量范围：-40 to 320 mmHg

测量精度：±5%or±2 mmHg

双有创压力与双体温可同时监测

最大支持三通道有创压力监测

支持SPV/PPV监测

自动优化最佳标度

支持组合最大三道有创压波形

旁流呼气末二氧化碳EtCO2

采用红外线测量技术，即插即用模块，自动校准

采用水气分离技术，隔离水蒸气、细菌和灰尘，测量精准，延长仪器使用寿命

麻醉气体监测AG：

          - 氧气测量采用顺磁氧或电化学测量技术，监测准确

          - 二氧化碳/吸入性麻醉气体/氧化亚氮测量技术：红外光技术。

          - 水－气分离技术，隔离水蒸气、细菌和灰尘，精准测量的同时延长设备使用寿命。

          - 可提供 MAC 值监测，满足临床麻醉深度评估需求

          - 呼吸回路中混合3种不同成分的吸入性麻醉气体时，设备即刻报警。

测量精度：O2测量范围：0～100%，测量时间：<360 ms，精度：±2%；CO2测量范围：0～15%，测量时间：<360 ms，精度：±0.2%；N2O测量范围：0～100%，测量时间：<360 ms，精度：±2%；氨氟烷、异氟烷、氟烷测量范围：0～6%，测量时间：<520 ms，精度：±5%；七氟烷测量范围：0～8%，测量时间：<520 ms，精度：±5%；地氟烷测量范围：0～20%，测量时间：<520 ms，精度：±5%。

      - 网络功能

支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统。

标配网口，支持与中央监护系统的数据传输。

内置无线网卡功能，可通过无线局域网络与中央监护系统等设备进行数据传递和通讯：

采用IEEE802.11 a/b/g/n协议，数据传输速率更高

具备WPA-Enterprise、WPA2-Enterprise企业级加密认证，提升无线网络安全

支持同网络内设备隔床跨视，且支持远程报警查看

支持将数据传输到第三方系统

配置清单

| 主机 | 1 |
| --- | --- |
| 心电导联线 | 1 |
| 无创血压套件 | 1 |
| 血氧套件 | 1 |
| 体温套件 | 1 |
| 有创血压套件 | 1 |
| 麻醉气体模块（包括呼末二氧化碳、Mac值检测） | 1 |

手术床（带透视）

技术要求

采用电动或液压精准控制技术，运行平稳、调节精准

手术床边轨具有附件防脱落装置，避免附件意外坠落砸伤医护人员

线控控制器与床体辅助控制面板，双重操控系统，提高手术台的应急操作能力，具有逻辑自锁功能，防止术中误操作

配置记忆海绵床垫，减少患者术中褥疮风险

具有平移功能，适用于骨科手术需要

手术台长度：≥2040mm

手术台台面宽度：≥520mm

电源电压：220V 50Hz

手术台固定方式：电动刹车定位

前倾/后倾： ≥22°/18°

左/右倾： ≥18°/18°

头板： 上折≥45°，下折≥90°

背板： 上折≥75°，下折≥25°

脚板： 下折≥90°，水平外展≥90°

手术台高度范围： 740—1140mm

平移行程：≥300mm

内置电池，电池容量可满足30次以上完整操作循环

配置清单

| 床体 | 1套 |
| --- | --- |
| 麻醉屏架 | 1件 |
| 床旁遥控器 | 1个 |
| 有线遥控器 | 1个 |
| 托手架 | 1副 |
| 托腿架 | 1副 |
| 支身架 | 1副 |
| 床垫 | 1套 |
| 缚身带 | 1副 |
| 缚手带 | 1副 |
| 随机附件 | 1套 |

设备技术要求-急诊科-3项

洗胃机

产品外观及性能要求：

全塑外壳；采用无油膜式泵，具有压力可调控制系统；

机器无堵塞卡死现象，具有进出胃液量平衡功能；

中文液晶显示洗胃压力和洗胃次数；

洗胃次数可以任意设置，进出胃压力可以任意调节。

适合医疗单位抢救服毒、食物中毒患者手术前洗胃。

具备一键洗胃与一键强吸模式。

具有定期自动开机保养功能。

独立接口，药污分离，避免交叉感染。

      - 技术要求

电源：AC  220V±10% 50Hz±2%

泵结构：无油膜式泵

进出胃液量：冲液量（进胃）≤350ml/次，

吸液量（出胃）≤450ml/次

洗胃压力：0-50KPa

洗胃频次：≤20S

输入功率：80VA

噪声：≤55dB

强吸液瓶：2000ml

配置清单

胃管1根

硅胶管3根

过渡接头1个

进液沉头1个

排水沉头1个

熔丝管2个

污物药液桶2只

强吸液瓶1只

车架1台

排痰机

技术要求

供电电源：220VAC，50Hz

振动频率：10—50Hz，控制精度±1Hz，连续可调

振动时间：1—60分钟，连续可调

输出路数：单路输出

振动幅度：动力头采用偏心块结构，径向振幅≤5mm，可产生满足临床需求的叩击力

叩击换向器：配备叩击换向器，换向角度满足临床胸背部叩击治疗需求

动力管：动力管为柔性降噪材质，长度满足临床操作使用，运行噪声低、使用寿命长

人机交互界面：高亮电子数码管显示，简易按键式操作

伺服系统：采用安全电压和伺服系统电路设计，使得设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致

配备 4 种规格叩击头，包含增强型、标准型、柔和型、特定部位型（适配肋、肩等部位），满足不同治疗人群及部位需求

配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1 |
| 电源线 | 1 |
| 使用说明书 | 1 |
| 合格证/保修卡 | 1 |
| 保险管 | 6 |
| 内六角扳手 | 1 |
| 简易操作说明书 | 1 |
| 1号叩击头 | 1 |
| 2号叩击头 | 1 |
| 3号叩击头 | 1 |
| 4号叩击头 | 1 |
| 1号叩击头布套 | 10 |
| 2号叩击头布套 | 10 |
| 3号叩击头布套 | 10 |
| 4号叩击头布套 | 10 |
| 支撑盘 | 1 |
| 支撑杆 | 1 |
| 支架（带脚轮） | 1 |
| 挂篮 | 1 |
| 叩击换向器 | 1 |

碳13

技术要求

红外光源，温度高，效率高，寿命长，低衰减。

红外传感器，采用高灵敏度红外光敏探测元件，检测精准、性能稳定

进样系统：进样系统密封性可靠，配备适配呼气采样装置，保证呼出气样品密闭无泄漏，满足临床检测要求

10通道设备，提高检测效率。

分析速度≤2.5分钟/对样品；

开机预热时间≤20分钟，减少操作者等待时间。

一键式软件操作，软件界面全中文，易于查询病人信息，以及储存病人信息。

具备自动校正功能，校正高效快捷，软件可设置校正日期提示，保证检测精准度。

检测所需耗材适宜儿童孕妇，崩解速度快，避免因个人胃动力不足崩解不了而产生的假阴性。

完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的检测判断；

检测样品浓度范围1%--6%;

精密度：δsd不超过0.3‰,C.V.不超过±2%;

稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±2%;

孔间差：△δ不超过0.4%;

准确度：测定DOB在10的气体，偏差不超过±13%;

CO2线性：CO2浓度在1%～6%范围内，相关系数R≥0.95;

双独立操作系统，可单机操作。

打印模板可自由定制修改。

数据储存时间长，可以实时统计历史数据和过往阳性数据以及重复率。

配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 碳13呼气分析仪 | 1台 |
| 上机位软件 | 1套 |
| 电源线 | 1根 |
| 串口线 | 1根 |
| 用户手册 | 1本 |
| 合格证 | 1张 |
| 保修卡 | 1张 |
| 保险管 | 4个 |

设备技术要求-妇儿科（门诊）-8项

利普刀

满足临床科室要求，主要适用于妇科宫颈LEEP手术过程中的病变组织的切割与凝固。

投标产品提供中华人民共和国国家药品监督管理局（NMPA）认证。

安全标准：CF型，带除颤保护，I类输出，符合国标GB9706.1-2007和专标9706.4-2009安全标准。

输出功率：整机输出功率为0～100 W；

输出频率：≥400KHz。

具有6种以上工作模式，其中单极电切模式≥3种，单极电凝模式≥2种，双极电凝模式≥1种。

具有开机自检和双回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功能输出）功能，并能声光报警提示。

自动监测极板与病人皮肤的接触质量并以排灯形式显示，若接触质量高于设定值，会有声光报警并切断高频手术设备输出，确保安全。对接触不同人体组织，可以进行接触质量监督系统（REM）阻抗“初始”，“设定”功能，可以更大程度地降低负极板烫伤风险。

单极切性能：1～100W（负载≥500Ω），要求功率连续可调；单极凝性能：1～100W（负载≥500Ω），要求功率连续可调，最大输出电压≥4800V；双极性能：1～60W（负载≥100Ω），要求功率连续可调。

喷凝工作模式调制频率12-24KHz可调，喷凝峰值系数≥6.0。

内设开机自动检测系统和自动报警提示功能：自动检测错误代码和自动报警错误提示。

双脚踏接口：手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能的手术来说提供了便捷。

脚踏开关防水等级≥ IPX8。

提供不少于12种类型的重复使用手术电极。

具备手术烟雾吸收净化功能。

吸烟器最大输出功率≥200W，吸烟器额定风量：≥500L/min。

吸烟器噪音水平低功率工作时≤45db，最高功率工作时≤65db。

采用HEPA过滤可有效滤除大于99.99%的0.3微米的颗粒物。

具有工作状态实时监测显示；带续抽延时功能，流量输出1％～100％可调，延迟时间0～99秒可调，具有增强吸烟模式。

配备专用手术台车及LEEP手术绝缘窥器。

电子阴道镜

      - 技术参数

摄像系统有效图像像素≥200万

光学1～40倍放大

聚焦距离：（80～400）mm

紫外线主峰波长范围：300nm～400nm，符合临床荧光诊断要求

紫外线辐照强度：（0.5～15）mw/cm2

      - 功能要求

1080P高清数字图像，临床检查更清晰、更真实，为分辨细小病灶提供有力帮助。

原装一体高清成像模块，全光学放大。

具有镜头按键控制及手柄遥控控制功能。

动态自动聚焦系统，自动白平衡，亮度自动调整及电子防振动措施。

1-8级自由调节且数码显示光强度。

具备病灶标记、定位功能）。

提供影像信息数字接口，可与PACS联网，组建阴道镜网络。

具备荧光诊断或高清光学诊断功能，配备紫外光系统装置。

多种图像采集方式，支持视频二次静态采集。

具有醋酸反应及计时录像功能。

可对活检部位做标识。

具备阴道镜智能评估、量化检查流程、报告自定义功能，支持临床常用评估体系。

具有白光、绿色滤光等临床常用多种工作模式。

具有病例统计、查询、调阅、备份等管理功能。

软件具备刻录功能，可将资料刻录到光盘。

全金属直立防抖支架，升降与调节观察定位功能。

      - 配置要求

品牌机≥酷睿i3、内存≥4G DDR4、固态硬盘

显示器≥23液晶显示器

专业高清采集卡

A4彩色喷墨打印机

LED高清阴道镜镜头

高清摄像机

紫外线系统装置

高保真采集脚踏开关

专用台车

阴道镜分析系统软件（高清）

配置清单

品牌电脑（Intel酷睿I3CPU、8G内存、1T硬盘、SSD固态、键盘和鼠标）

24寸4k高清液晶显示器

专业高清采集卡

A4四色彩色喷墨打印机

LED高清阴道镜镜头

高清摄像系统

紫外线探头

全金属直立防抖支架

高保真采集脚踏开关

高清阴道镜分析系统软件

专用台车

妇科臭氧治疗机（三合一）

      - 特点

≥7.0寸彩色液晶触摸屏。

快捷治疗方式，分快捷键治疗，自定义治疗方式，人性化辅助治疗功能，自动分配治疗处方。

多种治疗方式，水、气、雾三合一，高效灭菌，治疗彻底。

自动进水功能，电子水位，用多少进多少，使用方便。

具有冲洗压力可调节功能，冲洗彻底，临床效果好。

内加温技术，高精度电子温度控制、并具有恒温功能。

大雾化量雾化系统，使用效果好。

具有雾化治疗结束后延时排气功能。

电子液位，实时显示水位。

大容量单片机系统，功能可靠。

具有漏电保护功能。

      - 技术参数

出气口浓度：大于80mg/m³，不超过1000mg/m³。

臭氧产量：150mg/h-250mg/h。

冲洗水流量：（1~3.5）L/min，误差±10%，泵速1~100级可调。

储液箱容积：＞4L。

加热时间：≤30min。

加热温度调节范围：30~35℃可调，误差±10％。

加热保护：当液温达到设定温度时，加热继电器断开。

噪声：≤60dB（A）。

臭氧气体泄漏：臭氧气体外泄漏量应不大于0.16mg/m³。

最大雾化率≥0.16mL/min。

臭氧气流量：（0.5-3）L/min。

加热不冲洗，冲洗不加热。

配置清单

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 台 | 1 |  |
| 脚踏开关 | 个 | 1 |  |
| 输水管 | 根 | 1 |  |
| 输气管 | 根 | 1 |  |
| 进液管 | 根 | 1 |  |
| 雾化盒 | 个 | 1 |  |
| 手柄 | 个 | 2 |  |
| 一次性使用妇科冲洗治疗头 | 个 | 40 |  |
| 电源线 | 根 | 1 | 带漏电保护器 |
| 保险丝 | 只 | 2 | BGXP F5AL250V |
| 说明书 | 本 | 1 |  |
| 保修卡 | 份 | 1 |  |

宫颈糜烂与盆腔炎治疗仪

      - 技术参数

具有自检功能，开机后系统自动检测，如遇故障时会有报警提示并显示故障代码。定时到自动停止输出与定时报警功能，恒温自动控制与超温报警功能等。

热磁探头

腔内二合一热磁探头，具备远红外热疗与磁场疗法双重功效，磁场强度≤25.0mT；探头尺寸适配临床腔内治疗需求。

腔内热磁探头的温度设定范围为36℃~45℃±3℃，时间设定范围为1min～99min，误差：99min±1min。输出温度指示方式：温度设定与温度跟踪显示。输出温度稳定方式：恒温自动控制。输出定时指示方式：时间设定与倒计时显示。

超温保护控制方式：两路独立超温保护控制与超温报警功能，对盆腔炎等疾病的治疗，安全可靠。运行方式：连续工作方式

体表温热辐射器

体表温热辐射器：温度设定范围为36℃~55℃±3℃，时间设定范围为1min～99min，误差：99min±1min。输出温度指示方式：温度设定与温度跟踪显示。输出定时指示方式：时间设定与倒计时显示。输出温度稳定方式：恒温自动控制。

超温保护控制方式：两路独立超温保护控制与超温报警功能，对盆腔炎等疾病的治疗，安全可靠。运行方式：连续工作方式

红外光照射枪

光谱特性：近红外线至中红外线

输出光功率：1～20W±15%可调

时间设定范围满足临床红外照射治疗需求，计时精准

冷却方式：风冷式。运行方式：间歇工作方式。

输出定时指示方式：时间设定与倒计时显示

输出光功率指示方式：光功率设定显示

      - 工作条件

工作电压：220V 50Hz

输入功率：≤290VA+15%

工作环境温度5℃--40℃

相对湿度：30%～75%

大气压力：700hpa~1060hpa

配置清单

| 主机 | 体表温热辐射器 | 热磁探头 | 红外光照射枪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1台 | 1个 | 1个 | 1个 |

妇科光谱治疗仪

      - 基本要求

照射枪有效光谱波长在0.8μm~3.0μm范围内。

光束照射时间：能在1秒～9分59秒的范围内任意设置，允差±2秒。

光束照射强度：能在1~20档的范围内任意设置。

强度为4、10、20时粗光纤的出光口辐射通量（工作后立即测量）。（见表1）

粗光纤的出光口辐射通量

| 强度 | 辐射通量（W）及允差 |
| --- | --- |
| 4 | 0.8,±15% |
| 10 | 4,±15% |
| 20 | 10,±15% |

强度为4、10、20时细光纤的出光口辐射通量（工作后立即测量）。

| 强度 | 辐射通量（W）及允差 |
| --- | --- |
| 4 | 0.15,±15% |
| 10 | 0.4,±15% |
| 20 | 1.25,±15% |

配备粗、细两种治疗光纤，光纤尺寸与治疗手柄适配，满足临床操作使用

      - 功能

时间调节功能：人工选择治疗模式时，按时间“增加”/“减少”键能任意设置治疗时间。

强度调节功能：人工选择治疗模式时，按强度“增加”/“减少”键能任意设置强度。

处方调节功能：为适应不同的病例治疗需要，预设定1—7七种不同的治疗时间和治疗强度，能任意设置。

设置/锁定功能：根据治疗需要设备应能任意设置不同的治疗模式并可锁定。

测试功能：应有测量强度功能。

启动功能：当设定好时间设置和强度设置时，按“启动”键，设备应能进入治疗准备状态，再按一次则退出准备状态。

报警提示

开机时鸣叫一声，表示系统正常，设备处于初始状态；

治疗过程中，倒计时以1s为单位，直至治疗结束，输出自动断开，时间再恢复到原设置数，计时偏差不超过±5S；

若在设置/锁定状态时，按所有“增加”，“减少”键或“处方”键均鸣叫一声，提示键入有误。

理疗功能

理疗灯泡光谱功率范围：0.8μm~3.0μm范围内。

理疗时间在99分59秒范围内任意设置，步进单位为1秒。

理疗角度可360°全方位旋转固定。

理疗结束后，自动恢复到初始设置状态。

配置清单

| 名称 | 数量 | 规格/型号 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1 |  |
| 治疗手柄 | 1 |  |
| 理疗头 | 1 |  |
| 光谱灯泡 | 1 |  |
| 治疗光纤 | 2 | 粗、细各1 |
| 防护眼镜 | 1 |  |
| 电源线 | 1 | 220V |
| 接地线 | 1 |  |
| 保险丝 | 2 | φ3×20 |

双能X射线骨密度

技术参数

测量原理：采用双能X射线吸收测量法（DXA）

测量部位：尺骨、桡骨。

年龄范围：0-100岁；

全封闭铅防护一体化设计，主机与工作站集成台车，辐射防护满足国家医用辐射安全标准。

辐射防护：免防护。

设备内置高清摄像头，供操作人员，观察受检者前臂摆放位置、提高检测结果的准确性。

含定位装置，掌部、腕部、光标定位（非激光）。增加对手臂定位稳定性，检测结果的稳定性。

射线管电压：低能≤45kV，高能≤70kV。

成人计算参数至少包括骨密度（BMD）、骨矿物质含量（BMC）、面积、T - 值、Z - 值、BMI 指数等临床核心参数。

儿童计算参数（至少包括）：骨密度（BMD）、Z值、同龄比、BMI指数、骨骼的生理年龄、身高预测。

能对检查的图像可进行手动编辑识别区域。

检测算法精准，可有效消除软组织对检测结果的影响；可选配无线超声骨密度仪辅助测量，与 DXA 相关性良好。

具备病例统计、数据管理功能。能形成饼状图、趋势图查看。

至少可出具成人报告单、儿童报告单、营养运动处方报告单。内置报告模板≥7份。（提供证明文件）

设备具备质控管理功能，能生成质控报告，厂家可依托质控报告做出专业处理意见。

设备具备高级校准功能，包含线性验证、准确度验证、重复性验证等。

线性：在规定测量范围内，模体骨密度测定结果线性相关系数R不应小于 0.9999。

探测器有效视野尺寸≥：90mm×120mm

高、低能曝光时间＜4秒

前臂双能X射线骨密度仪当年随机病例报告和床式双能射线骨密度报告单，前臂同一部位对比测试，误差满足临床诊断要求。

仪器准确度、重复性满足国家医用双能 X 射线骨密度仪相关标准

工作站参数：intel十三代i5以上处理器，DDR4-3200 16G内存，1T-M.2固态，24寸2K液晶显示器

打印机：A4四色彩色喷墨打印机

配置清单

双能X射线骨密度仪主机，1台

检测模体，1套

工作站（含显示器），1套

打印机，1台

曝光手阀，1个

台车，1台

说明书，1套

产床

      - 技术规格及性能：

长2000mm±50mm、宽600mm±20mm

台面最低及最高：（750-950）±50mm辅助台：600*600mm

台面前倾：≥10°，台面后倾：≥10°

背板上折：≥50°，腿板外折：≥90°

电源电压：AC 220±22V 50±1Hz输入功率满足设备安全运行及临床使用要求，符合国家医用电气设备标准

产床金属件镀层应符合YY0076-1992中V类Ⅱ级外观的要求。

台面升降应平稳，不得产生抖动现象。

台面升降过程中，应无金属撞击声和异常电机噪声。

台面升降平稳、无抖动，升降速度满足临床分娩操作需求，无金属撞击及异常电机噪声

台面工作至极限位置时（升降，前后倾），电机应能自动保护停止。（提供检验报告或其他证明材料）

纵向摆动量应不大于15mm；（提供检验报告或其他证明材料）

水平摆动量应不大于18mm；（提供检验报告或其他证明材料）

横向摆动量应不大于10mm。

产床在放松滚动脚轮的锁止机构后，沿产床纵向直线方向推动力不大于200N。（提供检验报告或其他证明材料）

配套件装卸应方便、操作灵活、锁止应可靠、台面倾斜时滑块不得自行下滑坠地。

      - 产品的材质要求

主床体为钢板喷塑，底座及立柱罩壳均为304不锈钢材料制作。

床垫采用高密度记忆海绵一次成型，无缝隙，软垫保证病人均匀受力。防静电、防水、易清洗、消毒。

三段式床身设计：背部段、臀部段、腿部段。

通过脚踏控制器控制各种动作。

配有隐藏式不锈钢污物盆及其它附件。

外折式辅助台方便拆卸。

配有刹车装置，方便产床移位。

配置清单

搁臂架，1副

托腿架，1副

拉手杆，1副

不锈钢污物盆，1只

脚踏遥控器，1套

电源线，1根

无影灯

      - 性能要求

设备主体材料：采用高强度医用金属平衡臂，结构稳固，使用过程中定位精准、无漂移。

灯头主体材料：整体成型，单灯头采用流线型设计，表面光滑，符合各种层流手术室要求，采用的LED冷光源无红外辐射，光学透镜。

弹簧臂弹簧上下升降，轻便灵活。

采用数字方式无级调控LED光源，操作者可根据自身对亮度进行任意调节。

具有调节光斑直径和调节色温的功能，色温多档可调。

人性化R9功能和微创照明，独立可控。

可卸式手柄外套，可高温高压消毒，满足手术室感控要求。

安全要求符合GB/14710-2009中规定气候环境Ⅱ组，机械环境Ⅱ组。

粉末涂料符合GB/T21866-2008抗菌性检测（提供检验报告或其他证明材料）

技术规格

灯头直径：（整体）≥650(mm)

灯头1米处照度160000lx≥EC≥80000lx

光斑直径可无级调节，满足不同手术视野照明需求

照明深度≥700(mm)

显色指数Ra≥96

红色显指R9≥95(Ra)

色温多档可调，适配不同手术场景照明需求

总辐照度<1000W/m2

总辐照度与照度比值<4(mW/m2lx)

电源电压220V±20%，50Hz

配置清单

灯头体，1件

底盘，1个

上下立柱，1套

平衡臂，1件

消毒手柄，2只

设备技术要求－供应室-12项

医用干燥柜

      - 主体

电源要求：AC220V或AC380V

外观要求：整体不锈钢外观，带侧部除湿功能，有效提高干燥效率；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者。

地脚要求：设备底部装有万向脚轮，方便设备移动；四角装有调整脚蹄，用于设备稳固支撑。

保温材料：腔体外壁包覆保温层，厚度≥10mm，有效阻止热量损耗，提高干燥性能。

      - 密封门、维修门

密封门材质要求：门板采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观。密封门结构要求：门体中部采用透明玻璃结构，通透面积大，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度。

双门互锁功能：双扉干燥柜带有双门互锁功能，满足供应室隔离需求。

维修门开合方便，闭合牢固。

      - 进风加热系统

风机要求：交流离心风机，感应启动，长效免维护，顶风机风量≥1800m³/h，最大静压≥700Pa，噪音≤75dB；侧风机风量≥550m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB。顶风机与出风口连接设计减少风量损耗。

风压开关：风压开关最小启动压力：标准20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围20～300Pa。当风机故障或运行中密封门开启时，风压过低，风压开关启动，蜂鸣器报警，显示屏提示报警信息，程序停止运行，直至故障排除。

过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用过热保护器。保护阶段，程序停止运行，排除故障后，方可正常使用。

加热器要求：采用电加热方式，分布在侧风道内，减小占用空间，加热器数量≥5根，设备整体加热功率≥4.9kVA，加热箱加装温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低、绿色环保。

      - 控制系统

控制系统要求：采用高性能32位控制器，具有多个RS485/232接口，方便扩展设备功能。

触摸屏：采用7英寸及以上高清彩色触摸屏作为人机界面，显示程序类型、实时温度、运行时间、报警信息提示等内容。操作更简单，使用更方便。

程序设定：采用相互独立的开放程序，各程序参数均可调节，用户可根据需求自行设置。

温度采集：采用双芯温度采集系统，控温稳定。

控温精度：控温精度≤±1℃。

安全保护：拥有超温保护、过热保护、风压保护、过载保护等多重安全防护措施。

待机冷却功能：程序运行结束后，若温度过高，设备自动冷却，防止烫伤。

断电记忆功能：设备断电后可以记忆断电前的运行状态，恢复供电后继续断电前的程序。

      - 容积≥380L

      - 装载容量：满载一次可处理≥9个DIN标准器械托盘或≥48根导管或≥30个湿化瓶。

配置清单

主机，1台

湿化瓶架，1个

标准托盘，8个

空气压缩机

启动压力：5bar

气流量：55L/min

储气罐容量：25L

水枪（气枪）

枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.75MPa；

洗眼器

公称压力：1.0Mpa

工作压力：0.2~0.4Mpa

洗眼流量：≥11.4L/min

污物清洗槽（带干燥）

材质：304或316不锈钢；厚度1.2mm—2.0mm

长度：1500mm—2000mm，宽度：600mm—800mm，高度：800mm—900mm

双槽+干燥台结构，水槽采用模具拉伸成型，边角圆弧无锐边。

台面做滚压台阶线处理，沥除器械水分时候，水会顺着凹陷流回水槽，防止水流到地面或工作人员身上。

水槽下方采用柜体结构，方便维修，且可作为橱柜摆放物品；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。

污物接收台

材质：304或316不锈钢；台面钢板厚度1.2mm—2.0mm

长度：1200mm—2000mm，宽度：600mm—800mm，高度：800mm—900mm

底部带一层搁板；

底部万向轮（含刹）*2，万向轮*2；

清洗工作台

材质：304或316不锈钢；台面钢板厚度1.2mm—2.0mm

长度：1200mm—2000mm，宽度：600mm—800mm，高度：800mm—900mm

底部带疏列式隔板；

底部带万向轮（含刹）*2，万向轮*2，方便移动

器械柜

材质：304或316不锈钢；厚度1.2mm—2.0mm

高度：1800mm—2000mm，宽度：800mm—1200mm，深度：450mm—600mm

双门

标配4层平板隔板，5层空间，层距300mm（搁板间距可调）；

柜门带玻璃视窗，美观整洁，方便柜内物品的观察。

双列篮筐存储架（可放20篮筐）

材质：304或316不锈钢；厚度1.2mm—2.0mm

高度：1800mm—2000mm，宽度：1200mm—1600mm，深度：450mm—600mm

双面使用，可装载20个篮筐

无菌篮筐

材质：304或316不锈钢

40*30*15 cm（容积18L）（±20mm），适用于常规手术器械包

通风性：底部及侧面为网状结构，确保灭菌介质（蒸汽/气体）充分渗透。

边缘处理：圆角或卷边设计，避免器械损伤和人员划伤。

分层设计：部分篮筐可配置可拆卸隔板，分区放置器械。

堆叠功能：边缘设计卡槽，便于多个篮筐稳定堆叠，节省空间。

静态承重：≥20kg（满载器械重量）。

高温高压灭菌：耐受134℃高温、0.22MPa压力。

低温灭菌：兼容环氧乙烷（EO）、过氧化氢等离子灭菌。

双列篮筐车

材质不锈钢

篮筐*6，4寸万向轮（含刹）*2，4寸万向轮*2

电动传递窗

材质：304或316不锈钢；厚度1.2mm—2.0mm

高度：600mm—800mm，宽度：800mm—1200mm，深度：500mm—600mm

电源及功率：AC 220V/50Hz，300W～800W

电动升降、按钮控制、操作简单方便；

采用钢化玻璃视窗、透明度高、整洁美观

设备技术要求－外（骨）科-3项

超声刀

功能：具有超声精细切割止血功能，用于软组织切割。

频率：刀头振动频率符合临床超声切割止血标准，具备实时自动频率跟踪功能

功率：最大电功率≥50W。

振幅：最大振幅≥95um。

功率调节：多档可调，满足临床不同切割、凝血需求。

控制面板：液晶屏显示，触摸屏控制，可根据需要调节切割功率和凝血功率参数，操作更方便。手控开关功能可在设置界面关闭。有报错提示和指示

刀头：一次性使用刀头，刀具具备手动开关功能，同时具备脚闸控制开关，操控方便。刀头材质和使用寿命满足临床手术使用需求。超声刀刀头可以环氧乙烷灭菌

换能器：能量转换率≥95％，满足100次重复灭菌次数使用。

脚踏开关：配置脚踏开关，可实现功率激发控制，操控便捷

工作环境：环境温度：10℃～40℃；相对湿度：30%～75%；大气压力：700hPa～1060hPa；交流供电电压：220±22V；交流供电频率：50Hz±1Hz；

高频电刀

主要技术参数

单极电切：

切1≥300 W

切2≥250W

切3≥150W

单极电凝：

点凝≥120W

喷射凝≥100W

双极电凝：

双极脚控电凝≥70W

双极自动电凝≥70W

额定输入功率≥1000VA

系统组成

主机1台

高频手术电极（一次性刀柄）2把

高频手术电极刀头1套

双脚开关1个

中性极板（一次性中性极板）10片

中性电极板连线1条

双极电凝镊1把

双极电凝镊连线1个

电源线1条

其他要求

具有单极（纯切、混切	I、混切Ⅱ、点凝、喷射凝）、双极电凝（脚控、自动）六种工作模式。

具有双极自动输出功能。

具有输出功率自动补偿功能，P.A.C系统自动适应各种人体阻抗。

具有输出功率300W。

具有记忆功能。

双极低电压输出技术，具有单双、双极自动转换功能。

适合各种内窥镜手术。

具有敷肌板回路电极接触面积实时监控系统（双片型电极板）。

随机易耗品采用国际通用标准接口，价格便宜。

安全性能

自动检测吸收高频漏电流。

中性电极故障声光报警。

自动保护短路输出。

中性电极板监测。

输出功率误差自动检测、补偿。

手术器的正常工作条件：

环境温度：540C

相对湿度：80%

大气压强：86.0106.0Kpa

使用电源：22022V，501Hz

平板C臂【关键设备】

技术指标

X射线管组件

最大输出功率：≥5.0kW

主逆变频率：≥100KHZ

管电压：≥40kV～120kV

摄影管电流：≥25mA～100mA

摄影mAs：≥1mAs～280mAs

连续透视管电流：≥0.3mA～4mA

脉冲透视管电流：≥0.3mA～30mA

焦点：小焦点≤0.3mm大焦点≤1.5mm

阳极靶角符合医用 X 射线诊断设备标准，成像性能满足临床需求

平板探测器

探测器类型：非晶硅整板非拼接

闪烁体类型：碘化铯

有效成像面积：≥9英寸x9英寸

采集矩阵：≥1024x1024

A/D位数：≥16bit

像素尺寸：≤205μm

极限空间分辨率：≥2.5LP/mm

机架参数

C形臂滑转：≥135°

C形臂的旋转：≥±180°

C形臂垂直方向范围：≥400mm

C形臂水平方向范围：≥200mm

C形臂水平摆动：≥±15°

焦屏距：≥1000mm

C形臂的弧深度：≥600mm

C形臂的开口距离：≥700mm

全平衡：具备全平衡功能

图像采集处理工作站

登记：登记保存、病历查询、Worklist

采集：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、负像、递归降噪

处理；四窗、九窗、锐化、水平镜像、垂直镜像、文字标注、长度测量

报表：保存、预览、专家模板

工作站软件：无损存储、多幅显示、图像W/L实时调节、灰度转换、兴趣区均衡、GAMMA校正、翻转、降噪、增强、平滑、锐化、压缩、放大、测量、标注、图文报告排版打印、专家模板、Dicom图像发送、Dicom图像打印、电影回放、图像刻录、worklist登记等

Dicom功能：Dicom3.0接口

图像清晰度指标：灰度等级≥17级，线对分辨率：≥2.5LP/mm

配备手持控制器，可实现机架运动控制、曝光模式及参数调节功能。提供图片证明。

其他要求

与动态平板探测器连接，图像采集安全快捷；提供Dicom3.0国际标准接口，方便接入PACS系统，进行传输、打印

采用大尺寸嵌入式人体图形化液晶触摸屏设计，并设有多部位、多体位、多体型的成人、儿童等人体特征摄影参数的控制面板，简洁直观便于操作

C形臂主机架带≥17英寸1M屏医用液晶显示器一台，与主机融为一体，可多角度调节；主机架上医用液晶显示器与电视小车上显示器一起，可实现手术室内外同时操作

球管和平板探测器搭载双向红光十字定位系统，实现术中高效定位

预警、曝光、故障，配置不同的灯光提示，360°无死角观察机器的工作状态

配置

C形臂主机架1台

高压发生器和高频逆变电源1套

平板探测器1套

限束器（可调式）1套

1M屏医用液晶显示器3台

密纹滤线栅1套

手持控制器1套

数字采集处理工作站1套

配备球管与平板探测器双向红光十字定位系统

臭氧治疗仪（关节）

电源电压：AC 220V～50Hz；

输入氧气流量范围：0.5-1.5Ｌ/Min；

功率：≤260VA；

输入氧气压力：100-150kpa；

输出臭氧浓度：5—80mg/L；

浓度显示误差：≤±3%；

整机精度高，输出臭氧浓度显示精确到0.1mg/L；

空气中残余臭氧催化分解后的排放浓度≤0.05mg/m³，避免对医务人员造成伤害；

立式推车式设备，采用≥7寸彩色触摸显示屏技术，智能人机对话式控制面板；

具有强大的历史记录≥1000条功能，记录取气操作的时间和次数，档案可随机查阅，方便医院对设备的管理；

具备浓度值的压力、温度参数补偿功能，确保了浓度的准确性；高精度紫外光臭氧浓度传感器，浓度值精确稳定；

浓度自动校准：待机时按照一定时间间隔自动进行浓度校准，保证浓度实时准确性；

具备完善的报警系统，包括压力超限报警、温度超限报警、浓度传感器故障报警系统；

具备开机密码保护系统，确保设备安全使用；

开、关机管道自动冲洗、消毒系统，确保产生臭氧的纯度；

自锁式取气： 用自锁式插头插入取气口，即可自动出气；

智能按压取气： 用注射器取气时只需轻轻一按即可自动充气，无空气进入；

待机节气功能： 待机状态自动关闭进气阀；

设备设计使用年限：≥8年；

等离子电切手术系统

等离子电切主机

电源交流220V ，50Hz；

工作频率：工作频率≤150KHz；

输出功率：

1）单极模式：1-8档可调，最大输出功率≥300W；

2）等离子汽化切割模式：1-10档可调；最大输出功率≥350W；

3）等离子汽化凝血模式： 1-10档可调；最大输出功率≥100W；

4）等离子汽化打孔模式： 1-10档可调；最大输出功率≥350W；

5）等离子消融凝血模式： 1-10档可调；最大输出功率≥100W。

阻抗显示：阻抗显示为≥0~999，具备阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预期（设置）的消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）；

工作计时：0~99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）；

整机功耗：≦1000W；

输出功率：≦350W；

生理盐水充盈流量：内置蠕动泵流量：100ml/min@16#管，误差±20% ，流速可调；外置流量控制器流量：200ml/min@16#管，误差±20% ，流速可调；

主机界面显示及指示：触摸式操作界面，采用液晶触摸屏显示，面板密封防水设计，具备阻抗显示、工作时间显示、温度显示，工作模式指示、刀头、脚踏开关、连接指示；

能实现单极、双极、多极切割；低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠；

主机≥4种工作模式：单极切割、单极止血、双极等离子切割、双极等离子止血；

多刀头可选：根据不同的手术，选择不同的治疗刀头，一个治疗刀头能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，在一个手柄、同一个输出接口输出，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦；

低温控制：工作温度仅为40-70℃，创面无碳化，对周边组织损伤小，创伤轻微：黏膜损伤小、出血少、疼痛轻、恢复快；

独立流量控制器一键排气： 启用后，迅速填充生理盐水管路允许手术很快开始；

治疗主机声音大小可调节，能区分切割模式和止血模式的工作声音，避免踏错脚踏；

治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态；

能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；

主机能自动侦测并提示刀头前端等离子强度状态；

能通过脚踏开关启动、切换不同工作端口；

主机最多可同时连接≥3只手术电极；

等离子模式采用双极技术，无须负极板；

电切镜

镜子：12°蓝宝石镜，Φ4mm；

手柄：被动式操作器；

内鞘：≤24Fr；

外鞘：≤26Fr，带进、出水通道和控制开关；

电切镜及其附件防浸液等级达到IPX7；

配备多种光缆接头，可与常见品牌光缆连接；

手术电极

能适配≤150KHz等离子体手术系统，适配的主机是射频等离子体手术系统（以注册证为依据）；

电极为正负极一体化设计，连接导线直接与主机连接即可工作；

多电极可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头；

电极有环状电极、铲状电极、钩状电极、滚状电极、可重复使用电极等型号能满足临床不同应用；

介入中心，4项

数字减影血管造影系统（DSA）【关键设备】

设备用途

满足多临床使用需求，可完成心脏、神经及外周血管的造影和介入治疗。

技术要求

机架：

悬吊式机架，具备机架运动轨道，能实现患者全身覆盖；

CRA≥90°，CAU≥90°；

RAO≥180°，LAO≥130°；

机架多位置预设，存储位置≥100种；

C型臂水平横向（不改变L臂角度条件下沿患者左右方向）运动范围≥190cm；

C型臂水平纵向（不改变L臂角度条件下沿患者头足方向）运动≥260cm；

机架L臂旋转范围≥±135°；

准直器和平板探测器具备跟踪旋转技术，当机架和手术床位置发生旋转时，保证图像始终保持正直无偏转；

导管床：

最大患者承重≥245kg；

床长度（不含延长板或托盘等的长度）≥310cm；

床高度最低≤74cm；

床升降范围≥30cm；

床水平横向运动范围≥±18cm；

床水平纵向运动≥125cm；

床面旋转≥270°；

支持任意位置CPR，无需回床；

配置床面延长板，方便术中交换导丝、支架操作；

高压发生器：

最大输出电功率≥100kW；

最大管电流≥1000mA；

最小管电压≤40kV；

最大逆变频率≥100kHZ；

全自动曝光控制，无需测试曝光；

球管：

球管物理焦点数量≥3焦点；

最小焦点≤0.4mm；

最小焦点功率≥24kW；

中焦点≤0.6mm；

中焦点功率≥46kW；

大焦点≥1.0mm；

最大焦点功率≥100kW ；

最大阳极热容量≥3.7MHu；

管套热容量≥6.2MHu；

持续输入功率≥3500W；

支持焦点栅控；

平板探测器：

类型为非晶硅数字平板探测器；

像素尺寸≤154μm；

最大灰阶≥16bit；

最大图像分辨率≥2048 * 1900；

有效视野成像面积≥39cmx 29cm；

极限分辨率≥3.25 lp/mm；

物理成像视野≥7种；

带有激光定位灯；

低功耗平板探测器，无需水冷即可自然散热；

工作站：

检查室屏幕 ≥4块，大小≥23英寸，检查室屏幕分辨率≥1920 x 1080；

控制室屏幕 ≥2块，大小≥23英寸，控制室屏幕分辨率≥1920 x 1080；

控制室屏幕可以显示实时图、参考图、3D图；

控制室屏幕可以同时显示当前患者与历史患者的图像；

主机图像文件存储容量≥10万张；

支持自定义屏幕录制功能；

2D 图像采集：

透视：脉冲频率≥7档，最小脉冲透视帧频≤0.5fps，最大脉冲透视帧频≥30fps；

透视存储时间≥60s，透视存储序列≥1000frame；

透视存储过程无需等待保存结束，对下次透视或曝光无影响；

在控制室和检查室均能独立执行透视操作；

支持实时显示透视图像与参考图像叠加；

支持参考屏显示实时放大图像功能；

Roadmap可实时调节血管、导管对比度及解剖背景；

支持在roadmap过程中自动进行运动伪影消除；

支持用DSA的图像做roadmap；

DSA支持实时自动像素位移消除移动伪影；

支持一键运动到DSA的角度和相同部位，进行DSA roadmap；

DSA采集帧频≥7档，DSA采集帧频≥30fps；

数字电影最高帧频≥30fps；

支持一键运动到参考图的角度和位置；

支持无射线定位功能当机架或床进行平面运动时，新视野的中心和范围会在界面上同步显示，无需进行放线定位图像视野；

图像处理：

支持在实时屏上用指针进行控制室和检查室的教学和互动；

支持在实时图像上添加图形，用于手术定位；

支持放大缩小平移、翻转、标注、反色、还原；

支持窗宽窗位调节、边缘增强调节；

支持电子光栅；

支持减影和原像切换及剖背景调节；

支持最大造影剂充盈图像；

支持将两幅不同序列在同一屏幕并排显示，同步播放术前术后序列或正侧位等不同时间位置的造影图像；

支持在透视或曝光的同时进行2D图像后处理操作，不影响手术的进行；

控制系统：

床旁运动控制盒，支持机架运动控制，床运动控制，限束器控制，FOV调节；

具备触控屏幕，且具备以下功能：射线锁定，运动锁定，Roadmap，智能参考，保存透视，保存参考图，计时器，取消透视报警，激光灯开关，平板探测器横竖切换，屏幕布局切换，透视剂量切换，减影/原像切换，图像播放控制；

播放控制盒支持：射线锁定，运动锁定，取消透视报警，X射线提示，图像播放控制，保存透视，保存图像，保存参考图；

具备手闸，支持透视，曝光功能 ；

具备脚闸，支持透视、曝光、一键运动控制；

具备对讲机，支持双向无干扰对讲功能；

附件：具备输液架、头托、臂托、绑带；

具备低剂量算法技术；

高级临床应用：

具备支架精显功能；

支架精显功能可以用透视序列完成，无需数字电影；

具备冠脉狭窄分析功能；

具备心室分析功能；

支持3D采集和重建；

3D血管采集：支持减影和非减影模式；

支持CBCT采集和重建；

支持在正侧位进行CBCT扫描；

支持角度、窗值、层厚、渲染预设、VOI裁剪、缩放、平移、标注、重置；

支持发送3D角度，C臂一键到位；

支持3D VRT图像与C臂实时联动，三维血管图像可随机架角度的变化而相应改变图像观察角度；

支持对VR图像进行斜面的剪切；

支持多容积重建；

具备实时三维路图功能，将3D血管影像叠加实时透视减影图像，进行实时操作引导；

支持多模态影像融合，支持融合不同厂家的CT、MR图像多模态融合的图像可与DSA图像融合，可用于二维实时透视图像的引导，具备手动和自动配准功能。

血管造影注射系统

注射头和针筒护套为一体式不可分离，防止护套脱落损坏，带安全锁扣（可选配平卡位式：针筒和连接管连体取下，操作者无需取开使用过的连接管）；

注射头按键式防止意外触碰；

机头可≥270°上下旋转 和 左右≥300°旋转，旋转在任意角度悬停；

机头位置调节：高度调节56cm，水平伸展65cm；

控制方式：12.1寸彩色液晶触摸控制屏有线无线通信方式任意选用；

控制台有USB接口，可通过USB方式升级系统软件；

系统实时监测，发现异常及时告警并提示异常信息；

紧急功能，紧急情况下触碰屏幕任意位置暂停注射；

（选配件）针筒保温功能（选配件：造影剂加温箱，提前半小时加热造影剂防过敏和注射时流畅减少阻力）；

实时显示压力曲线，实时显示注射时间、实时注射剂量；

压力超限模式：压力超限后降速注射或压力超限暂停告警模式；

未进行排空气操作，系统不能试注射和注射，防止空气栓塞；

注射速率0.1～50.0ml/sec.，注射剂量1—150ml，增量0.1ml（可选配200毫升针筒）；

压力限制100～1200psi，步长1psi (1kPa），kPa和psi两个压力单位可选；

可设置排空气和吸药速率，范围3—8ml/s，增量0.1ml；

延迟功能，有注射延迟或扫描延迟，范围0～3599 sec.，增量1 sec.；

暂停功能，范围0～999sec. ，增量1sec.；

上升时间0.1～1.0sec，控制精度0.1秒；

注射阶段1-8阶段；

可实时显示注射剂量、注射时间、注射压力曲线等信息；

联机功能能与国内外主流DSA联动控制，具有准备就绪、注射、暂停、继续注射等信号；

自动定量吸药功能，按照设定造影剂容量自动抽药后并自动排空气；

常规功能：可记录≥100套日志包含注射剂量、注射时间、注射压力曲线等信息；

双模式功能，可选CT模式或DSA模式，应用于CT增强或血管造影。

心脏射频消融仪

最大射频输出功率：100W。

输出功率设置范围：0W～100W，步进为1W。

射频输出频率：460kHz。

温度检测范围：不小于20℃～95℃。

温度设置范围：20℃～90℃，20℃～60℃（灌注模式）。

温度保护：超温自动停止射频输出。

具有双温度显示功能：自动识别双温控消融导管，在双温度显示窗显示。

阻抗检测范围：不小于10Ω～300Ω。

实时阻抗监测：手术全过程实时监测和显示阻抗。

阻抗保护功能：低阻抗设置范围20Ω～200Ω、高阻抗设置范围50Ω～300Ω。

计时功能：自动计时范围0s～300s。

记忆功能：5个设置记忆键，可存储5种个性化消融参数。

脚踏开关控制：脚踏开关控制输出和停止输出射频能量。

中性电极监测：手术全过程监控中性电极连接状态。

开机自检功能：每次开机自动自检、确保输出参数稳定精准可靠。

贴靠检测：具有提示消融电极与组织贴靠程度的功能。

远程控制：可与远程主机连接，由远程主机控制心脏射频消融仪操作。

灌注控制：可与灌注泵连接使用，实现射频消融时冷盐水自动灌注。

主动脉内球囊反搏泵

设备整机重量≤52kg，一体式设计，轻便小巧，机身底部四个万向轮可自由移动。

双重操控：触控屏和实体按键； 具有操作模式（导航/手动）、设备状态（开始/停止）、心电来源、血压来源、辅助比率、充气时刻、放气时刻、球囊气量、波形冻结、参考线、警报设置、调 零、脱机、帮助、菜单、返回、确定及光标操作等按钮。

触控显示屏10.4英寸，可左右旋转、前后开合。全中文界面，支持软件升级增加其他语言。

操作模式：导航、手动2种操作模式，自动模式下能够自动识别跟踪各种心律失常，自动选择触发模式，自动调整充放气时间，操作模式切换不影响正常反搏。

触发模式：7种，至少包括标准心电、房颤模式、心房起搏、动脉血压等。

开机自检：开机时自动检测球囊、氦气、心电和动脉血压信号连接情况。

波形扫描速度：25mm/s和50mm/s两档，可切换。

反搏频率：40bpm～200bpm，反搏频率与心率同步。

屏幕锁定：3分钟无操作后自动锁屏，可手动锁屏、解锁。

球囊容量调节：在规格容量的70%～100%范围内调节，调节精度1cc。

具有冷凝液清除功能。

步进马达驱动。

具有3种辅助比率，1:1，1:2，1:3。

具备多级报警设计，屏幕显示报警信息和处理方法，多个报警点击可弹窗显示列表，中高级报警自动打印。

自动记录最近≥1000条信息并可通过U盘导出；内置打印机，可同时打印心电图波、动脉压波、气囊压波中的两种。

具备内置可充电电池，充满后可以工作≥120分钟，方便转运。

系统可自动检测动脉血压传感器和传感器电缆、导管断连，自动检测导联脱落，自动监测氦气泄漏并报警。

设置好相关参数后，系统可自动执行脱机程序。

球囊型号识别：球囊导管连接器采用电子编码，自动识别球囊容积。

配套耗材“主动脉内球囊反搏导管套件”通过NMPA（国家药品监督管理局）认证并具有医疗器械注册证。

智能化设备技术规范，14个系统

综合布线系统

双口信息插座面板

双口86型面板+六类非屏蔽RJ45模块（白色）x2

六类跳线

6类4对非屏蔽线缆1米

底盒

86型底盒

水晶头

六类水晶头

机柜

42U网络机柜-600x600X2000

PDU

国标电源插孔，24位32A

6类4对非屏蔽双绞线

室内六类非屏蔽4对线缆

配线架

六类24口配线架（一体式）

理线架

机架式理线架

光纤终端盒

8口终端盒光纤配线架	12口ODF箱	8	个

光纤配线架

24口ODF箱

光缆

12芯室外单模光缆

光缆

GYTA型4芯单模室外光缆

光纤跳线

LC-LC型双芯单模2.0光纤跳线

电源线

RVV2*1.0

电源线

RVV4*1.0

机柜

12U壁挂机柜

摄像机立杆

高4m、含防水箱400*500*180

槽式桥架

200*100，400*100

配管

PVC20、PVC25

信息网络系统

监控网核心交换机

交换容量≥300Tbps，包转发率≥50000Mpps

主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6，配置双主控、双电源；≥48个万兆光口；

适用600mm深度机柜，整机万兆端口密度满足医院核心网络高扩展需求，

为保证设备散热效果和可靠性，支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2

支持模块化冗余电源，电源槽位满足 N+1/N+N 冗余

支持硬件级设备监控，可对风扇、电源、板卡状态集中监控

监控板卡能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗

外网核心交换机

交换容量≥300Tbps，包转发率≥500000Mpps

主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6，配置双主控、双电源；48个万兆光口；

适用600mm深度机柜，整机万兆端口密度满足医院核心网络高扩展需求，

为保证设备散热效果和可靠性，支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2

支持模块化冗余电源，电源槽位满足 N+1/N+N 冗余

支持硬件级设备监控，可对风扇、电源、板卡状态集中监控

监控板卡能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗

内网核心交换机

交换容量≥300Tbps，包转发率≥50000Mpps

主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6，配置双主控、双电源；48个万兆光口；

适用600mm深度机柜，整机万兆端口密度满足医院核心网络高扩展需求，

为保证设备散热效果和可靠性，设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2

支持模块化冗余电源，电源槽位满足 N+1/N+N 冗余

支持硬件级设备监控，可对风扇、电源、板卡状态集中监控

监控板卡能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗

24口POE交换机

万兆交换机

包转发率148Mpps

交换容量598Gbps/5.98Tbps

24个千兆端口

4个万兆光口

VLAN:4K

MAC:16K

19英寸1U标准机架支持POE+

输出功率400W

48口POE交换机

万兆PoE交换机

包转发率148Mpps

交换容量758Gbps/7.58Tbps

48个千兆端口

4个万兆光口

VLAN:4K

MAC:16K

19英寸1U标准机架支持POE+

输出功率380W

24口交换机

万兆三层交换机

包转发率 171Mpps

交换容量672Gbps/6.72Tbps

24个千兆端口

4个万兆光口

2个专用堆叠口

VLAN:4K

MAC:32K

19英寸1U标准机架

含一个交流电源，支持扩展1+1 电源备份

48口交换机

万兆三层交换机

包转发率 222Mpps/

交换容量758Gbps/7.58Tbps

48个千兆端口

4个万兆光口

2个专用堆叠口

VLAN:4K

MAC:32K

19英寸1U标准机架

含一个交流电源，支持扩展1+1 电源备份

多模光模块（万兆）

万兆光模块-SFP+-10G-多模模块850nm,0.3km,LC接口

网管软件

系统支持大规模网络管理能力，支持统一添加管理网络设备、服务器、存储、虚拟资源、PON、摄像机、操作系统、数据库、应用、融合感知引擎；

系统提供分权分域功能，为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限；

系统应支持自动生成网络拓扑，自动区分出口层、核心层、汇聚层、接入层等并自动布局，支持在拓扑上搜索终端信息，并自动溯源连接关系并高亮显示连接链路；

系统应支持灵活的告警规则配置，将海量的告警进行关联和压缩，减少告警噪声，实现精准监控，系统告警列表中无需翻页即可显示最多20,000条告警；

系统应支持主动故障诊断，发现网络中二层环路、终端离线等故障并生成待办事项，支持故障溯源并给出修复建议；

系统应支持钻取式流量分析能力，用户可通过选择查看条件，查看需要关注的流量信息，实时监控全网流量，提供多维度TOPN流量分析报告，帮助用户及时发现网络中异常流量、了解网络带宽的使用情况；

提供统一的资源管理、工作台、拓扑管理、IP地址管理、故障管理、性能管理、报表管理、Portal管理等；

系统默认提供ICMP Echo、ICMP Jitter、UDP Echo、UDP Jitter、DNS、DHCP等常用测试用例；

系统应支持一站式网络设备（包含交换机、路由器、防火墙、AC等设备）仪表盘，通过设备、部件、仿真面板、运行状态等关键信息的集成显示，帮助运维人员快速全方位了解设备；

系统应支持对服务器的在线状态、CPU、内存、网卡、PCIE卡、硬盘、风扇、电源状态等部件状态进行监控，并在服务器面板显示状态信息；

系统应支持存储设备I/O时延、IOPS、带宽、磁盘利用率、CPU利用率等多个指标进行监控，方便运维人员实时了解存储设备性能状态；

配置设备管理许可不低于：网络管理≥40个，AP管理≥70个。

服务器

标准机架式服务器；

处理器：配置1颗可扩展英特尔4314处理器，主频2.4GHz，核心数16核32线程；

内存：配置32G DDR4内存；

硬盘：配置2块4T 3.5寸硬盘；

RAID：配置1个高性能独立RAID卡；

网卡：配置2端口电口网卡；

电源：标配900W白金级1+1冗余双电；

吸顶AP

上行1个2.5G电口

支持802.11be

2+2双频

整机速率3.57Gbps

最大发射功率23dBm,

支持BLE 5.4

最大功耗13.6W

智能双极化天线

无线AC

10个千兆端口

2个万兆光口

含管理 128 个AP资源license

用户接入能力2K

转发能力10Gbps

支持URL过滤

支持反病毒

支持入侵防御

可支持1+1或N+1备份

支持智能漫游

光纤收发器

产品规格等级：企业级；

网络接口：具备1个1Gbps光口（FC）、1个10/100/1000Mbps自协商以太网口（RJ-45）；

光纤类型：单模单纤；

光接口类型：FC；

发送端/接收端：发送端；

波长：1310nm发送，1550nm接收；

光传输距离：≤20km；

电话交换系统

主机

自带6板卡插槽，可叠加1个副机柜，可混合配置；

网络接口：一个WAN口，一个LAN口，10M/100M/1000M,RJ45接口；

并发数 18/36/72/128；

SIP用户数：512个SIP用户；

上行： SIP、E1、模拟中继；

下行： SIP终端、FXS、数字用户；

最大槽位数：主机柜和副机柜各6个端口通用槽，最大12个端口通用槽；

FXS端口数：可叠加副机柜，每块板16路，最大192路；

数字中继板

支持PRI信令，30个通道，每块板占用一个槽位

环路中继板

每块板占用一个槽位

商务IP话机

2 SIP账号，128*64 显示， 4个可编程键，自动配置，双网口，可接耳机RJ9口、支持TR069/三方会议

视频安防监控系统

出入口抓拍摄像机

像素：400万；

最大分辨率：2688×1520；

最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；

最大补光距离：60m（红外视频监控距离）40m（暖光视频监控距离）6m（人脸检测距离）；

镜头类型：电动变焦；

镜头焦距：2.7mm～12mm；

镜头光圈：F1.8；

视场角：水平：115°～47°；垂直：62°～27°；对角：137°～54°；

通用行为分析：物品遗留；物品搬移；

周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；

人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；

人像检测：支持人脸检测和人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸和人体抓图；支持人像增强，支持人脸曝光；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子），人体支持8种属性（性别，上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，雨伞）；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；

高清红外枪式摄像机

像素：400万；

最大分辨率：2560×1440；

最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；

补光灯：4颗，多晶（红外+暖光）灯；

镜头类型：定焦；

镜头焦距：6mm；

镜头光圈：F2.0；

高清红外半球摄像机

像素：400万；

最大分辨率：2560×1440；

最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；

补光灯：2颗，多晶（红外+暖光）灯；

镜头类型：定焦；

镜头光圈：F2.0；

视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°；

周界防范：绊线入侵；区域入侵；

智能编码：H.264：支持；H.265：支持；

宽动态：支持；

电梯半球摄像机

像素：400万；

最大分辨率：2688×1520；

最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

最大补光距离：10m（红外）；

补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）；

镜头类型：定焦；

镜头焦距：2.8mm；

镜头光圈：F1.6；

视场角：水平：102°；垂直：54°；对角：121°；

电梯无线网桥

网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口（非标24V PoE输入）、1个10/100Mbps自协商以太网下行口；

网桥电源接口：具备1个DC电源端口；

插墙式PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口（非标24V PoE输出）、1个10/100Mbps自协商以太网口；

拨码开关：1个，可通过拨码调整网桥工作模式，调试更便捷；

工作温度：-20℃～+55℃；

供电方式：设备支持非标24V PoE电源（标配）和12VDC电源（不标配）两种电源的供电方式，可根据实际情况灵活选择；

成对包装：1个包装内含2只网桥，不严格区分收发端；

室内网络高清球机

传感器类型：1/2.8英寸CMOS；

像素：400万；

最大分辨率：2560×1440；

最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；

最大补光距离：150m（红外）；

补光类型：红外；

镜头焦距：5mm～115mm；

镜头光圈：F1.6~F3.6；

视场角：水平：51.9°~3.0°垂直：39.7°~2.2°对角线：63.1°~3.7°；

光学变倍：23倍；

定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；

可视域功能：支持；

周界摄像机

传感器类型：1/2.7英寸CMOS；

像素：400万；

最大分辨率：2688×1520；

最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（人脸检测距离）；

补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）；

镜头类型：定焦；

镜头焦距：3.6mm；

镜头光圈：F1.6；

视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°；

通用行为分析：物品遗留；物品搬移；

热度图：支持；

防雷器

电源网络二合一防雷器；电源：DC12V/AC24V；网络1000M

服务器

标准机架式服务器；

处理器：配置1颗可扩展英特尔4314处理器，主频2.4GHz，核心数16核32线程；

内存：配置32G DDR4内存；

硬盘：配置2块4T 3.5寸硬盘；

RAID：配置1个高性能独立RAID卡；

网卡：配置2端口电口网卡；

电源：标配900W白金级1+1冗余双电；

台式电脑

性能不低于第十三代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（不低于8G内存，1T固态硬盘），显示器不低于25英寸

操作台

4联冷轧板操作台

网络存储设备

接入路数：384路；

分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF；

解码能力：3路32MP@25fps；4路24MP@25fps；6路16MP@25fps；8路12MP@25fps；12路8MP@25fps；16路6MP@25fps；19路5MP@25fps；24路4MP@25fps；48路1080P@25fps；

RAID：RAID0/1/5/6/10；

报警输入：16路；

报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；

硬盘接口：36个SATA，单盘最大20T；

RS-485接口：1个；

网络接口：4个（10M/100M/1000M/2500M以太网口，RJ-45）；

含36块6T硬盘

拼接屏

产品尺寸：55寸

双边拼缝：1.8mm

分辨率：1920*1080

亮度：500cd/m2

输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1

输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1

含定制拼接屏支架

解码器

画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M×N自定义分割，M×N≤36；

视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2；

解码能力：整机解码H.265支持3路32MP@25fps；9路12MP@25fps；14路8MP@25fps；18路6MP@25fps；24路5MP@25fps；29路4MP@25fps；37路3MP@25fps；57路1080p@25fps；192路D1@25fps（H.264支持47路1080p@25fps解码能力）；

视频输入：4路HDMI输入口；

视频输出路数：9路HDMI

信息导引及发布系统

信息发布服务器软件

该软件需部署在硬件服务器上，包含设备注册和分组管理、素材上传和分类、节目内容编辑、节目播放排期、内容审核、用户权限管理等功能。

服务器（性能不低于以下标准）

标准机架式服务器；

处理器：配置1颗可扩展英特尔4314处理器，主频2.4GHz，核心数16核32线程；

内存：配置32G DDR4内存；

硬盘：配置2块4T 3.5寸硬盘；

RAID：配置1个高性能独立RAID卡；

网卡：配置2端口电口网卡；

电源：标配900W白金级1+1冗余双电；

健康宣教服务器软件

该软件部署在硬件服务器中，包含健康宣教知识库管理：素材上传和审核、素材按疾病和人群等因素分类、宣教方案制定等

医生排班管理软件

该软件部署在智慧门诊信息交互平台上，包含同步HIS数据：科室名称、医生姓名、医生职称、出诊时间、费别、号量等；手动排班，排班完成后按周循环自动生成排班信息。

公共区域显示屏

≥22英寸高清液晶显示屏，壁挂安装在电梯间、公共区域。

具有接收展示健康宣教、科室宣传、出诊信息等信息的功能。

等候区宣教显示屏

≥55英寸高清液晶显示屏，壁挂或吊装安装在候诊区、公共休息区等公共区域。

具有接收展示健康宣教、科室宣传、出诊信息、药品价格等信息的功能。

人体导诊管理软件

该软件部署在智慧门诊信息交互平台上，包含病症知识库管理、导诊人群管理、疾病与科室关联管理，为人体导诊提供数据支持。

人体导诊液晶触控一体机

≥43英寸触控显示屏，落地式摆放在挂号大厅。

入侵报警系统

报警按钮

支持在电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开；常闭的触点模式；86盒安装方式，螺丝固定，ABS材质，尺寸86mm×86mm×32mm；

单防区扩展模块

单防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数240；通信协议Mbus

双防区扩展模块

双防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数120；通信协议Mbus

八防区扩展模块

八防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；一路继电器输出扩展；最大级联数30；通讯协议Mbus，mbus总线供电无需单独供电

报警主机

报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路；

报警输出：支持本地4路，最大可扩展到256路；

无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区，其中无线警号最多6个；

防区扩展：支持mbus总线扩展模块扩展，支持RS485扩展模块扩展，支持网络模块防区扩展；

键盘：支持最多32个键盘，键盘可通过RS485连接，支持通过网络扩展模块连接；

网络制式：4G可选；

网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口；

电话线：1路PSTN；

RS-485接口：2个，支持键盘、扩展模块、打印机；

M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM；

蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah；

辅电输出：1路DC12V/1A；

蓄电池

12V7A蓄电池

报警键盘

分辨率：128x64 ，LCD屏，具有防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具有蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz，支持无线遥控器，RS485接口与主机连接

声光报警器

声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流1A

安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）

紧急报警对讲分机

采用400万像素低照度CMOS摄像头、星光级图像传感器；

设备整机支持IP65，IK10，可适用于多种场景

支持常见厂家协议与SIP协议兼容，拓扑配套管理机、平台，方案多样化

支持标准POE，减少布线，施工方便

支持双网口，支持双网隔离

盲文款，支持盲文，更加人性化

支持喧哗报警功能，检测到大声喧哗时自动向主机报警

支持12V/1A电源输出；

支持录像，抓图，支持录像预录时间；

紧急报警管理主机

主处理器：高性能嵌入式处理器；

操作系统：Android 11或同等标准；

按键类型：机械按键；

接入标准：ONVIF;CGI;SDK;SIP；

屏幕类型：电容触摸屏

护理呼叫系统

智慧病房信息交互服务器软件V2.3.3

采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件，通过网络远程访问，凭科室/病区账户权限登录系统管理平台。

支持对终端设备的展示做统一的脱敏处理。

支持HIS系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行对接处理，并显示在管理平台上。

通过TCP/IP、HTTP等技术建立服务等。

独特的病区、科室管理模式，可实现多个科室在一个病区，或多个病区在一个科室。

支持通过后端平台上传对应视频与图片，下发到需要的病区与科室，实现宣教信息发布。

丰富灵活的权限分配，对不同的角色施以不同的权限，并控制访问列表进行可视管理。

支持自定义护理等级颜色，支持自定义编辑入院须知，支持不同病区编辑不同入院须知。

医护人员头像和基本信息的上传和发布等。

支持上传设备软件版本，实现远程在线升级。

支持医务人员排班的编辑设置，支持对接排班数据，下发到电子白板上进行显示。

支持接入体征监测设备：处理体征数据下发给终端设备（对接第三方接口）。

数据管理：支持数据库备份、还原、清空及重建，支持配置备份、还原。

时钟同步：支持与NTP服务器同步时间，并对系统内设备提供时间同步服务。

运行于床头分机、门口分机、医护管理机、走廊显示屏，通过该软件实现患者、护士、医生实现数字全双工音视频通话对讲。

走廊屏播报声音等设置，后台进行分病区设置。

后台系统设置科室管理、病区管理、病房管理、床号管理等。

护理大屏数据后台统一填写，比如换床、通知、提醒等操作（HIS无法提供数据情况下使用）。

提供丰富的日志管理，包含登录、操作、控制指令和交互指令等日志。

护理对讲信息系统管理软件

科室信息：支持医院和科室信息，时间展示等

病患数：支持科室病患总数，空床数统计

支持出入院数，转入转出数，特/一/二级护理等患者数

出入院：支持今日出入院患者数据统计

手术：支持今日/明日手术患者数据统计

危重病患：支持病危病重患者和数据统计

护理等级和医护信息：支持特级/一级/二级患者数和数据统计

支持责任护士管床信息，值班医生/值班护士信息

护理信息：支持患者护理信息（防跌倒，防压疮，防血栓，防意外/防走失、接触隔离等数据统计）

换床信息：支持患者换床信息展示

基本信息：支持患者基本信息显示，包括姓名，性别，年龄，床号，住院号等

断网重连：支持网络异常下，自主重新连接网络

护士站主机（30路）

屏幕尺寸：10.1寸IPS高清屏

高清分辨率：1280*800

产品尺寸：356*210*31.8（mm）

CPU：4核64位 Cortex A53  1.45GHZ  2核 Mali400

内存：1G 8G

触摸屏：电容触摸，G G材质，全贴合工艺

基于TCP/IP 协议通讯

支持全双工音视频通话对讲（内置消回声芯片）

支持免提通话及独立手柄通话对讲

内置摄像头：200W像素

支持5个独立触摸物理按键（主页、返回、音量、免提键），便于医护人员设置

支持ID和IC刷卡功能

支持内置硬件看门狗（异常自动复位，5S）

支持标准PoE供电，同时支持独立供电（12~24VDC）

接口：RJ45和独立DC电源供电口

面盖和底座均采用高档铝材质机身

工作功率：≤8W 待机功率：≤2W

系统：Android或同等标准

安装说明：桌面放置

详细功能

紧急呼叫处理：音视频通话对讲

支持反向呼叫及音视频通话

支持病区/病房门锁控制，远程监视

支持病区全部患者信息（姓名、护理级别、床位号）的显示

支持免提通话或手柄通话

支持同系统其他设备之间的联动，包括病房门口机、门禁机

支持一键熄屏功能

支持音量控制等配置功能

护士站主机（60路）

屏幕尺寸：10.1寸IPS高清屏

高清分辨率：1280*800

产品尺寸：356*210*31.8（mm）

CPU：性能不低于4核64位 Cortex A53  1.45GHZ  2核 Mali400

内存：1G 8G

触摸屏：电容触摸，G G材质，全贴合工艺

基于TCP/IP 协议通讯

支持全双工音视频通话对讲（内置消回声芯片）

支持免提通话及独立手柄通话对讲

内置摄像头：200W像素

支持5个独立触摸物理按键（主页、返回、音量、免提键），便于医护人员设置

支持ID和IC刷卡功能

支持内置硬件看门狗（异常自动复位，5S）

支持标准PoE供电，同时支持独立供电（12~24VDC）

接口：RJ45和独立DC电源供电口

面盖和底座均采用高档铝材质机身

工作功率：≤8W 待机功率：≤2W

系统：Android或同等标准

安装说明：桌面放置

详细功能

紧急呼叫处理：音视频通话对讲

支持反向呼叫及音视频通话

支持病区/病房门锁控制，远程监视

支持病区全部患者信息（姓名、护理级别、床位号）的显示

支持免提通话或手柄通话

支持同系统其他设备之间的联动，包括病房门口机、门禁机

支持一键熄屏功能

支持音量控制等配置功能

护士站信息交互大屏

分辨率：1920*1080，对比度1000:1

显示器：颜色16.7M，亮度350cd/m2，响应时间6ms

触摸屏：红外触摸屏，触摸响应时间≤5毫秒

触摸寿命：5000万次以上双点触摸，双声道立体电子音效

CPU：嵌入式四核1.8GHZ，内存2G，存储8G

嵌入式架构，ARM方案，触摸驱动程序，含安卓多媒体互动系统播放软件

病房门口机

屏幕尺寸：10.1寸电容触摸

高清分辨率：1024*600

CPU：不低于4核64位 Cortex A53  1.45GHZ  2核 Mali400

内存：1G 8G

支持全双工音视频通话对讲（内置消回声芯片）

自带独有多色门灯设计

支持增援和处置按键

支持PoE供电，同时支持独立供电（24V DC）

接口：RJ45、DC独立供电口（24V DC）、卫生间紧急呼叫接入口

系统：Android或同等标准

安装说明：挂墙式明装

病床分机

屏幕：7寸电容触摸屏

分辨率：1024*600

CPU：不低于4核64位 Cortex A53  1.45GHZ  2核 Mali400

内存：1G 8G

基于全数字TCP/IP协议通讯

自带独立呼叫按键，同时支持独立手柄呼叫

支持PoE供电，同时支持独立宽电压供电（24V DC）

安装说明：嵌入式安装

接口：RJ45接口，手柄接口

安装方式：采用嵌墙式挂墙安装

系统：Android或同等标准

防水按钮

国标 86 盒防水设计，壁挂式安装

支持拉线和按键两种独立结构的报警方式，报警按钮采用按压式报警

数据传输：支持有线传输

安装方式：标准86盒

公共广播系统

控制主机

13英寸LED液晶显示屏，内置10点电容触摸屏，简单易用的触摸屏操控。

工控抽拉式键盘设计，操作更便捷，支持1路高清HDMI高清视频输出。

工业级专用主板设计，不低于Intel Core  i7 四核CPU，内存DDR标配8G。

内置大容量256G mSATA硬盘，读写速度达到600MB/S。

自带8路USB接口，6路通用串口。方便外扩周边设备接入。

屏幕尺寸：13英寸

屏幕颜色：24位全彩色

显示屏：13〞高分辨率LED液晶屏（1920*1080）

触摸屏：10点电容触摸屏

数字化IP网络广播系统

B/S平台操作系统架构，支持局域网和广域网传输（可跨网段、跨路由），可部署于网络中的任意位置，支持任何操作系统、任何浏览器进行远程访问登录。

统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备。

支持TTS语音播报，实现将文本转成语音播放，为了适应不同场合场景需求，可在后台设置1~99语速范围、可选择男声或女声。

系统最大支持128路多方同时通话参与会议讨论模式。

支持app上选择正版音频资源给指定设备播放。

控制器

产品采用linux操作系统或同等标准。

网络接入方式，DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等。

自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。

支持与公共广播系统对接作为校时系统，保障公共广播系统和定时任务准确性。

液晶显示屏支持显示当前时间、当前时区等。

支持中文语言显示界面。

网络接口：标准RJ45输入

传输速率：100Mbps

支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播），IETF SIP

合并式播放器

内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。

CD采用高档吸入式机芯。

收音机采用高灵敏度收音模块；调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。

带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。

失真：0.1%

通道串音：65dB

动态范围：75dB

前置放大器

具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；

MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先；

紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；

MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；

MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出；其中MIC1灵敏度可根据项目现场应用通过电位器灵活调节。

话筒1-5的输入灵敏度：话筒：5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡

辅助1-3输入：AUX 3: 350mV/10KΩ非平衡

寻呼话筒

8英寸电容式触摸屏，高档美观。

3英寸真彩液晶显示屏，图形化UI界面显示，全触摸屏操控。

图形化音量调节界面，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。

实时显示节目播放、双向对讲、定时广播、设备运行、IP地址、MAC地址等状态信息，可一键停止节目播放任务。

产品基于云服务器，支持7×24小时不间断工作。

传输速率：1000Mbps/100Mbps

支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播），IETF SIP

音频格式：MP3、WMA、WAV

IP报警采集器

产品基于云服务器，支持7×24小时不间断工作。

丰富的网络接入方式，包括DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等。

30路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用；可实现短路采集、报警触发、本地媒体库音乐播放、发短信、录音、发邮件。

30路短路输出接口，能更好地与其他相关设备进行实时联动。

网络接口：标准RJ45输入

传输速率：100Mbps

支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播），IETF SIP

IP音频采集器

内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。

内置1组RCA、1路35单插输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备，支持输入音频压限功能。

支持5分区独立触发打开或关闭采集功能，面板带有5个分区触发按键及指示灯。

支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。

网络接口：标准RJ45输入

传输速率：100Mbps

支持协议：TCP/IP、UDP

音频格式：MP3、PCM

电源管理器

提供8路电源输出插座，1-4路最大输出功率3500W，所有通道最大输出功率6600W，其中有4路10A、4路16A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。

采用2英寸LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。

支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。

支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。

支持手动电源管理，独立控制每一路电源输出，一键全开或全关等。

额定输出电压：220V～50HZ

额定输出电流：30A

显示屏：2英寸LCD显示屏

台式电脑

性能不低于第十三代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（8G内存，1T固态硬盘，Win10操作系统），25英寸以上显示器。

寻呼话筒

8英寸电容式触摸屏，高档美观。

3英寸真彩液晶显示屏，图形化UI界面显示，全触摸屏操控。

图形化音量调节界面，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。

实时显示节目播放、双向对讲、定时广播、设备运行、IP地址、MAC地址等状态信息，可一键停止节目播放任务。

产品基于云服务器，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。

网络接口：标准RJ45输入

传输速率：1000Mbps/100Mbps

支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播），IETF SIP

音频格式：MP3、WMA、WAV

天花喇叭

额定功率（100V）：3W,6W

额定功率（70V）：5W,3W

阻抗：COM/3KΩ/7KΩ

灵敏度（1W/1M）：89dB

频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz

喇叭单元：5"x1

室外IP音柱

额定功率（100V）：25W,45W

额定功率（70V）：12W,25W

灵敏度：91dB±3dB

阻抗：黑：COM白：440Ω绿：220Ω

频率响应：50Hz-18KHz

喇叭单元：4"×4,5"×1

IP终端服务器240W（等同或高于以下性能要求）

工业级3.4英寸LCD显示屏，16个工业级金属按键，超强抗干扰性能，避免红外操作的不稳定因素。

采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。

内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。

内置高保真模拟功放，240W定阻（4—16Ω）及定压（70V、100V）功率输出。

信息安全管理系统

防火墙

整机吞吐4Gbps；最大并发数200万；

软硬一体产品。

1U机架式，CPU：4核，内存：8GB，数据硬盘：2TB HDD，系统存储：64GB EMMC，电源规格：双电源（额定功率60W），风扇数：2个。网络接口：千兆电口=8个（含2组电口Bypass），千兆光口=2个，万兆光口=2个，不带光模块，接口扩展槽：2个，Console接口（RJ45）=1个，USB 2.0=2个。

上网行为管理

带宽200Mbps；整机吞吐6Gbps；最大并发数300万；

软硬一体产品

1U机架式，CPU：2核2线程，内存：2GB，硬盘：1TB HDD，电源规格：单电源（额定功率25W），风扇数：无。网络接口：千兆电口=10个（含1组电口Bypass），千兆Combo口=4个，不带光模块，Console接口（RJ45）=1个，USB 3.0=1个。

入侵防御

应用层吞吐量（全安全功能开启）500Mbps；网络层吞吐量4Gbps；最大并发数200万；最大新建数4万/秒；

软硬一体产品。

1U机架式，CPU：E2000Q（2 x FTC664(2.0GHz) +2 x FTC310(1.5GHz)， 4核4线程），内存：8GB，数据硬盘：2TB HDD，系统存储：64G EMMC，电源规格：单电源（额定功率75W），风扇数：2个。网络接口：千兆电口=6个（含2组电口Bypass），管理电口=1个，HA电口=1个，USB口=2个，千兆光口=4个，不带光模块，接口扩展槽：2个。操作系统：UOS V20；

日志审计

授权资产数20个；每秒事务处理数200个（条）；基础机架式：1UX86工控机；CPU：2.0GHz 4核4线程；CPU数量：1；内存：8G内存*1；硬盘：2T硬盘*1；Raid类型：不支持；电源电压：交流（AC 100—240V/ 50—60Hz）；直流（DC 120—373V）；

电源线通用（具体看排插孔）；电源规格：单电源 国标；电源额定功率：75W；风扇个数：1；

风道：前进风 后出风；Console口：1个；USB：USB2.0*2；

网络接口：业务口（千兆电）：4个，管理口（千兆电）：1个，HA口（千兆电）：1个

服务器

标准机架式服务器；

处理器：配置1颗可扩展英特尔4314处理器，主频2.4GHz，核心数16核32线程；

内存：配置32G DDR4内存；

硬盘：配置2块4T 3.5寸硬盘；

RAID：配置1个高性能独立RAID卡；

网卡：配置2端口电口网卡；

电源：标配900W白金级1+1冗余双电；

网络版杀毒软件

包含400个防病毒模块授权，具备病毒查杀、病毒隔离、实时监控、病毒免疫、系统防护、应用防护、勒索防御、挖矿防御、行为控制功能

出入口控制系统

人脸识别终端

显示屏：采用≥8英寸电容触摸屏、分辨率≥1280*800；

摄像头：采用可见光和近红外双目摄像头，有效像素≥200万；

通讯方式：支持TCP/IP、Wi-Fi；

识别方式：支持人脸、刷卡，密码、二维码，以及组合验证；

人脸算法：支持动态人脸识别算法，精准识别人脸，应支持双目活体检测技术，真人防假；

信息显示：支持信息推送及电子铭牌显示；

存储容量：存储容量：人脸识读装置脱机注册人数≥10万人，出入事件数≥30万条；7.处理器：≥四核A55、单核主频≥1.8GHz、≥1.2TOPs算力AI处理单元；

存储：运行内存≥2G、板载储存≥16G；

支持独有的屏下刷卡技术，支持加密读写卡；

人脸识别准确率：≥99.9%；

识别距离：0.2～1.5m；

不少于以下接口：1*RJ45 10M/100M自适应以太网口、1*韦根输出、1*继电器输出、1*485接口、1*USB接口、1*开门按钮接口、1*门磁接口；

补光灯：支持红外补光、白色补光、RGB补光；

防护等级：设备整体采用防水防尘设计，外壳防护等级≥IP65；

存储安全：储存在载体凭证中的信息应加以保护，防止未经授权的修改或复制；（提供检验检测报告复印件并加盖公章）

工作电压：DC12V；

设备功耗：≤12W；

工作温度：-20℃~65℃；

相对湿度：0～90%RH（不凝露）；

支持saas部署直接接入云端管理平台；

人脸识别终端支持成为信息发布显示屏；

人脸识别终端支持从设备处录入人员信息以及通行记录查询；

单、双门磁力锁

符合GA/T 72-2013的相关要求（提供的检验报告应具有此项说明）；

电锁应通过200万次无故障开启寿命测试；

使用环境满足环境要求，所有外露的锁体，吸板以及安装支架的表面处理应通过24小时盐雾测试，以及48小时交变湿热测试，提供相关检测报告；

电锁应具备一定的抗冲击能力，应通过冲击试验；

安全类型：通电上锁，断电开锁

输入电压：DC12V或24V

工作电流：≤DC12V/460mA、≤DC24V/230mA

适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门（配防坠支架防坠链）

解锁方式：断电开门，带信号反馈

定制单磁力锁支架

两门、四门门禁控制器

设备应通过抗电强度试验、脉冲试验、电压冲击试验（提供的检验报告具有此项说明）；

发卡量：≥50000张用户卡（标准版），≥500张巡更卡，可存储≥100000条门禁刷卡记录，≥50000条报警事件，≥5000条巡更记录。

输入：≥2/4组标准门磁状态输入，≥2/4组出门请示按钮输入，≥2/4组标准防撬状态输入。

输出：≥2/4组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；≥2/4组常开报警继电器输出。

温度-10℃——50℃，湿度5%——90%。

电源：输入12V DC/4.2A。

额定功率：<5W。

标准读卡：≥2/4组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存储：

Flash存储，数据在停电的状态下10年不丢失。

通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯。

扩展接口：≥两路RS232接口，≥一路RS485接口。

支持DC24V消防信号。

门禁控制器支持通过接线端子直接接入门禁（含门锁、按钮、RS485读卡器）、照明、空调、窗帘、音视频以及各类传感器设备，满足用户的环境控制需求。

定制电源

门禁管理软件

门禁系统软件具有相关软著证书；

多语言和多时区支持：支持中文简体、英文和中文繁体，支持时区；

支持门禁日历、权限时段、设备时段、门点管理、开门黑名单、一键常开、远程开门等功能；

系统支持扩展高可用系统，当发生服务器或软件故障时，系统在短时间内自动恢复正常，尽量减少服务中断时间，保证业务的连续性和稳定性，提高了系统的可靠性和容错能力。（提供业绩证明）

系统具有扩展性，可扩展无线门锁业务、梯控业务、访客业务、消费业务、考勤业务、会议室业务、楼控业务、宿舍业务、巡更业务、信息推送业务，为后期新增扩展提供模块化支持。（提供平台操作界面演示或截图）

系统支持平面图、2.5D、3D等多种方式监控，支持结合2.5D、3D地图实现可视化监控、控制。（提供平台操作界面演示或截图）

门禁系统支持扩展国密门禁系统，符合GM/T 0036《采用非接触卡的门禁系统密码应用技术》检测标准，具有《国密高安全门禁系统》商密检测证书；支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性。

系统支持AB门，能实现人员、车辆的身份登记、出入监区图像人工比对、AB 门互锁，设有反胁迫密码报警功能，可手动控制 AB 门及一键紧急开关。

门锁管理：支持门锁授权、权限下载、下载情况查询；

门禁监控：支持表格和地图两种监控界面布局，支持无级缩放；支持开门、消防、更改门模式命令；支持实时报警、报警处置记录填写。

集团化支持：设备等数据结合数据权限控制，支持集团化多组织分别管理自己的数据。

门禁区域维护：对门禁区域信息进行维护，提供新增、删除、修改、查询功能。

设备管理：提供设备基本信息维护管理功能。支持直接新增或选择已接入设备新增，提供修改、删除和查询功能。门禁参数和时段分类 支持多台设备一起修改。支持把Excel格式的设备信息数据导出。向设备发送 重启、复位（恢复出厂设置）、初始化、清除数据命令。

电子地图：可以建筑平面图和门禁安装的实际位置，设置门禁点，对各控制点进行直接的开/闭控制、监视，如对门开关状态的监视等。

黑名单管理：黑名单增删改查。支持按人、按人的具体凭据类型设置黑名单。可通过查询人员/人员的指定凭据被加入开门黑名单后尝试通行的记录，导出黑名单记录。

事件管理：系统对操作员事件、门控器事件以及各类故障事件等分类处理，存入事件管理数据库，对门点上发生的开门认证（含成功、失败）开门事件记录提供查询。查询设备报警等事件记录。

门禁开放接口：提供门禁区域信息的查询。提供门的点位信息的查询。提供门禁事件记录的查询。支持门状态发生改变时向指定地址推送消息。

统计打印功能：可查询和打印某一日期段的刷卡信息、可根据日、月、自定义时间段的统计打印刷卡统计表、可查询和打印任何日期段的所有门禁刷卡信息；

报警管理：系统操作员可定义其他某个事件为报警事件，当报警发生时，系统会自动弹出故障点的报警画面，并有声光及语音提示。同时系统支持胁迫码报警，在卡 + 密码开门模式下，输入四位胁迫码可产生报警事件。当刷非法卡、无效刷卡、强行开门（门磁联动）时，控制器输出报警信号，同时联动闭路监控图像

系统集成：系统可以实现与安防、消防等其他系统协调联动，当系统接到消防报警信号后，能够自动打开控制区域内的所有大门，有利于控制区域内的人员逃生；

互锁通道：允许管理员对指定的通道或房门实行互锁；互锁指的是，例如A门和B门处于关闭状态，进入A门后，要通过B门，必须等A门关闭才可以刷卡通过B门。

多卡开门：根据用户的实际情况，某些安全系统比较高的区域可设置多卡开门（最多支持8张卡），保证内部区域的安全。

双门互锁：根据用户的实际情况，重要通道设置有两道门，两道门予以互锁，当受控区域的任一门受控需开启时，绝对禁止另一扇门处于开启状态，具有自动防尾随跟入功能。

发卡器

USB通讯，可发IC/CPU卡，读写时间小于0.3S，感应距离大于30MM。

台式电脑

CPU：性能不低于英特尔 酷睿i5/至强W系（或同等级AMD锐龙）4核8线程或以上；

内存：16G；

硬盘：2T 台式机硬盘；

兼容操作系统：Windows 10/11 专业版或同等标准

人脸采集摄像头

摄像头通讯方式：USB

分辨率：≥1080P（1920*1080像素）

曝光：自动曝光，自动白平衡

保护盖：自带隐私保护盖。

安装方式：支持平放，夹挂，配合桌面支架可调整高度和俯仰角。

支持系统：支持windows

摄像头接入：能够自动检测可用的摄像头设备。

视频流获取：实时获取摄像头的视频流，以帧的形式处理图像数据。

WCF服务程序：配合人脸检测服务 实现人脸质量分检测， 过滤低质量分人脸照片 增加设备人脸识别的精准度

时钟系统

电子时钟

显示内容：时分秒

接口方式：RJ45(NTP)，通信自动同步接收母钟信号

工作电压：输入AC100V-260V，50Hz；输出电压：DC5V；支持POE供电

双IP地址切换，根据网络现状自动更改指向主备母钟

具有自动刷新功能，可设置显示模式，支持监控系统的直接控制，通讯故障检测功能

自动获取母钟信号同步，支持NTP网络对时，

接口方式：以太网RJ45接口，可与计算机局域网共用网络、共用交换机

中心母钟

支持协议：网络时间协议 NTPv1.v2.v3&v4、SNTP、TELNET、DHCP、UDP、SNMP,IPV4

支持平台：支持所有NTP协议的服务器、PC、嵌入式设备等

服务器性能：

NTP输出：一级网络时间服务器，同步精度不低于1US

用户终端同步授时精度：0.5-2ms（局域网典型值），广域网≤100mS

用户容量：支持跨网段校时，可同时满足上万台客户端

NTP请求量：8000—10000次/秒

面板显示：配置LCD显示屏，显示IP地址、年月日时分秒、显示卫星颗数、类型、状态、经度、纬度、高度等参数值，锁定卫星数量、时间锁定状态、锁定时间来源、工作状态等

后面板接口配置：GPS、北斗双模天线接口：BNC，≥1路；≥1路 RJ-45网口，10/100/1000M自适应以太网接口

NTP服务器

支持协议：网络时间协议 NTPv1.v2.v3&v4、SNTP、TELNET、DHCP、UDP、SNMP等，IPV4或IPV6

支持平台：支持所有NTP协议的服务器、PC、嵌入式设备等

服务器性能：

NTP输出：一级网络时间服务器，同步精度1US

用户终端同步授时精度：0.5-2ms（局域网典型值），广域网≤100mS

用户容量：支持跨网段校时，可同时满足上万台客户端

NTP请求量：8000—10000次/秒

面板显示：配置LCD显示屏，显示IP地址、年月日时分秒、时间锁定状态、锁定时间来源、工作状态

后面板：GPS、北斗双模天线接口：BNC，≥1路；≥2路 RJ-45网口，10/100/1000M自适应以太网接口

监控软件

监控管理子母钟状态参数。监控软件主要完成对时钟系统设备的监测管理，检测收集母钟、子钟的运行状态信息，对时钟系统的工作状态、故障状态进行显示，并对全系统时钟进行点对点的控制，对本系统中任何一个子钟进行必要的操作。监控软件监控子钟及其它终端设备的授时日志，包括终端IP、访问时间、时间偏差、异常告警。

台式电脑

第十三代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（8G内存，1T固态硬盘，Win10操作系统），25英寸以上显示器。

电子巡更系统

巡检棒

产品性能：铝合金材结构，表面硬氧化处理，全防摔、防水设计

通讯模式：采用USB通讯模式，无需安装USB驱动，即插即用

读卡距离：非接触感应，3—5厘米

电池容量：650毫安聚合物理电池，  续航时间：14天

读卡提示：读卡成功有灯光、声音/振动提示

电池功耗：待机电流为0.12以内毫安，功耗为0.45毫瓦

照明功能：手电照明功能

通讯底座

通讯接口：USB

信息钮

工程塑料封装，内置芯片，具有防水、防震、安装简便、耐用，提示标贴等功能。可埋入墙体内隐蔽安装，防止人为破坏。内置不可修改的ID码，ID卡序列号具有唯一性，防止人员作弊。

巡更管理软件

巡更综合管理

自助挂号缴费服务终端

基本参数：

尺寸≥43寸电容触显一体屏，支持多点触控；

分辨率：≥1920X1080；

屏幕比例：>16:9；

透光率：≥85%；

色数：≥16.7M；

亮度：≥350cd/m²(Typ.）；

视角：>水平/垂直：178%/178°；

对比度：≥3000:1(Typ.）；

可视尺寸：≥940.9W*529.3H mm；

工控主机CPU:≥I5 4460四核四线程≥3.2GHz；

内存：≥8GB内存；

硬盘：SSD≥128G,H81芯片组，10串10USB；

网口：10/100/1000M；

自适应电源：≥100V—240V/50Hz/6OHz自适应；

身份证阅读器：

符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》；

兼容ISO-I4443，TYPE-B标准；

阅读距离：0-50mm；

读卡响应速度：≤1s；

工作频率：13.56MHZ；

工作电流：220mA/DC；

平均无故障工作时间：≥30000小时；

社保卡读卡器：

通信接口：支持USB接口通讯或RS232串口通讯；

IC卡：支持1个符合ISO/IEC 7816标准的同异步卡；

非接触卡：支持ISO 14443 Type A/B Miface的标准非接触卡型，最大读卡距离不小于5cm；

电动读卡器：

走卡速度：约70cm/s；

通讯接口：RS232方式；

IC卡标准：符合ISO7816-1，2，3，4标准/EMV 4.1 L1/PBOC 3.0 L1；

磁卡标准：

物理特性：符合 ISO7810 和7811 标准；

卡片尺寸：符合 ISO7810 ID-1型磁卡标准；

压纹凸字：符合 ISO7811-1和ISO7811-3标准；

记录格式：符合 ISO7811-2、ISO7811-4、ISO7811-5和ISO7811-6 标准；

非接触IC标准：符合ISO14443标准；

具有自动吸卡，受控进、退、吞卡的功能；

医保业务综合服务终端：

CPU：八核1.8GHz；

操作系统：Android 8.1；

内存：4G；

存储：64G；

摄像头：3D结构光摄像头；

接口：USB*2/DB9/RJ45/Micro-USB；

微信刷脸支付摄像头：

功耗：2.6—3W；

基线：55mm；

工作距离：0.28—1m；

测量精度：±1mm@0.6m，±2mm@1m；

供电方式：USB；

支付宝刷脸支付摄像头：

深度范围：30—100cm；

相对精度：±1mm@300mm，±2mm@600mm，±4mm@1000mm；

平均功耗：＜1.2W/5V

数据传输：USB2.0

操作系统：Windows 7/10/Android 4.4-9.0；

供电方式：USB；

凭条打印机：

打印方法：直接热敏打印；

打印纸宽：80±0.5mm；

有效打印宽度：72mm/80mm( 可选）；

打印密度：8点/mm，576点/行/640点/行（可选）；

打印速度：200mm/秒/150mm/秒/120mm/秒/100mm/秒（可选）；

二维码扫描器：

通信方式：USB（USB-KBW，USB-COM），TTL、RS232 ；

图像传感器：CMOS，全局快门 ；

分辨率：30万像素，640*480 ；

解析度：≥3mil/0.075mm（PCS90%,CODE 39）；

照明：暖白光LED；

识读景深：20mm～210mm（不同条码范围）；

解码速度：65CM/S；

识读模式：连续识读模式、感应识读模式、指令控制；

视角：水平60°，垂直50°，对角72°；

激光打印机：

产品类型：黑白激光打印机；

标配内存：128M；

接口类型：USB 2.0接口；

操作面板：液晶显示面板；

首页输出时间：≤6.9S；

黑白打印速度：≥38ppm；

最大打印幅面：A4；

打印分辨率：≥4800×600dpi；

打印介质：普通纸，薄纸，厚纸，再生纸，标签；

电源：AC220-240V,50/60Hz；

噪音：打印低于53dB，待机低于31dB；

通讯方式：USB；

电源：220V；

金属加密键盘：

采用单颗集成国密算法、DES、RSA的国密认证；

16键帽：10个数字键，6个功能键；

键盘材料不锈钢；表面防水、防尘、防爆；

密码算法：包含DES和Triple DES(128bits and 192 bits）及SM2/SM3/SM4国密算法；

密码功能：PIN加密、MAC运算、数据加密/解密；

密钥管理：Fixed、M/S等完备、灵活的密钥层次管理技术；

保护能力：停电敏感数据可保存5年以上；

自助报告打印服务终端

基本参数：

液晶尺寸：≥43寸液晶屏（A+级）；

可视尺寸：≥940.9W*529.3Hmm；

显示分辨率：≥1920*（垂直）*1080（水平）；

屏幕比例：≥16:9；

面板亮度：≥300cd/m2；

可视角度：全视角；

显示色彩：≥16.7M；

对比度：≥3000:1；

触摸嵌入方式：一体式G+G电容触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（20点）；

书写方式：手指、电容触摸笔；

触摸响应速度：≤10ms；

定位精度：±2mm；

通讯接口：B型USB公头触摸寿命次数：不低于5000万次驱动程序：免驱；

触摸功能：支持20点电脑触摸操作；

身份证阅读器：

符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》；

兼容ISO-I4443，TYPE-B标准；

阅读距离：0-50mm；

读卡响应速度：≤1s；

工作频率：13.56MHZ；

工作电流：220mA/DC；

平均无故障工作时间：≥30000小时；

二维码扫描器：

通信方式：USB（USB-KBW，USB-COM），TTL、RS232；

图像传感器：CMOS，全局快门 ；

分辨率：30万像素，640*480 ；

解析度：≥3mil/0.075mm（PCS90%,CODE 39）；

照明：暖白光LED；

识读景深：20mm～210mm（不同条码范围）；

解码速度：65CM/S；

识读模式：连续识读模式、感应识读模式、指令控制；

视角：水平60°，垂直50°，对角72°；

热敏标签打印机：

打印方式：热敏、热转印两种模式；

分辨率：203dpi；

仿真：ZPL、EPL、TSPL；

最高打印速度：200mm/s；

最大打印宽度：576点（72mm）/640点（80mm）可选；

纸卷最大直径：160mm；

打印纸张宽度：23—82.2mm（可调节）；

打印厚度：0.06—0.2mm；

传感器：黑标检测、标签检测、机构检测、纸张检测；

标配接口：USB接口（2.0全速），选配串口；

选件：半切切刀、带纸仓；

激光打印机：

产品类型：黑白激光打印机；

标配内存：128M；

接口类型：USB 2.0接口；

操作面板：液晶显示面板；

首页输出时间：≤6.9S；

黑白打印速度：≥38ppm；

最大打印幅面：A4；

打印分辨率：≥4800×600dpi；

打印介质：普通纸，薄纸，厚纸，再生纸，标签；

电源：AC220-240V,50/60Hz；

噪音：打印低于53dB，待机低于31dB ；

通讯方式：USB；

电源：220V；

双目摄像头：

有效像素：1920*1080 ；

镜头1:3.9 mm彩色 ；

镜头2:3.9 mm黑白 ；

最佳拍摄距离：20CM－300CM ；

视场角度：65°±5° ；

动态范围：96db ；

光圈/畸变：F2.0/<1% ；

支持：YUY2、 MJPG ；

通讯方式：USB；

供电方式：DC5V。

净化空调设备技术规范

一般要求

风冷直膨式机组、自取新风净化空气处理机组、多联空调机、手术室专用送风单元、风系统设备及管道附件。截止投标之日，上述设备的厂家应具有5年以上的制造生产经验，需提供营业执照或其他证明文件。

自取新风净化空气处理机组

设计范围

本章用于本工程医疗综合楼特殊科室的净化空调机组的采购、组装、运输、支吊架制作、安装、现场验收、试运行、调试和终验。达到本技术规范要求和项目买方代表的要求。

适用标准

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；

《建筑环境通用规范》GB55016-2021；

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ53/T-39-2020；

《洁净手术室用空气调节机组》GB/T19569-2004；

《组合式空调机组》GB/T14294-2008；

《空气过滤器》GB/T14295-2019；

《高效空气过滤器》GB/T13554-2020；

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011；

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；

材料

应选用满足《洁净手术室用空气调节机组》GB/T19569-2004、《组合式空调机组》GB/T14294-2008和《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的合格产品，机组燃烧性能必须满足《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012中的要求，机组密闭性能必须满足《洁净手术室用空气调节机组》GB/T19569-2004中的要求。机组应具有良好的机械强度及防冷桥措施，空调机组的箱体应采取无冷桥结构，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象（提供无冷桥框架设计原理图）。设备自带变频控制柜、橡胶减震垫；设备风量、风压、制冷（热）量、加湿量、输入功率、噪声值及设备重量宜优于设计标准。

净化空调机组应满足防止微生物二次污染原则。内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材料或面层，材质表面应光洁。内部结构及配置的零部件应便于消毒、清洗并能顺利排除清洗废水，不易积尘、积水和滋生细菌。表面冷却器的冷凝水排出口，宜设在正压段，否则应设能防倒吸并在负压时能顺利排出冷凝水的装置。

净化空调机组箱体的密封应可靠，当机组内试验压力保持1800Pa的静压值时，Ⅰ级洁净用房系统，箱体漏风率不应大于0.5%；其他洁净用房系统，箱体漏风率不应大于1%。（提供具有设备制造商公章第三方检测报告）

净化空调机组的箱体应采取无冷桥结构，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。（提供无冷桥框架设计原理图，并加盖设备制造商公章）

过滤器：应选用满足《空气过滤器》GB/T14295-2019和《高效空气过滤器》GB/T13554-2020的合格产品。设备过滤效率、初终阻力宜优于设计标准。

质量要求

卖方在采购设备和材料时，应将意向采购设备和材料的产地、厂家、品种、牌号等提前7天提交项目买方代表和买方审查，同意后，方可签订采购合同。

设备到达现场验收时，卖方应提供设备以下资料：

a.出厂许可证；

b.制造期间的试验、检验报告；

c.出厂试验报告，报告中应有出厂试验记录；

d.产品合格证；

e.生产产地证明；

f.装箱单

卖方应提供必要的现场检验的设施及保管注意事项，包括但不限于外观查验，核查主要设备参数是否和投标文件一致等。

安装在楼板上的设备，应按图纸做好减振、隔振、防噪等措施。

所有设备、主要材料及配件等必须具有出厂合格证书并应按设计要求核对其规格和型号无误后方可安装。

各阀件、金属支吊架、设备等，先清除表面的灰尘、污垢与锈斑，并保持干燥。

预留预埋和基础需与土建配合完成，预留洞口应结合土建图纸和暖通进行预留。安装施工前施工方应进行综合管线排布。

未尽之处，均按国家现行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016和《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011进行施工。

质量验收

卖方应向买方提供现场准备和安装的时间计划书，对实施过程中应有主要环节施工记录及中间过程验收资料。

卖方在对设备安装前需要对现场实际情况复核，若采购的设备与土建等现场条件不符，由此产生的相应费用由卖方承担。

卖方应向买方提供测试、试运行过程记录资料。

各设备遵循国家现行《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010、《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002进行验收。

吸顶式空气消毒机

设计范围

本章为用于本工程医疗综合楼产科的吸顶式空气消毒机的采购、组装、运输、支吊架制作、安装、现场验收、试运行、调试和终验。达到本技术规范要求和项目买方代表的要求。

适用标准

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；

《空气过滤器》GB/T14295-2019；

《高效空气过滤器》GB/T13554-2020；

《空气消毒机通用卫生要求》WS/T648-2019；

材料

吸顶式空气消毒机：应选用满足《空气消毒机通用卫生要求》WS/T648-2019的合格产品。空气消毒机的原材料、材质和元器件等应符合相应标准的要求，没有相应标准的应达到产品质量标准的要求。

质量要求

卖方在采购设备和材料时，应将意向采购设备和材料的产地、厂家、品种、牌号等提前7天提交项目买方代表和买方审查，同意后，方可签订采购合同。

（1）设备到达现场验收时，卖方应提供设备以下资料：

a.出厂许可证；

b.制造期间的试验、检验报告；

c.出厂试验报告，报告中应有出厂试验记录；

d.产品合格证；

e.生产产地证明；

f.装箱单

（2）卖方应提供必要的现场检验的设施及保管注意事项，包括但不限于外观查验，核查主要设备参数是否和投标文件一致等。

（3）安装在楼板上的设备，应按图纸做好减振、隔振、防噪等措施。

（4）所有设备、主要材料及配件等必须具有出厂合格证书并应按设计要求核对其规格和型号无误后方可安装。

（5）各阀件、金属支吊架、设备等，先清除表面的灰尘、污垢与锈斑，并保持干燥。

（6）预留预埋和基础需与土建配合完成，预留洞口应结合土建图纸和暖通进行预留。安装施工前施工方应进行综合管线排布。

（7）未尽之处，均按国家现行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016和《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011进行施工。

质量验收

（1）卖方应向买方提供现场准备和安装的时间计划书，对实施过程中应有主要环节施工记录及中间过程验收资料。

（2）卖方在设备安装前需要对现场实际情况复核，若采购的设备与土建等现场条件不符，由此产生的相应费用由卖方承担。

（3）卖方应向买方提供测试、试运行过程记录资料。

（4）各设备遵循国家现行《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010、《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002进行验收。

多联空调（VRF）

设计范围

本章用于本工程医疗综合楼特殊科室的多联空调的采购、组装、运输、支吊架制作、安装、现场验收、试运行、调试和终验。达到本技术规范要求和项目买方代表的要求。

适用标准

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；

《建筑环境通用规范》GB55016-2021；

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ53/T-39-2020；

《多联机空调系统工程技术规范》JGJ174-2010；

《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB21454-2021；

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011；

《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016；

材料

应选用满足《多联机空调系统工程技术规范》JGJ174-2010、《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB21454-2021和《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的合格产品。设备制冷剂类型满足国家环保标准；设备自带控制柜及集中控制模块接口；设备风量、风压、制冷（热）量、输入功率、全年性能系数、噪声值及设备重量宜优于设计标准。

质量要求

卖方在采购设备和材料时，应将意向采购设备和材料的产地、厂家、品种、牌号等提前7天提交项目买方代表和买方审查，同意后，方可签订采购合同。

（1）设备到达现场验收时，卖方应提供设备以下资料：

a.出厂许可证；

b.制造期间的试验、检验报告；

c.出厂试验报告，报告中应有出厂试验记录；

d.产品合格证；

e.生产产地证明；

f.装箱单

（2）卖方应提供必要的现场检验的设施及保管注意事项，包括但不限于外观查验，核查主要设备参数是否和投标文件一致等。

（3）安装在楼板上的多联空调室外机等，应按图纸做好减振、隔振、防噪等措施。

（4）所有设备、主要材料及配件等必须具有出厂合格证书并应按设计要求核对其规格和型号无误后方可安装；安装在吊顶内的多联空调室内机、风机盘管、新风机组，在其附近的吊顶应留有合适的检修口和维修孔洞。

（5）各阀件、金属支吊架、设备等，先清除表面的灰尘、污垢与锈斑，并保持干燥。

（6）预留预埋和基础需与土建配合完成，预留洞口应结合土建图纸和暖通进行预留。安装施工前施工方应进行综合管线排布。

（7）未尽之处，均按国家现行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016和《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011进行施工。

质量验收

（1）卖方应向买方提供现场准备和安装的时间计划书，对实施过程中应有主要环节施工记录及中间过程验收资料。

（2）卖方在设备安装前需要对现场实际情况复核，若采购的设备与土建等现场条件不符，由此产生的相应费用由卖方承担。

（3）卖方应向买方提供测试、试运行过程记录资料。

（4）各设备遵循国家现行《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016进行验收。

滤器风口

设计范围

本章用于本工程医疗综合楼特殊科室的滤器风口的采购、组装、运输、支吊架制作、安装、现场验收、试运行、调试和终验。达到本技术规范要求和项目买方代表的要求。

适用标准

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

《空气过滤器》GB/T14295-2019；

《高效空气过滤器》GB/T13554-2020；

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011；

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；

材料

- 应选用满足《空气过滤器》GB/T14295-2019和《高效空气过滤器》GB/T13554-2020的合格产品。设备过滤效率、初终阻力宜优于设计标准。

- 应选用满足《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011的合格产品。风口的材料厚度及安装要求满足国家标准。

质量要求

卖方在采购设备和材料时，应将意向采购设备和材料的产地、厂家、品种、牌号等提前7天提交项目买方代表和买方审查，同意后，方可签订采购合同。

（1）设备到达现场验收时，卖方应提供设备以下资料：

a.出厂许可证；

b.制造期间的试验、检验报告；

c.出厂试验报告，报告中应有出厂试验记录；

d.产品合格证；

e.生产产地证明；

f.装箱单

（2）卖方应提供必要的现场检验的设施及保管注意事项，包括但不限于外观查验，核查主要设备参数是否和投标文件一致等。

（3）安装在楼板上的设备，应按图纸做好减振、隔振、防噪等措施。

（4）所有设备、主要材料及配件等必须具有出厂合格证书并应按设计要求核对其规格和型号无误后方可安装。

（5）各阀件、金属支吊架、设备等，先清除表面的灰尘、污垢与锈斑，并保持干燥。

（6）预留预埋和基础需与土建配合完成，预留洞口应结合土建图纸和暖通进行预留。安装施工前施工方应进行综合管线排布。

（7）未尽之处，均按国家现行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016和《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011进行施工。

质量验收

（1）卖方应向买方提供现场准备和安装的时间计划书，对实施过程中应有主要环节施工记录及中间过程验收资料。

（2）卖方在设备安装前需要对现场实际情况复核，若采购的设备与土建等现场条件不符，由此产生的相应费用由卖方承担。

（3）卖方应向买方提供测试、试运行过程记录资料。

（4）各设备遵循国家现行《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010、《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002进行验收。

风系统设备及管道附件

设计范围

本章用于本工程医疗综合楼特殊科室的风系统设备及管道附件的采购、组装、运输、支吊架制作、安装、现场验收、试运行、调试和终验。达到本技术规范要求和项目买方代表的要求。

适用标准

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；

《建筑环境通用规范》GB55016-2021；

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ53/T-39-2020；

《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020；

《通风管道技术规程》JGJ141-2017；

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011；

《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016；

材料

- 风机：应选用满足《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的合格产品。设备噪声、单位风量耗功率满足国家标准；设备自带控制柜；风机效率及设备重量宜优于设计标准。

- 过滤器：应选用满足《空气过滤器》GB/T14295-2019和《高效空气过滤器》GB/T13554-2020的合格产品。设备过滤效率、初终阻力宜优于设计标准。

（3）风管部件（风口、风阀、风帽等）：应选用满足《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011的合格产品。管道材质、连接方式、阀门、管件的参数规格及安装应符合相应标准的要求，没有相应标准的应达到产品质量标准的要求。

（4）风管管材：通风系统风管采用热镀锌钢板机制管，其制作配件、板厚度和允许漏风量等要求均应符合《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016的规定。排出具有腐蚀性气体（病理科、检验科等）的风管采用内衬聚氯乙烯镀锌钢板（或无机玻璃钢风管）以防止腐蚀。

（5）消声器、静压箱：消声器采用复合针孔铝板型消声器，不含玻璃纤维。复合针孔铝板型消声器针孔孔径为0.2mm；消声静压箱做法详见图集《通风与空调工程》。

（6）风管绝热：应选用满足《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T17794-2021和《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012的合格产品。保温绝热材料（包括粘合剂）的防火性能、导热系数、湿阻因子、氧指数、真空吸水率的参数规格及安装要求满足国家标准。

（7）支吊架：支吊架的制作与安装应满足《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011中的要求。

质量要求

卖方在采购设备和材料时，应将意向采购设备和材料的产地、厂家、品种、牌号等提前7天提交项目买方代表和买方审查，同意后，方可签订采购合同。

（1）设备到达现场验收时，卖方应提供设备以下资料：

a.出厂许可证；

b.制造期间的试验、检验报告；

c.出厂试验报告，报告中应有出厂试验记录；

d.产品合格证；

e.生产产地证明；

f.装箱单

（2）卖方应提供必要的现场检验的设施及保管注意事项，包括但不限于外观查验，核查主要设备参数是否和投标文件一致等。

（3）安装在楼板上的设备，应按图纸做好减振、隔振、防噪等措施。

（4）所有设备、主要材料及配件等必须具有出厂合格证书并应按设计要求核对其规格和型号无误后方可安装；安装在吊顶内的水管阀门，在其附近的吊顶应留有合适的检修口和维修孔洞。

（5）各阀件、金属支吊架、设备等，先清除表面的灰尘、污垢与锈斑，并保持干燥。

（6）预留预埋和基础需与土建配合完成，预留洞口应结合土建图纸和暖通进行预留。安装施工前施工方应进行综合管线排布。

（7）未尽之处，均按国家现行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016和《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011进行施工。

质量验收

（1）卖方应向买方提供现场准备和安装的时间计划书，对实施过程中应有主要环节施工记录及中间过程验收资料。

（2）卖方在设备安装前需要对现场实际情况复核，若采购的设备与土建等现场条件不符，由此产生的相应费用由卖方承担。

（3）卖方应向买方提供测试、试运行过程记录资料。

（4）各设备遵循国家现行《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002进行验收。

冷热源设备

设计范围

本章用于本工程医疗综合楼特殊科室的冷热源设备的采购、组装、运输、支吊架制作、安装、现场验收、试运行、调试和终验。达到本技术规范要求和项目买方代表的要求。

适用标准

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；

《建筑环境通用规范》GB55016-2021；

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ53/T-39-2020；

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011；

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010；

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011；

《管道与设备绝热-保冷》08K507-2、08R418-2；

《管道与设备绝热-保温》08K507-1、08R418-1；

《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T17794-2021；

《多联机空调系统工程技术规范》JGJ174-2010；

《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB21454-2021；

材料

（1）风冷直膨式机组：应选用满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的合格产品。设备制冷剂类型满足国家环保标准；设备自带控制柜及集中控制模块接口；设备风量、风压、制冷（热）量、输入功率、全年性能系数、噪声值及设备重量宜优于设计标准。

（2）管道与设备绝热：应选用满足《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T17794-2021和《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012的合格产品。保温绝热材料（包括粘合剂）的防火性能、导热系数、湿阻因子、氧指数、真空吸水率的参数规格及安装要求满足国家标准。

（3）支吊架：支吊架的制作与安装应满足《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011和《室内管道支吊架》05R417-1的要求。

质量要求

卖方在采购设备和材料时，应将意向采购设备和材料的产地、厂家、品种、牌号等提前7天提交项目买方代表和买方审查，同意后，方可签订采购合同。

（1）设备到达现场验收时，卖方应提供设备以下资料：

a.出厂许可证；

b.制造期间的试验、检验报告；

c.出厂试验报告，报告中应有出厂试验记录；

d.产品合格证；

e.生产产地证明；

f.装箱单

（2）卖方应提供必要的现场检验的设施及保管注意事项，包括但不限于外观查验，核查主要设备参数是否和投标文件一致等。

（3）安装在楼板上的设备，应按图纸做好减振、隔振、防噪等措施。

（4）所有设备、主要材料及配件等必须具有出厂合格证书并应按设计要求核对其规格和型号无误后方可安装；安装在吊顶内的水管阀门，在其附近的吊顶应留有合适的检修口和维修孔洞。

（5）各阀件、金属支吊架、设备等，先清除表面的灰尘、污垢与锈斑，并保持干燥。

（6）预留预埋和基础需与土建配合完成，预留洞口应结合土建图纸和暖通进行预留。安装施工前施工方应进行综合管线排布。

（7）未尽之处，均按国家现行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016和《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011进行施工。

质量验收

（1）卖方应向买方提供现场准备和安装的时间计划书，对实施过程中应有主要环节施工记录及中间过程验收资料。

（2）卖方在设备安装前需要对现场实际情况复核，若采购的设备与土建等现场条件不符，由此产生的相应费用由卖方承担。

（3）卖方应向买方提供测试、试运行过程记录资料。

（4）各设备遵循国家现行《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002进行验收。

自控与计量系统

工作范围

本章用于本工程医疗综合楼特殊科室的冷热源、净化空调风系统、多联式空调系统集中控制的采购、安装、现场验收、试运行、调试和终验。达到本技术规范要求和项目买方代表的要求。

适用标准

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；

《多联机空调系统工程技术规范》JGJ174-2010；

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013。

材料

（1）风冷直膨式系统：由设备供应厂商配套，并满足设计与相关规范的要求。

（2）变制冷剂流量多联空调系统：由设备供应厂商配套，并满足设计与相关规范的要求。

（3）自取新风净化空气处理机组，自动控制包括但不限于：温度控制、湿度控制、风机变频控制，设备运行监控包括但不限于：风机电机运行、故障状态监控；系统缺风压差监控；各级过滤器压差报警监控；加湿器运行、故障状态监控；电加热高温报警状态监控。

（4）其他设备的启停控制及状态显示：风机、电动风阀、电动定（变）风量阀等。

（5）计量：

a.耗电量计量：对冷热源设备的耗电量进行计量。

b.通过自控系统实现不同区域（科室）的供热量与供冷量单独计量。

c.医院内部按经济核算的不同使用部门、不同使用科室应分别设置冷量和热量计量装置。

质量要求

应达到最终买方使用要求的自动控制与计量要求。

质量验收

卖方应向买方提供测试、试运行过程记录资料。

医用气体设备技术规范

设计范围

本章用于本工程医疗综合楼特殊科室及普通病房的医用气体系统的采购、组装、运输、支吊架制作、安装、现场验收、试运行、调试和终验。达到本技术规范要求和项目买方代表的要求。

适用标准

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

《建筑防火通用规范》GB50037-2022；

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012；

《压缩空气站设计规范》GB50029-2014；

《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》YY0801.1-2010；

《医用气体管道系统终端 第2部分：用于麻醉气体净化系统的终端》YY0801.2-2010；

《压力管道规范 工业管道》GB/T20801-2020；

《医用气体压力调节器 第2部分：汇流排压力调节器和管道压力调节器》YY/T 1439.2-2016；

材料

- 流量计、二级稳压箱、压力监测装置应选用满足《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》YY0801.1-2010和《医用气体管道系统终端 第2部分：用于麻醉气体净化系统的终端》YY0801.2-2010的合格产品。设备标配RS485通讯接口。

- 阀门：应选用满足《压力管道规范 工业管道》GB/T20801-2020的合格产品。阀体采用不锈钢或者铜基合金，管道阀门应使用与管道同类材质的等通径阀门。

- 管材：建筑物内竖井、走廊吊顶的氧气、压缩空气、医疗负压吸引管道采用脱脂不锈钢无缝钢管，应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》新标（GB/T14976-2012）中的06Cr19Ni10牌号。气体管道进入房间、接入设备带或吊塔中采用脱脂紫铜管，应符合《铜管接头 第一部分：钎焊式管件》GB/T 11618.1标准要求。麻醉废气排放管道采用高强度PVC管道。

- 管道连接：系统管道部分的连接均采用焊接，其中焊缝形式采用：钢与钢之间均用氩弧焊，铜与钢之间均采用银焊，铜与铜之间采用银焊，焊缝应可靠、美观，焊缝质量等级为Ⅲ级；焊工焊接之后需做相应的记录填写《焊接规范记录表》。系统管道穿过墙或地板时，均加PVC套管保护，套管内均不得有接头和焊缝，无氧铜管安装时，不得使用铁质工具敲击，可采用木榔头或橡皮榔头。

- 支吊架：医用管道安装应单独做支吊架，不允许与其他管道共架敷设；其与燃气管、腐蚀性气体管的距离应大于1.5m且有隔离措施；其与电线管平行距离大于0.5m，交叉距离应大于0.3m，如空间无法保证时，可用PVC绝缘管包起来以防静电击穿，管道支吊架的固定卡应做绝缘处理，以防静电腐蚀而击穿管道。支吊架的抗震要求，详见图纸。

中心供应器械空气系统

一体式无油空压机组

1）单台空压机流量：340 L/min；

2）单台空压机电耗量：4.5 kW；

3）过滤精度：≤0.01μm；

4）过滤效率：＞99.9%；

5）压力：1.0 MPa；

6）2级压缩空气过滤器处理空气量：≥400L/min；

7）2级压缩空气过滤器过滤精度：≤0.01μm；

8）2级压缩空气过滤器残余油分：≤0.01mg/m³；

9）一体式无油空压机配置进气过滤器、压缩机、后冷却器、储气罐、空气干燥机、空气过滤系统、减压装置、压力报警、一氧化碳浓度报警装置、空气露点报警装置。

10）医疗空气过滤器应设置滤芯性能监视措施。

手术室压缩空气系统

一体式无油空压机

1）单台空压机流量：340 L/min；

2）单台空压机电耗量：4.5 kW；

3）过滤精度：≤0.01μm；

4）过滤效率：＞99.9%；

5）压力：1.0 MPa；

6）2级压缩空气过滤器处理空气量：≥400L/min；

7）2级压缩空气过滤器过滤精度：≤0.01μm；

8）2级压缩空气过滤器残余油分：≤0.01mg/m³；

9）一体式无油空压机配置进气过滤器、压缩机、后冷却器、储气罐、空气干燥机、空气过滤系统、减压装置、压力报警、一氧化碳浓度报警装置、空气露点报警装置。

10）医疗空气过滤器应设置滤芯性能监视措施。

质量要求

卖方在采购设备和材料时，应将意向采购设备和材料的产地、厂家、品种、牌号等提前7天提交项目买方代表和买方审查，同意后，方可签订采购合同。

（1）设备到达现场验收时，卖方应提供设备以下资料：

a.出厂许可证；

b.制造期间的试验、检验报告；

c.出厂试验报告，报告中应有出厂试验记录；

d.产品合格证；

e.生产产地证明；

f.装箱单

（2）卖方应提供必要的现场检验的设施及保管注意事项，包括但不限于外观查验，核查主要设备参数是否和投标文件一致等。

（3）安装在楼板上的设备，应按图纸做好减振、隔振、防噪等措施。

（4）所有设备、主要材料及配件等必须具有出厂合格证书并应按设计要求核对其规格和型号无误后方可安装；安装在吊顶内的水管阀门，在其附近的吊顶应留有合适的检修口和维修孔洞。

（5）各阀件、金属支吊架、设备等，先清除表面的灰尘、污垢与锈斑，并保持干燥。

（6）预留预埋和基础需与土建配合完成，预留洞口应结合土建图纸和暖通进行预留。安装施工前施工方应进行综合管线排布。

（7）未尽之处，均按国家现行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016和《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011进行施工。

质量验收

（1）卖方应向买方提供现场准备和安装的时间计划书，对实施过程中应有主要环节施工记录及中间过程验收资料。

（2）卖方在设备安装前需要对现场实际情况复核，若采购的设备与土建等现场条件不符，由此产生的相应费用由卖方承担。

（3）卖方应向买方提供测试、试运行过程记录资料。

（4）各设备遵循国家现行《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《医用气体工程技术规范》GB50751-2012、《压缩空气站设计规范》GB50029-2014进行验收。