## 汇总
报价汇总表
序号 | 内容 | 金额(人民币：元） | 备注
1 | 相关服务报价合计 | 0 | 总额
2 | 货物报价合计 | 0 | 总额
3 | 附属系统报价合计 | 0 | 总额
| 投标报价合计（=1+2+3） | 0 | 总额

## 服务
相关服务报价表
日期： 年 月 日______________________________
本次招标编号：________________
替代方案编号：______________________ |  |  | 第________页，共________页
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6＝4×5
服务 编号 | 服务描述 | 原产地 | 数量和单位 | 单价 | 每一项服务的价格
（包括运费、保险费和其它将货物运送至目的地的相关服务）
1 | 运输和保险 |  |  |  | 0
2 | 安装和调试 |  |  |  | 0
3 | 培训及售后（如需要） |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0

## 货物报价表
货物报价表
日期： 年 月 日
本次招标编号：
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5=3×4 | 6 | 7=5+6
品目号 | 货物描述 | 规格型号/技术参数/使用要求 | 计量 单位 | 数量 | 出厂单价 | 每一品目的 | 每一品目 应交税费 | 每一品目的
[6 empty] | 出厂价 |  | 含税价格
1 | 内窥镜摄像系统 | 4K图像处理，多光谱成像，双镜联合分屏显示；配套冷光源、摄像头、内窥镜等全套组件。 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
2 | 宫腔镜 | 诊断治疗一体，免扩宫设计，进出水通道360°旋转，配剪刀、活检钳等器械。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
3 | 电子输尿管镜 | CMOS芯片，头端直径≤4.5mm，支持多光谱窄带成像，可低温等离子灭菌。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
4 | 输尿管内窥镜(小儿) | 无创圆头设计，前端6Fr，工作长度430mm，景深3～100mm。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
5 | 输尿管内窥镜（成人） | 宝石镜片，无创末端，器械通道≥2.0mm，双通道循环灌注。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
6 | 电子胃肠镜 | 超高清成像，含处理器、冷光源、上下消化道镜等，胃镜、肠镜各2条。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
7 | 尿道膀胱镜 | 多视向角配置，蓝宝石玻璃光学系统，配同品牌手术器械，多规格鞘套。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
8 | 胃肠镜清洗工作站 | 医用高分子材质，符合行业标准，自动清洗消毒，支持洗消追溯对接医院系统。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
9 | 纯水系统（内镜清洗） | 产水量100L/H，水质符合规范，PLC智能控制，自动冲洗消毒防污染。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
10 | 网络心电图机 | 10英寸触控屏，12导联同步采集，双频Wi-Fi+蓝牙，内置大容量存储。 | 台 | 5 |  | 0 |  | 0
11 | 除颤仪（AED） | IP65防护，双相截断指数波，成人最大360J，支持物联网智能管理。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
12 | 转运呼吸机 | 气动电控，成人儿童通用，有创/无创/手动通气，IPX4防水，三模式供电。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
13 | 床单位臭氧消毒机 | 可同时消毒两张床，抽真空+臭氧解析，致病菌杀灭对数值≥3.00。 | 台 | 3 |  | 0 |  | 0
14 | 钬激光治疗机 | 2100nm波长，功率＞75W，宽窄脉宽可调，连续工作8小时功率无衰减。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
15 | 可视喉镜 | 3.2寸广角屏，航空接头快速插拔，智能防雾，可拍照录像教学。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
16 | 病人监护仪 | 8英寸彩色屏，多参数监测，可升级12导心电/呼末二氧化碳，使用年限≥8年。 | 台 | 8 |  | 0 |  | 0
17 | 数字式十二导联心电图机 | 7英寸屏，12导联同步采集，热敏打印，数据可导出联网。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
18 | 数字式十八导联心电图机 | 10英寸触控屏，18导联分析，大容量存储，支持远程会诊。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
19 | 急救转运监护仪 | 5英寸触控屏，多参数监测，IP44防护，重量≤1.5kg，续航≥5.5h。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
20 | 注射泵 | 多模式注射，支持多台级联，IPX4防护，电池续航＞8h，多档位报警。 | 台 | 5 |  | 0 |  | 0
21 | 输液泵 | 指状蠕动式，适配标准输液器，IPX4防护，电池续航＞4h，带夜间模式。 | 台 | 5 |  | 0 |  | 0
22 | 医用控温仪 | 水温4-25℃，双路独立输出，冰毯冰帽一体，断电保护，噪声≤55dB。 | 台 | 3 |  | 0 |  | 0
23 | 电动病床 | 多功能体位调节，安全载荷≥300KG，配备蓄电池、防褥疮床垫、中控脚轮。 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
24 | 床头柜 | ABS工程塑料材质，带进餐台、储物柜、可收折挂钩，尺寸合规。 | 台 | 100 |  | 0 |  | 0
25 | 双摇病床 | 背板/腿板可调，配护栏、输液架、床垫，碳钢框架安全耐用。 | 台 | 94 |  | 0 |  | 0
26 | 诊查床 | 碳钢框架，海绵PU革面，可拆卸折叠床脚，尺寸适配门诊使用。 | 台 | 10 |  | 0 |  | 0
27 | 移动式空气循环消毒机 | 循环风量≥900m³/h，紫外线+活性炭过滤，定时程控，噪声≤55dB。 | 台 | 8 |  | 0 |  | 0
28 | 治疗车 | 不锈钢材质，双层台面，带抽屉、废弃物桶，静音刹车脚轮。 | 台 | 20 |  | 0 |  | 0
29 | 病历夹车（60格） | 不锈钢材质，60格带锁存储，静音刹车脚轮，适配病历管理。 | 台 | 10 |  | 0 |  | 0
30 | 抢救车 | ABS床面可做软担架，中控静音脚轮，靠背角度可调，配输液架。 | 台 | 5 |  | 0 |  | 0
31 | 抢救物品及药品推车 | 规格尺寸：600mm*450mm*850mm，±50mm 主体框架由优质不锈钢Φ25圆管焊接而成。 | 台 | 10 |  | 0 |  | 0
32 | 治疗车（高端） | 不锈钢+铝合金结构，双静音抽屉，防撞角+双刹车脚轮。 | 台 | 8 |  | 0 |  | 0
33 | 陪护椅 | 坐躺两用，碳钢框架+皮革海绵，万向静音轮，静电喷塑工艺。 | 台 | 60 |  | 0 |  | 0
34 | 电子血压计 | 上臂式全自动测量，带数据存储，电池供电，标配袖带。 | 台 | 20 |  | 0 |  | 0
35 | 药品阴凉柜（双门） | 碳钢柜体，双门带锁，分区存储，尺寸适配药房使用。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
36 | 医用冰箱 | 有效容积≥310L，2-8℃精准控温，双传感器，数据可存储5年。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
37 | 候诊椅（三人位） | 冷轧钢板材质，三人位设计，防滑透气，弧形扶手安全舒适。 | 台 | 30 |  | 0 |  | 0
38 | 医用输血输液加温器 | 双通道独立加温，33-43℃连续可调，可升级气泡检测、加压。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
39 | 医用输血输液恒温箱 | 容积≥250L，0-50℃控温，不锈钢内胆，支持定时运行。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
40 | 输液椅 | 坐躺角度可调，配不锈钢输液杆，皮革海绵坐垫，静电喷塑。 | 台 | 50 |  | 0 |  | 0
41 | 手术器械包 | 含开腹、妇产、普外科器械，医用不锈钢材质，兼容三种灭菌方式。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
42 | Ups电源400KVA | 三进三出塔式，400KVA。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
43 | Ups电源300KVA | 三进三出塔式，300KVA。 | 台 | 3 |  | 0 |  | 0
44 | Ups电源100KVA | 三进三出塔式，100KVA。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
45 | Ups电源60KVA | 三进三出塔式，60KVA。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
46 | 分子筛制氧机 | 5m³双机组PSA制氧，氧浓度93%，分子筛寿命≥10年，支持远程监控。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
47 | 挂式空调 | 1.5匹，制冷量≥3500W，制热量≥5000W，冷暖两用。 | 台 | 64 |  | 0 |  | 0
48 | 办公电脑 | 台式机，I5-14400处理器，16G+1T存储，23.8英寸显示器。 | 台 | 30 |  | 0 |  | 0
49 | 针式打印机 | 可打印1份原件+6份拷贝，适配医疗票据打印。 | 台 | 30 |  | 0 |  | 0
50 | 彩色复印机 | A3幅面，30页/分钟，NFC+自动双面，首页出纸速度快。 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
51 | 办公卡座 | 单人E0级环保板材，可组合使用，标配座椅。 | 套 | 30 |  | 0 |  | 0
52 | 资料柜 | 优质钢板材质，板材厚度≥1.4mm，坚固耐用。 | 套 | 30 |  | 0 |  | 0
53 | 纯水系统（血透） | 二级纯水≥1800L/H，菌落≤1CFU，内毒素≤0.02EU，自动热/化学消毒。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
54 | 单泵透析机 | 15英寸触控屏，碳酸氢盐透析，超滤精度＜1.0%，内置电池续航≥20min。 | 台 | 16 |  | 0 |  | 0
55 | 双泵透析机 | 15英寸触控屏，支持多种透析模式，置换液流量20—400ml/min，故障自诊断。 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
56 | 血液净化系统 | 18种治疗模式，四流量泵设计，双路加温，三重气泡监测，液体平衡精准。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
57 | 集中供液 | A/B液全自动配供，消毒一体化，三级过滤，PLC触控控制，支持远程监控。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
58 | 彩超（高端心脏） | ≥22英寸屏，4探头接口，心肌定量分析，支持造影、弹性成像。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
59 | 肺功能测试仪 | 压差式传感器，可测FVC/SVC/MVV，动画指导操作，配电脑+打印机。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
60 | 彩超（全身） | ≥23英寸屏，4探头接口，超微血流成像，适配全身多部位诊断。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
61 | 核磁共振成像系统（MRI） | 1.5T超导磁体，2023年后认证，压缩感知+AI重建，液氦零消耗。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
62 | MR高压注射器 | 双筒设计，适配60/110ml针筒，光纤通信，多阶段注射+压力保护。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
63 | 核磁专用冷水机组 | 制冷量≥70KW，全封闭涡旋压缩机，不锈钢多级泵，智能温控。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
64 | 金属探测门 | 尺寸合规，1-50频段调节，金属精准探测，减少误报。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
65 | 精密空调 | 总冷量≥40KW，显热比≥0.95，温湿度精准控制，双压缩机配置。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
66 | 手持式金属探测器 | 25kHz工作频率，9V供电，声/振双报警，ABS材质机身。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
67 | 铁磁探测系统 | 单立柱设计，360°报警，0-2米探测范围，联动核磁室门智能检测。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
68 | 无磁轮椅 | 无磁材质，PU静音轮，承重≥100KG，核磁室专用。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
69 | 无磁推车 | 无磁不锈钢材质，静音轮，核磁室专用，不干扰检查。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
70 | 无磁氧气瓶 | 8L铝合金材质，无磁设计，核磁室专用。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
71 | 无磁紫外线消毒仪 | 无磁铝/不锈钢，智能定时，人体感应，核磁室专用。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
72 | 无磁转运床 | 无磁材质，升降可调，承重≥180KG，适配1.5T/3.0T核磁。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
73 | 无磁灭火器 | 4/6KG规格，不锈钢+六氟丙烷，无磁，核磁室专用。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
74 | 数字化X线摄影（DR） | 动态平板，17x17英寸，70kW高压，支持胃肠造影+摄影。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
75 | X射线断层扫描（CT） | 64排128层，72kW发生器，低剂量重建，金属伪影去除功能。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
76 | 3兆医用显示器 | ≥21.3英寸，2048*1536分辨率，亮度≥2000cd/㎡，医疗级。 | 台 | 3 |  | 0 |  | 0
77 | 10兆医用显示器 | ≥28英寸，3840*2560分辨率，全金属机身，支持Type-C投屏。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
78 | 双筒高压注射器（CT） | 200ml双筒，无线/有线通信，多阶段注射，压力精准控制。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
79 | 移动DR | 移动式无线平板，50kW功率，电动立柱，自动测距，带儿科协议。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
80 | 除湿机 | 30-36㎡适用，触摸控制，水满停机，支持定时功能。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
81 | 3P空调 | 变频柜机，一级能效，冷暖两用，适配30-40㎡空间。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
82 | 移动等离子空气消毒机 | 循环风量≥900m³/h，紫外线+活性炭过滤，定时程控，带童锁。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
83 | 全自动五分类血液细胞分析仪1 | 荧光流式+阻抗法，检测速度≥50T/h，双血小板计数，支持体液检测。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
84 | 全自动五分类血液细胞分析仪2 | 激光流式+核酸染色，≤25ul微量血检测，4种试剂，带镜检提示。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
85 | 全自动免疫分析仪 | 8通道化学发光，磁微粒分离，首个结果≤20min，内置电脑+打印。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
86 | 全自动血凝分析仪 | 8通道，3种检测方法，速度≥100测试/小时，智能抗干扰+自动质控。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
87 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 酶促磁微粒法，≥120测试/小时，试剂冷藏，可开展70+检测项目。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
88 | 全自动生化分析仪（600测/小时） | 分立式，600速恒速，后分光，样本针污染率≤0.1%。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
89 | 全自动生化分析仪（300测/小时） | 分立式，300速，非水浴恒温，耗水量≤15L/H。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
90 | 血气分析仪 | 微流控干式电化学，60s出结果，10+实测参数，锂电池续航。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
91 | 酶标仪 | LED光源，96孔板检测，6通道，400-750nm波长，支持振荡混匀。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
92 | 洗板机 | 全自动立式，30s快洗，离心脱干，酒精消杀，密闭清洗防污染。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
93 | 生物安全柜 | 二级标准，不锈钢操作区，ULPA过滤器，LCD显示报警。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
94 | 医用冷藏冰箱 | ≥310L，2-8℃控温，双传感器，数据可追溯，医用注册证。 | 台 | 3 |  | 0 |  | 0
95 | 低速离心机 | 最高5000r/min，最大容量≥800ml，自动平衡，电子门锁。 | 台 | 3 |  | 0 |  | 0
96 | 生物显微镜 | 铝合金机身，LED光源，4组物镜，双目观察筒，适配临床显微观察。 | 台 | 3 |  | 0 |  | 0
97 | 超纯水系统 | 产水量≥200L/H，电导率≤0.1μs/cm，单级反渗透，恒压供水。 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
98 | 全自动尿液分析系统 | 13项检测，≥500个/小时，自动进样，可存储2000+标本。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
99 | 二氧化碳培养箱 | 气套式，≥50L，红外CO2传感器，UV灭菌，7寸触控屏。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
100 | 电热恒温培养箱 | ≥54L，RT+5-85℃，PID控温，紫外杀菌，带脚轮。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
101 | 立式高压灭菌锅 | ≥80L，134℃灭菌，脉动排气，全自动运行，符合行业标准。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
102 | 超低温冰箱 | -10~-25℃控温，容积＞90L，多重报警，断电显示24h。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
103 | 白带五联检 | 全自动形态+功能学检测，速度＞80样本/小时，60样本位，对接LIS。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
104 | 振荡器 | 圆周振荡，200-1500rpm，定时/连续模式，IP20防护。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
105 | 荧光免疫定量分析仪 | 干式荧光法，多样本检测，USB传输，存储5万+记录。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
106 | 移液枪 | 多量程可选，人体工学设计，防污染滤芯，可高温灭菌。 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
107 | 吊塔机械麻醉塔 | 承重≥250KG，单臂旋转≥800mm，多电源/气体接口，防火防腐。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
108 | 吊塔机械外科塔 | 承重≥250KG，单臂旋转≥800mm，多托盘/抽屉，医用气体终端齐全。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
109 | 无影灯 | LED双色光源，显色指数≥95，中心照度4万—16万Lx，双灯头触控调节。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
110 | 麻醉机（高端） | 15英寸触屏，气动电控，新生儿－成人通用，模块化回路可高温消毒。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
111 | 呼吸机 | 15英寸触控屏，多通气模式，电池续航≥60min，流量传感器可消毒。 | 台 | 3 |  | 0 |  | 0
112 | 除颤监护仪 | 手动/AED除颤，6导联心电，360J双相波，内置打印，抗跌落。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
113 | 麻醉监护仪 | 15英寸触屏，模块化设计，多参数+麻醉气体监测，支持HL7协议。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
114 | 手术床（带透视） | 电动液压，平移≥300mm，多体位调节，记忆床垫，内置电池。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
115 | 洗胃机 | 无油膜式泵，进出液量平衡，一键洗胃，压力0-50KPa，噪声≤55dB。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
116 | 排痰机 | 10—50Hz振动，4种叩击头，柔性动力管，数码显示，安全电压供电。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
117 | 碳13呼气分析仪 | 10通道，红外检测，2.5分钟/对样品，一键操作，双独立系统。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
118 | 利普刀 | 0-100W功率，6种工作模式，烟雾净化，防水脚踏，多手术电极。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
119 | 电子阴道镜 | 200万像素，1-40倍光学放大，荧光诊断，配电脑+打印机+专用台车。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
120 | 妇科臭氧治疗机（三合一） | 7寸触屏，水气雾三合一，臭氧浓度合规，恒温冲洗，自动进水。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
121 | 宫颈糜烂与盆腔炎治疗仪 | 热磁+红外+体表温热，双超温保护，多模式治疗，安全可靠。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
122 | 妇科光谱治疗仪 | 0.8-3.0μm光谱，粗细双光纤，7档处方，理疗头360°旋转。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
123 | 双能X射线骨密度 | DXA法，测尺桡骨，0-100岁适用，免防护，配电脑+打印机。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
124 | 产床 | 电动升降，多体位调节，304不锈钢底座，记忆海绵床垫，隐藏污物盆。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
125 | 无影灯 | LED冷光源，显色指数≥96，光斑可调，消毒手柄，平衡臂无漂移。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
126 | 医用干燥柜 | ≥380L，不锈钢材质，双门互锁，智能触控，多重安全保护。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
127 | 空气压缩机 | 启动压力5bar，气流量55L/min，25L储气罐。 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
128 | 水枪（气枪） | 304不锈钢枪体，8喷嘴，耐压0-0.75MPa，适配内镜管道清洗。 | 台 | 3 |  | 0 |  | 0
129 | 洗眼器 | 流量≥11.4L/min，工作压力0.2-0.4Mpa，符合医用安全标准。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
130 | 污物清洗槽（带干燥） | 304/316不锈钢，双槽+干燥台，圆弧边角，阻尼柜门。 | 台 | 3 |  | 0 |  | 0
131 | 污物接收台 | 304/316不锈钢，带搁板，万向刹车脚轮，尺寸适配供应室。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
132 | 清洗工作台 | 304/316不锈钢，疏列式隔板，万向刹车脚轮，易清洁。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
133 | 器械柜 | 304/316不锈钢，双门玻璃视窗，4层可调隔板，高度合规。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
134 | 双列篮筐存储架 | 304/316不锈钢，双面可放20篮筐，容量充足。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
135 | 无菌篮筐 | 304/316不锈钢，网状通风，耐高温高压灭菌，尺寸合规。 | 台 | 20 |  | 0 |  | 0
136 | 双列篮筐车 | 不锈钢材质，载6篮筐，4寸静音刹车脚轮。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
137 | 电动传递窗 | 304/316不锈钢，电动升降，钢化玻璃视窗，按钮控制。 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
138 | 超声刀 | 超声切割止血，功率≥50W，振幅≥95um，自动频率跟踪，一次性刀头。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
139 | 高频电刀 | 单极300W，双极70W，6种模式，功率自动补偿，回路监测报警。 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
140 | 平板C臂 | 5.0kW球管，9英寸平板探测器，全平衡C臂，DICOM3.0接口。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
141 | 臭氧治疗仪（关节） | 7寸触屏，臭氧浓度5—80mg/L，自动校准，历史记录≥1000条。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
142 | 等离子电切手术系统 | 低温40-70℃，多模式工作，生理盐水驱动，配12°蓝宝石电切镜。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
143 | 数字减影血管造影系统（DSA） | 悬吊式机架可全身覆盖，支持心/脑/外周介入；100kW高压发生器+非晶硅平板探测器，具备3D/CBCT、支架精显、低剂量算法，多屏工作站满足诊疗需求。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
144 | 血管造影注射系统 | 一体式注射头带安全锁扣，多维度旋转悬停；12.1寸触屏操控，注射速率0.1～50.0ml/sec，可与DSA联动，支持DSA/CT双模式，多重安全防护。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
145 | 心脏射频消融仪 | 最大射频输出100W，频率460kHz；双温度显示、实时阻抗监测，具备记忆/脚踏/灌注控制功能，开机自检与贴靠检测保障安全。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
146 | 主动脉内球囊反搏泵 | 一体式整机≤52kg，10.4英寸可旋转触屏；7种触发模式、3种辅助比率，内置电池续航≥120分钟，自动报警并记录数据，自动识别球囊型号。 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
| 合计 | [6 empty] | 0
备注：此表的参数为简要描述，技术规范有详细的参数，并说明哪些是关键设备。

## 医疗设备附属系统（中心供应、影像、产房、手术部）-暖通系统
全费用报价清单
单位工程名称：医疗设备附属系统（中心供应、影像、产房、手术部）-暖通系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 主要材料名称、品牌 | 主要材料厂家、产地 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 风冷直膨式-室内机 | 1.名称:风冷直膨式-室内机（系统编号：AHU-1-1） 2.服务区域：中心供应无菌区 3.参数:额定风量：1200m3/h、新风比：60%、机外静压：500Pa、风机功率：1.5kW、夏季制冷量：10kW、夏季再热量：2kW、冬季制热量：11.3kW、冬季加湿量：2kg/h、设备总功率：4kW、设备噪声：62dB(A)、过滤器：C4+Z3 4..满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
2 | 风冷直膨式-室外机 | 1.名称:风冷直膨式-室外机（系统编号：AHU-1-1） 2.服务区域：中心供应无菌区 3.参数:设备总功率：5kW、APF：≥3.1W.h/W.h、设备噪声：≤70dB(A) 4..满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
3 | 风冷直膨式-室内机 | 1.名称:风冷直膨式-室内机（系统编号：AHU-4-1） 2.服务区域：Ⅰ级手术室 3.参数:额定风量：12500m3/h、新风比：13%、机外静压：600Pa、风机功率：7.5kW、夏季制冷量：54kW、夏季再热量：30kW、冬季制热量：56kW、冬季加湿量：6kg/h、设备总功率：37.5kW、设备噪声：68dB(A)、过滤器：C4+Z3 4..满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
4 | 风冷直膨式-室外机 | 1.名称:风冷直膨式-室外机（系统编号：AHU-4-1） 2.服务区域：Ⅰ级手术室 3.参数:设备总功率：20kW、APF：2.7W.h/W.h、设备噪声：≤70dB(A) 4..满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
5 | 风冷直膨式-室内机 | 1.名称:风冷直膨式-室内机（系统编号：AHU-4-2） 2.服务区域：Ⅲ级手术室 3.参数:额定风量：3000m3/h、新风比：29%、机外静压：500Pa、风机功率：2.2kW、夏季制冷量：19kW、夏季再热量：6kW、冬季制热量：19.3kW、冬季加湿量：5kg/h、设备总功率：9kW、设备噪声：62dB(A)、过滤器：C4+Z3 4..满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
6 | 风冷直膨式-室外机 | 1.名称:风冷直膨式-室内机（系统编号：AHU-4-2） 2.服务区域：Ⅲ级手术室 3.参数:设备总功率：8kW、APF：≥2.9W.h/W.h、设备噪声：≤70dB(A) 4..满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
7 | 风冷直膨式-室内机 | 1.名称:风冷直膨式-室内机（系统编号：AHU-4-3） 2.服务区域：Ⅳ级手术室辅助区 3.参数:额定风量：3000m3/h、新风比：43%、机外静压：500Pa、风机功率：2.2kW、夏季制冷量：19kW、夏季再热量：5kW、冬季制热量：19.3kW、冬季加湿量：5kg/h、设备总功率：9kW、设备噪声：62dB(A)、过滤器：C4+Z3 4..满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
8 | 风冷直膨式-室外机 | 1.名称:风冷直膨式-室内机（系统编号：AHU-4-3） 2.服务区域：Ⅳ级手术室辅助区 3.参数:设备总功率：8kW、APF：≥2.9W.h/W.h、设备噪声：≤70dB(A) 4..满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
9 | 多联空调室外机 | 1.名称:多联空调室外机（系统编号：KT-1） 2.服务区域：半地下室中心供应去污、灭菌区 3.型号：RAS-80 4.制冷剂种类:R410A 5.参数:额定制冷量:8kW、额定制冷功率：2kW、额定制热量：9.5kW、额定制热功率;2.26kW、APF:5W.h/W.h、噪声：50dB(A)、重量：68kg、电源：220/50、最大输入功率：4kW 6.满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
10 | 多联空调室内机-四面出风嵌入式 | 1.名称:多联空调室内机-四面出风嵌入式（系统编号：KT-1） 2.服务区域：半地下室中心供应去污、灭菌区 3.型号：RCI-28 4..参数:额定制冷量：2.8kW、额定制热量：3.2kW、额定送风量：648m3/h、噪音：28dB(A)、电源：220/50、风机功率：53W 5..满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
11 | 多联空调室内机-四面出风嵌入式 | 1.名称:多联空调室内机-四面出风嵌入式（系统编号：KT-1） 2.服务区域：半地下室中心供应去污、灭菌区 3.型号：RCI-36 4..参数:额定制冷量：3.6kW、额定制热量：4kW、额定送风量：708m3/h、噪音：28dB(A)、电源：220/50、风机功率：53W 5..满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
12 | 多联空调室外机 | 1.名称:多联空调室外机（系统编号：KT-2） 2.服务区域：一层影像科 3.型号：RAS-335 4.制冷剂种类:R410A 5.参数：额定制冷量:33.5kW、额定制冷功率：8.55kW、额定制热量：37.5kW、额定制热功率;8.72kW、APF:4.95W.h/W.h、噪声：59dB(A)、重量：250kg、电源：220/50、最大输入功率：13kW 6..满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
13 | 多联空调室内机-四面出风嵌入式 | 1.名称:多联空调室内机-四面出风嵌入式（系统编号：KT-2） 2.服务区域：一层影像科 3.型号：RCI-36 4..参数:额定制冷量：3.6kW、额定制热量：4kW、额定送风量：708m3/h、噪音：28dB(A)、电源：380/3/50、风机功率：53W 5..满足设计及相关规范要求 | 台 | 2 |  |  |  | 0
14 | 多联空调室内机-四面出风嵌入式 | 1.名称:多联空调室内机-四面出风嵌入式（系统编号：KT-2） 2.服务区域：一层影像科 3.型号：RCI-50 4..参数:额定制冷量：5kW、额定制热量：5.6kW、额定送风量：930m3/h、噪音：29dB(A)、电源：220/50、风机功率：74W 5..满足设计及相关规范要求 | 台 | 4 |  |  |  | 0
15 | 多联空调室内机-四面出风嵌入式 | 1.名称:多联空调室内机-四面出风嵌入式（系统编号：KT-2） 2.服务区域：一层影像科 3.型号：RCI-71 4..参数:额定制冷量：7.1kW、额定制热量：8kW、额定送风量：1080m3/h、噪音：30dB(A)、电源：220/50、风机功率：86W 5..满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
16 | 多联空调室外机 | 1.名称:多联空调室外机（系统编号：KT-3） 2.服务区域：三层产房 2.型号：RAS-224 3.制冷剂种类:R410A 4.参数:额定制冷量:22.4kW、额定制冷功率：4.85kW、额定制热量：25kW、额定制热功率;5.26kW、APF:5.35W.h/W.h、噪声：56dB(A)、重量：200kg、电源：380/3/50、最大输入功率：10kW 5..满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
17 | 多联空调室内机-四面出风嵌入式 | 1.名称:多联空调室内机-四面出风嵌入式（系统编号：KT-3） 2.服务区域：三层产房 3.型号：RCI-36 4..参数:额定制冷量：3.6kW、额定制热量：4kW、额定送风量：708m3/h、噪音：28dB(A)、电源：220/50、风机功率：53W 5..满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
18 | 多联空调室内机-四面出风嵌入式 | 1.名称:多联空调室内机-四面出风嵌入式（系统编号：KT-3） 2.服务区域：三层产房 3.型号：RCI-56 4..参数:额定制冷量：5.6kW、额定制热量：6.3kW、额定送风量：930m3/h、噪音：29dB(A)、电源：220/50、风机功率：74W 5..满足设计及相关规范要求 | 台 | 3 |  |  |  | 0
19 | 静音管道风机 | 1.名称:静音管道风机（序号：XF-1） 2.型号:FV-25NS3C 3作用位置：中心供应新风 4.参数:风量:750m3/h、全压：250Pa、噪声：41dB(A)、重量：25kg、功率：0.345kW、风机能效：2级、电源：220/50 5.含电机检查接线，设备支架制作安装 6.其它:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
20 | 静音管道风机 | 1.名称:静音管道风机（序号：XF-2） 2.型号:FV-28NX1C 3作用位置：产房新风 4.参数:风量:1700m3/h、全压：300Pa、噪声：46dB(A)、重量：30kg、功率：0.66kW、风机能效：2级、电源：380/3/50 5.含电机检查接线，设备支架制作安装 6.其它:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
21 | 静音管道风机 | 1.名称:静音管道风机（序号：PF-1） 2.型号:FV-25NS3C 3作用位置：中心供应新风（XF-1连锁） 4.参数:风量:700m3/h、全压：250Pa、噪声：41dB(A)、重量：25kg、功率：0.345kW、风机能效：2级、电源：220/50 5.含电机检查接线，设备支架制作安装 6.其它:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
22 | 静音管道风机 | 1.名称:静音管道风机（序号：PF-2） 2.型号:FV-20NS3C 3作用位置：无菌物品存放区排风（与AHU-1-1连锁） 4.参数:风量:400m3/h、全压：130Pa、噪声：32dB(A)、重量：15kg、功率：0.12kW、风机能效：2级、电源：220/50 5.含电机检查接线，设备支架制作安装 6.其它:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
23 | 静音管道风机 | 1.名称:静音管道风机（序号：PF-3） 2.型号:FV-25NS3C 3作用位置：产房排风（XF-2连锁） 4.参数:风量:1000m3/h、全压：250Pa、噪声：41dB(A)、重量：25kg、功率：0.345kW、风机能效：2级、电源：220/50 5.含电机检查接线，设备支架制作安装 6.其它:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
24 | 静音管道风机 | 1.名称:静音管道风机（序号：PF-5） 2.型号:FV-20NS3C 3作用位置：手术区辅助用房排风 4.参数:风量:600m3/h、全压：50Pa、噪声：32dB(A)、重量：15kg、功率：0.12kW、风机能效：2级、电源：220/50 5.含电机检查接线，设备支架制作安装 6.其它:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
25 | 静音管道风机 | 1.名称:静音管道风机（序号：PF-6） 2.型号:FV-20NS3C 3作用位置：手术区辅助用房排风（与AHU-4-3连锁） 4.参数:风量:600m3/h、全压：150Pa、噪声：32dB(A)、重量：15kg、功率：0.12kW、风机能效：2级、电源：220/50 5.含电机检查接线，设备支架制作安装 6.其它:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
26 | 静音管道风机 | 1.名称:静音管道风机（序号：PF-7） 2.型号:FV-20NS3C 3作用位置：手术区辅助用房排风（与AHU-4-1连锁） 4.参数:风量:600m3/h、全压：150Pa、噪声：32dB(A)、重量：15kg、功率：0.12kW、风机能效：2级、电源：220/50 5.含电机检查接线，设备支架制作安装 6.其它:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
27 | 静音管道风机 | 1.名称:静音管道风机（序号：PF-8） 2.型号:FV-20NS3C 3作用位置：手术区辅助用房排风（与AHU-4-2连锁） 4.参数:风量:600m3/h、全压：150Pa、噪声：32dB(A)、重量：15kg、功率：0.12kW、风机能效：2级、电源：220/50 5.含电机检查接线，设备支架制作安装 6.其它:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
28 | 静音管道风机 | 1.名称:静音管道风机（序号：PF-9） 2.型号:FV-20NS3C 3作用位置：手术区辅助用房排风（与AHU-4-3连锁） 4.参数:风量:600m3/h、全压：150Pa、噪声：32dB(A)、重量：15kg、功率：0.12kW、风机能效：2级、电源：220/50 5.含电机检查接线，设备支架制作安装 6.其它:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
29 | 静音管道风机 | 1.名称:静音管道风机（序号：PF-10） 2.型号:FV-20NS3C 3作用位置：手术区辅助用房排风（与AHU-4-3连锁） 4.参数:风量:600m3/h、全压：150Pa、噪声：32dB(A)、重量：15kg、功率：0.12kW、风机能效：2级、电源：220/50 5.含电机检查接线，设备支架制作安装 6.其它:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
30 | 风扇 | 1.名称:吊顶换气扇 2.型号:FV24CD6C 3作用位置：卫生间排风 4.参数:风量:170m3/h、全压：110Pa、噪声：38dB(A)、功率：0.05kW、电源：220/50 5.其它:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
31 | 离心式通风机 | 1.名称:中效风机箱（序号：PF-4） 2.型号:JATE-10P 3作用位置：隔离产房排风（过滤级别:Z3,与XF-2连锁） 4.参数:风量:100m3/h、风机全压：600Pa、风机余压：380Pa、Ws：0.176W/(m3/h)、噪声：62dB(A)、功率：0.75kW、风机能效：1级、电源：380/3/50 5.含电机检查接线，设备支架制作安装 6.其它:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
32 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀-Ⅰ 2.型号：FHF-WS 3.技术规格及主要附件:200x120,常开,气流温度达到70℃时自行熔断关闭 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
33 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀-Ⅰ 2.型号：FHF-WS 3.技术规格及主要附件:100x160,常开,气流温度达到70℃时自行熔断关闭 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 0
34 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀-Ⅰ 2.型号：FHF-WS 3.技术规格及主要附件:250x160,常开,气流温度达到70℃时自行熔断关闭 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
35 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀-Ⅰ 2.型号：FHF-WS 3.技术规格及主要附件:200x200,常开,气流温度达到70℃时自行熔断关闭 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 6 |  |  |  | 0
36 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀-Ⅱ 2.型号：FHF-WS 3.技术规格及主要附件:320x200,常开,气流温度达到70℃时自行熔断关闭,送出信号 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
37 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀-Ⅱ 2.型号：FHF-WS 3.技术规格及主要附件:400x250,常开,气流温度达到70℃时自行熔断关闭,送出信号 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 3 |  |  |  | 0
38 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀-Ⅱ 2.型号：FHF-WS 3.技术规格及主要附件:500x250,常开,气流温度达到70℃时自行熔断关闭,送出信号 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 3 |  |  |  | 0
39 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀-Ⅱ 2.型号：FHF-WS 3.技术规格及主要附件:320x160,常开,气流温度达到70℃时自行熔断关闭,送出信号 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
40 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀-Ⅱ 2.型号：FHF-WS 3.技术规格及主要附件:250x160,常开,气流温度达到70℃时自行熔断关闭,送出信号 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 0
41 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀-Ⅱ 2.型号：FHF-WS 3.技术规格及主要附件:1000x400,常开,气流温度达到70℃时自行熔断关闭,送出信号 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 0
42 | 电动密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.型号：DF-SDj-K 3.技术规格及主要附件:400x400,与空调机组连锁,DC24V信号开启(或关闭) 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 0
43 | 电动密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.型号：DF-SDj-K 3.技术规格及主要附件:500x500,与空调机组连锁,DC24V信号开启(或关闭) 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
44 | 电动密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.型号：DF-SDj-K 3.技术规格及主要附件:400x160,与空调机组连锁,DC24V信号开启(或关闭） 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
45 | 电动密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.型号：DF-SDj-K 3.技术规格及主要附件:320x160,隔离病房消杀时关闭,DC24V信号开启(或关闭) 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
46 | 电动密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.型号：DF-SDj-K 3.技术规格及主要附件:400x160,隔离病房消杀时关闭,DC24V信号开启(或关闭) 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
47 | 定风量阀 | 1.名称:定风量阀 2.型号：CTF 3.技术规格及主要附件:500x500,机械式压力无关型定风量阀,风量控制精度±5%,阀体泄漏量符合标准EN1751等级B要求 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
48 | 定风量阀 | 1.名称:定风量阀 2.型号：CTF 3.技术规格及主要附件:400x400,机械式压力无关型定风量阀,风量控制精度±5%,阀体泄漏量符合标准EN1751等级B要求 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 0
49 | 定风量阀 | 1.名称:定风量阀 2.型号：CTF 3.技术规格及主要附件:400x160,机械式压力无关型定风量阀,风量控制精度±5%,阀体泄漏量符合标准EN1751等级B要求 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
50 | 单离子立式静电过滤器 | 1.名称:单离子立式静电过滤器 2.型号：M-EFP-P-SV1700 3.技术规格及主要附件:800x200,风量:1700m3/h,电压:220v,初阻力:20Pa,功率:50W,过滤效率:Z3 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
51 | 单离子立式静电过滤器 | 1.名称:单离子立式静电过滤器 2.型号：M-EFP-P-SV1700 3.技术规格及主要附件:400x160,风量:600m3/h,电压:220v,初阻力:20Pa,功率:50W,过滤效率:Z3 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
52 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.型号：FZ-F 3.技术规格及主要附件:D200 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 0
53 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号：FTF 3.技术规格及主要附件:200x120 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 7 |  |  |  | 0
54 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号：FTF 3.技术规格及主要附件:160x160 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 0
55 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号：FTF 3.技术规格及主要附件:320x120 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 3 |  |  |  | 0
56 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号：FTF 3.技术规格及主要附件:250x120 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 3 |  |  |  | 0
57 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号：FTF 3.技术规格及主要附件:320x160 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
58 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号：FTF 3.技术规格及主要附件:250x160 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
59 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号：FTF 3.技术规格及主要附件:250x200 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 6 |  |  |  | 0
60 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号：FTF 3.技术规格及主要附件:200x200 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 29 |  |  |  | 0
61 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号：FTF 3.技术规格及主要附件:320x200 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 0
62 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号：FTF 3.技术规格及主要附件:400x200 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 10 |  |  |  | 0
63 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号：FTF 3.技术规格及主要附件:120x120 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 8 |  |  |  | 0
64 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号：FTF 3.技术规格及主要附件:160x120 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
65 | 复合式阻抗消声器 | 1.名称:复合式阻抗消声器 2.型号：XZK 3.技术规格及主要附件:1000x400,金属框架,L=1200,消声量≥15~20dB,P≤20Pa 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 4 |  |  |  | 0
66 | 复合式阻抗消声器 | 1.名称:复合式阻抗消声器 2.型号：XZK 3.技术规格及主要附件:400x250,金属框架,L=1200,消声量≥15~20dB,P≤20Pa 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 0
67 | 复合式阻抗消声器 | 1.名称:复合式阻抗消声器 2.型号：XZK 3.技术规格及主要附件:500x250,金属框架,L=1200,消声量≥15~20dB,P≤20Pa 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 0
68 | 复合式阻抗消声器 | 1.名称:复合式阻抗消声器 2.型号：XZK 3.技术规格及主要附件:320x320,金属框架,L=1200,消声量≥15~20dB,P≤20Pa 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
69 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号：SB 3.规格:200x200 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 0
70 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号：SB 3.规格:120x120 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
71 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号：SB 3.规格:160x160 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 4 |  |  |  | 0
72 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号：SB 3.规格:300x300 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 3 |  |  |  | 0
73 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号：FK-1 3.规格:300x300 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
74 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号：FK-1 3.规格:250x250 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 3 |  |  |  | 0
75 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号：FK-1 3.规格:200x200 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 4 |  |  |  | 0
76 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号：FK-1 3.规格:160x160 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
77 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号：FK-1 3.规格:120x120 4.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
78 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2..技术规格及主要附件:800x600x600,做法详见《消声静压箱做法示意图》 3.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
79 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2..技术规格及主要附件:1000x1000x1000,做法详见《消声静压箱做法示意图》 3.其它:满足设计及相关规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
80 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰咬口连接 8.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 249 |  |  |  | 0
81 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰咬口连接 8.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 252 |  |  |  | 0
82 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰咬口连接 8.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 102.5 |  |  |  | 0
83 | 金属结构刷油 | 1.名称：法兰与支、吊架刷油 2.刷油：刷防锈底漆和灰色磁漆各两遍 3.其他:满足设计及规范要求 | kg | 255 |  |  |  | 0
84 | 管道绝热 | 1.名称:风管保温 2.型号：橡塑 3.其它:满足设计及相关规范要求 | m3 | 25 |  |  |  | 0
| 合计 | [6 empty] | 0

## 医疗设备附属系统（医疗综合楼、传染楼）-医用气体系统
全费用报价清单
单位工程名称：医疗设备附属系统（医疗综合楼、传染楼）-医用气体系统-1
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 主要材料名称、品牌 | 主要材料厂家、产地 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 区域阀门箱 | 1.名称:区域阀门箱 2.其它:满足设计及相关规范要求 | 台 | 13 |  |  |  | 0
2 | 氧气终端 | 1.名称:氧气终端 2.规格:P=0.4MPa Q≥100L/ min,终端防尘盖 3.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 112 |  |  |  | 0
3 | 负压吸引终端 | 1.名称:负压吸引终端 2.规格:P=-0.03~-0.07MPa Q≥80L/min,终端防尘盖 3.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 112 |  |  |  | 0
4 | 氧气流量计 | 1.名称:氧气流量计 2.规格:1-250L/min ≤1MPa 精度等级1.0 3.其它:满足设计及规范要求 | 套 | 11 |  |  |  | 0
5 | 氧气压力传感器 | 1.名称:氧气压力传感器 2.规格:P=1.6MPa 3.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 11 |  |  |  | 0
6 | 负压吸引压力传感器 | 1.名称:负压吸引压力传感器 2.规格:P=-0.1MPa 3.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 11 |  |  |  | 0
7 | 报警器面板 | 1.名称:报警器面板 2.规格:两气，数字显示带485接口 3.其它:满足设计及规范要求 | 台 | 11 |  |  |  | 0
8 | 氧气二级稳压箱 | 1.名称:氧气二级稳压箱 2.规格:出口压力0.2-0.45MPa 最大流量400L/min 3.其它:满足设计及规范要求 | 台 | 11 |  |  |  | 0
9 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接，含法兰、法兰连接螺栓 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 0
10 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:同管道 3.型号、规格:DN8 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 112 |  |  |  | 0
11 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:同管道 3.型号、规格:DN10 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 42 |  |  |  | 0
12 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:同管道 3.型号、规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 12 |  |  |  | 0
13 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:同管道 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 3 |  |  |  | 0
14 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:同管道 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
15 | 脱脂紫铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.材质:铜 3.规格:D8*1 4.焊接方法:银焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验及泄漏性试验 6.其它:满足设计及规范要求 | m | 214 |  |  |  | 0
16 | 脱脂紫铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.材质:铜 3.规格:D12*1.2 4.焊接方法:银焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验及泄漏性试验 6.其它:满足设计及规范要求 | m | 234 |  |  |  | 0
17 | 不锈钢无缝管 | 1.名称:不锈钢无缝管（脱脂处理） 2.材质:304 3.规格:D18*2.0 4.焊接方法:氩弧焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验及泄漏性试验 6.其它:满足设计及规范要求 | m | 211 |  |  |  | 0
18 | 不锈钢无缝管管件 | 1.名称:不锈钢无缝管管件 2.材质:304 3.规格:D18*2.0 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 87 |  |  |  | 0
19 | 不锈钢无缝管 | 1.名称:不锈钢无缝管（脱脂处理） 2.材质:304 3.规格:D25*2.0 4.焊接方法:氩弧焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验及泄漏性试验 6.其它:满足设计及规范要求 | m | 351 |  |  |  | 0
20 | 不锈钢无缝管管件 | 1.名称:不锈钢无缝管管件 2.材质:304 3.规格:D25*2.0 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 234 |  |  |  | 0
21 | 不锈钢无缝管 | 1.名称:不锈钢无缝管（脱脂处理） 2.材质:304 3.规格:D32*2.5 4.焊接方法:氩弧焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验及泄漏性试验 6.其它:满足设计及规范要求 | m | 286 |  |  |  | 0
22 | 不锈钢无缝管管件 | 1.名称:不锈钢无缝管管件 2.材质:304 3.规格:D32*2.5 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 446 |  |  |  | 0
23 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢（综合） 3.其它:满足设计及规范要求 | kg | 680 |  |  |  | 0
| 合计 | [6 empty] | 0

## 医疗设备附属系统（中心供应、影像、产房、手术部）-医用气体系统
全费用报价清单
单位工程名称：医疗设备附属系统（中心供应、影像、产房、手术部）-医用气体系统-2
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 主要材料名称、品牌 | 主要材料厂家、产地 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 空压机站设备 | 1.名称:一体式无油空压机（1用1备,设置在半地下室空压机房） 2.规格及型号:Q=340L/min,过滤精度≤0.01μm,P=1.0MPa,No=3.7kW,Ns=4.5kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 台 | 2 |  |  |  | 0
2 | 2级压缩空气过滤器 | 1.名称:2级压缩空气过滤器（1用1备,设置在半地下室空压机房） 2.规格及型号:处理空气量≥400L/min,过滤精度≤0.01μm,残余油分≤0.01mg/m3 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 0
3 | 远程报警装置 | 1.名称:远程报警装置 2.其他:满足设计及相关规范要求 | 组 | 1 |  |  |  | 0
4 | 电控柜 | 1.名称:电控柜 2.其他:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
5 | 空压机站设备 | 1.名称:一体式无油空压机（1用1备,设置在三层空压机房） 2.规格及型号:Q=340L/min,过滤精度≤0.01μm,P=1.0MPa,No=3.7kW,Ns=4.5kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 台 | 2 |  |  |  | 0
6 | 2级压缩空气过滤器 | 1.名称:2级压缩空气过滤器（1用1备,设置在三层空压机房） 2.规格及型号:处理空气量≥400L/min,过滤精度≤0.01μm,残余油分≤0.01mg/m3 3.其他:满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 0
7 | 远程报警装置 | 1.名称:远程报警装置 2.其他:满足设计及相关规范要求 | 组 | 1 |  |  |  | 0
8 | 电控柜 | 1.名称:电控柜 2.其他:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
9 | 区域阀门箱 | 1.名称:区域阀门箱 2.其它:满足设计及相关规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
10 | 氧气终端 | 1.名称:氧气终端 2.规格:P=0.4MPa Q≥100L/ min,终端防尘盖 3.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 15 |  |  |  | 0
11 | 负压吸引终端 | 1.名称:负压吸引终端 2.规格:P=-0.03~-0.07MPa Q≥80L/min,终端防尘盖 3.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 15 |  |  |  | 0
12 | 压缩空气终端 | 1.名称:压缩空气终端 2.规格:P=0.45MPa Q≥60L/min,终端防尘盖 3.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 6 |  |  |  | 0
13 | 麻醉废气终端 | 1.名称:麻醉废气终端 2.规格:P=-0.03~-0.07MPa ，Q≥80L/min,终端防尘盖 3.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 4 |  |  |  | 0
14 | 氧气流量计 | 1.名称:氧气流量计 2.规格:0.3L/min~300L/min P≤1MPa 精度等级1.0 3.其它:满足设计及规范要求 | 套 | 1 |  |  |  | 0
15 | 氧气压力传感器 | 1.名称:氧气压力传感器 2.规格:P=1.6MPa 3.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
16 | 压缩空气压力传感器 | 1.名称:压缩空气压力传感器 2.规格:P=1.6MPa 3.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
17 | 负压吸引压力传感器 | 1.名称:负压吸引压力传感器 2.规格:P=-0.1MPa 3.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
18 | 报警器面板 | 1.名称:报警器面板 2.规格:三气,数字显示带 485接口 3.其它:满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
19 | 氧气二级稳压箱 | 1.名称:氧气二级稳压箱 2.规格:出口压力0.2-0.45MPa 最大流量400L/min 3.其它:满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
20 | 压缩空气二级稳压箱 | 1.名称:压缩空气二级稳压箱 2.规格:出口压力0.2-0.45MPa 最大流量400L/min 3.其它:满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
21 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:同管道 3.型号、规格:DN8 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 12 |  |  |  | 0
22 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:同管道 3.型号、规格:DN10 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 10 |  |  |  | 0
23 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:同管道 3.型号、规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 5 |  |  |  | 0
24 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:同管道 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 10 |  |  |  | 0
25 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:同管道 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 8 |  |  |  | 0
26 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:同管道 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 0
27 | 脱脂紫铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.材质:铜 3.规格:D8*1 4.焊接方法:银焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验及泄漏性试验 6.其它:满足设计及规范要求 | m | 77 |  |  |  | 0
28 | 脱脂紫铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.材质:铜 3.规格:D12*1.2 4.焊接方法:银焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验及泄漏性试验 6.其它:满足设计及规范要求 | m | 59 |  |  |  | 0
29 | 不锈钢无缝管 | 1.名称:不锈钢无缝管（脱脂处理） 2.材质:304 3.规格:D18*2.0 4.焊接方法:氩弧焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验及泄漏性试验 6.其它:满足设计及规范要求 | m | 21 |  |  |  | 0
30 | 不锈钢无缝管管件 | 1.名称:不锈钢无缝管管件 2.材质:304 3.规格:D18*2.0 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 40 |  |  |  | 0
31 | 不锈钢无缝管 | 1.名称:不锈钢无缝管（脱脂处理） 2.材质:304 3.规格:D25*2.0 4.焊接方法:氩弧焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验及泄漏性试验 6.其它:满足设计及规范要求 | m | 111 |  |  |  | 0
32 | 不锈钢无缝管管件 | 1.名称:不锈钢无缝管管件 2.材质:304 3.规格:D25*2.0 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 198 |  |  |  | 0
33 | 不锈钢无缝管 | 1.名称:不锈钢无缝管（脱脂处理） 2.材质:304 3.规格:D32*2.5 4.焊接方法:氩弧焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验及泄漏性试验 6.其它:满足设计及规范要求 | m | 53 |  |  |  | 0
34 | 不锈钢无缝管管件 | 1.名称:不锈钢无缝管管件 2.材质:304 3.规格:D32*2.5 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 129 |  |  |  | 0
35 | 不锈钢无缝管 | 1.名称:不锈钢无缝管（脱脂处理） 2.材质:304 3.规格:D45*2.5 4.焊接方法:氩弧焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验及泄漏性试验 6.其它:满足设计及规范要求 | m | 55 |  |  |  | 0
36 | 不锈钢无缝管管件 | 1.名称:不锈钢无缝管管件 2.材质:304 3.规格:D45*2.5 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 132 |  |  |  | 0
37 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢（综合） 3.其它:满足设计及规范要求 | kg | 75 |  |  |  | 0
| 合计 | [6 empty] | 0

## 医疗设备附属系统-智能化系统
全费用工程量清单
单位工程名称：医疗设备附属系统-智能化系统（新）
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 主要材料名称、品牌 | 主要材料厂家、产地 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 双口信息插座面板 | 1.名称：双口信息插座面板 2.性能参数:双口86型面板+六类非屏蔽RJ45模块(白色)x2 3.安装方式：距地30CM暗装 4.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 400 |  |  |  | 0
2 | 六类非屏蔽跳线 | 1.名称：六类非屏蔽跳线（3m） 2.性能参数:6类非屏蔽网络跳线、性能符合ANSI/TIA-568-C标准、精确制造确保稳定的电气性能、线规7*0.18、50u"镀金层，保证多次插拔的良好导通性 支持6类解决方案 3.其他：满足设计及规范要求 | 条 | 400 |  |  |  | 0
3 | 底盒 | 1.名称:底盒 2.规格:86型 3.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 400 |  |  |  | 0
4 | 水晶头 | 1.名称：水晶头 2.性能参数：六类水晶头 3.其他：满足设计及规范要求 | 盒 | 20 |  |  |  | 0
5 | 机柜 | 1.名称：机柜 2.性能参数：42U网络机柜 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 8 |  |  |  | 0
6 | PDU | 1.名称：PDU 2.性能参数：国标电源插孔，24位32A 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 8 |  |  |  | 0
7 | 六类非屏蔽四对双绞线 | 1.名称：低烟无卤阻燃型六类非屏蔽四对双绞线 2.性能参数:6类4对非屏蔽网线、性能符合ANSL/TIA-568-C.2,YD/T10196类标准、 线规：23AWG 线径：0.57mm、绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），厚度：0.2mm、最大直流电阻：≤9.5Ω/100m；必须保证设备或材料的防火、阻燃和防止由于设备内部原因造成的不安全因素，满足IEC 60332-3标准 3.敷设方式：沿管、桥架敷设 4.其他：满足设计及规范要求 | m | 45000 |  |  |  | 0
8 | 配线架 | 1.名称:六类24口配线架（一体式） 2.性能参数:6类24口非屏蔽网络配线架 性能符合ANSI/TIA-568-C.2 金属外壳配线架带有可靠的接地端 塑件PC料，卡脚针及金针材质为磷青铜 支持6类及解决方案并向下兼容 50u"镀金层，保证多次插拔的良好导通性 端口数量24口 用于19"标准机柜 高度1U 3.敷设方式：沿管、桥架敷设 4.其他：满足设计及规范要求 | 架 | 60 |  |  |  | 0
9 | 理线架 | 1.名称：理线架 2.性能参数：机架式理线架 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 65 |  |  |  | 0
10 | 光纤终端盒 | 1.名称：光纤终端盒 2.性能参数:8口终端盒 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 8 |  |  |  | 0
11 | 光纤配线架 | 1.名称:12口ODF箱 2.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 8 |  |  |  | 0
12 | 光纤配线架 | 1.名称:24口ODF箱 2.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 6 |  |  |  | 0
13 | 光缆 | 1.名称:12芯室外单模光缆 2.性能参数:1、产品符合 YD/T901、YD/T 908、GB/T9771.3、GB/T12357.1 等标准 2、松套管使用具有很好的耐水解性能和较高的强度的材料制成 3、松套管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 4、特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩 5、PE 护套能够很好的防紫外线照射 6、光缆采用双层铠装增强光缆的抗压及抗潮能力 7、敷设方式：直埋 8、工作环境：-40℃～+60℃ 3.敷设方式：沿管、桥架敷设 4.其他：满足设计及规范要求 | m | 3000 |  |  |  | 0
14 | 光缆 | 1.名称:GYTA型4芯单模室外光缆 2..其他：满足设计及规范要求 | m | 1000 |  |  |  | 0
15 | 光纤跳线 | 1.名称：LC-LC型双芯单模2.0光纤跳线 2.其他：满足设计及规范要求 | 条 | 80 |  |  |  | 0
16 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号规格:RVV2*1.0 3.材质:铜芯 4.配线部位:沿电气配管内敷设 5.其它:满足设计及规范要求 | m | 3000 |  |  |  | 0
17 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号规格:RVV4*1.0 3.材质:铜芯 4.配线部位:沿电气配管内敷设 5.其它:满足设计及规范要求 | m | 5000 |  |  |  | 0
18 | 机柜 | 1.名称:12U壁挂机柜 2.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 2 |  |  |  | 0
19 | 摄像机立杆 | 1.名称：摄像机立杆 2.性能参数:高4m、含防水箱 3.其他：满足设计及规范要求 | 根 | 8 |  |  |  | 0
20 | 槽式桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:200*100 3..备注:含配套盖板、隔板、连接件、附件等 4.其它:满足设计及规范要求 | m | 1350 |  |  |  | 0
21 | 垂直桥架 | 1.名称:垂直桥架 2.规格:400*100 3..备注:含配套盖板、隔板、连接件、附件等 4.其它:满足设计及规范要求 | m | 50 |  |  |  | 0
22 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其它:满足设计及规范要求 | m | 15000 |  |  |  | 0
23 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC管 3.规格:25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 5.其它:满足设计及规范要求 | m | 10000 |  |  |  | 0
24 | 监控网核心交换机 | 1.名称：监控网核心交换机 2.性能参数:交换容量≥336Tbps，包转发率≥57600Mpps； 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6，配置双主控、双电源；48个万兆光口； 适用600mm深度机柜，整机万兆端口密度≥288个； 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
25 | 外网核心交换机 | 1.名称：外网核心交换机 2.性能参数:交换容量≥336Tbps，包转发率≥57600Mpps； 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6，配置双主控、双电源；48个万兆光口； 适用600mm深度机柜，整机万兆端口密度≥288个 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
26 | 内网核心交换机 | 1.名称：内网核心交换机 2.性能参数:交换容量≥336Tbps，包转发率≥57600Mpps； 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6，配置双主控、双电源；48个万兆光口； 适用600mm深度机柜，整机万兆端口密度≥288 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
27 | 24口POE交换机 | 1.名称：24口POE交换机 2.性能参数:万兆交换机,包转发率148Mpps,交换容量598Gbps/5.98Tbps,24个千兆电口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架支持POE+,输出功率400 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 5 |  |  |  | 0
28 | 48口POE交换机 | 1.名称：48口POE交换机 2.性能参数:万兆PoE交换机,包转发率148Mpps,交换容量758Gbps/7.58Tbps,48个千兆电口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架支持POE+,输出功率380W 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 4 |  |  |  | 0
29 | 24口交换机 | 1.名称：24口交换机 2.性能参数:万兆三层交换机,包转发率 171Mpps交换容量672Gbps/6.72Tbps,24个千兆电口，4个万兆光口,2个专用堆叠口，VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架,含一个交流电源,支持扩展1+1 电源备份 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 16 |  |  |  | 0
30 | 48口交换机 | 1.名称：48口POE交换机 2.性能参数:万兆三层交换机,包转发率 222Mpps/,交换容量758Gbps/7.58Tbps,48个千兆电口，4个万兆光口,2个专用堆叠口，VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架,含一个交流电源,支持扩展1+1 电源备份 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 8 |  |  |  | 0
31 | 多模光模块（万兆） | 1.名称：多模光模块（万兆） 2.性能参数:万兆光模块-SFP+-10G-多模模块850nm,0.3km,LC接口 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 70 |  |  |  | 0
32 | 网管软件 | 1.名称：网管软件 2.性能参数：1）系统支持大规模网络管理能力，支持统一添加管理网络设备、服务器、存储、虚拟资源、PON、摄像机、操作系统、数据库、应用、融合感知引擎； 2）系统提供分权分域功能，为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限。 3.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1 |  |  |  | 0
33 | 服务器 | 1.名称：服务器 2.性能参数:1）标准机架式服务器；2）处理器：配置1颗可扩展英特尔4314处理器，主频2.4GHz，核心数16核32线程；3）内存：配置32G DDR4内存；4）硬盘：配置2块4T 3.5寸硬盘。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
34 | 吸顶AP | 1.名称：吸顶AP 2.性能参数:吸顶AP,上行1个2.5G电口,支持802.11be,2+2双频,整机速率3.57Gbps,最大发射功率23dBm,支持BLE 5.4,最大功耗13.6W。 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 44 |  |  |  | 0
35 | 无线AC | 1.名称：无线AC 2.性能参数:10个千兆电口,2个万兆光口,含管理 128 个AP资源license,用户接入能力2K,转发能力10Gbps,支持URL过滤,支持反病毒,支持入侵防御,可支持1+1或N+1备份,支持智能漫游 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
36 | 光纤收发器 | 1.名称：光纤收发器 2.性能参数：产品规格等级：企业级； 网络接口：具备1个1Gbps光口(FC)、1个10/100/1000Mbps自协商以太网口(RJ-45)； 光纤类型：单模单纤； 光接口类型：FC； 发送端/接收端：发送端； 波长：1310nm发送,1550nm接收； 光传输距离：≤20km。 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 16 |  |  |  | 0
37 | 主机 | 1.名称：主机 2.性能参数:自带6板卡插槽，可叠加1个副机柜，可混合配置；网络接口：一个WAN口，一个LAN口，10M/100M/1000M,RJ45接口；并发数 18/36/72/128；SIP用户数：512个SIP用户；上行： SIP、E1、模拟中继。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
38 | 数字中继板 | 1.名称：数字中继板 2.性能参数：支持PRI信令，30个通道，每块板占用一个槽位。 3.其他：满足设计及规范要求 | 块 | 1 |  |  |  | 0
39 | 环路中继板 | 1.名称：环路中继板 2.性能参数：每块板占用一个槽位 3.其他：满足设计及规范要求 | 块 | 2 |  |  |  | 0
40 | 商务IP话机 | 1.名称：商务IP话机 2.性能参数：2 SIP账号，128*64 显示， 4个可编程键，自动配置，双网口，可接耳机RJ9口、支持TR069/三方会议。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 150 |  |  |  | 0
41 | 出入口抓拍摄像机 | 1.名称:网络摄像机 2.性能参数：像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）40m（暖光视频监控距离）6m（人脸检测距离）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～12mm； 镜头光圈：F1.8。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 8 |  |  |  | 0
42 | 高清红外枪式摄像机 | 1.名称:高清红外枪式摄像机 2.性能参数：像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； 补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 镜头光圈：F2.0。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 10 |  |  |  | 0
43 | 高清红外半球摄像机 | 1.名称：高清红外半球摄像机 2.性能参数:像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； 补光灯：2颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：定焦； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 150 |  |  |  | 0
44 | 电梯半球摄像机 | 1.名称：电梯半球摄像机 2.性能参数:像素：像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：10m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 11 |  |  |  | 0
45 | 电梯无线网桥 | 1.名称：电梯无线网桥 2.性能参数:网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE输入)、1个10/100Mbps自协商以太网下行口； 网桥电源接口：具备1个DC电源端口； 插墙式PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE输出)、1个10/100Mbps自协商以太网口。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 11 |  |  |  | 0
46 | 室内网络高清球机 | 1.名称:室内网络高清球机 2.性能参数：传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)； 最大补光距离：150m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：5mm~115mm； 镜头光圈：F1.6~F3.6。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 11 |  |  |  | 0
47 | 周界摄像机 | 1.名称:周界摄像机 2.性能参数：传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 24 |  |  |  | 0
48 | 枪机壁挂支架 | 1.名称：枪机壁挂支架 2.安装方式：壁装； 3.性能参数:承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360°,竖直：-60°~0°。 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 34 |  |  |  | 0
49 | 抓拍摄像机支架 | 1.名称：抓拍摄像机支架 2.性能参数:铝合金材质； 多维度调节； 支持内部出线。 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 4 |  |  |  | 0
50 | 球机壁挂支架 | 1.名称：球机壁挂支架 2.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 11 |  |  |  | 0
51 | 防雷器 | 1.名称：防雷器 2.性能参数：电源网络二合一防雷器；电源：DC12V/AC24V；网络1000M。 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 24 |  |  |  | 0
52 | 综合管理平台 | 1.名称：综合管理平台 2.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
53 | 服务器 | 1.名称：服务器 2.性能参数:标准机架式服务器； 处理器：配置1颗可扩展英特尔4314处理器，主频2.4GHz，核心数16核32线程； 内存：配置32G DDR4内存； 硬盘：配置2块4T 3.5寸硬盘； RAID：配置1个高性能独立RAID卡。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
54 | 台式电脑 | 1.名称：台式电脑 2.性能参数:第十三代英特尔酷睿i5，台式电脑整机。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 4 |  |  |  | 0
55 | 操作台 | 1.名称：操作台 2.性能参数：4联冷轧板操作台。 3.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 2 |  |  |  | 0
56 | 网络存储设备 | 1.名称：网络存储设备 2.性能参数:接入路数：384路； 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF； 解码能力：3路32MP@25fps；4路24MP@25fps；6路16MP@25fps；8路12MP@25fps；12路8MP@25fps；16路6MP@25fps；19路5MP@25fps；24路4MP@25fps；48路1080P@25fps。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 2 |  |  |  | 0
57 | 拼接屏 | 1.名称：拼接屏 2.性能参数:1）产品尺寸：55寸 2）双边拼缝：1.8mm 3）分辨率：1920*1080 4）亮度：500cd/m2 5）输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 6）输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 6 |  |  |  | 0
58 | 拼接屏支架 | 1.名称：拼接屏支架 2.性能参数：根据屏幕定制。 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 6 |  |  |  | 0
59 | 解码器 | 1.名称：解码器 2.性能参数:画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M×N自定义分割，M×N≤36； 视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2； 解码能力：整机解码H.265支持3路32MP@25fps；9路12MP@25fps；14路8MP@25fps；18路6MP@25fps；24路5MP@25fps；29路4MP@25fps；37路3MP@25fps；57路1080p@25fps；192路D1@25fps（H.264支持47路1080p@25fps解码能力）； 视频输入：4路HDMI输入口； 视频输出路数：9路HDMI。 3.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1 |  |  |  | 0
60 | 信息发布服务器软件 | 1.名称：信息发布服务器软件 2.性能参数：该软件需部署在硬件服务器上，包含设备注册和分组管理、素材上传和分类、节目内容编辑、节目播放排期、内容审核、用户权限管理等功能。 3.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1 |  |  |  | 0
61 | 服务器 | 1.名称：服务器 2.性能参数:标准机架式服务器； 2）处理器：配置1颗可扩展英特尔4314处理器，主频2.4GHz，核心数16核32线程； 3）内存：配置32G DDR4内存； 4）硬盘：配置2块4T 3.5寸硬盘。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
62 | 健康宣教服务器软件 | 1.名称：健康宣教服务器软件 2.性能参数：该软件部署在硬件服务器中，包含健康宣教知识库管理：素材上传和审核、素材按疾病和人群等因素分类、宣教方案指定等。 3.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1 |  |  |  | 0
63 | 医生排班管理软件 | 1.名称：医生排班管理软件 2.性能参数：该软件部署在智慧门诊信息交互平台上，包含同步HIS数据：科室名称、医生姓名、医生职称、出诊时间、费别、号量等；手动排班，排班完成后按周循环自动生成排班信息。 3.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1 |  |  |  | 0
64 | 公共区域显示屏 | 1.名称：公共区域显示屏 2.性能参数：≥22英寸高清液晶显示屏，壁挂安装在电梯间、公共区域。 具有接收展示健康宣教、科室宣传、出诊信息等信息的功能。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 22 |  |  |  | 0
65 | 等候区宣教显示屏 | 1.名称：等候区宣教显示屏 2.性能参数：≥55英寸高清液晶显示屏，壁挂或吊装安装在候诊区、公共休息区等公共区域。 具有接收展示健康宣教、科室宣传、出诊信息、药品价格等信息的功能。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 18 |  |  |  | 0
66 | 人体导诊管理软件 | 1.名称：人体导诊管理软件 2.性能参数：该软件部署在智慧门诊信息交互平台上，包含病症知识库管理、导诊人群管理、疾病与科室关联管理，为人体导诊提供数据支持。 3.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1 |  |  |  | 0
67 | 人体导诊液晶触控一体机 | 1.名称：人体导诊液晶触控一体机 2.性能参数：≥43英寸触控显示屏，落地式摆放在挂号大厅。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 2 |  |  |  | 0
68 | 报警按钮 | 1.名称:报警按钮 2.性能参数:支持在电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开；常闭的触点模式；86盒安装方式，螺丝固定，ABS材质，尺寸86mm×86mm×32mm。 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 90 |  |  |  | 0
69 | 单防区扩展模块 | 1.名称：单防区扩展模块 2.性能参数：单防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数240；通信协议Mbus。 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 90 |  |  |  | 0
70 | 双防区扩展模块 | 1.名称：双防区扩展模块 2.性能参数：双防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数120；通信协议Mbus。 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 15 |  |  |  | 0
71 | 八防区扩展模块 | 1.名称：八防区扩展模块 2.性能参数：八防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；一路继电器输出扩展；最大级联数30；通讯协议Mbus，mbus总线供电无需单独供电。 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 15 |  |  |  | 0
72 | 报警主机 | 1.名称：报警主机 2.性能参数:报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路； 报警输出：支持本地4路，最大可扩展到256路。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 10 |  |  |  | 0
73 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池 2.规格:12V7A 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 10 |  |  |  | 0
74 | 报警键盘 | 1.名称：报警键盘 2.性能参数:分辨率：128x64 ，LCD屏，具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 10 |  |  |  | 0
75 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.性能参数:分辨率：声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流1A 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）。 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 10 |  |  |  | 0
76 | 紧急报警对讲分机 | 1.名称：紧急报警对讲分机 2.性能参数：采用400万像素低照度CMOS摄像头、星光级图像传感器； 设备整机支持IP65，IK10，可适用于多种场景 支持大华协议与SIP协议兼容，拓扑配套管理机、平台，方案多样化 支持标准POE。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 9 |  |  |  | 0
77 | 紧急报警管理主机 | 1.名称：紧急报警管理主机 2.性能参数：主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：Android 11； 按键类型：机械按键； 接入标准：ONVIF;CGI;SDK;SIP； 屏幕类型：电容触摸屏。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
78 | 智慧病房信息交互服务器软件 | 1.名称：智慧病房信息交互服务器软件 2.性能参数：1）采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件，通过网络远程访问，凭科室/病区账户权限登录系统管理平台。 2）支持对终端设备的展示做统一的脱敏处理。 3）支持对HIS系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行对接处理，并显示在管理平台上。 3.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1 |  |  |  | 0
79 | 护理对讲信息系统管理软件 | 1.名称：护理对讲信息系统管理软件 2.性能参数：1）科室信息：支持医院和科室信息，时间展示等。 2）病患数：支持科室病患总数，空床数统计。 3）支持出入院数，转入转出数，特/一/二级护理等患者数。 3.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1 |  |  |  | 0
80 | 护士站主机（30路） | 1.名称：护士站主机（30路） 2.性能参数：1）屏幕尺寸：10.1寸IPS高清屏 2）高清分辨率：1280*800 3）产品尺寸：356*210*31.8（mm） 4）CPU：4核64位 Cortex A53 1.45GHZ 2核 Mali400 5）内存：1G、8G。 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 7 |  |  |  | 0
81 | 护士站主机（60路） | 1.名称：护士站主机（60路） 2.性能参数：1）屏幕尺寸：10.1寸IPS高清屏 2）高清分辨率：1280*800 3）产品尺寸：356*210*31.8（mm） 4）CPU：4核64位 Cortex A53 1.45GHZ 2核 Mali400 5）内存：1G 8G。 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
82 | 护士站信息交互大屏 | 1.名称：护士站信息交互大屏 2.性能参数：1）分辨率：1920X1080，对比度1000:1； 2）显示器：颜色16.7M，亮度350cd/m2，响应时间6ms； 3）触摸屏：红外触摸屏，触摸响应时间≤5毫秒； 4）触摸寿命：5千万次以上双点触摸，双声道立体电子音效； 5）CPU：嵌入式四核1.8GHZ,内存2G,存储8G。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 7 |  |  |  | 0
83 | 病房门口机 | 1.名称：病房门口机 2.性能参数：1）屏幕尺寸：10.1寸电容触摸 2）高清分辨率：：1024*600 3）CPU：4核64位 Cortex A53 1.45GHZ 2核 Mali400 4）内存：1G 8G 5）支持全双工音视频通话对讲（内置消回声芯片）。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 40 |  |  |  | 0
84 | 病床分机 | 1.名称：病床分机 2.性能参数：1）屏幕：7寸电容触摸屏 2）分辨率：1024*600 3）CPU：4核64位 Cortex A53 1.45GHZ 2核 Mali400 4）内存：1G 8G 5）基于全数字TCP/IP协议通讯。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 80 |  |  |  | 0
85 | 防水按钮 | 1. 国标 86 盒防水设计，壁挂式安装 2. 支持拉线和按键两种独立结构的报警方式，报警按钮采用按压式报警 3.数据传输：支持有线传输 4.安装方式：标准86盒。 | 个 | 80 |  |  |  | 0
86 | 控制主机 | 1.名称：控制主机 2.性能参数:13英寸LED液晶显示屏，内置10点电容触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 工控抽拉式键盘设计，操作更便捷，支持1路高清HDMI高清视频输出。 工业级专用主板设计，Intel Core i7 四核CPU,内存DDR标配8G。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
87 | 数字化IP网络广播系统 | 1.名称：数字化IP网络广播系统 2.性能参数:B/S平台操作系统架构，支持局域网和广域网传输（可跨网段、跨路由），可部署于网络中的任意位置，支持任何操作系统、任何浏览器进行远程访问登陆。 统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
88 | 控制器 | 1.名称：控制器 2.性能参数:产品采用linux操作系统，具有高可靠性。 丰富的网络接入方式，DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等。 自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
89 | 合并式播放器 | 1.名称：合并式播放器 2.性能参数：内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 CD采用高档吸入式机芯。 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
90 | 前置放大器 | 1.名称：前置放大器 2.性能参数：具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 3.其他：满足设计及规范要求 | 站 | 1 |  |  |  | 0
91 | 寻呼话筒 | 1.名称：寻呼话筒 2.性能参数：8英寸电容式触摸屏，高档美观。 3英寸真彩液晶显示屏，图形化UI界面显示，全触摸屏操控。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
92 | IP报警采集器 | 1.名称：IP报警采集器 2.性能参数：产品基于Luna云服务器，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 丰富的网络接入方式，包括DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
93 | IP报警采集器 | 1.名称：IP报警采集器 2.性能参数：内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
94 | 电源管理器 | 1.名称：电源管理器 2.性能参数：提供8路电源输出插座，1-4路最大输出功率3500W，所有通道最大输出功率6600W，其中有4路10A的、4路16A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。 采用2英寸LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 0
95 | 台式电脑 | 1.名称：台式电脑 2.性能参数:第十三代英特尔酷睿i5，台式电脑整机。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
96 | 寻呼话筒 | 1.名称：寻呼话筒 2.性能参数:8英寸电容式触摸屏，高档美观。 3英寸真彩液晶显示屏，图形化UI界面显示，全触摸屏操控。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 7 |  |  |  | 0
97 | 天花喇叭 | 1.名称：天花喇叭 2.性能参数：额定功率（100V）：3W,6W 额定功率（70V）：5W,3W 阻抗：COM/3KΩ/7KΩ 灵敏度（1W/1M）：89dB 频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz 喇叭单元：5"x1 3.其他：满足设计及规范要求 | 只 | 36 |  |  |  | 0
98 | 室外IP音柱 | 1.名称：室外IP音柱 2.性能参数：额定功率（100V）：25W,45W 额定功率（70V）：12W,25W 灵敏度：91dB±3dB 阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω 频率响应：50Hz-18KHz 喇叭单元：4"×4,5"×1 3.其他：满足设计及规范要求 | 只 | 25 |  |  |  | 0
99 | IP终端服务器240W | 1.名称：IP终端服务器240W 2.性能参数:工业级3.4英寸LCD显示屏，16个工业级金属按键，超强抗干扰性能，避免红外操作的不稳定因素。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 10 |  |  |  | 0
100 | 防火墙 | 1.名称：防火墙 2.性能参数:整机吞吐4Gbps；最大并发数200万； 软硬一体产品。2、1U机架式，CPU：4核，内存：8GB，数据硬盘：2TB HDD，系统存储：64GB EMMC，电源规格：双电源（额定功率60W），风扇数：2个。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 2 |  |  |  | 0
101 | 上网行为管理 | 1.名称：上网行为管理 2.性能参数:推荐带宽200Mbps；整机吞吐6Gbps；最大并发数300万； 1、软硬一体产品。2、1U机架式，CPU：2核2线程，内存：2GB，硬盘：1TB HDD，电源规格：单电源（额定功率25W），风扇数：无。网络接口：千兆电口=10个(含1组电口Bypass），千兆Combo口=4个，不带光模块，Console接口（RJ45）=1个，USB 3.0=1个。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
102 | 入侵防御 | 1.名称：入侵防御 2.性能参数:应用层吞吐量（全安全功能开启）500Mbps；网络层吞吐量4Gbps；最大并发数200万；最大新建数4万/秒； 1、软硬一体产品。2、1U机架式，CPU：飞腾E2000Q（2 x FTC664(2.0GHz) +2 x FTC310(1.5GHz)， 4核4线程），内存：8GB，数据硬盘：2TB HDD，系统存储：64G EMMC，电源规格：单电源（额定功率75W），风扇数：2个。网络接口：千兆电口=6个（含2组电口Bypass），管理电口=1个，HA电口=1个，USB口=2个，千兆光口=4个，不带光模块，接口扩展槽：2个。操作系统：UOS V20； 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
103 | 服务器 | 1.名称：服务器 2.性能参数:标准机架式服务器； 2）处理器：配置1颗可扩展英特尔4314处理器，主频2.4GHz，核心数16核32线程； 3）内存：配置32G DDR4内存； 4）硬盘：配置2块4T 3.5寸硬盘； 5）RAID：配置1个高性能独立RAID卡； 6）网卡：配置2端口电口网卡； 7）电源：标配900W白金级1+1冗余双电； 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
104 | 网络版杀毒软件 | 1.名称：网络版杀毒软件 2.性能参数：包含400个防病毒模块授权，具备病毒查杀、病毒隔离、实时监控、病毒免疫、系统防护、应用防护、勒索防御、挖矿防御、行为控制功能 3.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1 |  |  |  | 0
105 | 人脸识别终端 | 1.名称：人脸识别终端 2.性能参数:1）显示屏：采用≥8英寸电容触摸屏、分辨率≥1280*800； 2）摄像头：采用可见光和近红外双目摄像头，有效像素≥200万； 2）通讯方式：支持TCP/IP、WIFI； 及通行记录查询； 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 50 |  |  |  | 0
106 | 单门磁力锁 | 1.名称:单门磁力锁 2.性能参数:1）应提供公安部出具的检测报告； 2）应符合GA/T 72-2013的相关要求； 3）电锁应通过200万次无故障开启寿命测试； 3.其他：满足设计及规范要求 | 把 | 30 |  |  |  | 0
107 | 单磁力锁支架 | 1.名称：单磁力锁支架 2.性能参数:定制 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 30 |  |  |  | 0
108 | 双门磁力锁 | 1.名称:双门磁力锁 2.性能参数: 1.应符合GA/T 72-2013的相关要求(提供的检验报告应具有此项说明)； 2.电锁应通过200万次无故障开启寿命测试； 3.其他：满足设计及规范要求 | 把 | 20 |  |  |  | 0
109 | 双磁力锁支架 | 1.名称：单磁力锁支架 2.性能参数:定制 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 20 |  |  |  | 0
110 | 开门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.性能参数:定制 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 50 |  |  |  | 0
111 | 闭门器 | 1.名称:闭门器 2.性能参数:定制 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 50 |  |  |  | 0
112 | 两门门禁控制器 | 1.名称:两门门禁控制器 2.性能参数:1）应提供该型号产品的RoHS认证证书； 2）设备应通过抗电强度试验、脉冲试验、电压冲击试验； 3）发卡量：50000张用户卡（标准版），500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 15 |  |  |  | 0
113 | 四门门禁控制器 | 1.名称:两门门禁控制器 2.性能参数:1）应提供该型号产品的RoHS认证证书； 2）设备应通过抗电强度试验、脉冲试验、电压冲击试验； 3)发卡量：50000张用户卡（标准版），500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 15 |  |  |  | 0
114 | 电源 | 1.名称：电源 2.性能参数：定制 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 30 |  |  |  | 0
115 | 门禁管理软件 | 1.名称：门禁管理软件 2.性能参数：1)门禁系统软件具有相关软著证书； 2)多语言和多时区支持：支持中文简体、英文和中文繁体，支持时区； 3)支持门禁日历、权限时段、设备时段、门点管理、开门黑名单、一键常开、远程开门等功能； 3.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1 |  |  |  | 0
116 | IC卡 | 1.名称：IC卡 2.性能参数：定制 3.其他：满足设计及规范要求 | 张 | 200 |  |  |  | 0
117 | 发卡器 | 1.名称:发卡器 2.性能参数:USB通讯，可发IC/CPU卡，读写时间小于0.3S，感应距离大于30MM。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
118 | 台式电脑 | 1.名称：台式电脑 2.性能参数:CPU：英特尔 酷睿i5/至强W系（或同等级AMD锐龙）4核8线程或以上； 内存：16G； 硬盘：2T 台式机硬盘； 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
119 | 人脸采集摄像头 | 1.名称:人脸采集摄像头 2.性能参数:1.)摄像头通讯方式：USB 2) 分辨率：1080P(1920*1080像素) 3.)曝光：自动曝光，自动白平衡 4） 保护盖：自带隐私保护盖。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
120 | 电子时钟 | 1.名称：电子时钟 2.性能参数: 1）显示内容：时分秒 2）接口方式：RJ45(NTP)，通信自动同步接收母钟信号 3）工作电压：输入AC100V-260V，50Hz；输出电压：DC5V；支持POE供电 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 30 |  |  |  | 0
121 | 中心母钟 | 1.名称：中心母钟 2.性能参数: 1）支持协议：网络时间协议 NTPv1.v2.v3&v4、SNTP、TELNET、DHCP、UDP、SNMP,IPV4 2）支持平台：支持所有NTP协议的服务器、PC、嵌入式设备等 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
122 | NTP服务器 | 1.名称：服务器 2.性能参数:1）支持协议：网络时间协议 NTPv1.v2.v3&v4、SNTP、TELNET、DHCP、UDP、SNMP等，IPV4或IPV6 2）支持平台：支持所有NTP协议的服务器、PC、嵌入式设备等 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
123 | 监控软件 | 1.名称：监控软件 2.性能参数:监控管理子母钟状态参数。监控软件主要完成对时钟系统设备的监测管理，检测收集母钟、子钟的运行状态信息。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0
124 | 台式电脑 | 1.名称：台式电脑 2.性能参数:第十三代英特尔酷睿i5，台式电脑整机。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 4 |  |  |  | 0
125 | 巡检棒 | 1.名称：巡检棒 2.性能参数:产品性能：超强铝合金材结构，表面硬氧化处理， 全防摔、防水设计 通讯模式：采用USB通讯模式，无需安装USB驱动，即插即用。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 10 |  |  |  | 0
126 | 通讯底座 | 1.名称：通讯底座 2.性能参数:通讯接口：USB 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 10 |  |  |  | 0
127 | 信息钮 | 1.名称：信息钮 2.性能参数:工程塑料封装，内置芯片，具有防水、防震、.安装简便、耐用，提示标帖等功能。可埋入墙体内隐蔽安装，防止人为破坏。 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 50 |  |  |  | 0
128 | 巡更管理软件 | 1.名称：巡更管理软件 2.性能参数:巡更综合管理 3.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 1 |  |  |  | 0
129 | 自助挂号缴费服务终端 | 43寸电容触控屏，1920×1080分辨率；搭载I5四核工控主机，8G内存+128G SSD；配备身份证/社保卡/电动读卡器、双刷脸摄像头、双打印机、国密加密键盘，支持医保、扫码、刷脸支付。 | 台 | 2 |  |  |  | 0
130 | 自助报告打印服务终端 | 43寸全视角液晶屏，20点电容触控，响应≤10ms；配备身份证阅读器、二维码扫描器、热敏标签+激光双打印机、双目摄像头，支持报告自助打印、身份核验。 | 台 | 1 |  |  |  | 0
| 合计 | [6 empty] | 0